## Лист3
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : ___________________________- din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea analizatoarelor automate ale gazelor și electroliților în sange, conform necesităților IMSP, pentru anul 2022”
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot 1. Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 100 teste) |  |  |  | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange Cod 150700 Descriere: Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților Parametrul Specificația: Tip analizator sistem de tip închis: da complet automat: da Tip probă: Ser: da Plasmă: da Sînge arterial: da venos: da capilar: da mixt:da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize: Gaze in sange: pH: da pCO2: da pO2: da HCO3: da HCO3 act: da HCO3 std: da BE(B): da BE(ecf): da TCO2 / ctCO2: da Electroliti Na+: da K+: da Ca++ :da Ca++(7.4): da Cl ̄ : da Anion gap: da Metaboliți Glucoza: da Lactat: da CO-oximetrie Hct: da tHb: da sO2: da O2Hb: da COHb: da MetHb: da HHb: da Exactitate 0,1 mmol/l: da Spălare automată: da Detector de aer în probe sange: da Detector de cheag de sange: da Calibrare pentru toți parametrii măsurați Automat: da Manual: da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate: da Controlul intern (QC) Automat: da Manual: da Analiza Durata analizei ≤ 3 min. Stocarea datelor: Date analize, date calibrări: min. 1000 înregistrări Reagenți Forma de reagenți:cartuș Valabilitatea de la deschidere: min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 100 teste Display color Touchscreen capacitativ: da LCD sau LED: da Cititor de bar cod:da Imprimantă termică: da Data management: da Interfața PC: da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS: da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune ≥ 30 min. Reagenți Cartușe reagenți necesare pentru ≥ 500 teste / pacienți Cartușe spălare : 12 Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 3 luni Hîrtie termică: 24 buc. SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia: Da Certificare: CE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software Da Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri : da
Lot 2. Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 200 teste) |  |  |  | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange Cod 150700 Descriere: Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților Parametrul Specificația: Tip analizator sistem de tip închis: da complet automat: da Tip probă: Ser: da Plasmă: da Sînge arterial: da venos: da capilar: da mixt: da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analiz: Gaze în sange pH: da pCO2: da pO2: da HCO3: da HCO3 act: da HCO3 std: da BE(B): da BE(ecf): da TCO2 / ctCO2: da Electroliti: Na+ : da K+: da Ca++ : da Ca++(7.4) : da Cl ̄ : da Anion gap: da Metaboliți: Glucoza: da Lactat: da CO-oximetrie Hct: da tHb: da sO2: da O2Hb: da COHb: da MetHb: da HHb: da Exactitate 0,1 mmol/l: da Spălare automată: da Detector de aer în probe sange: da Detector de cheag de sange: da Calibrare pentru toți parametrii măsurați: Automat: da, Manual:da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate: da Controlul intern (QC): Automat: da Manual:da Analiza Durata analizei ≤ 3 min. Stocarea datelor: Date analize, date calibrări : min. 1000 înregistrări Reagenți: Forma de reagenți: cartuș Valabilitatea de la deschidere: min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 200 teste Display color Touchscreen capacitativ: da LCD sau LED: da Cititor de bar cod: da Imprimantă termică: da Data management: da Interfața PC: da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS:da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune ≥ 30 min. Reagenți Cartușe reagenți necesare pentru ≥ 1000 teste / pacienți Cartușe spălare: 12 Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii ≥ 3 luni Hirtie termică: 24 buc. SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia: Da CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software : Da Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri :da
Lot 3.Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 450 teste) |  |  |  | Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange Cod 150700 Descriere: Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților Parametrul Specificația: Tip analizator: sistem de tip închis: da complet automat: da Tip probă: Ser: da Plasmă: da Sînge arterial: da venos: da capilar: da mixt: da Volum probă Seringă ≤ 200 µL Capilar ≤ 100 µL Tip analize: Gaze în sange: pH: da pCO2: da pO2: da HCO3: da HCO3 act: da HCO3 std: da BE(B): da BE(ecf): da TCO2 / ctCO2:da Electroliti Na+: da K+ : da Ca++ : da Ca++(7.4) : da Cl- : da Anion gap: da Metaboliți Glucoza: da Lactat: da CO-oximetrie Hct :da tHb: da sO2: da O2Hb: da COHb: da MetHb: da HHb: da Exactitate: 0,1 mmol/l da Spălare automată: da Detector de aer in probe sange: da Detector de cheag de sange: da Calibrare pentru toți parametrii măsurați: Automat: da Manual: da Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate: da Controlul intern (QC): Automat: da Manual: da Analiza Durata analizei ≤ 3 min. Stocarea datelor: Date analize, date calibrări min. 1000 înregistrări Reagenți: Forma de reagenți: cartuș Valabilitatea de la deschidere: min. 27 zile Numarul de teste disponibile într-un singur cartuș ≥ 450 teste Display color Touchscreen capacitativ: da LCD sau LED: da Cititor de bar cod: da Imprimantă termică: da Data management: da Interfața PC: da Conexiune la rețea informațională / Comunicare cu LIS: da UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentată a energiei electrice cat și protejare în cazul fluctuației de tensiune ≥ 30 min. Reagenți: Cartușe reagenți necesare pentru ≥ 3000 teste / pacienți Cartușe spălare: 12 Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrarii. ≥ 3 luni Hirtie termică :24 buc. SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia: Da CertificareCE, ISO 13485, STANDARDE IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 / EN 61010-2- 101) , ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical device software: Da Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri: da
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________