Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului și consumabilelor medicale

pentru activitatea didactică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Tonometru automat | buc | 8 | Metoda măsurării: Oscilometricâ intervalul măsurării: 30- 260 mmHg; Puls: 40-199 batai/ minute Senzor de presiune: Semiconductor Acurateţe: Presiune: ± 3 mmHg; Puls: ± 5% din rezultatul obtinut Inflaţie: Cu pompa Deflatie: Valva de eliberare automata a aerului Capacitate de memorie: 60 poziţii de memorie pentru fiecare din cele 2 zone de memorie Oprire automata: la 1 minut după ultima apasare de tasta Temperatura si umiditate de transport si depozitare: 10°C~40°C (50°F~104°F); umiditate 40%~85%; 700-1060 hPa Temperatura si umiditate de utilizare - 10°C-60°C (14°F~140°F); umiditate 10%—90%; 700-1060 hPa Sursa de alimentare DC: 4 baterii AAA DC 6V Sursa de alimentare AC (opţional): DC 6V, >600mA (dimensiune conector: externa(-) 0 4,0, interna (+) de 0 1,7) Dimensiuni: 96 (lungime) X 139,7 (lăţime) X 63,2 (înălţime) mm Greutate: 249,5 g fara baterii Circumferinţa braţului: Adult: 24-40 cm Utilizatori limitaţi: Limitat la adulţi Tip protecţie: Tip BF: oferă protecţie specială împotriva electrocutării Clasificare IP: IP2I protecţie împotriva pătrunderii apei si a materiilor sub forma de particule - Detectarea aritmie (ARR) - Detectare fibrilatie atriala (AFib) - Detectare contracţie prematura (PC) - Detecţie manşeta - Detecţie mişcare - Indicator pentru risc de hipertensiune - Detectare batai neregulate ale inimii (IHB) - Media ultimelor 3 măsurări - Media rezultatelor pe 7 zile - 120 memorii pentru 2 utilizatori (2x60) cu data si ora - Suport pt. manşeta - Afisaj LCD generos 69x78 mm Pachetul conţine: lensiometru, manşeta 2440cm, 4 x baterii AAA 1,5V, gentuţa depozitare, suport manşeta | 6666,67 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Manechin / simulatorpentru puncții intramusculare- | buc | 2 | Model sub formă de şezut uman care se poate fixa cu o centură de corpul unui manechin sau al unui student. Să fie dotat cu un senzor care prin semnal acustic şi un led roşu vor avertiza dacă injecţia este incorect făcută. Se pot face injecţii cu lichid (apă). | 6666,67 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Model practică injecţie intramusculară | buc | 2 | Model sub formă de pernuță care permite ataşarea pe braţ materialul este siliconat ceea ce uşurează injecţia intramusculară | 666,67 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Manechin pentru puncții subcutanate | buc | 2 | Model, sub forma de antebrat, folosit pentru insusirea tehnicii de efectuare a injectiei intradermale | 6276,67 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Tonometru electronic | buc | 2 | Tensiometru de brat; Metoda de masurare automată; Numar de memorii 1 memorie (ultima masurare); Circumferinta manseta 22-32 cm | 833,33 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Tonometru cu manjetă adaptată | buc | 10 | Tensiometru mecanic. Un stetoscop metalic este integrat în manșetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Nylon manșetă 32-46cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranului pe ecartament este de 45,5 mm. Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg. Valoarea scalei scalei instrumentului: 2 mmHg. Presiune de eroare de măsurare excesivă: ± 3 mm Hg. | 2500,00 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Termometru din sticlă | buc | 20 | Temometru medical fără mercur din sticlă | 416,67 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Termometru electronic | buc | 2 | Termometru cu baterie. Signal sonor la sfirsitul masurarii. Memorie pentru ultima masurare. Carcasă rezistentă la apă. Timp de măsurare 3-4 min. Husa din plastic | 133,33 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Stetoscop | buc | 2 | Diametrul membranei diafragmei 25-38 mm. Diametrul clopotului este de 19 -33mm. Intrerupator diafragma/ clopot. Lungimea tuburilor este de 56 - 72 cm. | 391,67 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Glucometru cu teste și lancete | set | 1 | Aparat pentru determinarea glicemiei cu 100 teste și 100 ace | 416,67 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Colestrolometru cu teste și ace | set | 2 | Aparat pentru determinarea colesterolul cu 100 teste și 100 ace | 833,33 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Carucior medical multifunctional pentru spital | buc | 1 | Dimensiuni: 62x53x100 cm Greutate: 36 kg, pentru depozitarea sau transportarea diferitelor instrumente sau obiecte medicale. | 3138,33 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Sistem Urodinamic Avansat | buc | 1 | Clasa de siguranță: echipament construit în conformitate cu standardul IEC60601-1 cu clasa de protecție: I, tip BF. Utilizare dispozitivului la Temperatura mediului de la min +20 - +3 °C (+/-5°C), Umiditatea relativă a aerului: de la min 30 - 70 % (+/-5%). 1. PC HP ALL-IN-ONE: • Monitor 23" Full HD Touchscreen, Intel HD Graphics, tastatură, mouse, cameră web, Wi-Fi, Bluetooth, MS-office, 6 High Speed Ports, 1 USB tip 3.0. • Software Windows 10 sau echivalent, min. 8 GB RAM, min. 950 GB hard disk. Pachete software pentru urodinamică compatibile cu DICOM, HL7 și alte standarde. Aplicații în Debitmetrie, Cistometrie, Cistometrie uretrală, Studiu presiune-flux, Profil de presiune uretrală, Conductanță, Test Valsalva, Electromiografie, Biofeedback. 2.PROGRAM SOFTWARE: • Rezultate, grafice și date brute disponibile (Excel, Power Point, Word). • Funcție statistică, artefact de respingere, compatibil DICOM • Baza de date pentru pacienti • Funcție de cercetare în funcție de mai multe taste, definite de utilizator. • Analizează toate studiile urodinamice: Pachet software pentru uroflowmetrie, cistometrie, flux de presiune, studiu, profilul presiunii uretrale, presinuea punctului de scurgere al tusei • Calibrare automată (reducere la zero) la începutul testului. • Software pentru testarea plăcii de achiziție, canalelor și perifericelor. • Software pentru urodinamică prevăzut cu Post procesare, post filtrare. • Software de export de date. • Fluxmetrie cu nomograme de flux. • Cistometrie cu calculul markerilor și complianței și diagrama Ghoniem la evaluarea de conformitate. • Studiu de flux de presiune. • Arhiva de testare • Arhiva de rutine capabilă să stocheze până la min. 100 de pagini de setare a parametrilor. • Software avansat de analiză urodinamică pentru elaborarea avansată a studiului presiune-flux rezultate care includ: diagrama provizorie ICS, nomogramele lui Schäfer, diagrama Abrams Griffith, șah clasificare după Prof. Höfner, PURR, relație după Dr. Schäfer, parcele a vitezei de contracție a detrusorului, a puterii de contracție a detrusorului cu calculul WF . • Parametrii analizați: Pves, Pabd, Pdet, Pura, Pclo, Volumul infuzat, Debitul micțional, EMG , • Măsurători UPP. • Profilul presiunii uretrale în repaus și în timpul stresului/tusei cu calculul. • Presiunea punctului de scurgere Valsalva și presiunea punctului de scurgere al tusei pentru evaluarea incontinență în aplicarea ginecologiei. • Program de detectare a artefactelor și funcții pentru izolarea/eliminarea intervalelor cu artefactul. • Max. 10 canale dinamice afișate pe monitor. Utilizatorul poate selecta canalele de interes. • Pachet software pentru antrenament de biofeedback. • Rapoarte medicale automate. 3. Sursă de alimentare de calitate medicală pentru unitate de achiziție SNP-A129-M: 100-250VAC, 3 A, 47-63 Hz. 4. Modul de achiziție cu 16 canale și Modul Bluetooth 5. Detector de presiune, electromiografie, debit, volum și punct de scurgere. 6. Control cu microprocesare afișează starea unității, perifericele de lucru și alarmele. 7. CANALE DE PRESIUNE compatibile cu catetere cu perfuzie cu apă, catetere cu aer și catetere cu stare solidă compatibilitate cu mai mulți furnizori. 8. Modul de presiune cu cablu, clemă și suport: transductor de presiune reutilizabil - 4 buc.; manșeta de perfuzie sub presiune; alte accesoriile necesare. • Modul de 4 canale de presiune • Posibilitate pentru 2 module • Precizie: 1% scară completă; • Interval: min. -85 mmHg până max. +400 mmHg (+/- 5 mmHg0 • Convertor A/D: 16 biți; • Eșantionare: max 100 Hz pe canal • Sensibilitate: 0,1 mmHg; • Grad de protecție carcase: IP20 • Transductor de presiune reutilizabil pentru modulul de presiune: • Gama de la -295 până la +405 mmHg (+/- 10 mmHg) • Impedanța de ieșire: 356Ω +/- 1%; • Suprapresiune maximă: +4000mmHg (+/-100mmHg) • Sensibilitate la temperatura: ≤ 0,1%/°C; • Sensibilitate: 5μV/V/mmHg (+/- 1%); • Curent de dispersie: ≤ 10 μA +/- 1%; • Deriva punctului zero pentru temperatură: ≤0,2 mmHg/°C; • Abaterea tensiunii (offset): ≤25 mmHg. 9. Pompa peristaltica cu min. 4 role si Ajustabila de la 0 la min. 200 ml/min. 10. Extractor mecanic de cateter, controlat prin software sau telecomandă cu infraroșu. 11. Modul de electromiografie cu evaluarea impedanței de contact. (Cu toate accesoriile necesare). Modulul trebuie sa conțină conexiuni la cablu pentru electrozi cu ac si cablu pentru electrozi de suprafață: • Rata de eșantionare maximă: 6 KHz; • Precizie 1% scară completă; • Grad de protecție carcase: IP21 • Interval: -2000, +2000 μ V (+/-10%) • Sensibilitate: 1 μ V. 12. UROFLOWMETERU conectat la placa de achiziție fie prin intermediul unui cablu, fie printr-un modul wireless cu toate accesoriile necesare (Debitmetrul este conectat la placa de achiziție fie prin intermediul unui cablu de min. 5 m lungime sau printr-un modul wireless astfel încât să poată să fie pus într-un loc privat pentru a face pacientul mai confortabil): • Amplificator încorporat pentru a elabora semnalele volumului de urină. • Convertor A/D pe 12 biți • Grad de protecție carcase: min. IP20. • Frecvența de eșantionare: max. 10 Hz • Sensibilitate: 0,2 ml • Cablu lungime min. 5 m • Interval: de la 1 ml la 2000 ml • Construcție stâlp demontabil cu celulă de sarcină, pâlnie și pahar gradat de 2000 m 13. SCAUN pentru sistem uroflowmetru: reglabil pe înălțime, cu capac si ușor de așezat. 14. Cărucior medical cu sursa pentru alimentare electrica,(inclusiv cu izolație), 4 roți/2 cu frână, 1 suport in forma de U pentru stativ perfuzii cu 4 cârlige, 2 rafturi(min.50x50 cm) + 1 poliță extractibilă din raft pentru mouse, 1 sertar blocabil, 1 braț pentru monitor. Înălțime cărucior 120cm (+/-10 cm). 15. Consumabile pentru 20 de pacienți adulți (să conțină numărul necesar pentru o intervenție): • Cateter pentru Cistometrie, lungime min. 400mm, distanta intre ochi min. 10mm si cateter bidirecțional steril • Cateter cu balon rectal 2 cai, balon 12 Fr din PVC, min. 16x30mm, canula in PEBAX lungime min. 40 cm, 12 Fr. Complet fără latex. • TUB POMPA Set cu electrod gelificat de suprafață min. 23x30mm cu cablu min. 35 cm. • Linie de prelungire min. 2,5x1800, PVC. • DPS DOME cu DOUĂ Robinete. • SET capilar Quadruple. Condiții: • Garanție minim 24 luni asigurata de producător. • Experiență similara pentru instalare de Sistem Urodinamic Avansat (recomandări la solicitare). • Instalare si instruirea minim 2 persoane. • Personal calificat si instruit pentru asigurarea intervențiilor pe perioada garanției. (Certificat de instruire la solicitare). • Echipament certificat CE in corespundere cu directiva MDD 93/42. • Echipament înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (înainte de livrare/instalare). • Sistem de calitate pentru producător: ISO9001 si ISO13485. • Transport, instalare și instruire la sediul beneficiarului. | 500000,00 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Dermatoscop | buc | 1 | 1.Dimensiunile 195x55x70mm 2.Confecționat din plastic, sticlă si metal 2. Porturi de conectare: Micro USB (USB 2.0 Micro B: 5V DC, 1.2 A), conexiunea la încărcător (Chrager 30 table charging station), inel magnetic pentru conectarea la smartphone 3. Parametrii optici: - magnificare de 10 ori - dioptrii de la -4 la +4 dpt - sistemul optic – Achromatyc System, 3 elemente - iluminare - > 25,000 Ix la distanta de 15mm fără capacul de contact - temperatura de culoare 5,700K - indicele de redare a culorii (CRI) ≥90 - durata medie de lucru a lampilor LED >50,000 ore - diametrul lentilei – 32mm - rezoluție – 40LP/mm in centrul imaginii cu 80% contrast la o distanță de 50mm de la obiectul examinării | 40000,00 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Tonometru mecanic de tip clasic | buc | 5 | Un stetoscop metalic este integrat în manșetă, ceea ce face ușor măsurarea pulsului în timp ce stetoscopul este situat cu precizie deasupra arterei. Nylon manșetă 32-46cm cu inel de blocare metalic. Dimensiunea cadranului pe ecartament este de 45,5 mm Intervalul de măsurare a presiunii: 0 - 300 mmHg Valoarea scalei scalei instrumentului: 2 mmHg Presiune de eroare de măsurare excesivă: ± 3 mm Hg. Injectarea aerului: manual, cu ajutorul unui "pere" pentru injecția aerului Complectație: manometru, stetoscop, manșetă mare 32-46cm, pompa, husa, cartea de garanție | 1250,00 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Negatoscop de perete | buc | 5 | cu 2 neoane, cu cadru din oțel vopsit electrostatic. Caracteristici: – 2 becuri fluorescente circulare de 32W; – Comutator On/Off Dimensiuni: – 74 x 50 cm; – adancime: 90 mm | 10000,00 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Goniometre medicale din plastic. | buc | 5 | Goniometru medical utilizat de chirurgii ortopedici pentru masurarea gamei de miscari ale articulatiilor: coate, genunchi si degete.(203x45x7 mm). | 250,00 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Pulsoximetru pentru adulti | buc | 5 | Pulsoximetrul pentru deget, bazat pe tehnologia digitala, este destinat masurarii saturatiei de oxigen din sange si a pulsului Utilizarea sa este adecvată în familii, servicii de urgență, spitale (inclusiv departamentele de medicină internă, anestezie, terapie intensivă etc.), unități de terapie cu oxigen, asociații sportive (pot fi utilizate înainte și după sport, nu se recomandă utilizarea sport), etc. | 3541,67 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Tonometru | buc | 5 | Specificații tehnice: Tonometru electronic, automat, sistem inteligent de control, adaptor de rețea care permite alimentarea dispozitivului dintr-o rețea și economisirea bateriilor. Manșetă confortabilă de 22-37 cm. Husa de depozitare. Garanție minim 24 luni. | 3666,67 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Stetofonendoscop | buc | 5 | stetofonendoscop culoare neagră. | 916,67 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Ciocănaș neurologic | buc | 5 | metalic cu cauciuc negru, să conțină în set periuță și ac integrate | 1500,00 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Camerton cu frecvență reglabilă | set | 5 | Specificații tehnice: 5 seturi de camertoane neurologice, un set contine diferite frecvențe, material din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, construcție dură. | 4166,67 |
| 23. | 33100000-1 | 23. pH-metru de laborator | buc | 1 | Domeniul de măsură: 0 – 14 pH; Rezoluție: 0,01 pH; Acuratețe: ± 0,01; Calibrare: Automată, în 3 puncte (pH 4.01/pH 7.00/pH 10.01) Recunoașterea automată a soluției tampon; Electrod pH: corp din sticlă, cu o singură joncțiune, reîncărcabil, cablu de 1 m; Afișaj: LCD cu iluminare ajustabilă; Memorie: pentru 100 măsurători; Interfața PC: mini-USB; Mediu de lucru: 0 … 50°C, UR 55%; Accesorii incluse: Soluție tampon 4.01 și 7.00 pH (câte 50 ml fiecare), Adaptor de rețea, Stativ pentru electrod; Instrucțiuni de utilizare în limba de stat; Certificat de verificare metrologică. | 10000,00 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Analizator semiautomat de biochimie | buc | 1 | Linearitatea măsurătorilor: între -0,20 şi 2.50 A (unităţi de absorbanţă); Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 şi 600 (sau 650) nm; Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecţie; Termostat cu 12 poziţii, la 37°C pentru eprubete d=12 mm; Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând; Afişaj: LCD, alfanumeric, cu 16 caractere pe un rând Tastatură: cu membrană,cu confirmare sonoră Capacitatea de prelucrare: să citească, să calculeze şi să imprimă rezultatele nu mai puțin de 3 sec./tub. Mod de calcul: aparatul să poate fi programat pentru următoarele tipuri de analize: a) cu punct final cu standard sau factor, multistandard, b) asorbanţă procentuală sau absolută, c) cinetic cu standard sau factor. Posibilitatea de memorare a tuturor parametrilor de lucru, calcule, domenii de linearitate şi de normalitate, valori ale standardelor, curbe de calibrare. Volumul minim de măsurare: 1 ml (1000 µL) în eprubetă de d=12 mm; Instrucțiuni de utilizare în limba de stat; Certificat de verificare metrologică. | 37750,00 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Ace p/u acupunctura 0.25mmx25mm | buc | 40000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 28000,00 |
| 26. | 33100000-1 | 26. Ace p/u acupunctura 0.30mmx40mm | buc | 40000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 28000,00 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Ace p/u acupunctura 0.30mmx50mm | buc | 30000 | De unică folosință, ambalate separat, din metal inoxidabil. Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total de valabilitate al bunului. | 21000,00 |
| 28. | 33100000-1 | 28. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Micro foarfeca Zanini, 6,0 mm lungimea lamei | 1041,67 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Foarfeca Vannas, 6,0 mm lungimea lamei | 1041,67 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 100,0 mm | 1250,00 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Port ac Castroviejo, 140,0 mm | 833,33 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Blefarostat Graefe, 60,0 mm | 1041,67 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Blefarostat Graefe 90,0 mm | 1041,67 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Spatula Castroviejo | 833,33 |
| 35. | 33100000-1 | 35. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa pentru Iris Graefe, 100,0 mm | 833,33 |
| 36. | 33100000-1 | 36. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa pentru iris Hess 1:2 dinti, 70,0 | 833,33 |
| 37. | 33100000-1 | 37. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm | 833,33 |
| 38. | 33100000-1 | 38. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Marker dublu pentru lumbul scleral | 1041,67 |
| 39. | 33100000-1 | 39. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Canula de viscocanalostomie | 1041,67 |
| 40. | 33100000-1 | 40. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Clemă (clamp) Prosdocimo pentru trabeculectomie | 1250 |
| 41. | 33100000-1 | 41. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Kelly pentru glaucom | 1250 |
| 42. | 33100000-1 | 42. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Janach pentru glaucom 0,75x0,5 mm | 1250 |
| 43. | 33100000-1 | 43. Instrumente pentru chirurgia glaucomului | buc | 1 | Perforator (punch) Giardini-Maselli pentru glaucom Ø1,5 mm | 1250 |
| 44. | 33100000-1 | 44. Laminar vertical cu UV, Hepa filtre. | buc | 1 | Dimensiuni: 1060 х 1345 х 630 mm ± 100 mm. Specificații obligatorii: -Suprafață de lucru monolitică din oțel inoxidabil; -suport pentru laminar -UV lămpi incorporate; -Hepa filtre -prezența pre-filtrelor; -sistem de control cu afișaj digital pentru viteza fluxului de aer -recircularea aerului filtrat -2 sau mai multe prize electrice Utilizarea: Laminar steril pentru aplicații cu materiale nepericuloase, într-un mediu fără particule pentru protecția completă a probelor care includ probe biologice nepatogene (ADN, ARN, Plasma, Ser, LCR), culturi de celule și țesuturi. Termen de garanție – minim 2 ani | 50000,00 |
| 45. | 33100000-1 | 45. Optotip standart p-u determinarea acuitații vizuale | buc | 8 | Limba română Setul include 5 tabele: 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de Ш; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); 5. Un tabel pentru a determina acuitatea vizuală aproape (de la o distanță de 30 cm).Dimensiunea tabelelor pentru ”de la distanta” sunt aproximativ 450 x 300 mm; tabelul pentru acuitatea vizuală de aproape 300 x 200 mm NOTĂ: Specificațiile de pe site-ul web au caracter informativ. | 1333,33 |
| 46 | 33100000-1 | 46. Spectroscop | buc | 1 | Cu 3 brate montat pe o upport , format din: 1 colector cu scală gradată, 1 colector cu fantă reglabilă și 1 colimator cu ocular. Lungime de undă: 400-800nm Lungimea focală a obiectivului colimatorului: cel putin 145 mm Lungimea focală a obiectivului telescopului: cel putin 145 mm Lungimea focală a ocularului telescopului: 25mm (putere redusă), 12,5mm (putere mare) Lungimea focală a obiectivului tamburului calibrarii lungimii de undă: cel putin 95 mm Gradarea minimă a scalei lungimii de undă: 2nm pe gradare pentru 400-500nm 5nm pe gradare pentru 500-600nm 10nm pe gradare pentru 600-700nm 20nm pe gradare pentru 700-800nm Prisma: unghi de refractatie de 60°,lungimea partii laterale de 32 mm, eroare în măsurarea lungimii de undă: nu mai mare de 2nm pentru 400-500nm nu mai mare de 5nm pentru 500-600nm nu mai mare de 10nm pentru 600-700nm nu mai mare de 20nm pentru 700-800nm Setul de livrare trebuie sa includa 2 oculare -Suport si sursa de alimentare pentru tuburi spectrale 4337 - 1 bucata -Tuburi spectrale (cate 1 bucata de fiecare ) Tub spectral cu oxigen Tub spectral cu dioxid de carbon Tub spectral cu aer Tub spectral cu aburi Tub spectral cu heliu Tub spectral cu azot Tub spectral cu neon Tub spectral cu argon Tub spectral cu hidrogen Tub spectral cu brom Tub spectral cu mercur Tub spectral cu iod Tub spectral cu krypton Termen de garanție - minim 12 luni | 18333,33 |
| 47 | 33100000-1 | 47. Microscop | buc | 3 | Micrometrul ocular • oculare standard WF 10x/18 mm • obiective 4x, 10x, S40x • cap monocular si binocular inclinat la 450, rotire pana la 3600; • distanta interpupilara ajustabila intre 55 si 75 mm.; un ocular cu ajustarea dioptriei; • cap revolver, mecanism cu rulmenti, pentru 3 sau 4 obiective • lentile condensator tip Abbe N.A. 1.25 suport centrabil, ajustare pe verticala cu butonul de control • masa mecanica mare, 130 x 130 mm, mecanism cu rulmenti, cu ajustare X si Y 70 x 28mm • stand din aliaj dur, emailat; control de focalizare cu ajutorul butoanelor de control ajustare fina si grosiera; butonul de ajustare fina are 200 gradatii, precizie 2µ, deplasare 0.4 mm /rotatie ; iluminare NeoLED 1W | 16750,00 |
| 48 | 33100000-1 | 48. Banc optic mic | buc | 1 | Set complet instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de opticã: reflecția, refracția, dispersia. Trusa este prevazutã cu sursã de luminã 12V, 24W, cu o lentil într-un capãt, care permite producerea razelor de luminã paralele, covergente și divergente. De ambele pãrti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlã acrilicã (dreptunghiularã, semi-circularã, triunghiularã echilateralã – 60x60x60, triunghiularã – 90x60x30, triunghiularã dreaptã – 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavã, dublu-convexã cu aceeași grosime și dublu-convexã subțire; 3. Set din 3 oglinzi: upport , semi-circularã și planã, montate pe bazã; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bazã: 3 culori primare – roșu, albastru și verde, 5 secundare – cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare – roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampã de luminã; 7. 2 placuțe separate, de plastic. | 741,67 |
| 49 | 33100000-1 | 49. Vascozimetrul Ostwald | buc | 6 | Dispozitiv de măsurare a coeficientului de vâscozitate a lichidelor, a cărui funcţionare se bazează pe relaţia dintre vâscozitatea solutiei şi masa molecular relativă a acesteia. Instalaţia este format dintr-un tub în formă de U, latura mai largă terminându-se, în partea înferioară, cu un rezervor sferic, iar cealaltă ramură constând dintr-un tub capilar, un rezervor sferic mai mic şi un tub de cauciuc. Material: sticlă borosilicată Înalţime totală: 250 mm-350mm | 750,00 |
| 50 | 33100000-1 | 50. Vascozimetru – Metoda caderii sferii | buc | 1 | Cronometru electronic Domeniul: 400 mm; rezolutia: 1 mm Intervalul de timp: 250 s; rezolutia: 0.1s Cilindru gradat Volumul: 1000 mL; inaltimea: 400 mm Eroarea masurarii <3% Stativ 1 Aparat principal 1 Emitator laser 2 Receptor laser 2 Fir de conexiune 1 Cilindru gradat 1 Bile metalice mici diametru: 1.5, 2.0 si 2.5 mm, 1 fiecare Magnet 1 Cablu de alimentare 1 | 1833,33 |
| 51 | 33100000-1 | 51. Retele de difractie | set | 3 | Dispozitiv pentru măsurarea lungimii de undă a luminii. Componente: reţea de difracţie (1/100 mm); riglă milimetrică (L= 500 mm) cu support pentru reţea, ecran mobil cu fantă la mijloc şi două scale milimetrice upport al (0-100 mm), dispozitiv de fixare în stativul cu mufă. Dimensiuni: 550x200x65 mm | 2145,00 |
| 52 | 33100000-1 | 52. Calorimetru | buc | 2 | Aparat ce permite determinarea cãldurii upport a unui solid precum și cãldurile latent upport de lichifiere, topire și vaporizare a acestuia. Vasul are pereții upport din cupru (diametrul 75x50mm), iarceiexteriori din aluminiu (diametrul 100x75mm). Racord element termic: prin bucșe de 2 mm; Dimensiuni: 50 mm x 48 mm; Masa: cca. 750 g. | 833,33 |
| 53 | 33100000-1 | 53. Trusa optica | buc | 1 | Trusa Optica în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului opticii: Grilaj / Zabrele si Fante / pentru rețea difracție, Set disc optic laser, Două oglinzi Plane, Set experiențe optică, Rețea de difracție, piesă pentru polarizare. | 5333,33 |
| 54 | 33100000-1 | 54. Suport Multifunctional | buc | 5 | • Inlatime tije 60cm • support inel pentru planie Ø90 mm • cleme reglabile | 1916,67 |
| 55 | 33100000-1 | 55. Aparat pentru masurarea coeficientului de tensiune superficiala a lichidelor | buc | 6 | Domeniul: 0 ~ 10 g; sensibilitatea:~ 30 mV/g Ecran digital 200 mV, 3-1/2 digital Inel de suspendare Aliaj din aluminiu Farfurie din sticla Diametru: 120 mm Greutati 7 bucati, 0.5 g/buc. | 14500,00 |
| 56 | 33100000-1 | 56. Detector Geiger-Muller | buc | 1 | Detector de radiatii alfa, beta , gamma • Poate monitoriza in permanenta radioactivitatea de pe teren, zi si noapte, bateria tine cca 10 ani de utilizare continua. Tipuri de radiatii: • alfa (de la 4 MeV) • beta (de la 0.2 MeV) • gamma (de la 0.02 MeV) • Senzitivitate gamma 114 pulsuri/min pentru 60 Co = 1Usv/h in banda radiatiior de fond • Background rate: 10 pulsuri/min aprox • Variabile masurate: doza echivalenta in Sv/h, mSv/h, μSv/h, pulsuri/sec,pulsuri/ interval de timp, functii de calcul a mediei pe un interval de 24 ore in μSv / h, inregistrare impulsuri la intervale de 1 min, 10 min, 1 oră, 1, 7 zile • Detectorul : sonda tip tub numarator,din inox cu continut de neon, lungime 31,1 mm, diametru 9,1 mm cu fereastra de mica 1,5-2mg/cm² • Memorie interna: 2kB • Dimensiuni: 163x72x30 mm | 2916,67 |
| 57 | 33100000-1 | 57. Stalagmometru | buc | 15 | Cunoscut ca stalagmometru Traube reprezinta un dispozitiv ce constă dintr-un vas cilindric de sticlă care este prevăzut la partea inferioară cu un tub capilar. Orificiul de scurgere se termină cu o suprafaţă plană bine şlefuită. În partea superioară vasul cilindric se continuă cu un tub de sticlă terminat cu un tub de cauciuc. Pe tubul de cauciuc se află o clemă cu şurub, care reglează în mod convenabil viteza de curgere a picăturilor. Aparatul se fixează în poziţie verticală pe un stativ. Dispozitivul serveste la determinarea tensiunii superficiala prin metoda ruperii picaturilor. | 2250,00 |
| 58 | 33100000-1 | 58. Set filtre absorbante: | set | 5 | filtre polarizabile de plastic - filtre fotocromice - filtre de absorbtie a luminii ultraviolet (300-400 nm) - filtre de absorbtie a luminii infrarosii (700-1000 nm) - filtre de contrast - filtre de absorbtie a luminii din policarbonat - filtre de absorbtie a luminii din plastic cu indice de refractie inalt (1.7, 1.8,1.9) Asa tipuri de filtre sunt utilizate pentru a demostra fenomenul de absorbtie al luminii (natural, monocromatice, UV, infrarosu) de diverse tipuri de materiale (sticla, plastic, materiale optice cu indice de refractie ridicat) | 2000,00 |
| 59 | 33100000-1 | 59. Set de elemente optice: | set | 5 | lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+50 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+100 - lentila convexa, diametrul 5cm, distanta focala f=+200 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-50 - lentila concava, diametrul 5cm, distanta focala f=-100 - oglinda sferica concava, diametrul 5cm - oglinda sferica convexa, diametrul 5cm Acest set de elemente optice format din diverse lentile sferice si oglinzi sferice contin suport metalic cu ajutorul caruia se fixeaza pe rigla or bancul optic pentru a demonstra propagarea luminii in lentile si formarea imaginii obiectelor cu ajutorul lentilelor si oglinzilor sferice. | 666,67 |
| 60 | 33100000-1 | 60. Retele de difractie cu support pentru bancul optic: | buc | 4 | - retea de difractie 100 linii/milimetru - retea de difractie 200 linii/milimetru - retea de difractie 300 linii/milimetru - retea de difractie 400 linii/milimetru | 4283,33 |
| 61 | 33100000-1 | 61. Aparat X-Ray(115 V, 50/60 Hz) | buc | 1 | Camera de experiment este conținută dintr-o carcasă închisă, rezistentă la radiații, cu un scut transparent din sticlă sintetică. Dacă se deschide scutul din sticlă sintetică, sursa de înaltă tensiune pentru tubul cu raze X este dezactivată automat. Tubul cu raze X cu vid înalt, cu un catod de tungsten încălzit direct și anod de cupru este poziționat într-o cameră de sticlă borosilicată cu o fereastră cu emisie de concave cu rame subțiri. Un capot din sticlă plumb cu un colimator face ca razele X să apară în paralel cu planul experimentului și oferă un scut împotriva radiațiilor împrăștiate. Goniometrul orizontal cu contra-tub constă dintr-un suport central pentru eșantion și un braț pivotant. Sub formă de tavă glisantă, acest braț servește ca suport pentru tubul Geiger-Müller (U19201), camera de ionizare (U19208), precum și dispozitive experimentale în format diapozitiv sau pe o placă de bază de 5 cm x 5 cm (de exemplu , din U19205, U19206, U19207). Brațul pivotant poate fi rotit manual independent de suportul eșantionului, sau la un unghi reciproc fix cu un raport de 2: 1, de exemplu, pentru experimente care reflectă Bragg. Dispozitivul este echipat cu cântare unghiulară și milimetrică, marcaje de poziție pentru dispozitivele experimentale, precum și bucșe rezistente la radiații pentru cabluri și furtunuri. Tensiune anodică: 20/30 kV, comutabilă și stabilizată electronic Curent de emisie: 0 până la 80 μA, reglabil continuu și stabilizat electronic Încălzire catodă: 4 V, 1 A Loc focal: 5x1 mm2 Material anod: Cu Colimator de sticlă cu plumb: deschidere de emisie de radiații cu dia de 5 mm. Divergență de raze: mai bine de 10 ° Lungime de undă a radiației caracteristice: Cu -Kα: 154 pm, Cu -Kβ: 138 pm Goniometru cu tuburi de viteză: Domenii de pivotare: 0 °, + 10 ° până la + 130 ° și -10 ° la + 130 ° în raport cu axa razei Cuplarea unghiulară: independent de suportul eșantionului sau cu un raport de 2: 1 Precizia de măsurare a unghiului lui Bragg: 5 minute minute Timer: 0 până la 55 minute, reglabil continuu Consum de energie: 100 VA Dimensiuni: Aparat cu raze X : cca. 250 mm x 370 mm dia. Tub cu raze X: aprox. 100 mm x 32 mm dia. Greutate: aprox. 9 kg | 41666,67 |
| 62 | 33100000-1 | 62. Detector X-Ray | buc | 1 | Detector de raze X pentru înregistrarea spectrelor de energie ale razelor X sau ale radiațiilor γ în intervalul de energie de aprox. 2 keV la 60 keV. Acesta constă în principal dintr-un fotodiodă Si-PIN care este integrat într-o carcasă metalică împreună cu un preamplificator sensibil la încărcare, un amplificator principal cu modelarea impulsurilor și un circuit digital de procesare a semnalului. Suportul detectorului este proiectat în special pentru instalarea pe brațul pivotant al aparatului cu raze X (U192001 și U192001-SUA). Sursa de alimentare este asigurată prin portul USB al unui computer. Inclusiv CD cu software de măsurare și evaluare pentru computer. Gama de energie: aprox. 2 keV până la 60 keV Rezolutie energetică (FWHM): 0,55 keV la EFeKá = 6,40 keV Fereastra de intrare: materiale plastice (absorbție echivalentă cu grafit cu d = 40 µm) Detector: dioda foto Si-PIN Zona activă: 0,8 mm dia. Grosime: aprox. 200 um Timp mort pe puls: aprox. 200 ui Conexiune: USB Lungimea cablului: aprox. 1,75 m Dimensiuni: aprox. 80 mm x 22 mm dia. Masă: aprox. 150 g | 50000,00 |
| 63 | 33100000-1 | 63. Polarimetru | buc | 1 | Stand robust din metal cu ax ușor înclinat pentru tuburi cu lungimi de până la 220 mm. Cu capac rotativ, analizor și polarizator. Include tuburi polarimetrice de 100 mm, 200 mm și lampă de sodiu de rezervă. Domeniu de măsurare: 2 semicercuri (0 - 180 °) Tuburi de sticlă: 100 și 200 mm, 15 mm dia. Divizarea scării: 1 ° Disponibilitate: 0,05 ° (cu scara Vernier) Dimensiuni: 200x360x450 mm³ Greutate: 10 kg | 17916,67 |
| 64 | 33100000-1 | 64. Aparat de electroforeză pe hârtie | buc | 5 | - două camere de electroforeză, -doi electrozi, -sursa de curent continuu | 20416,67 |
| 65 | 33100000-1 | 65. Luxmetru | buc | 3 | Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25 mm³ Greutate: aprox. 160 g | 23132,50 |
| 66 | 33100000-1 | 66. Aparat pentru dezinfectare, sterilizare cu ultrasunete | buc | 1 | Tipul de element: Curatator digital cu ultrasuneteю Capacitatea rezervorului de interior: 600ml -2l. Tensiunea de alimentare de putere: AC 220V 50Hz Putere: 30W/50W/100W/120W Frecventa de lucru: 40kHz-50Hz Greutate: 750g- 2kg | 1666,67 |
| 67 | 33100000-1 | 67. Transductor cu ultrasunete, 40kHz, set de echipamente (Ultrasound Transducer, 40 kHz, Equipment Kit) | buc | 1 | 1 Transmițător cu ultrasunete, pe tijă suport 1 Receptor cu ultrasunete, pe tijă suport 1 Ecran de proiecție 1 conducător, 1 m Specificatii: Frecvența rezonantă: 40 kHz aprox. Lățimea benzii: 6 kHz aprox. Capacitate: 1900 pF Conector: BNC Tijă suport: 150 mm x 10 mm diam. Dimensiuni: 40 mm x 20 mm diam. Componente necesare: A. Adaptor, mufa BNC / mufe de 4 mm B. Piciorul de barilă (Barrel foot) Inaltime: 47mm Greutate: 0,5 kg Diametru: 54 mm Alezaj: 12 mm Ø C. Generator de funcții FG 100 (230 V, 50/60 Hz) Specificatii: Interval de frecvență: 0,001 Hz până la 100 kHz Forme de semnal: sinus, pătrat, triunghiular Offset: de la 0 la ± 5 V, reglabil în pași de 0,1 V ieşire: Amplitudine de ieșire: 0 până la 10 V, reglabil continuu Putere: 10 W, permanent Curent de ieșire: 1 A, permanent, 2 A max. Mătura: Moduri de măturare: externe, continue interne, interne interne Interval de frecvență: 1 Hz până la 100 kHz Raport frecvență oprire / pornire: Max. 1000: 1, de ex. 2 Hz până la 2 kHz max. Interval de timp: de la 0,04 s la 1000 s Schimbare externă: porniți prin impulsuri de declanșare sau prin aplicarea tensiunii de control de la 0 la 5 V Max. frecvență de modulație: 200 Hz Schimbare internă: Porniți și opriți prin butonul Start / Oprire O ieșire de declanșare pe ciclu plus tensiunea proporțională Alimentare: alimentare cu alimentare, 12 V AC, 2 A Dimensiuni: 170x105x40 mm Caracteristici suplimentare: picioare pliabile D. HF Patch Cord, 1m, impendanta 50 ohm E. Pentru conectarea a două cabluri de înaltă frecvență la o mufă BNC. F. T-Piece, BNC | 125000,00 |
| 68 | 33100000-1 | 68. Model al inimii | buc | 1 | Dimensiuni: 160x70 mm² Componenete necesare: A. Ecoscop cu ultrasunete GS200 Interval de frecvență: 1 - 5 MHz Semnal de transmisie: impuls Dirac (<1 µs, 0 - 300 V) Putere de transmisie: 0-30 dB, în pași de 5 dB Câștig: 0–35 dB, în pași de 5 dB TGC: valoarea pragului reglabil continuu, valoarea de pornire, timpul de creștere și timpul de câștig, câștig maxim de aprox. 32 dB Ieșiri (față): TGC, declanșator, semnal cu ultrasunete, semnal A-scan prin intermediul unei prize BNC în fiecare caz Conectori pentru sonde: 2, selectabili pentru moduri de transmisie, recepție sau duplex Conexiune PC: USB Viteza de scanare: 10, 25, 50 și 100 MHz Consumul de energie: aprox. 20 VA Tensiunea de alimentare: 100 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiuni: aprox. 226x169x325 mm³ B. Proba Ultrasonica, 4 MHz, GS200 Dimensiuni: 65 mm x 27 mm dia. Pentru utilizare cu ecoscopul ultrasonic GS200 | 188,33 |
| 69 | 33100000-1 | 69. Sensor de oxigen | buc | 1 | Pentru detectarea nivelului de oxigen în sîngele periferic Compatibil cu capnograful Capnostream 20. Pentru adulți | 330,83 |
| 70 | 33100000-1 | 70. Sensor de bioxid de carbon | buc | 5 | Pentru detectarea niveluluin de bioxid de carbon în aierul expirat Compatibil cu capnograful Capnostream 20 Cu sau fărăr linie de aprovixionare cu oxigen | 2387,50 |
| 71 | 33100000-1 | 71. Electrozi |  |  |  | 541,67 |
|  |  | 71.1 Electrozi ECG d 50mm | bu c | 500 | Electrozi de suprafață pentru adulți, adezive, de unică folosință cu baza de spuma, conector Ag/AgCl, gel solid |  |
|  |  | 71.2 Electrozi ECG d 30mm | buc | 2000 | Electrozi de suprafață pentru adulți, adezive, de unică folosință cu baza de spuma, conector Ag/AgCl, gel solid |  |
| 72 | 33100000-1 | 72. Acomodometru | buc | 1 | aparat pentru măsurarea capacitații de acomodare a ochiului | 7710,83 |
| 73 | 33100000-1 | 73. Cristal anizotrop | buc | 15 | 114x63x19 mm | 6,00 |
| 74 | 33100000-1 | 74. Filtru de filtrare | buc | 3 | pentru filtrare în vid, gât neted cu dop din cauciuc cu tub de evacuare | 895,00 |
| 75 | 33100000-1 | 75. Suport multifunctional | buc | 5 | • inlatime tije 60cm • upport inel pentru planie Ø90 mm • cleme reglabile | 2708,33 |
| 76 | 33100000-1 | 76. Set de linze | buc | 2 | standart | 1666,67 |
| 77 | 33100000-1 | 77. Set de para pentru colectarea singelui | buc | 6 | de cauciuc | 3250,00 |
| 78 | 33100000-1 | 78. Urodensimetru | buc | 6 | Instrument pentru măsurarea densității urinei. Domeniu 1.000-1.060g/cmc Diviziune 0.001g/cmc Temperatura de etalonare 15°C Citirea sub menisc Lungime totala 210 ±10mm | 8500,00 |
| 79 | 33100000-1 | 79. Monitor detector de frecvență cardiacă fetală și doppler cu sondă de 3,0 MHz | buc | 1 | Frecvența sondei 3,0 MHz Interval de afișare de viteză 30-240bpm | 1033,33 |
| 80 | 33100000-1 | 80. Scaler dentar Ultrasonic portabil. | buc | 1 | Incărcare (baterie încorporată Putere nominală: 1W Tensiune nominală: 3.7V Curent nominal: 200 mA Specificația bateriei: 300 mAh Adaptor de alimentare: 5V 500 mAh Timp de încărcare: mai puțin de 2 ore Zgomotul motorului: mai puțin de 60 de decibeli Timp de lucru: aproximativ 2 ore | 395,83 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1171648,52 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | Conform listei, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 12. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, pentru Loturile care necesită, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic urmează a fi inclus în lista respectivă la momentul deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Olga Cernețchi ________________   .