## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP beneficiare | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală |  |  |  | Bare paralele pentru recuperare medicală Specificație tehnică: bare paralele montate pe un modul de trepte; prevăzut cu 3 trepte, înălțimea dintre trepte este de 16 cm; prevăzut cu bare paralele reglabile manual (mecanic) sistem hidraulic opțional; suprafaţa antiderapantă si mânere ce nu permit alunecarea; necesită cuplarea cu un modul de odihnă sau trepte
33100000-1 | 2 | Saltea gimnastica PVC | Saltea gimnastica PVC |  |  |  | Saltea gimnastica PVC Dimensiuni: 200 (±10) x 100(±10) x 10 cm Material husă: Tenta densă, din țesătură PVC (policlorură de vinil), rezistentă la apă, raze UV, temperaturi extreme și medii puțin agresive. Material interior: Spumă polietilenă expandată.
33100000-1 | 3 | Bastoane gimnastica | Bastoane gimnastica |  |  |  | Bastoane gimnastica Baston pentru recuperare medicală din lemn, 100 cm, lăcuit cu lac ecologic, diametrul de 25 mm, profil rotund
33100000-1 | 4 | Minge de gimnastica | Minge de gimnastica |  |  |  | Minge de gimnastica Descriere: • Minge de aerobic universală • Material: PVC foarte rezistent • Suprafața cu aderentă sporită • Sarcina maximă admisă: ~ 600 kg • Diametru minge: ~ 85 cm • Pompă manuală inclusă • Pentru exerciții de aerobic, cardio sau de reabilitare
33100000-1 | 5 | Greutăți (haltere) 1kg | Greutăți (haltere) 1kg |  |  |  | Greutăți (haltere) 1kg CARACTERISTICI DE BAZĂ: GREUTATE: 2X1 KG
33100000-1 | 6 | Greutăți (haltere) 2kg | Greutăți (haltere) 2kg |  |  |  | Greutăți (haltere) 2kg CARACTERISTICI DE BAZĂ: GREUTATE: 2X 2 KG
33100000-1 | 7 | set Bandă elastică | set Bandă elastică |  |  |  | set Bandă elastică Benzi elastice - rezistente progresive (2- minim, 5- maxim); - culori diferite, in functie de rezistenta: Banda elastica rez. 2, portocalie;-2 buc Banda elastica rez. 3, verde; -2 buc Banda elastica rez. 5, purpuriu; -2 buc
33100000-1 | 8 | Mingi pentru gimnastică | Mingi pentru gimnastică |  |  |  | Mingi pentru gimnastica Descriere Minge de gimnastică pentru terapie fizică și sport Parametru Specificația Diametrul min 62 cm Cantitatea ≥ 6 bucăți Material PVC, non-toxic sau echivalent Greutatea maximă a pacientului ≥ 110 kg Accesorii pompă compatibilă cu mingea Suprafața Rezistentă la substanțe pentru dezinfectare
33100000-1 | 9 | Perete multifuncțional | Perete multifuncțional |  |  |  | Perete multifunctional Cod Parametrul Specificația Descriere Tablou format din mai multe componente pentru reabilitarea pacientilor Tip stationar Suport pentru mînă Material Non-toxic, rezistent la intinderi, din cauciuc etc. Dimensiuni estimativa 150 x 150 x 10 cm Numar de componente incorporate pe tablou pentru exercitii ≥ 6
33100000-1 | 10 | Covoare de gimnastică | Covoare de gimnastică |  |  |  | Covor de gimnastică Descriere servește ca suport pentru o persoană în timpul exercițiilor indicate medical și prescrise pentru a îmbunătăți abilitățile motorii și echilibrul sau controlul postural și/sau pentru tratamentul mișcării terapeutice a slăbiciunii musculare la nivelul membrelor și trunchiului ca urmare a unei boli neurologice. sau boală ortopedică. Parametru Specificația Dimensiune (L x l x H): aprox. 185 x 60 x 1,5 cm Material Din spumă cu celule închise Anti-alunecare Da Suprafața Rezistentă la substanțe pentru dezinfectare
33100000-1 | 11 | Bicicleta pentru exerciții | Bicicleta pentru exerciții |  |  |  | Bicicletă pentru exerciții Descriere Bicicletă pentru exerciții de reabilitare și îmbunătățirea stării fizice a pacienților cu diferite afecțiuni ale membrelor inferioare Parametrul Specificația Componență dispozitiv Scaun suport pacient Volan de suport membre superioare Pedale Display pentru afișarea parametrilor și funcțiilor Volantă: 4-5 Kg Cadru principal cu bare / picioare de suport pe suprafață Ajustări disponibile Ajustarea rezistenței efortului - cel puțin în 4 nivele Reglare înalțime scaun Reglare poziție scaun Funcții minime TIME - Afișează timpul sau timpul țintă RPM - Afișează rotațile pe minut SPEED - Viteza curentă CALORIES - Caloriile arse în timpu exercițiilor DISTANCE - Distanța totală sau distanța țintă Sistem de frânare de tip magnetic Suport masă corporală pacient minim 120 Kg Alimentare display informativ baterii sau acumulator intern Instruire utilizatori da Manual de utilizare în limba de română Garanție minim 24 luni
33100000-1 | 12 | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) |  |  |  | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și extensiei a degetelor (Stepper) Descriere Dispozitive pentru recuperare membrului superior prin miscari de flexo-extensie Parametrul Specificația Tip portabil Suport Pentru antebraț da Posibilitatea de ajustare a unghiului de înclinare a suportului da Material Suport antebraț oțel, metal sau alt tip de material asemanator, rezistent Inelele pentru degete piele de calitate înaltă, rezistentă sau alt tip de material analogic Inelele penru deget Posibilitatea schimbării rezistenței da Păstrarea unghiului optim de 90 ° între falangii și inele da Dimensiunile Lungimea 35 - 50 cm Lațimea 15 - 25 cm Suprafața Rezistentă la substanțe pentru dezinfectare da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP beneficiare | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15524.65
33100000-1 | 2 | Saltea gimnastica PVC | Saltea gimnastica PVC | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3900
33100000-1 | 3 | Bastoane gimnastica | Bastoane gimnastica | 3: buc; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2100
33100000-1 | 4 | Minge de gimnastica | Minge de gimnastica | 3: buc; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1980
33100000-1 | 5 | Greutăți (haltere) 1kg | Greutăți (haltere) 1kg | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 299
33100000-1 | 6 | Greutăți (haltere) 2kg | Greutăți (haltere) 2kg | 3: set; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 578
33100000-1 | 7 | set Bandă elastică | set Bandă elastică | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 144
33100000-1 | 8 | Mingi pentru gimnastică | Mingi pentru gimnastică | 3: set; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2400
33100000-1 | 9 | Perete multifuncțional | Perete multifuncțional | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000
33100000-1 | 10 | Covoare de gimnastică | Covoare de gimnastică | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4800
33100000-1 | 11 | Bicicleta pentru exerciții | Bicicleta pentru exerciții | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000
33100000-1 | 12 | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8640
100365.65
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________