Specificare tehnică 2:  Ventilator pulmonar

| Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod |  |  |  |
| Descriere | Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată. |  |  |
| Parametrul |  |  | Specificația |
| Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | da |
| Tip pacient | adult, pediatric si neonatal |  | da |
| Gama de control/setări | Volum total/tidal | Adult, pediatric | 20-2,000 mL |
|  |  | Neonatal | 2 -300 ml |
|  | Flux inspir Maxim |  | ≥240 L/min |
|  | Presiune inspir |  | 0-60 cm H2O |
|  | Rata respiratorie |  | 1-80 rpm |
|  | Timp inspir |  | 0.1 - 12 s. |
|  | Rata I:E |  | 1:9 to 4:1 |
|  | FiO2, % |  | 21-100 |
|  | Buton pentru respirație manuală |  | da |
|  | PEEP/CPAP | Adult, pediatric | 0-35 cmH2O |
|  |  | Neonatal | 0-25 cmH2O |
|  | Suport presiune |  | 0-60 cm H2O |
|  | Mecanism triger |  | Presiune |
|  |  |  | Flux |
|  | Ajustarea presiunii pantă/rampă |  | da |
|  | Funcția suspin |  | da |
|  | Buton 100 % O2 | Prezenta obligatoriu | da |
|  |  | Flux maxim de inspir | ≥240 L/min |
|  | Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 |  | 2 min |
|  | Blocarea panoului de control |  | da |
| Moduri de operare | Modul A/C sau Adaptiv sau analogic | A/C Volum respirator | da |
|  |  | A/C presiune respiratorie | da |
|  | Modul SIMV sau analogic | SIMV volum respirator | da |
|  |  | SIMV presiune respiratorie | da |
|  | Modul CPAP | CPAP, CPAP/suport presiune (PS) | da |
|  | Modul nCPAP | CPAP pentru pacientii neonatali | da |
|  | Modul de ventialre cu control de baza pe presiune minim 2 regiumuri ( Ex PCV si PSIMV) |  | da |
|  | Modul APRV sau analogic |  | da |
|  | Modul Spotan |  |  |
|  | Modul Inteligent |  | da |
|  | Ventilație neinvazivă ( cu posibilitate de lucru in regim 1. Fiecare respirație este spontană, cu sau fără suport de presiune. 2. Fiecare respirație este spontană atâta timp cât pacientul respiră peste rata stabilită. Se poate seta o rată de rezervă pentru respirațiile obligatorii. |  | da |
|  | Modul Bilevel/DuoPAP sau analogic |  | da |
| Parametri monitorizați/afișați | Presiunea inspiratorie maximă |  | da |
|  | Presiunea in căile respiratorie |  | da |
|  | Presiunea medie în căile respiratorii |  | da |
|  | Presiunea maximia in căile respiratorie |  | da |
|  | Presiunea PEEP |  | da |
|  | Volumul | Expirat | da |
|  |  | Spontatn expirat | da |
|  |  | total/tidalExpirat | da |
|  |  | total/tidalExpirat Spontan | da |
|  |  | total /tidalInspirat | da |
|  |  | In dependenta de greutartea corporala ideala ( Adult/ pediatric) | da |
|  |  | In dependenta de greutatea corporala reala ( Neonatal) | da |
|  |  | Procentul de scurge total | da |
|  | Flux | Inspirator maxim, spontatn sau obligatoiru | da |
|  |  | Expirat maxim | da |
|  | Monitorizarea FiO2 / O2 |  | da |
|  | Timp | Rata Inspir/Expir I:E | da |
|  |  | Fregventa respiratie obligatorie b/min | da |
|  |  | Fregeventa respiratiilor spontane b/min | da |
|  |  | Fregventa total de respiratii pe minuta | da |
|  |  | Inspir (s) | da |
|  |  | Expir (s) | da |
|  |  | Pauza (s) | da |
|  | Monitoring Pulmoni | Complinata Statica - elasticitatea pulmonara in perioda fara flux de gaz a pulmonilor ml/cmH2O | da |
|  |  | Presiunea de ocluzii a cailor respiratorie cmH2O | da |
|  |  | Rezistenta lla fluxul de inspir ( cmH2O/(l/s)) | da |
|  | Memorie interna | Pentru parametri monitorizati | da |
|  |  | Alarmele detectate in timpul ventialri | da |
|  |  | Afisarea in format tabelar a datelor monitorizate cu rulare in timp. | da |
| Alarme pacient si dispozitiv | Prioritate ridicata | Timpul de Apnee | da |
|  |  | Volumul de expir ( ridicat/jos | da |
|  |  | O2 concetratia ridicata sau joasa | da |
|  |  | Presiunea ridicata/joasa | da |
|  |  | Calibrarea flow sensor | da |
|  |  | Obstructie circuit | da |
|  |  | Disconectare sensor sau circuit | da |
|  |  | Alimentare cu O2 imposibila | da |
|  | Prioritate Medie | Fregventa Toatala respiratorie ( ridicata sau joasa) | da |
|  |  | Volumul total ridicat sau jos | da |
|  |  | PEEP ridicat sau jos | da |
|  | Prioritate joasa | Deconectarea de la Electricitate | da |
|  |  | Nivelul acumultorului | da |
| Interfața | Interfața cu dispozitivele exterioare |  | da |
|  | Porturi pentru ieșirea datelor |  | da |
|  | Port pentru alarmă la distanță |  | da |
|  | Ieșire analogică |  | da |
|  | Raportarea alarmelor și starea pacientului | afișare pe display | da |
|  |  | Transmiterea rapoartelor la imprimată | da |
|  |  | Posibilitatea conectării în rețea centralizată | da |
| Display | LCD TFT color |  | da |
|  | Mărimea |  | ≥ 12 inch |
|  | Touchscreen |  | da |
|  | Afisarea pictogramica (Imagine clara) | a miscari difragmei | da |
|  |  | resistenti de inspir grafica si indice numerice | da |
|  |  | a miscaril pulmonilor sicronizata cu respiratia reala, prin reprezentarea coloristica compliati (elasticitati) normale, joase, ridicata si prin indici numerice | da |
|  | Afisare date | Date pacient ( virsata, greutate, inaltime, Nume prenume) | da |
|  |  | Modul de ventilare | da |
|  |  | Reprezenatearea grafica pentru parametri care au posibiltiate sa fie prezentat | da |
|  |  | Reprezentare numerica pentru parametri care permit acest lucru | da |
| Compresor de aer | Integrat în dispozitivului, tip turbină |  | da |
| Alimentare | Pneumatică | Gazele comprimate | O2 |
|  |  | Presiunea în rețea | 3-6 atm |
|  | Electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | da |
|  |  | Baterie internă reîncărcabilă | da |
|  |  | Timp operare baterie | ≥ 2 h |
| Accesorii |  |  |  |
| Circuite respiratorii cu camira umidificare | adult/pediatrice | reutilizabil | 10 buc |
| Umidificator | Indicați modelul oferit |  | model |
|  | Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul |  | da |
|  | Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv |  | da |
| Cameră de umidificare | adult/pediatrice | tip reutilizabil | 1 buc. |
| Senzor de debit | adult/pediatrice | sigura utilizare | 20 buc. |
| Sensor de debit | Neonatal | sigura utilizare | 20 buc. |
| Set pentru ventilare NCPAP ( neonatal regim ) |  | Masca nazala ( cel putin 3 marimi), Cusmulita ( cel putin 3 marimi), Generator ( cel putin 10 buc), Circuit pacient unica utilizare neonatal ( 10 buc) cu conectareala umifidifcator. | 1 set |
| Celula de oxigen pentru determirea concetrati de O2 ( nu se accepta determinarea concetrati prin metotda de calcul sau formula) |  |  | 1 buc. |
| Suport pe rotile | Indicați modelul oferit |  | model |
|  | Min. 4 rotile |  | da |
|  | Min. 2 roți cu frînă |  | da |
|  | Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | da |
|  | Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare |  | da |
|  | Mîner pentru transportare |  | da |

Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești                             Petru CIUBOTARU