Caiet de sarcină

A serviciilor de reparație a fibrobronhoscop Model: FB-18V, SN: N00WLA0445, Producător: Pentax Medical

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Preț cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de reparare a fibrobronhoscop Model: FB-18V, SN: N00WLA0445, Producător: Pentax Medical | Defect depistat: - Testul de ermicitate eroare nu poate trece. - Motivul ermicitati eronate: la nivelul capului distala, parti care se supune angualtie, este prezenta o fisura posibil facuta cu ajutorul unui obiect ascutit. Pe lungimea de la 0 la 30 cm este prezent fisuri a manjetei de protectie pe o linie dreapta posibil de catre un obiect ascutit. Microfisuri de natura mecanica in regiunea canalului de lucru. Alte probleme vizuale nu au fost depistate. Integritatea canalului de biopsie la fel nu a putut fi verificata din cazua fisurei mari de pe capul distal. Lucrări estimative necesare: - Înlocuirea manjetei de protecție; - Înlocuirea altor piese defecte, depistate în procesul de reparație. Toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant. Se va oferi o garanție minim de 6 luni pentru toate piesele oferite și pentru toate lucrările îndeplinite. Se va prezenta lista pieselor înlocuite la service de reparație și costul lucrărilor va fi oferit conform volumului a lucrărilor îndeplinite, dar nu va fi mai mare decât bugetul stabilit. Prezentarea raportului a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului. | 180 000 |

ACTE OBLIGATORII:

- Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru producătorul de dispozitivului solicitate;

- Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru  inginerului angajat, care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;

2. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;

- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problmei nu mai mult de 72 ore;

- La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE

- evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare și testare;

- evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

04.06.2024

Șef Departament Inginerie Biomedicală și TI     Palii Valeriu   ________________