## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor cu analizatoare în comodat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Analizator biochimic automat ≥1800 teste |  |  |  | Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor biochimice și ion-selective, nou; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access) Productivitate: minim 1800 teste fotometrice/oră; Metodă detecție: Fotometrie, turbidimetrie, potențiometrie; Fotometru: Spectrofotometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm Tip probă: Ser, plasmă, urină, LCR, supernatant(hemolizat); Tip eprubete acceptate: H 75-100 mm, D 12 - 16 mm; Teste efectuate: Antistreptolysin, C3 complement, C4 complement, C-reactive protein, Factor reumatoid, ureea, creatinina, protein total, albumin, acid uric, colesterol, trigliceride, HDL-colesterol, LDL-colesterol, ALT, AST, amilaza, amilaza pancreatică, GGT, fosfataza alcalină, lipaza, glucoza, calciu, magneziu, fosfor, fier seric, bilirubin total și direct, creatinfosfokinaza, CK-MB, LDH, feritina, colinesteraza, amoniac, capacitate de legare ale fierului, transferină, ceruloplasmină, cupru, microalbuminurie, hemoglobină glicată, potasiu, sodiu, clor, apolipoproteine B, acizi biliari, IgA, IgG, IgM Număr reactivi pe bord: minim 70; Număr probe pe bord: minim 300; Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord; Reactivi: Lichizi, gata pentru utilizare, stabilitate pe bord minim 5 zile, stabilitate după calibrare minim 15 zile; Volum probă necesar: ≤ 35 µL; Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reactivilor (ex. bule, cheaguri, nivel) Detecție interferență probă: icter, hemoliză, lipemie; Capabil să efectueze pre diluție automată a probei conform regulilor stabilite; Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă. Posibilitate de încărcare mai multe rack-uri simultan, minim 30 probe. Posibilitate efectuare probe STAT; Conectivitate sistem informatic: unidirecțională și bidirecțională; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern cu ecran tactil, tastatură; Identificare probe și reactivi prin coduri de bare; Date afișate pe ecran: rezultate, grafice, date service; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey - Jennings; Accesorii livrate: UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a analizatorului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de calitatea necesară analizatorului – 1 buc. Note: Analizatorul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate), calibrare și cantitatea de reactivi utilizați pentru QC și calibrare adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru. Perioada de valabilitate pentru reactivii livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.
33100000-1 | 1.2 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Acid uric |  |  |  | Acid uric pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.3 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Acizi biliari |  |  |  | Acizi biliari pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.4 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Albumina |  |  |  | Albumina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.5 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | ALT |  |  |  | ALT pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.6 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amilaza |  |  |  | Amilaza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.7 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amilaza pancreatica |  |  |  | Amilaza pancreatica pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.8 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amoniac |  |  |  | Amoniac pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.9 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Apolipoproteine B |  |  |  | Apolipoproteine B pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.10 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | AST |  |  |  | AST pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.11 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Bilirubina Directa |  |  |  | Bilirubina Directa pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.12 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Bilirubina Totala |  |  |  | Bilirubina Totala pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.13 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Calciu |  |  |  | Calciu pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.14 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Ceruloplazmin |  |  |  | Ceruloplazmin pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.15 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Cholinesteraza |  |  |  | Cholinesteraza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.16 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | CK-MB |  |  |  | CK-MB pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.17 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Clor |  |  |  | Clor pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.18 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Colesterol |  |  |  | Colesterol pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.19 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Creatinina |  |  |  | Creatinina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.20 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Creatinkinaza |  |  |  | Creatinkinaza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.21 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Cupru in ser |  |  |  | Cupru in ser pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.22 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Feritina |  |  |  | Feritina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.23 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fier |  |  |  | Fier pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.24 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fosfataza alcalina |  |  |  | Fosfataza alcalina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.25 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fosfor |  |  |  | Fosfor pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.26 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | GGT |  |  |  | GGT pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.27 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Glucoza |  |  |  | Glucoza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.28 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | HDL Colesterol |  |  |  | HDL Colesterol pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.29 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Hemoglobina glicata |  |  |  | Hemoglobina glicata pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.30 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Lactatdehidrogenaza |  |  |  | Lactatdehidrogenaza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.31 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | LDL Colesterol |  |  |  | LDL Colesterol pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.32 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Lipaza |  |  |  | Lipaza pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.33 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Magneziu |  |  |  | Magneziu pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.34 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Microalbuminurie |  |  |  | Microalbuminurie pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.35 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Potasiu |  |  |  | Potasiu pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.36 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Proteina totala |  |  |  | Proteina totala pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.37 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Sodiu |  |  |  | Sodiu pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.38 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Transferina |  |  |  | Transferina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.39 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Trigliceride |  |  |  | Trigliceride pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 1.40 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Uree |  |  |  | Uree pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.1 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Analizator ELISA automat |  |  |  | Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor de laborator prin metoda ELISA, nou; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access); Productivitate: minim 30 teste/h; Tip probă: ser, plasmă, mase fecale; Reactivi: Strip-uri monotest, cu calibratori și control pozitiv și negativ integrat; Metoda detecție: ELISA; Determinarea cantitativa a anticorpilor; Încărcare probe: continuă, din rack-uri, probe STAT disponibile; Număr reactivi pe bord: minim 80 strip-uri; Număr probe pe bord: minim 48; Teste efectuate: Anti Jo-1 IgG, Anticorpi Anti Cardiolipini IgG, Anticorpi Anti Cardiolipini IgM, Anticorpi Anti Centromeri B IgG, Anticorpi Anti ds-DNA IgG, Anticorpi Anti Fosfolipide IgG, Anticorpi Anti Fosfolipide IgM, Anticorpi anti LC-1 IgG, Anticorpi Anti LKM, Anticorpi Anti Mitocondriali (AMA2) IgG, Anticorpi Anti MPO (ANCA), Anticorpi Anti Nucleari, Anticorpi Anti PR3 (ANCA), Anticorpi Anti Scl-70, Anticorpi anti SLA/LP IgG, Anticorpi Anti Sm/RNP IgG, Anticorpi Anti SS-A( Ro52+Ro60), Anticorpi Anti SS-B, Anticorpi Anti-Sm ( Smith) IgG, Anti-Rib-P IgG, Anti-MCV, Anti-beta-2-glicoprotein I IgG, Anti-beta-2-glicoprotein I IgM,; Conectivitate LIS: unidirecțional și bidirecțional; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat cu ecran tactil; Date afișate pe ecran: rezultate, grafice, date service; Identificare probe și reactivi prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey - Jennings; Alimentare electrică: 210 – 240 V, 50 Hz; Accesorii livrate: UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a analizatorului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; Dozatoare variabile: 100 – 1000 mkl – 3 buc. 20 – 200 mkl – 3 buc. 10 – 100 mkl – 2 buc. 2 – 20 mkl – 2 buc. 0,5 – 10 mkl – 2 buc. 0,1 – 2,5 mkl – 1 buc. 30 – 300 mkl cu 8 canale – 2 buc. Note: Să se prezinte un certificat de la producător care confirmă că furnizorul dispune de ingineri instruiți pentru deservirea tehnică a analizatorului, aflați permanent pe teritoriul Republicii Moldova; Analizatorul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru cantitatea de teste indicate considerând termenele de valabilitate a seturilor și consumul lunar indicat. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru. Perioada de valabilitate pentru reactivii livrați: La momentul livrării: Minim 12 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
33100000-1 | 2.2 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anti Jo-1 IgG |  |  |  | Anti Jo-1 IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.3 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Cardiolipini IgG |  |  |  | Anticorpi Anti Cardiolipini IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.4 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Cardiolipini IgM |  |  |  | Anticorpi Anti Cardiolipini IgM pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.5 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Centromeri B IgG |  |  |  | Anticorpi Anti Centromeri B IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.6 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti ds-DNA IgG |  |  |  | Anticorpi Anti ds-DNA IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.7 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Fosfolipide IgG |  |  |  | Anticorpi Anti Fosfolipide IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.8 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Fosfolipide IgM |  |  |  | Anticorpi Anti Fosfolipide IgM pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.9 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi anti LC-1 IgG |  |  |  | Anticorpi anti LC-1 IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.10 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti LKM |  |  |  | Anticorpi Anti LKM pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.11 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Mitocondriali (AMA2) IgG |  |  |  | Anticorpi Anti Mitocondriali (AMA2) IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.12 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti MPO (ANCA) |  |  |  | Anticorpi Anti MPO (ANCA) pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.13 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Nucleari |  |  |  | Anticorpi Anti Nucleari pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.14 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti PR3 (ANCA) |  |  |  | Anticorpi Anti PR3 (ANCA) pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.15 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Scl-70 |  |  |  | Anticorpi Anti Scl-70 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.16 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi anti SLA/LP IgG |  |  |  | Anticorpi anti SLA/LP IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.17 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Sm/RNP IgG |  |  |  | Anticorpi Anti Sm/RNP IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.18 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti SS-A |  |  |  | Anticorpi Anti SS-A pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.19 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti SS-B |  |  |  | Anticorpi Anti SS-B pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 2.20 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti-Sm ( Smith) IgG |  |  |  | Anticorpi Anti-Sm ( Smith) IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 3.1 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Analizator automat grupe sanguine (ABO+Rh) |  |  |  | Descriere: Sistem complet automat pentru determinarea grupelor sanguine ABO și factorului Rh, nou; Sistem de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, montat pe masă; Tip probă: ser, plasmă, eritrocite pe EDTA/segmente; Reactivi: gata pentru utilizare; Metoda detecție: aglutinare, fază solidă sau gel-filtrare, conformă cu Ordinul Nr. 666 din 23 iulie 2025 al Ministerului Sănătății al RM; Notă: Reactivii și consumabilele utilizate trebuie să permită efectuarea manuală a testelor în caz de ieșire din funcțiune a sistemului. Dacă pentru efectuarea manuală a testelor sunt necesare instrumente sau dispozitive speciale, indisponibile în laborator, acestea vor fi livrate împreună cu dispozitivul. Încărcare probe: din rack-uri; Teste efectuate: grupa sanguină, factor Rh; Capacitate probe pe bord: minim 20; Timp eliberare rezultat: maxim 25 minute; Posibilitate încărcare probe și reactivi în timpul efectuării testelor; Posibilitate efectuare probe STAT; Conectivitate LIS: bidirecțional; Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern livrat cu dispozitivul; Date afișate pe ecran: rezultate, grafice, date service; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Alimentare electrică: 220V, 50 Hz; Accesorii livrate: Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a sistemului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Dozatoare variabile: 100 – 1000 mkl – 1 buc. 20 – 200 mkl – 1 buc. 10 – 100 mkl – 1 buc. Perioada de valabilitate pentru reactivi: Reactivi: minim 6 luni de la livrare; QC: minim 30 zile de la livrare; Note: Sistemul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate)și cantitatea de reactivi utilizați pentru QC adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va fi utilizat 24/7. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, calculator, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru.
33100000-1 | 3.2 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Determinarea grupului sanguin după sistemul ABO |  |  |  | Determinarea grupului sanguin după sistemul ABO cu dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 3.3 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Determinarea grupului sanguin după sistemul Rhesus |  |  |  | Determinarea grupului sanguin după sistemul Rhesus cu dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.1 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Analizator imunologic automat ≥ 300 teste |  |  |  | Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor imunologice, nou; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access); Productivitate: minim 300 teste/h; Tip probă: ser, plasmă, sânge integru, urină; Reactivi: lichizi, gata pentru utilizare, în cartuș; Metoda detecție: chimioluminescență; Încărcare probe: continuă, automată, din rack-uri, probe STAT disponibile. Posibilitate de încărcare mai multe rack-uri simultan, minim 30 probe. Capabil să efectueze pre diluție automată a probei conform regulilor stabilite; Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reactivilor (ex. bule, cheaguri, nivel) Tip eprubete acceptate: H 75-100 mm, D 12 - 16 mm; Număr reactivi pe bord: minim 47;. Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi pe bord; Dotat cu sistem de evidență a reactivilor pe bord; Poziționare automată a reactivilor; Teste efectuate: 25-Hidroxivitamina D, ACTH, Alfa feto proteina, Anti HBcor IgM, Anti HBcor sum, Anti HBe, Anti HBs, Anti HCV, Anti TPO, Anticorpi Anti CCP IgG, C peptide, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, Calcitonina, CEA, Cortizol, Cyclosporina, Everolimus, Free T3, Free T4, HBe Ag, HBs Ag, hGH, IgE, IGF-1, Insulina, Prolactina, PSA Total, PTH, Tacrolimus, Total T3, Total T4, Total Testosteron, TSH, Vitamina B12, Folate. Conectivitate LIS: bidirecțional; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern livrat cu dispozitivul, cu ecran tactil; Date afișate pe ecran: rezultate, grafice, date service; Dotat cu sistem de ajutor online pentru gestionarea erorilor; Posibilitate instalare metodici noi prin descărcare automată; Identificare probe și reactivi prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC, minim 50000 rezultate; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey - Jennings; Alimentare electrică: 210 – 240V, 50 Hz; Accesorii livrate: UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a analizatorului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de calitatea necesară analizatorului – 1 buc.; Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; Dozatoare variabile: 100 – 1000 mkl – 3 buc. 20 – 200 mkl – 3 buc. 10 – 100 mkl – 2 buc. 2 – 20 mkl – 2 buc. 0,5 – 10 mkl – 2 buc. Note: Să se prezinte un certificat de la producător care confirmă că furnizorul dispune de ingineri instruiți pentru deservirea tehnică a analizatorului, aflați permanent pe teritoriul Republicii Moldova; Analizatorul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru cantitatea de teste indicate considerând termenele de valabilitate a seturilor și consumul lunar indicat, inclusiv soluțiile QC (control de calitate), calibrare și cantitatea de reactivi utilizați pentru QC și calibrare adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru. Perioada de valabilitate pentru reactivi: La momentul livrării: Minim 12 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.
33100000-1 | 4.2 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | 25-Hidroxivitamina D |  |  |  | 25-Hidroxivitamina D pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.3 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | ACTH |  |  |  | ACTH pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.4 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Alfa feto proteina |  |  |  | Alfa feto proteina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.5 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBcor IgM |  |  |  | Anti HBcor IgM pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.6 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBcor sum |  |  |  | Anti HBcor sum pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.7 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBe |  |  |  | Anti HBe pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.8 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBs |  |  |  | Anti HBs pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.9 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HCV |  |  |  | Anti HCV pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.10 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti TPO |  |  |  | Anti TPO pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.11 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anticorpi Anti CCP IgG |  |  |  | Anticorpi Anti CCP IgG pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.12 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | C peptide |  |  |  | C peptide pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.13 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 125 |  |  |  | CA 125 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.14 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 19-9 |  |  |  | CA 19-9 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.15 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 72-4 |  |  |  | CA 72-4 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.16 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Calcitonina |  |  |  | Calcitonina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.17 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CEA |  |  |  | CEA pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.18 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Cortizol |  |  |  | Cortizol pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.19 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Cyclosporina |  |  |  | Cyclosporina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.20 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Everolimus |  |  |  | Everolimus pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.21 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Free T3 |  |  |  | Free T3 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.22 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Free T4 |  |  |  | Free T4 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.23 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | HBe Ag |  |  |  | HBe Ag pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.24 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | HBs Ag |  |  |  | HBs Ag pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.25 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | hGH |  |  |  | hGH pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.26 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | IgE |  |  |  | IgE pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.27 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | IGF-1 |  |  |  | IGF-1 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.28 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Insulina |  |  |  | Insulina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.29 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Prolactina |  |  |  | Prolactina pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.30 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | PSA Total |  |  |  | PSA Total pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.31 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | PTH |  |  |  | PTH pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.32 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Tacrolimus |  |  |  | Tacrolimus pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.33 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total T3 |  |  |  | Total T3 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.34 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total T4 |  |  |  | Total T4 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.35 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total Testosteron |  |  |  | Total Testosteron pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.36 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | TSH |  |  |  | TSH pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 4.37 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Vitamina B12 |  |  |  | Vitamina B12 pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 5.1 | Investigații hematologice cu analizator în comodat | Analizator hematologic ≥100 teste |  |  |  | Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor hematologice, nou; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis; Montare: Pe masă; Productivitate: minim 100 probe/oră CBC + DIFF; Tip probă: sânge integru; Reactivi: lichizi, gata pentru utilizare; Volum probă necesar: ≤100 µL; Metoda diferențiere leucocite: citometrie fluorescentă în flux, 5-diff, performanță înaltă; Intervalul minim de liniaritate: WBC: 0 – 440 x 10^3/μL, RBC: 0 – 8.6 x 10^6/μL PLT: 0 – 5000 x 10^3/μL Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH#, MONO#, NEUT#, BASO#, EOS#, IG#, NRBC# LYMPH%, MONO%, NEUT%, BASO%, EOS%, IG%, NRBC%, RDW-SD, RDW-CV, P-LCR, PDW, MPV, PCT; Conectivitate LIS: bidirecțional; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern livrat cu dispozitivul; Date afișate pe ecran: rezultate, histograme, grafice, date service; Identificare probe și reactivi prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey - Jennings; Accesorii livrate: UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a analizatorului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; Certificare: Certificat de conformitate european, IVD; Certificat de la producător care confirmă că furnizorul dispune de ingineri instruiți pentru deservirea tehnică a analizatorului; Alimentare electrică: 220V, 50 Hz; Instalare și instruire de către furnizor; Perioada de valabilitate pentru reactivi: Reactivi: minim 6 luni de la livrare; QC: minim 30 zile de la livrare; Soluție calibrare: minim 7 zile de la livrare. Note: Analizatorul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate), calibrare și cantitatea de reactivi utilizați pentru QC și calibrare adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, sistem filtrare apă, etc.). Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru.
33100000-1 | 5.2 | Investigații hematologice cu analizator în comodat | Hemoleucogramă completă |  |  |  | Hemoleucogramă completă cu numărătoarea trombocitelor și formula leucocitară pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.1 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | Analizator imunologic semi-automat, imunocromatografie cantitativă |  |  |  | Descriere: Analizator portabil pentru efectuarea testelor imunologice rapide, nou; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: POCT, maintenance free; Tip probă: ser, plasmă, sânge integru; Reactivi: cartuș pentru teste rapide; Metoda detecție: imunocromatografie cantitativă; Încărcare probe: manuală, în cartuș. Teste efectuate: cTnI, NT-proBNP, CK-MB/cTnI/Myo, PCT Conectivitate LIS: unidirecțional; Interfața cu utilizatorul: ecran tactil integrat; Date afișate pe ecran: rezultate, grafice, date service; Imprimantă: integrată; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey - Jennings; Calibrare automată prin carduri SD sau coduri de bare/QR; Alimentare electrică: 220V, 50 Hz; Accesorii livrate: Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; Perioada de valabilitate pentru reactivi: Reactivi: minim 1 an de la livrare; QC: minim 1 an de la livrare; Note: Analizatorul și toți reactivii propuși trebuie să fie certificați IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate), calibrare și cantitatea de reactivi utilizați pentru QC și calibrare adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va fi utilizat 24/7. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru.
33100000-1 | 6.2 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | cTnI |  |  |  | cTnI pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.3 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | NT-proBNP |  |  |  | NT-proBNP pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.4 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | CK-MB/cTnI/Myo |  |  |  | CK-MB/cTnI/Myo pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.5 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | cTnI |  |  |  | cTnI pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.6 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | Myo |  |  |  | Myo pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 6.7 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | PCT |  |  |  | PCT pentru dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 7.1 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | Analizator VSH automat |  |  |  | Descriere: Analizator automat de sânge pentru determinarea vitezei de sedimantare a hematiilor, nou, nerecondiționat; Tip sistem: închis; Mod de lucru: automat; Viteză de lucru: ≥60 teste/oră; Capacitate probe pe bord: ≥30; Compatibil cu eprubete standard 13x75mm; Metoda de determinare: Directă, în eprubete primare cu K3-EDTA, fără consumarea materialului biologic din eprubetă; Fără reziduri biologice; Agitator încorporat; Unități de măsură: mm/h, după Pancenko/Westergren; Interfața cu utilizatorul: Ecran tactil, color, ≥8 inci; Conectivitate LIS; Identificare pacienți prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Afișare date QC prin intermediul graficelor Levey-Jennings; Termen de valabilitate pentru QC: minim 12 luni Accesorii livrate: Manual de utilizare în limba română – 1 buc.; UPS care asigură minim 10 minute de funcționare a sistemului – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Note: Sistemul trebuie să fie certificat IVDD 98/79/CE sau IVDR 2017/746. Oferta de preț trebuie să includă toate consumabilele necesare pentru testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control de calitate) și cantitatea de consumabile pentru QC adițional la cantitatea de teste solicitate. Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va fi utilizat 24/7. Operatorul economic va asigura instalarea analizatorului și conectarea acestuia la rețelele spitalului. Operatorul economic va asigura conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS). Operatorul economic va asigura instruirea personalului după instalare și la solicitare. Operatorul economic va asigura mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, calculator, etc.). Operatorul economic va asigura seturile de mentenanță și piesele de schimb, gratuite, pe toată durata acordului-cadru, atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (UPS, calculator, etc.). Operatorul economic va pune la dispoziția beneficiarului toate consumabilele necesare, gratuite, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială, pe toată durata acordului cadru. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Operatorul economic va asigura preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada acordului-cadru.
33100000-1 | 7.2 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor |  |  |  | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor pentru un dispozitivul medical oferit în lot
33100000-1 | 7.3 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor |  |  |  | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor pentru al doilea dispozitivul medical oferit în lot

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor cu analizatoare în comodat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2027 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat |  | Investigații | 482620 | [5 empty] | 4696306.67
33100000-1 | 1.1 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Analizator biochimic automat ≥1800 teste | Bucată | 2
33100000-1 | 1.2 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Acid uric | Investigații | 12000
33100000-1 | 1.3 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Acizi biliari | Investigații | 2000
33100000-1 | 1.4 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Albumina | Investigații | 17000
33100000-1 | 1.5 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | ALT | Investigații | 30000
33100000-1 | 1.6 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amilaza | Investigații | 17000
33100000-1 | 1.7 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amilaza pancreatica | Investigații | 5000
33100000-1 | 1.8 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Amoniac | Investigații | 3000
33100000-1 | 1.9 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Apolipoproteine B | Investigații | 200
33100000-1 | 1.10 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | AST | Investigații | 30000
33100000-1 | 1.11 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Bilirubina Directa | Investigații | 26000
33100000-1 | 1.12 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Bilirubina Totala | Investigații | 26000
33100000-1 | 1.13 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Calciu | Investigații | 15500
33100000-1 | 1.14 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Ceruloplazmin | Investigații | 300
33100000-1 | 1.15 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Cholinesteraza | Investigații | 3000
33100000-1 | 1.16 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | CK-MB | Investigații | 1000
33100000-1 | 1.17 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Clor | Investigații | 5100
33100000-1 | 1.18 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Colesterol | Investigații | 17000
33100000-1 | 1.19 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Creatinina | Investigații | 34000
33100000-1 | 1.20 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Creatinkinaza | Investigații | 2000
33100000-1 | 1.21 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Cupru in ser | Investigații | 350
33100000-1 | 1.22 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Feritina | Investigații | 6000
33100000-1 | 1.23 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fier | Investigații | 6000
33100000-1 | 1.24 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fosfataza alcalina | Investigații | 16500
33100000-1 | 1.25 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Fosfor | Investigații | 1300
33100000-1 | 1.26 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | GGT | Investigații | 18000
33100000-1 | 1.27 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Glucoza | Investigații | 30000
33100000-1 | 1.28 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | HDL Colesterol | Investigații | 12000
33100000-1 | 1.29 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Hemoglobina glicata | Investigații | 7000
33100000-1 | 1.30 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Lactatdehidrogenaza | Investigații | 3000
33100000-1 | 1.31 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | LDL Colesterol | Investigații | 13000
33100000-1 | 1.32 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Lipaza | Investigații | 10000
33100000-1 | 1.33 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Magneziu | Investigații | 7000
33100000-1 | 1.34 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Microalbuminurie | Investigații | 3000
33100000-1 | 1.35 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Potasiu | Investigații | 23000
33100000-1 | 1.36 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Proteina totala | Investigații | 14000
33100000-1 | 1.37 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Sodiu | Investigații | 22000
33100000-1 | 1.38 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Transferina | Investigații | 370
33100000-1 | 1.39 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Trigliceride | Investigații | 14000
33100000-1 | 1.40 | Investigații Biochimice cu analizator în comodat | Uree | Investigații | 30000
33100000-1 | 2 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat |  | Investigații | 11819 | [5 empty] | 609070.53
33100000-1 | 2.1 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Analizator ELISA automat | Bucată | 1
33100000-1 | 2.2 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anti Jo-1 IgG | Investigații | 138
33100000-1 | 2.3 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Cardiolipini IgG | Investigații | 317
33100000-1 | 2.4 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Cardiolipini IgM | Investigații | 279
33100000-1 | 2.5 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Centromeri B IgG | Investigații | 441
33100000-1 | 2.6 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti ds-DNA IgG | Investigații | 1696
33100000-1 | 2.7 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Fosfolipide IgG | Investigații | 327
33100000-1 | 2.8 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Fosfolipide IgM | Investigații | 284
33100000-1 | 2.9 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi anti LC-1 IgG | Investigații | 191
33100000-1 | 2.10 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti LKM | Investigații | 523
33100000-1 | 2.11 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Mitocondriali (AMA2) IgG | Investigații | 684
33100000-1 | 2.12 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti MPO (ANCA) | Investigații | 636
33100000-1 | 2.13 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Nucleari | Investigații | 2829
33100000-1 | 2.14 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti PR3 (ANCA) | Investigații | 625
33100000-1 | 2.15 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Scl-70 | Investigații | 446
33100000-1 | 2.16 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi anti SLA/LP IgG | Investigații | 169
33100000-1 | 2.17 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti Sm/RNP IgG | Investigații | 465
33100000-1 | 2.18 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti SS-A | Investigații | 848
33100000-1 | 2.19 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti SS-B | Investigații | 841
33100000-1 | 2.20 | Investigații Imunoenzimatice (ELISA) cu analizator în comodat | Anticorpi Anti-Sm ( Smith) IgG | Investigații | 80
33100000-1 | 3 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat |  | Investigații | 18220 | [5 empty] | 1078888.89
33100000-1 | 3.1 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Analizator automat grupe sanguine (ABO+Rh) | Bucată | 1
33100000-1 | 3.2 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Determinarea grupului sanguin după sistemul ABO | Investigații | 9110
33100000-1 | 3.3 | Investigații privind determinarea grupei sanguine cu analizator în comodat | Determinarea grupului sanguin după sistemul Rhesus | Investigații | 9110
33100000-1 | 4 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat |  | Investigații | 95856 | [5 empty] | 6007260.42
33100000-1 | 4.1 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Analizator imunologic automat ≥ 300 teste | Bucată | 1
33100000-1 | 4.2 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | 25-Hidroxivitamina D | Investigații | 6286
33100000-1 | 4.3 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | ACTH | Investigații | 226
33100000-1 | 4.4 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Alfa feto proteina | Investigații | 7658
33100000-1 | 4.5 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBcor IgM | Investigații | 252
33100000-1 | 4.6 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBcor sum | Investigații | 5396
33100000-1 | 4.7 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBe | Investigații | 387
33100000-1 | 4.8 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HBs | Investigații | 2984
33100000-1 | 4.9 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti HCV | Investigații | 8515
33100000-1 | 4.10 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anti TPO | Investigații | 2655
33100000-1 | 4.11 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Anticorpi Anti CCP IgG | Investigații | 1767
33100000-1 | 4.12 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | C peptide | Investigații | 2220
33100000-1 | 4.13 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 125 | Investigații | 4197
33100000-1 | 4.14 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 19-9 | Investigații | 7881
33100000-1 | 4.15 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CA 72-4 | Investigații | 2799
33100000-1 | 4.16 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Calcitonina | Investigații | 213
33100000-1 | 4.17 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | CEA | Investigații | 7847
33100000-1 | 4.18 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Cortizol | Investigații | 554
33100000-1 | 4.19 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Cyclosporina | Investigații | 106
33100000-1 | 4.20 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Everolimus | Investigații | 79
33100000-1 | 4.21 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Free T3 | Investigații | 1526
33100000-1 | 4.22 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Free T4 | Investigații | 3008
33100000-1 | 4.23 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | HBe Ag | Investigații | 397
33100000-1 | 4.24 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | HBs Ag | Investigații | 8529
33100000-1 | 4.25 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | hGH | Investigații | 44
33100000-1 | 4.26 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | IgE | Investigații | 2508
33100000-1 | 4.27 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | IGF-1 | Investigații | 102
33100000-1 | 4.28 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Insulina | Investigații | 114
33100000-1 | 4.29 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Prolactina | Investigații | 447
33100000-1 | 4.30 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | PSA Total | Investigații | 6288
33100000-1 | 4.31 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | PTH | Investigații | 927
33100000-1 | 4.32 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Tacrolimus | Investigații | 1012
33100000-1 | 4.33 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total T3 | Investigații | 264
33100000-1 | 4.34 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total T4 | Investigații | 270
33100000-1 | 4.35 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Total Testosteron | Investigații | 401
33100000-1 | 4.36 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | TSH | Investigații | 6774
33100000-1 | 4.37 | Investigații Imunologice cu analizator în comodat | Vitamina B12 | Investigații | 1223
33100000-1 | 5 | Investigații hematologice cu analizator în comodat |  | Investigații | 41617 | [5 empty] | 1153204.86
33100000-1 | 5.1 | Investigații hematologice cu analizator în comodat | Analizator hematologic ≥100 teste | Bucată | 1
33100000-1 | 5.2 | Investigații hematologice cu analizator în comodat | Hemoleucogramă completă | Investigații | 41617
33100000-1 | 6 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat |  | Investigații | 23252 | [5 empty] | 1634807.44
33100000-1 | 6.1 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | Analizator imunologic semi-automat, imunocromatografie cantitativă | Bucată | 1
33100000-1 | 6.2 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | cTnI | Investigații | 2093
33100000-1 | 6.3 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | NT-proBNP | Investigații | 1008
33100000-1 | 6.4 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | CK-MB/cTnI/Myo | Investigații | 4403
33100000-1 | 6.5 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | cTnI | Investigații | 4403
33100000-1 | 6.6 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | Myo | Investigații | 4403
33100000-1 | 6.7 | Investigații imunologice cantitative prin imunocromatografie cu analizator în comodat | PCT | Investigații | 6942
33100000-1 | 7 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat |  | Investigații | 53000 | [5 empty] | 240671.53
33100000-1 | 7.1 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | Analizator VSH automat | Bucată | 2
33100000-1 | 7.2 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor | Investigații | 13000
33100000-1 | 7.3 | Investigații privind viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) cu analizator în comodat | VSH - viteza de sedimentare a hematiilor | Investigații | 40000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________