# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)

prin Licitaţie publică

- Denumirea autorității contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022222364

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@capcs.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | cantitat ea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | buc | 300 | Electrocardiostimulator monocameral SR cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activă, electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 3270000 |
| 2 | Electrocardiostimu-lator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | buc | 150 | Electrocardiostimulator bicameral DR cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali cu lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activă. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 2218500 |
| 3 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | buc | 5 | Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR inclusiv cu electrod atrial, lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 58 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv) și electrod ventricular de socare lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa, de tip DF4. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 335000 |
| 4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | buc | 10 | Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR inclusiv cu electrod endocardial de socare lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa, de tip DF4. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 575040 |
| 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | buc | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 58 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea active; electrod pentru ventricul drept cu lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa. electrod pentru sinus coronarian diametru – intre 4.1-6F (inclusiv) fixarea pasiva, bipolar, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. electrozii și tecile reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 158265 |
| 6 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | buc | 470 | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – nu mai scurt de 11 si nu mai lung de 15 cm, diametru intre 6-10F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 180480 |
| 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | buc | 100 | Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu diametru intern intre 6 si 8F (inclusiv) cu valva hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi intre 40-50 cm de tip J cu diametre de 0,035; sau 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 42000 |
| 8 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | buc | 5 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 180800 |
| 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | buc | 100 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm (inclusiv), stimularea bipolara, d- 5-6F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator. | 171600 |
| 10 | Set introductor pentru punctie venei femurala scurt | buc | 450 | Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 148500 |
| 11 | Cateter electrod diagnostic | buc | 50 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5 sau 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 5-5-5 mm, lungimea 110 - 120 cm (inclusiv). Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. | 111750 |
| 12 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | buc | 130 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5 sau 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spaţiu între electrozi 2-6-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110 - 115 cm (inclusiv). Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator. | 888030 |
| 13 | Cateter electrod diagnostic | buc | 15 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6 sau 7 F cu curbura deflectabilă unidirecţional, spaţiu între electrozi 2-2-2, 2-5-2 sau 2-8-2 mm, disponibile în dimensiuni medium/ large, lungimea 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator | 161520 |
| 13 | Cabluri conectare autoclavabile | buc | 5 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-250 cm (inclusiv), să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat |  |
| 14 | Cateter electrod ablație cu RF | buc | 60 | Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7 sau 8 F, 4 polar cu vîrful electrodului 4 mm, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110 - 115 cm.(inclusiv) Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maxima 50 Wt, temperatura maxima setata – 90C, durata maxima de aplicare – 200 sec. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. | 387420 |
| 14 | Cabluri conectare autoclavabile | buc | 3 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm (inclusiv), să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. |  |
| 15 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | buc | 70 | Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7 sau 8 F, 4 polar cu vîrful electrodului 3,5 sau 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu între electrozi 1,5-5-2 şi 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă – pina la 50 Wt, temperatura maxima setata – 50C, durata maxima de aplicare – pina la 120 sec. Cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm (inclusiv). Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiac. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 644000 |
| 16 | Cabluri conectare autoclavabile | set | 3 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin, lungime 150 - 250 cm (inclusiv), compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 7920 |
| 17 | Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare | set | 10 | Electrod pentru stimulare regiunei hisiene, bipolar, fixare activa cu lungimea 69-74 cm (inclusiv), diametru 4 - 5 F (inclusiv), destinație His/Atriu/Ventricul; în complect cu sistema de delivrare cu curbură biplană fixă (teacă de tip peel-away), dimensiuni 7F, diametru intern – 5,4F, lungimea 40-50 cm (inclusiv), sa include ghid 0,038 inch si dilatator. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 183700 |
| 18 | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | set | 10 | Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11 şi pompa de irigare Cool Point (SJ Medical). Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 22080 |
| 19 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | set | 10 | Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical). Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator. | 346500 |

Valoarea estimată	                                                                                                                                                                                                                10 033 105

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se acceptă________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022 începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu sunt

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu sunt

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |  |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | DA |  |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | DA |  |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |  |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | - 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |  |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (90 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | DA |  |
| Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport finaciar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |  |
| 11 | Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor | în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante- original semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |  |
| 12 | Declarație cu privire la înregistrarea în Registru de Stat al Dispozitivelor Medicale | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. | DA |  |
| 13 | Declarație cu privire la termenul de valabilitate restant | cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |  |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |  |
| 16 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | DA |  |
| 17 | Documente ce atestă calitatea bunurilor | *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor dedicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. | DA |  |
| 18 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |  |
| 19 | Notă | In oferta se va indica obligatoriu codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | DA |  |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:      MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: per lot la cel mai mic cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP Mtender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se transmite spre publicare după publicarea in SIA RSAP (Mtender)

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 06.08.2021

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.12.2021

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                       Sergiu BALTA