## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert |  |  |  |  | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă GE, Voluson Expert 22 Canon Aplio-i series PROBE PORTURI ≥4 DA DA Tip Sonde Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 10 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 50 mm modelul ML6-15-D cu valoarea minima de 4 Mhz - si cu valaorae maxima de 13 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere 50 mm, PLT-1005BT 3.8-10.0 58 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 5 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° C1-6-D 2-5 Mhz 113 ° PVT-482BT 1.8-6.0/PVT-382BT 2-5 80° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° modelul RIC5-9-D cu valoarea minima de 4 Mhz si cu valaorae maxima de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere 189° PVT-681MVL 3.6-11.00 180° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2.5 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 7 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 70 ° modelul RM7C cu valoarea minima de 2 Mhz si cu valaorae maxima de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere 90° PVT-675MVS 2.5-7.5 70° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate da DA Da NIVELE DE GRI ≥256 256 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥100 000 000 / 500 (canale fizice) 1.800.989.313 de canale digitale 500 canale fizice Sumarul gamei dinamice ≥350dB 418 dB 350 Adîncimea de scanare maxima ≥ 50 cm 50 cm 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° DA Da Posibilitatea de oglindire a imaginei Stinga / Dreapta da DA Da POSTPROCESARE da DA Da IMAGINE MODURI M-mod da DA da M-mod şi 2-D/B-Mode da DA da 3-D (automatic) da DA da 4-D (live 3-D) da DA da Harmonic imaging da DA da STIC da DA da STIC in mod Dopler color da DA da Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul da Da da DOPPLER Tip CW, PW, CFM DA da Afişare frecvenţă da DA da Afişare viteză da DA da Power Doppler da DA PW Da PW HPRF da DA da Duplex da DA da Triplex da DA da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da DA da Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului da DA da Diapazon dimamic selectabil da DA da Foculizarea continu a gamei dinamice da da da Focalizare de transmisie ajustabilă da DA da Măsurători pe reluarea video da DA da Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. da DA da Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fatului. da DA da Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de formare a imaginei. da DA, MagicCut Da, Magic Cut Regim de postprocesare in regim 4D(3D live) si 3D cu efect transparent a tesutului da da Shadow Glass Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata. da da 3D Spine Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga foliculi care nu au fost inclusi in tabel. da DA DA 3D Inversion Follicle Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. da DA, B-Flow Da, SMI, B-Flow Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. da DA, regimul Skeleton/X-ray, OmniView OmniView si 3D Spine Regim specilizat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului. da Da, OmniView Da, Omni View Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită. da DA, HD Zoom Da, HD Zoom Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode da DA Automatic optimization Da, Automaticaly Ajustarea fregventelor de lucru automat de catre dispozitiv da DA Da, Multi Frequvency Tehnlogia Omniview da DA Da Regim de formare a imaginei trapezoida sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara da DA tehnolgia Virtual Convex Da, Virtual convex Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) da DA da Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale da DA, Da PAN/ZOOM imagine în timp real da DA, PAN ZOOM Da, PAN/EXPAND imagine îngheţată da DA da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 2TB DA, 2 TB tip HDD + 64 GB SSD Da, de la 500Mb la 6 T Cine Minim. 950 MB DA, 1024MB Da 960 MB DICOM 3.0 da DA da Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc DA, 5 buc Da 5 buc HDMI da DA da LAN/NET RJ45 da DA da PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da DA da Ginecologie da DA da Abdomen da DA da Small Parts/ Parti moi da DA da Vascular da DA da Pediatric da DA da Cardiologie da DA da Transrectal da DA da Muscoscheletal (MSK) da DA da Elastografie tip compresivă da DA da MONITOR Diagonala ≥ 23" DA, 23.8” Da, 23” Rezolutia minimă 1920x1080 DA, 1920x1080 Da, 1920x1080 Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga da DA da DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control da DA da Tehnologie Touch screen da DA da Diagonala ≥ 12" DA 15.6” ≥ 12" Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă da Da da Iluminare consola da DA da Control intesitate iluminare da da Butoane programbile pentru utilizator da Da da Consola de lucru Ajusare înălțime da DA da Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. da DA da Prezenta rotilor minim 4 DA da Frîne minim 2 DA da Termoprinter alb/negru integrat da Da da Printer extern color inclus da da da Convertare in format pentru printer 3D da da Da UPS inteligent (Smart) cu dublu conveție și stabilizator integrat Da Da Da GEL USG ≥5 L DA da
33100000-1 | 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 |  |  |  |  | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,3 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 65dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării da Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 ±10 cm Adîncime - 65±10 cm Înalțime 65±10 cm
33100000-1 | 3 | Monitor Holter ECG |  |  |  |  | Monitor Holter ECG Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repausului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Detectare pacemaker da Analiză pacemaker da Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD da lumină fundal da Date ecran ora da statut baterie da Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Buton navigare meniu da Blocarea automată a butoanelor da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card Baterie reîncărcabilă da Tip operare autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient da Adnotare eveniment ECG da Clasificarea de evenimente da Evaluare tabelară HRV da Trend HRV da Analiza ST da Analiza QT da Analiza PQ da Analiza PM da Analiza aritmiilor da Variabilitate ritm cardiac după timp da Reprezentarea grafică a datelor da Hărți de relief da Tahogramă da Raport presetabil de utilizator da Posibilitate printare raport da Stocare date minim 2 Gb Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare da Baterii reîncărcabile min. 4 buc Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor da
33100000-1 | 4 | Centrifugă, de laborator |  |  |  |  | Centrifugă, de laborator Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 100 Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000000
| 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000
| 3 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
| 4 | Centrifugă, de laborator | Centrifugă, de laborator | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF! | 3274000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________