## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă PROBE PORTURI ≥4 Tip Sonde Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 10 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 50 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 5 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 180° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2.5 Mhz si cu valoarea maxima nu mia mică de 7 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 70 ° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥100 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥350dB Adîncimea de scanare maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stinga / Dreapta POSTPROCESARE IMAGINE MODURI M-mod M-mod şi 2-D/B-Mode 3-D (automatic) 4-D (live 3-D) Harmonic imaging STIC STIC in mod Dopler color Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler HPRF Duplex Triplex FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului Diapazon dimamic selectabil Foculizarea continu a gamei dinamice Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fatului. Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de formare a imaginei. Regim de postprocesare in regim 4D(3D live) si 3D cu efect transparent a tesutului Reconstructia sau trasarea a coloanei vertebrale a fatului in regim semi-automata. Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga foliculi care nu au fost inclusi in tabel. Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. Regim specilizat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului. Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este mărită. Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode Ajustarea fregventelor de lucru automat de catre dispozitiv Tehnlogia Omniview Regim de formare a imaginei trapezoida sau largirea cimpului de scanare pentru sonda liniara Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale PAN/ZOOM imagine în timp real imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 2TB Cine Minim. 950 MB DICOM 3.0 Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0 min. 3 buc HDMI LAN/NET RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric Ginecologie Abdomen Small Parts/ Parti moi Vascular Pediatric Cardiologie Transrectal Muscoscheletal (MSK) Elastografie tip compresivă MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezolutia minimă 1920x1080 Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch screen Diagonala ≥ 12" Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă Iluminare consola Control intesitate iluminare Butoane programbile pentru utilizator Consola de lucru Ajusare înălțime Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. Prezenta rotilor minim 4 Frîne minim 2 Termoprinter alb/negru integrat Printer extern color inclus Convertare in format pentru printer 3D UPS inteligent (Smart) cu dublu conveție și stabilizator integrat GEL USG ≥5 L
33100000-1 | 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 |  |  |  |  | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,3 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 65dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 ±10 cm Adîncime - 65±10 cm Înalțime 65±10 cm
33100000-1 | 3 | Monitor Holter ECG |  |  |  |  | Monitor Holter ECG Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repausului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare automat Detectare pacemaker Analiză pacemaker Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD lumină fundal Date ecran ora statut baterie Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Buton navigare meniu Blocarea automată a butoanelor Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card Baterie reîncărcabilă Tip operare autonomă ≥ 72 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient Adnotare eveniment ECG Clasificarea de evenimente Evaluare tabelară HRV Trend HRV Analiza ST Analiza QT Analiza PQ Analiza PM Analiza aritmiilor Variabilitate ritm cardiac după timp Reprezentarea grafică a datelor Hărți de relief Tahogramă Raport presetabil de utilizator Posibilitate printare raport Stocare date minim 2 Gb Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Baterii reîncărcabile min. 4 buc Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor
33100000-1 | 4 | Centrifugă, de laborator |  |  |  |  | Centrifugă, de laborator Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la 500 Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicarori vizual și (acustic opțional) Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților AMT Botanica (lista suplimentară nr. 3) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă, Clasa Expert | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3000000
| 2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000
| 3 | Monitor Holter ECG | Monitor Holter ECG | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
| 4 | Centrifugă, de laborator | Centrifugă, de laborator | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF! | 3274000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________