## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IIP CREPOR pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Baston reglabil din inox | Baston reglabil din inox | 6: Baston reglabil din oțel cromat, rezistent la coroziune, \cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante nr. 19. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 77-100 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 135 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.
33100000-1 | 2 | Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin | Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin | 6: Baston reglabil din oțel cromat, rezistent la coroziune, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . nr. 16. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea bastonului 74,5-97,5 cm. Greutatea bastonului: 0,80 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 100 kg Picioarele bastonului au cite un pufer din cauciuc sintetic. Garanție tehnică 24 luni.
33100000-1 | 3 | Cadru de mers | Cadru de mers | 6: • Cadru de mers pliabil, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante nr. 25. • Înălțimea reglabila: 77 - 95 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Adâncimea min. 47 cm Greutate maximă a utilizatorului: 120 kg Garanție tehnică 24luni.
33100000-2 | 4 | Cadru de mers cu 2 rotile (frontal) | Cadru de mers cu 2 rotile (frontal) | 6: • Existenta a 2 roti frontal. • Cadru de mers pliabil, cu apasare de buton, din aluminiu , calitate superioară, anodizat, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Rotilele au cauciucuri pline, rezistente la uzura. • Înălțimea reglabila: 77 - 98 cm; • Lățimea min. 47 cm; • Lățimea totală 57 cm • Adâncimea min. 47 cm • Înălțime utilizator :150-195 cm Greutate maximă a utilizatorului: 115 kg Garanție tehnică 24luni.
33100000-1 | 5 | Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară | Scaun WC din aluminiu anodizat, calitate superioară | 6: • Cadru rezistent din aluminiu anodizat, calitate superioară, prevazut cu suport braţe incorporat. cu pufere din cauciuc antiderapante, nr. 25 • Șezutul şi capacul realizate din PVC. • Reglabil pe înălţime: 43-58 cm. Lățimea șezutului (între mânere) 45 cm. Lățimea rodusului 54 cn, adîncimea rodusului 54 cm • Greutate maxima sustinuta: 110 kg. • Greutate produs 7,5 kg. • Garanție tehnică 24 luni
33100000-2 | 6 | Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L - 100 buc., mărimea M 50 buc.) | Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti (mărime L - 100 buc., mărimea M 50 buc.) | 6: Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară , cu mâner sprijin antialunecare, din spuma poliuretanica densa, pufere din cauciuc antiderapante, nr. 21. Pentru marimea M reglabila in inaltime 115 - 135 cm (de la pamant la subrat)- 50 buc. Pentru mărimea L reglabila in inaltime 135 - 155 cm (de la pamant la subrat)- 100 buc. Greutatea maxima sustinuta: 110 kg Se livreaza la set (2 bucati) Masa carjei este de 0,55 kg; Garanție tehnică 24 șuni.
33100000-3 | 7 | Carje cu sprijin pe antebrat | Carje cu sprijin pe antebrat | 6: Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 10 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr.21. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 765-1065 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutatea maxima utilizatorului : 130 kg. Garanție tehnică 24luni
33100000-4 | 8 | Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers. | Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers. | 6: Fabricat din cauciuc sintetic antiderapant. Diametrul produsului corespnd echipamentului inclus în ofertă. ( nr. 16- 50 buc., nr. 19- 100 buc., nr.21- 250 buc., nr.25- 100 buc.)
33100000-6 | 9 | Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc. ) | Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5 buc., mărimea L- 5 buc. ) | 6: Fotoliu rulant multifuncțional pentru utilizatorii cu handicap și deficient locomotorii. Cadru ușor fix realizat din aluminiu anodizat, spătar pliabil cu reglare a unghiului de înclinare. Adâncimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi confortabil utilizatorului în cărucior. Roțile fața cu diametrul aproximativ 20 cm cu cauciucuri pline, reglabile in 2 trepte de inaltime , rezistente la șocuri. Roțile spate cu diametrul 60 cm cu spite din otel ,cauciucuri pline. Roțile - detașabile cu mecanism simplificat de detașare a suportului pentru picioare, ușor pentru transportarea căruciorului. Suportul pentru picioare -reglabile în unghi de înclinare (80 °), în adâncimea suportului inferior al piciorului și în înălțimea suportului piciorului. Cotierele confortabile, reglabile, detașabile, căptușite. Tetieră din nailon reglabilă. cu sistem integrat de dublă stabilizare (DSS - DualStabilitySystem), care ajută la reducerea gradului de iritație și de ulcer a pielii . Spatarul fotoliului rulant cu modificarea in inaltime , posedă un levier cu care se regleaza pozitia spatarului, Specificatii tehnice scaun cu rotile: - cadrul realizat din aluminiu anodizat, greutate redusa - inaltator de spatar cu tetiera reglabila - spatar reglabil ca pozitie, se poate lasa pina la orizontala . - suporti sprijin picioare, pozitie reglabila pe verticala reglabili ca pozitie si detasabili - support spijin brate, detasabili. - roti fata cu diametrul de 20cm , spite groase din PVC armat .Cauciuri pline. - roti spate cu diametrul de 60cm,spite subtiri,din otel, cauciucuri pline. - latime sezut : 46cm-mărimea M , 49 cm- mărimea L. - latime totala -65-70 cm - lungime totala-116 cm - inaltime sezut fata de sol:42-50 cm - adancime sezut: 42-48cm± - inlatime spatar: 60-71 cm - greutate proprie: 32-33,5 kg - greutate maxima utilizator: 130 kg
33100000-7 | 10 | Scaun rulant mechanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți | Scaun rulant mechanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți | 6: Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți) Lățime șezut – 41cm -30 buc., 46 cm-70 buc., 51 cm- 48 buc. Cadru rezistent din otel-carbon; Suport pentru picioare reglabil 90 grade din otel inox; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. • Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; • Echipat cu frana manuala; • Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; • Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Ccaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime - 60, 65 , 72,5cm Lățime șezut – 41, 46, 51 cm Greutatea produsului-20,22, 25,5 kg Greutate max.utilizator-110 kg

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IIP CREPOR pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Baston reglabil din inox | Baston reglabil din inox | 3: buc; 4: 250; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-1 | 2 | Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin | Baston ortopedic cu 4 puncte de sprijin | 3: buc; 4: 50; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-1 | 3 | Cadru de mers | Cadru de mers | 3: buc; 4: 120; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-2 | 4 | Cadru de mers cu 2 rotile ( frontal ) | Cadru de mers cu 2 rotile ( frontal ) | 3: buc; 4: 80; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-1 | 6 | Scaun WC din aluminiu anidizat | Scaun WC din aluminiu anidizat | 3: buc; 4: 150; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-2 | 7 | Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti | Cârje cu sprijin subaxilar pentru adulti | 3: set; 4: 150; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-3 | 8 | Carje cu sprijin pe antebrat | Carje cu sprijin pe antebrat | 3: buc; 4: 200; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-4 | 9 | Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers. | Pufere din caucuc pentu bastoane, cârje, cadre de mers. | 3: buc; 4: 500; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-6 | 10 | Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5buc., mărimea L- 5buc. ) | Fotoliu rulant multifunctional (pentru adulți) (mărimea M- 5buc., mărimea L- 5buc. ) | 3: buc; 4: 10; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33100000-7 | 11 | Scaun rulant mechanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți | Scaun rulant mechanic cu support pentru picioare reglabil (pentru adulți | 3: buc; 4: 148; 9: în termen de până la 20 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
]
]