## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,2 -0,3 m. Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg. Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 18 -20 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 76; -creatinina ≥ 60 -fosfaţi ≥ 40 - vitamina B-12 ≥ 19
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică DaCoeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 28 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95; -fosfaţi ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20
33100000-1 | 3 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrice (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani. Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da. Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 56 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. 1 Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
33100000-1 | 5 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Condiţii de fabricare material biocompatibil Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu Cerinţe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncţie 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
33100000-1 | 6 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerinţele specifice № Cerinţa Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
33100000-1 | 7 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2, coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg. |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 200 2 creatinina ≥ 200 3 fosfaţi ≥ 170 4 vitamina B-12 ≥ 116 5 inulina ≥ 88
33100000-1 |  | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinţe generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerinţele specifice № Clearence Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfaţi ≥ 177 4 vitamina B-12 ≥ 135 5 inulina ≥ 110
33100000-1 |  | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale a liniilor de protecţie pentru hemodiafiltrare generale Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451749C Piston pump |  |  |  | 3451749C Piston pump
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3451413A Gear pump with magnet, without motor |  |  |  | 3451413A Gear pump with magnet, without motor
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3451663A Motor |  |  |  | 3451663A Motor
33100000-1 | 11 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar |  |  |  | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, | Dializator suprafața 0,2-0,3 m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, | 3: buc; 4: 50; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 35000 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 2 | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg, | Dializator suprafața 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform | 3: buc; 4: 250; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 150000 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 3 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml | 3: buc; 4: 200; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 16000 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 4 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | 3: buc; 4: 300; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 24000 | MSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 5 | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; | Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; | 3: buc; 4: 10; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 22000 | IMSP Institutul Mamei și Copilului
33100000-1 | 6 | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) | 3: buc; 4: 4800; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 265584 | IMSP SC Bălți
33100000-1 | 7 | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2, coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg. | 3: buc; 4: 48; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 28235.52 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă (20)/ IMSP SCR (28)
33100000-1 |  | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg | 3: buc; 4: 48; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 31764.96 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă (20)/ IMSP SCR (28)
33100000-1 |  | Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius | Linie de protecţie pentru hemodiafiltrare, bucăţi | 3: buc; 4: 100; 9: Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.; 10: 18000 | IMSP SCR
33100000-1 | 8 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 3451749C Piston pump | 3: buc; 4: 6; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 12000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 9 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3451413A Gear pump with magnet, without motor | 3: buc.; 4: 3; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 24000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 10 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 3451663A Motor | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 10000 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
33100000-1 | 11 | Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) | 34516131 Pressure sensor – 660 mbar | 3: buc; 4: 2; 9: În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2023.; 10: 8480 | IMSP Institutul de Medicină Urgentă
645064.48