| # ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Valoare mică - Obiectul achiziției: Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange - Cod CPV: 33100000-1 - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Analizatorului automat ale gazelor si electroliților în sange conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic (în continuare – Cumpărător). Pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: Buget propriu. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |  |  |  |  |  |
|  | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange |  |  |  |  |
|  | Descriere | Analizator de gaze si electroliților în sange complet automat, utilizat în secția de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților în stare critică |  |  |  |
|  | Parametrul | Specificația |  |  |  |
|  | Tip analizator | sistem de tip deschis |  | Da |  |
|  | Tip probă | Sînge | arterial | Da |  |
|  |  |  | venos | Da |  |
|  |  |  | capilar | Da |  |
|  |  |  | mixt | Da |  |
|  | Volum probă | Seringă |  | ≤ 200 µL |  |
|  |  | Capilar |  | ≤ 100 µL |  |
|  | Parametri masurati si calculati | pH |  | Da |  |
|  |  | pCO2 |  | Da |  |
|  |  | pO2 |  | Da |  |
|  |  | Ca++ |  | Da |  |
|  |  | Na+ |  | Da |  |
|  |  | Hct |  | Da |  |
|  |  | Cl- |  | Da |  |
|  |  | K+ |  | Da |  |
|  |  | BEb (Base Excess in blood) |  | Da |  |
|  |  | BEecf (Base Excess in extracellular fluid) |  | Da |  |
|  |  | TCO2 (Total Carbon dioxide) |  | Da |  |
|  |  | HCO3 - (Bicarbonate) |  | Da |  |
|  |  | SBC (Standard Bicarbonate) |  | Da |  |
|  |  | CtO2 (Oxygen Content) |  | Da |  |
|  |  | pH (T) (pH temperature corrected) |  | Da |  |
|  |  | A-aDO2 (Alveolar arterial oxygen gradient) |  | Da |  |
|  |  | RI (Respiratory Index) |  | Da |  |
|  |  | THb (Total Hemoglobin) |  | Da |  |
|  |  | PO2 (T) (PO2 temperature corrected) |  | Da |  |
|  |  | PCO2 (T) (PCO2 temperature corrected) |  | Da |  |
|  |  | SO2c (Oxygen Saturation) |  | Da |  |
|  |  | Ca++ (7.4) (for 7.2<pH<7.6) |  | Da |  |
|  | Spălare automată |  |  | Da |  |
|  | Calibrare pentru toți parametrii măsurați | Automat |  | Da |  |
|  |  | Manual |  | Da |  |
|  |  | Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate |  | Da |  |
|  | Controlul intern (QC) | Automat |  | Da |  |
|  |  | Manual |  | Da |  |
|  | Analiza | Durata analizei |  | ≤ 2 min. |  |
|  | Display | Touchscreen |  | Optional |  |
|  |  | LCD sau LED |  | Da |  |
|  | Imprimantă termică |  |  | Da |  |
|  | Anul de producere |  |  | ≥ 2019 |  |
|  | UPS inclus, pentru menținerea funcționării analizatorului în caz de întrerupere accidentală a luminii cît și protejare în cazul fluctuației de tensiune electrica |  |  | ≥ 30 min. |  |
|  | Reagenți |  |  |  |  |
|  | Toate consumabilele si volumul de reagenti necesare pentru efectuarea analizelor medicale. |  |  | ≥ 1000 teste / pacienți |  |
|  | Cerințe față de agentul economic |  |  |  |  |
|  | Perioada de garanție din momentul semnării actului de punere în funțiune a dispozitivului |  |  | 24 luni |  |
|  | Întreținerea analizatorului (lucrări de mentenanță preventivă și corectivă) pe întreaga perioadă de garanție cu piese incluse. |  |  | da, 24 luni |  |
|  | Instruirea personalului medical pe întreagă perioadă de garanție în limba română și rusă dacă este necesar |  |  | da, 24 luni |  |
|  | Instruirea personalului tehnic privind modul de întreținere a analizatorului conform recomandării producătorului |  |  | da |  |
|  | Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat autentificată de biroul de traduceri |  |  | da |  |
|  | Paşaportul tehnic, service manual, parole de acces, diagrama electronică şi instrucţiunea de utilizare, prezentat la livrare în original şi limba de stat, autentificată de biroul de traduceri. Pasaportul tehnic cu descrierea părților componente a dispozitivului. |  |  | da |  |
|  | Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător: ISO13485; CE pentru produsul oferit cu anexe/declaraţia de conformitate a produsului ofertat cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat. |  |  | da |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): - Prețul cel mai scăzut pe loturi; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite - Termenii și condițiile de executare solicitați: Conform necesităților IMSP IO la comandă prin fax sau telefon în decurs de 30 zile INCOTERMS DDP ; - Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020 - Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică - Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică - Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Formularul ofertei; Original, conform formularului F3.1 – confirmată prin semnătura electronica şi ştampila ofertantului; DA. 2; Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; DA. 3; Certificatul bancar; confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului; DA. 4; Actul care atestă dreptul de a presta serviciile menționate; confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului; DA. 5; Specificaţii tehnice F. 4.1; confirmata cu semnătura si ştampila participantului; DA. 6; Specificaţii oferta F 4.2; confirmata cu semnătura si ştampila participantului; DA. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe poziții - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. nu se aplică. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP - pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile - Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică (se specifică denumirea proiectului și/sau programului) - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică - În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică - Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.02.2020 - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Nu se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică (se specifică da sau nu) - Alte informații relevante: __________________________________________ Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.

Ex. Vitalie Jora

Tel. 85-26-70