Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831 Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Defectarea cipului de imagine; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal și cipul de imagine; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144 Defect depistat: - Spargerea cauciucului capului distal; - Uzarea tubului de inserție; - Spargerea tubului de insertie - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație. TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________