## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) |  |  |  | Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite,pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea,incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.
33100000-1 | 2 | Buton apă/aer | Buton apă/aer |  |  |  | Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono
33100000-1 | 3 | Buton de aspirație | Buton de aspirație |  |  |  | Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono
33100000-1 | 4 | Cablu electric, K. Storz | Cablu electric, K. Storz |  |  |  | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz), până la 20 utilizări.
33100000-1 | 5 | Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă | Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă |  |  |  | Compatibil cu coagulatorul TOM 211
33100000-1 | 6 | Cablul-pacientului ECG 6 canale | Cablul-pacientului ECG 6 canale |  |  |  | Compatibil cu aparart ECG 6 canale cu interpretare
33100000-1 | 7 | Cablul-pacientului ECG CardiMax FX 7201 | Cablul-pacientului ECG CardiMax FX 7201 |  |  |  | Compatibil cu aparatul ECG CardiMax FX 7201
33100000-1 | 8 | Cablul-pacientului ECG MAG 600 | Cablul-pacientului ECG MAG 600 |  |  |  | Compatibil cu aparart ECG MAG 600
33100000-1 | 9 | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr |  |  |  | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic.
33100000-1 | 10 | Cateter WIT Mandrin | Cateter WIT Mandrin |  |  |  | Cateter cu mandren ( echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER,JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosenzitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție uşoară. Ac puncție 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială şi venoasă) împărţite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilatator 12-13 Fr
33100000-1 | 11 | Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) | Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) |  |  |  | Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2200mm Diametru - 2,8mm Open Width - 11mm
33100000-1 | 12 | Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania | Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania |  |  |  | Punga de golire cu volum de 7 litri, sterilă, Punga are un port de golireși unul pentru conectarea liniei efluent
33100000-1 | 13 | Consumabile BBraun Turn AESCULAP | Consumabile BBraun Turn AESCULAP |  |  |  | Pensa sigilare vasculară bipolară tip CAIMAN, falci nearticulate, lungimea falci 26.5mm, lama taiere inclusă, lungime taiere 23.5mm, diametru
33100000-1 | 14 | Cytosorb filtru | Cytosorb filtru |  |  |  | KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș absorbant (Cytosorb) Cartuş dedicat adsorbţiei citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum şi ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie şi circulaţie extracorporală (CEC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie să poată fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartuşului trebuie să fie de 300 ml. Adsorberul trebuie sa fie folosit în tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului - e nevoie de aproximativ 2 1 ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite trebuie să fie până la 55.000 Daltoni. Volumul de extracorporal rezidual trebuie să nu depasescă 150 ml. Trebuie să funcționeze cu fluxuri cuprinse între 100 şi 700ml/min. Preumplut cu clorura de sodiu 0,9%
33100000-1 | 15 | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | DVD-R+plicuri ( 007260 ) |  |  |  | DVD-R+plicuri ( 007260 ), DVD-R( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată
33100000-1 | 16 | Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta |  |  |  | Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta
33100000-1 | 17 | Electrod pasiv, Lamiday Noury | Electrod pasiv, Lamiday Noury |  |  |  | Electrod pasiv de o singura folosinta,cu un contact placa cu lipici,pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia
33100000-1 | 18 | Electrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ) | Electrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ) |  |  |  | EElectrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ), Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm, Bucată
33100000-1 | 19 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 |  |  |  | Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000
33100000-1 | 20 | Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF | Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF |  |  |  | Electrozi de suprafață Ag/AgCl, diametru: 20-25 mm, forma: circulară, Bază adezivă hipoalergenică pentru fixare sigură pe piele,. Conector tip"snap"(buton). Impendanță redusă pentru transmiterea precisă a impulsurilor electrice. Ambalare individuală sterila, în cutii de10/20/50 perechi. Optimizați pentru monitorizareaneuromusculară TOF( Train-of-Four). Donație Jayka.
33100000-1 | 21 | Electrozi EMG, de unică folosință | Electrozi EMG, de unică folosință |  |  |  | Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 40 mm.
33100000-1 | 22 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară |  |  |  | Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 220 cm; Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm - cu fixarea fina
33100000-1 | 23 | Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) | Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) |  |  |  | Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință.
33100000-1 | 24 | Endoclipse pentru hemostaza endoscopica | Endoclipse pentru hemostaza endoscopica |  |  |  | Lubgime- 230mm., redeschidere, preferabil rotabile, canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 17 mm
33100000-1 | 25 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) |  |  |  | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 Bucată în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 26 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma |  |  |  | Film radiologic 35x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro Sigma,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 27 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ) |  |  |  | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ), Film radiologic cu baza albastra 1. Dimensiune 20 x 25 cm (8 x 10 inch) 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 Bucată în cutie, Bucată
33100000-1 | 28 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 |  |  |  | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 Compatibile cu aspiratoarele KV-5
33100000-1 | 29 | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX |  |  |  | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată
33100000-1 | 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată
33100000-1 | 31 | Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință | Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință |  |  |  | Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință diametru 29mm N1
33100000-1 | 32 | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) |  |  |  | Filtru antibacterial, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 24 de ore, 0,2 µm ,suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut, rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conector luer-lock, sterilizare EO.
33100000-1 | 33 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. ( 003003 ) | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. ( 003003 ) |  |  |  | Flexibil, permite mișcarea TET, ușor de aplicat, poate fi aplicat de o singură persoană, să nu irite pielea, Bucată
33100000-1 | 34 | Folii pentru procedura de electroterapie | Folii pentru procedura de electroterapie |  |  |  | Folii din plastic, transparente, dimensiune 18x12cm. Set de minim 1000 folii. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 35 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ) | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ) |  |  |  | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5- 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată
33100000-1 | 36 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ) | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ) |  |  |  | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml cîte un flacon) 3.PH 5.5- 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată
33100000-1 | 37 | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola |  |  |  | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola
33100000-1 | 38 | Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200 | Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200 |  |  |  | Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200
33100000-1 | 39 | Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 | Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 |  |  |  | Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 tip rolă caroiaj roșu/albastru
33100000-1 | 40 | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray |  |  |  | Hârtie termosensibila cu grila, dimensiuni 80 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Mindray Beneheart R3, cu tub de plastic de fixare
33100000-1 | 41 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 282mm x 180P tip: pliată, Shiller | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 282mm x 180P tip: pliată, Shiller |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 282mm x 180 tip: pliată, compatibil cu Schiller
33100000-1 | 42 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG |  |  |  | 110mmx20m,maximal lucioasa (tip-II) UPP-100HD
33100000-1 | 43 | Hirtie termica latimea 37 mm | Hirtie termica latimea 37 mm |  |  |  | Hirtie termica cu latimea 37 mm.
33100000-1 | 44 | Hirtie termica latimea 56 mm | Hirtie termica latimea 56 mm |  |  |  | Hirtie termica cu latimea 56 mm.Pentru analizatorul hematologic Sysmex XP-300
33100000-1 | 45 | Hirtie termica latimea 80 mm | Hirtie termica latimea 80 mm |  |  |  | Hirtie termica cu latimea 80 mm.
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, 110mm x 20m | Hîrtie milimetrică p/u ECG, 110mm x 20m |  |  |  | 110mm*20m termosensibilă tip rulou pentru aparatele: GE MAC 600, Innomed HeartScreen 112 și Cardiette 20099. Toate aparatele utilizate sunt adaptate pentru hârtie cu lățimea de 110 mm
33100000-1 | 47 | Hîrtie milimetrică p/u ECG | Hîrtie milimetrică p/u ECG |  |  |  | 110mm*20m termosensibilă tip (z-pachet)
33100000-1 | 48 | Hîrtie termo 210 mm x 25m, Siemens Arcadis | Hîrtie termo 210 mm x 25m, Siemens Arcadis |  |  |  | Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul)
33100000-1 | 49 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306029-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2025.
33100000-1 | 50 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN |  |  |  | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1
33100000-1 | 51 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN |  |  |  | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1
33100000-1 | 52 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer |  |  |  | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer "ИКВС-180/60" nr.1000 N1
33100000-1 | 53 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) |  |  |  | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24 -48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC -free.Lungimea 300 cm, Bucată
33100000-1 | 54 | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL |  |  |  | Huse din burete pentru electrozi electroterapie 13cmx9cm. Compatibil cu aparatele de electroterapie BTL. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 55 | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. |  |  |  | ST 60 suprafața efectiva a membranei 0.6 m2, maximum TMP 450 mmHg, blood volum set 97 ml, presiunea sangvina maximală 500 mmHg, minimum blood Flow rate 50 ml/min, maximum blood Flow rate 180 ml/min, Clearence QB/QS 100 ml/min.
33100000-1 | 56 | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) |  |  |  | Lamă sterilă pentru dermatom(( Watson - autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann-Morton cod 9940
33100000-1 | 57 | Linie de transfuzie | Linie de transfuzie |  |  |  | Linie de transfuzie de unică folosință compatibilă cu încălzitorul de sînge și infuzii BW685 aflat în dotare. Echipată cu conexiune Luer- Lock, port de injecție. Lungimea minimă 460 cm. Diam 3/4.1. Steril. Cutie de 100 Bucată Donație Jayka
33100000-1 | 58 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm |  |  |  | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm. 1. Cu 2 canale, 2 tuburi cu conectoare la furtun NIBP compatibil cu monitorele/tensiometre din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată
33100000-1 | 59 | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun |  |  |  | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m² și 1,6m²; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2µm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme
33100000-1 | 60 | Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania | Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania |  |  |  | Setul alcătuit din segmente de tubulatură, linii şi camere de de aerare, precum şi filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul contine: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină şi citrat - Linie venoasă cu linie auxiliară pentru infuzia calciului şi punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă effluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune Kitul trebuie să fie destinat tuturor terapiilor CRRT şi să fie disponibile în 3 variante de suprafeţe ale membranelor, cuprinse între 0,8mp şi 1,6 mp; Kitul permite un flux de sânge cuprins între 10 ml/min şi 500 ml/min Primingul setului se realizează cu maxim 1000ml ser
33100000-1 | 61 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei |  |  |  | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 62 | Papilotom tip 3 lumen, virf filiform | Papilotom tip 3 lumen, virf filiform |  |  |  | Papilotom 3lumen, virf filiform7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului,lungimea de taere15-20-25-30 mm(la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200220 cmcm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)
33100000-1 | 63 | Papilotom canular biluminar | Papilotom canular biluminar |  |  |  | electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.
33100000-1 | 64 | Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila | Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila |  |  |  | Papilotom Tip 3Lumen,rotativ,lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0,35,diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) ,lungimea cateter 2000-2020mm.
33100000-1 | 65 | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți |  |  |  | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți Compatibile cu apatate ECG
33100000-1 | 66 | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii |  |  |  | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii Compatibile cu apatate ECG
33100000-1 | 67 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm -1,8mm. | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm-1,8mm. |  |  |  | Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2200-2300mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 3mm
33100000-1 | 68 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm |  |  |  | Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200-2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm
33100000-1 | 69 | Perie de curățire pentru endoscop | Perie de curățire pentru endoscop |  |  |  | Perie de curățire pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare, echivalent cu model CB18-5050-23 Micro-Tech
33100000-1 | 70 | Piesa Bucala | Piesa Bucala |  |  |  | Piesa Bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conecsiune pentru tubul de oxigen
33100000-1 | 71 | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO |  |  |  | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO. Senzor spirometric reutilizabil cu o plasă de măsurare metalică în interior
33100000-1 | 72 | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) |  |  |  | Filtru antibacterian de 0,2 µm pecanalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active
33100000-1 | 73 | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS |  |  |  | Steril,aperogen,ne toxic,Sistem de prindere cu rotireindependentăfață de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoareverde transparent.
33100000-1 | 74 | Prezervative pentru USG ( 007101 ) | Prezervative pentru USG ( 007101 ) |  |  |  | Prezervative pentru USG ( 007101 ), Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 200 mm (±10mm), fară lubrifiant, latex, non -alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate., Bucată
33100000-1 | 75 | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie |  |  |  | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare
33100000-1 | 76 | Robinet triderectional | Robinet triderectional |  |  |  | Robineţi infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentruinfuzia de lungadurata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei.Fara latex.
33100000-1 | 77 | Saltea pentru încălzire pacientului | Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming
33100000-1 | 78 | Saltea pentru încălzire pacientului | Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile: ≥200*110 cm, să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming
33100000-1 | 79 | Sensor BIS | Sensor BIS |  |  |  | Senzor de unică folosință compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel pentru sistemele de monitorizare a pacienților concepute pentru a evalua adâncimea anesteziei pe baza analizei semnalelor EEG și a calculului indicelui bispectral (BIS). Senzor de unică folosință cu conector pentru conectarea la un monitor și 4 electrozi EEG adezivi (argint/clorură de argint) bazați pe tehnologia Zipper®. Un cip de computer încorporat în conectorul senzorului pentru a controla numărul de conexiuni la monitor.REF:186-0106. (Cutie cu 25 Bucatăati) Donație Jayka
33100000-1 | 80 | Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) | Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) |  |  |  | Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) echivalent cu PN:281637
33100000-1 | 81 | Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 | Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 |  |  |  | Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 echivalent cu PN:396200
33100000-1 | 82 | Senzori pentru monitorizare glicemica continua CGM | Senzori pentru monitorizare glicemica continua CGM |  |  |  | Existența certificatelor care atestă calitatea; Specificațiile Transmițătorului: Distanța de Comunicare wireless: 6- 10; Conectarea cu ≥2 aparținători; Specificațiile sensorului de glucoză: Intervalul Glicemic: 2,5~22,0 mmol/L; Durata de viață a Senzorului: până la 14 zile La achiziționarea a 120 sensori, oferirea a 5 transmițători cu titlu gratuit.
33100000-1 | 83 | Set colbe pentru onjectomat CT | Set colbe pentru onjectomat CT |  |  |  | steril, in set vor fi incluse doua seringi cu volum - 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf, comp., compatibil cu injectomat MEDRAD Stellant
33100000-1 | 84 | Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7 | Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7 |  |  |  | Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60’’ coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike
33100000-1 | 85 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) |  |  |  | Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.
33100000-1 | 86 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) |  |  |  | Sisteme pentru infuzia lichidilor, preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.
33100000-1 | 87 | Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană) | Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană) |  |  |  | 1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componența setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă Bucatăală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare
33100000-1 | 88 | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) |  |  |  | Set de tuburi flexibili steril ( echivalent REF Z0449-01) pentru aparat endoscopic MGB HF 4000 L (aspirator)
33100000-1 | 89 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A |  |  |  | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu FAZINI 600 A
33100000-1 | 90 | Set Injector substanta de contrast | Set Injector substanta de contrast |  |  |  | 1setcontine: seringa 200 ml, seringa 100ml,tub spiralat,spike,W/60
33100000-1 | 91 | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor |  |  |  | Set de încălzire a fluidului (singe și lichide), fără orificiu de injecție (FĂRĂ LATEX). Set produs compatibil cu dispozitivul HOTLINE® Fluid Warmer Level 1, furnizează fluid normotermic la debite normale. Menține temperatura sângelui și fluidelor între 37-42°C, furnizând fluide calde pacientului la debite de până la 5000 ml/h
33100000-1 | 92 | Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Set Level 1 pentru infuzie rapidă |  |  |  | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută
33100000-1 | 93 | Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat | Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat |  |  |  | Compatibil cu NEMOTO Dual Shot Componența minima a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat in forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi
33100000-1 | 94 | Set Y cu linie de extensie | Set Y cu linie de extensie |  |  |  | Set echivalent cu ref 00240-00 de la HAEMONETICS (Set de Call Sever)
33100000-1 | 95 | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie |  |  |  | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie. Compatibile cu echipamentul BrainLab Cuve.
33100000-1 | 96 | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large |  |  |  | Canulă mare (Large), obturator, furtun irigator 1500mm/59'', furtun de evacuare 1300mm/517. Compatibil cu HAB Herrmann Colon Hydromat. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 97 | Anulat | Anulat
33100000-1 | 98 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) |  |  |  | Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus
33100000-1 | 99 | Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium | Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium |  |  |  | Soluție concentrată de electroliți pe bază de bicarbonat pentru hemofiltrare Soluția destinată terapiilor CRRT și fără lactat , 2 moli potasiu și o osmolaritate mai mare de 295mOsm/l. Concentrația de bicarbonat cuprinsă între 34 și 36 mmoli/l, iar pH-ul soluției cuprins între 7-8. Ambalată în pungi de polietilenă, dublu compartimentate - electroliții și soluția tampon (punga de 5 litri).
33100000-1 | 100 | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml |  |  |  | Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare.Ambalaj 1000 ml. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cronice, a arsurilor inclusivde gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranțăși biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce a fost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO.
33100000-1 | 101 | Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ | Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ |  |  |  | "Universal-Spray", livrat în seturi de 6 sticle a câte 500 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.
33100000-1 | 102 | Stainels moduls din metal 24x24 | Stainels moduls din metal 24x24 |  |  |  | Stainels moduls din metal 24x24 Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)
33100000-1 | 103 | Stetofonendoscop | Stetofonendoscop |  |  |  | Stetofonendoscop
33100000-1 | 104 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | 500 Teste și 500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 3 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 105 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | 70 000 Teste și 70 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit. Corespunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013; Codificare automată;
33100000-1 | 106 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | 10 000 Teste și 10 000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 20 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 107 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei |  |  |  | 21000 Teste și 21000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 100 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 108 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent |  |  |  | 600 Teste și 600 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Accu Chek Instant sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 4 glucometre, cu titlu gratuit
33100000-1 | 109 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent |  |  |  | 7500 Teste și 7500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 15 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 110 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau echivalent |  |  |  | 2500 Teste și 2500 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 13 glucometre, cu titlu gratuit
33100000-1 | 111 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever sau echivalent |  |  |  | 3000 Teste și 3000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 6 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 112 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek sau echivalent |  |  |  | 5000 Teste și 5000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul VivaChek sau 5000 Teste și 5000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometre oferite. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 7 glucometre, cu titlu gratuit.
33100000-1 | 113 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 113 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 114 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 114 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 115 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern |  |  |  | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.
33100000-1 | 115 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 116 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 116 | REGISTRU | REGISTRU |  |  |  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
33100000-1 | 117 | Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP ( set kit arterial) | Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP ( set kit arterial) |  |  |  | Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka.
33100000-1 | 118 | Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast. | Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast. |  |  |  | Tub de extensie cu conector tip Y cu 2 valve pentru injectomate; capace de protectie la capete, prevazut cu Luer Lock; de înaltă presiune (300 PSI); pentru a furniza substanțe de contrast. Lungimea minim 150cm. Unica folosință. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7.
33100000-1 | 119 | Tuburi pentru irigator EGA-500E | Tuburi pentru irigator EGA-500E |  |  |  | Tuburi de irigare compatibile cu pompa Endostartus
33100000-1 | 120 | Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat | Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat |  |  |  | Tub spiralat in forma Y 150 cm, 300 psi
33100000-1 | 121 | Valve de biopsie | Valve de biopsie |  |  |  | Compatibil cu Endoscoapele olimpus seria 190 gastro/ colono
33100000-1 | 122 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 |  |  |  | Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5
33100000-1 | 123 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow |  |  |  | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Durata lucrului - 30 zile compatibil cu Rotaflow
33100000-1 | 124 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow |  |  |  | Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3 l/min. durata de lucru 30 zile compatibil cu pampa Rotafow (procurate conform necesitatile institutiei0
33100000-1 | 125 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale |  |  |  | Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. ü integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, ü asigurat cu clama la punga de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasme sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punga de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol şi cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluţie NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)
33100000-1 | 126 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent |  |  |  | 400 Teste și 400 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Accu Chek Instant sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 4 glucometre, cu titlu gratuit
33100000-1 | 127 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) |  |  |  | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro 832,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 128 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) |  |  |  | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro,Konica Minolta, Bucată
33100000-1 | 129 | Conector respirator gofrat ( 002959 ) | Conector respirator gofrat ( 002959 ) |  |  |  | Conector respirator gofrat tip corrugate, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)
33100000-1 | 130 | Mască Nebulizer ( 003089 ) | Mască Nebulizer ( 003089 ) |  |  |  | Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)
33100000-1 | 131 | Mască Nebulizer pediatrică ( 003090 ) | Mască Nebulizer pediatrică ( 003090 ) |  |  |  | Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.
33100000-1 | 132 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație ( 003161 ) | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație ( 003161 ) |  |  |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare
33100000-1 | 133 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) |  |  |  | Pentru adulți –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirați. Completare:1) Sac de rezervă 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180cm (±10cm)
33100000-1 | 134 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) |  |  |  | Neonatali, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 135 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) |  |  |  | Pediatrice, circuite cu inspirație de aer încălzit și flux bidirecțional cu d = 15mm; calități: Transparent, gofrat, tip ”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezervă 0, 5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotație biaxială, Lungime 150-180cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 136 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm ( 003443 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm ( 003443 ) |  |  |  | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual
33100000-1 | 137 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m ( 003444 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m ( 003444 ) |  |  |  | Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) (sifon inspirație, sifon expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1, 50m, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 138 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie ( 003445 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie ( 003445 ) |  |  |  | Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.
33100000-1 | 139 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) |  |  |  | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR. Siliconat, Bucată - 1 metru
33100000-1 | 140 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) |  |  |  | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR. Siliconat, Bucată - 1 metru
33100000-1 | 141 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) |  |  |  | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR. Siliconat, Bucată - 1 metru

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) | Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12750
33100000-1 | 2 | Buton apă/aer | Buton apă/aer | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87500
33100000-1 | 3 | Buton de aspirație | Buton de aspirație | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91666.67
33100000-1 | 4 | Cablu electric, K. Storz | Cablu electric, K. Storz | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 5 | Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă | Cablu monopolar pentru endoscopie flexibilă | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 6 | Cablul-pacientului ECG 6 canale | Cablul-pacientului ECG 6 canale | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33100000-1 | 7 | Cablul-pacientului ECG CardiMax FX 7201 | Cablul-pacientului ECG CardiMax FX 7201 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 583.34
33100000-1 | 8 | Cablul-pacientului ECG MAG 600 | Cablul-pacientului ECG MAG 600 | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 583.34
33100000-1 | 9 | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr | Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos , 5Fr | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60500
33100000-1 | 10 | Cateter WIT Mandrin | Cateter WIT Mandrin | Bucată | 169 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 239839.17
33100000-1 | 11 | Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) | Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27000
33100000-1 | 12 | Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania | Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania | Bucată | 494 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111150
33100000-1 | 13 | Consumabile BBraun Turn AESCULAP | Consumabile BBraun Turn AESCULAP | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98453.9
33100000-1 | 14 | Cytosorb filtru | Cytosorb filtru | Bucată | 64 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2683520
33100000-1 | 15 | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | DVD-R+plicuri ( 007260 ) | Bucată | 25120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 187353.34
33100000-1 | 16 | Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Electrod ECG, Adeziv, diametru 22mm Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 660
33100000-1 | 17 | Electrod pasiv, Lamiday Noury | Electrod pasiv, Lamiday Noury | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 18 | Electrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ) | Electrod taiere bipolar, Karl Storz ( 006950 ) | Bucată | 54 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159660
33100000-1 | 19 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43000
33100000-1 | 20 | Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF | Electrozi de unică folosință pentru sistemaTOF | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
33100000-1 | 21 | Electrozi EMG, de unică folosință | Electrozi EMG, de unică folosință | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 375
33100000-1 | 22 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72916.67
33100000-1 | 23 | Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) | Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20833.34
33100000-1 | 24 | Endoclipse pentru hemostaza endoscopica | Endoclipse pentru hemostaza endoscopica | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 25 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Bucată | 625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13223.96
33100000-1 | 26 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro Sigma | Bucată | 1875 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52875
33100000-1 | 27 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ) | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon ( 006983 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5395.84
33100000-1 | 28 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 | Filtre bacteriene pentru aspirare KV-5 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 29 | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
33100000-1 | 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 31 | Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință | Filtru antibacterian pentru spirometru de unică folosință | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14000
33100000-1 | 32 | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) | Filtru de perfuzie de 0,2 µm ( echivalent cu Sterifix 0,2 infusion filter) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 262500
33100000-1 | 33 | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. ( 003003 ) | Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. ( 003003 ) | Bucată | 5330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89011
33100000-1 | 34 | Folii pentru procedura de electroterapie | Folii pentru procedura de electroterapie | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000
33100000-1 | 35 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ) | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml ( 007020 ) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 288.15
33100000-1 | 36 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ) | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml ( 007021 ) | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4581.5
33100000-1 | 37 | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Hartie milimetrica p/u ECG, termosens.112mm x 25mm tip:rola | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 38 | Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200 | Hartie pentru imprimanta HPRT HM-E 200 | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 39 | Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 | Hârtie milimetrică pentru ECG termosensibilă 210 mm x 30 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4341.67
33100000-1 | 40 | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray | Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibila 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 333.34
33100000-1 | 41 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 282mm x 180P tip: pliată, Shiller | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 282mm x 180P tip: pliată, Shiller | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1620
33100000-1 | 42 | Hirtie printer USG | Hirtie printer USG | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
33100000-1 | 43 | Hirtie termica latimea 37 mm | Hirtie termica latimea 37 mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 350
33100000-1 | 44 | Hirtie termica latimea 56 mm | Hirtie termica latimea 56 mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 350
33100000-1 | 45 | Hirtie termica latimea 80 mm | Hirtie termica latimea 80 mm | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 253.34
33100000-1 | 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG,110mm x 20m | Hîrtie milimetrică p/u ECG,110mm x 20m | Bucată | 138 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4025
33100000-1 | 47 | Hîrtie milimetrică p/u ECG | Hîrtie milimetrică p/u ECG | Bucată | 145 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4229.17
33100000-1 | 48 | Hîrtie termo 210 mm x 25m, Siemens Arcadis | Hîrtie termo 210 mm x 25m, Siemens Arcadis | rulou | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12916.67
33100000-1 | 49 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 463000
33100000-1 | 50 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8100
33100000-1 | 51 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9720
33100000-1 | 52 | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer | Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5940
33100000-1 | 53 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18333.34
33100000-1 | 54 | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL | Invelișuri de protecție electroterapie pentru aparatele BTL | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 55 | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. | Kit pentru hemodiafiltratre venovenoasă continue compatibil Prismaflex Gambro. | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13668.75
33100000-1 | 56 | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33750
33100000-1 | 57 | Linie de transfuzie | Linie de transfuzie | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66666.67
33100000-1 | 58 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 59 | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun | Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59333.34
33100000-1 | 60 | Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania | Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1025156.25
33100000-1 | 61 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 62 | Papilotom tip 3 lumen, virf filiform | Papilotom tip 3 lumen, virf filiform | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72916.67
33100000-1 | 63 | Papilotom canular biluminar | Papilotom canular biluminar | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19000
33100000-1 | 64 | Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila | Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145833.34
33100000-1 | 65 | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru adulți | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 66 | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii | Pare pentru electrozi cu 6 canale pentru copii | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416.67
33100000-1 | 67 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm -1,8mm. | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm -1,8mm. | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9673.34
33100000-1 | 68 | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm | Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9673.34
33100000-1 | 69 | Perie de curățire pentru endoscop | Perie de curățire pentru endoscop | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 70 | Piesa Bucala | Piesa Bucala | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1666.67
33100000-1 | 71 | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO | Piesa Bucala din plastic in care se introduce mustucul de hartie pentru spirometru BTL 08 SPIRO | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 72 | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) | Pin de distribuire (echivalent cu Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 73 | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS | Prelungitoare pentru sistem infuzie cu infusomat FMS | Bucată | 3700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11100
33100000-1 | 74 | Prezervative pentru USG ( 007101 ) | Prezervative pentru USG ( 007101 ) | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34166.67
33100000-1 | 75 | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie | Proba argon pentru colonoscopie / gastroscopie | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 76 | Robinet triderectional | Robinet triderectional | Bucată | 3700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37000
33100000-1 | 77 | Saltea pentru încălzire pacientului | Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 78 | Saltea pentru încălzire pacientului | Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50000
33100000-1 | 79 | Sensor BIS | Sensor BIS | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 320000
33100000-1 | 80 | Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) | Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.34
33100000-1 | 81 | Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 | Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4166.67
33100000-1 | 82 | Senzori pentru monitorizare glicemica continua CGM | Senzori pentru monitorizare glicemica continua CGM | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125600
33100000-1 | 83 | Set colbe pentru onjectomat CT | Set colbe pentru onjectomat CT | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43000
33100000-1 | 84 | Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7 | Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7 | set | 65 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44145.84
33100000-1 | 85 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Tubing Transfuzion) | Bucată | 2300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 105416.67
33100000-1 | 86 | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) | Set de administrare intravenoasă (echivalent cu Infusomat Space Line Standard) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 229166.67
33100000-1 | 87 | Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană) | Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 88 | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) | Set de tuburi flexibili steril (REF Z0449-01) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66666.67
33100000-1 | 89 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, FAZINI 600 A | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 90 | Set Injector substanta de contrast | Set Injector substanta de contrast | set | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 91 | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor | Set Level 1 pentru incalzirea solutiilor | set | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 208333.34
33100000-1 | 92 | Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Set Level 1 pentru infuzie rapidă | set | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150000
33100000-1 | 93 | Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat | Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat | set | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67950
33100000-1 | 94 | Set Y cu linie de extensie | Set Y cu linie de extensie | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 312500
33100000-1 | 95 | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigatie | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90000
33100000-1 | 96 | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large | Sistem pentru Hidrocolonoterapie pentru aparatul de colonoterapie, Large | set | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10500
33100000-1 | 97 | Anulat | Anulat |  | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37500
33100000-1 | 98 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47500
33100000-1 | 99 | Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium | Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium | Bucată | 4552 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3616715.74
33100000-1 | 100 | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | litru | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151041.67
33100000-1 | 101 | Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ | Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20416.67
33100000-1 | 102 | Stainels moduls din metal 24x24 | Stainels moduls din metal 24x24 | buc | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.34
33100000-1 | 103 | Stetofonendoscop | Stetofonendoscop | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 387.5
33100000-1 | 104 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1708.34
33100000-1 | 105 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134166.67
33100000-1 | 106 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32383.34
33100000-1 | 107 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei | Bucată | 21000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74200
33100000-1 | 108 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2640
33100000-1 | 109 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Bucată | 7500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 110 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Chek TD-4302, TD-5084 sau echivalent | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5104.17
33100000-1 | 111 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever sau echivalent | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11375
33100000-1 | 112 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek sau echivalent | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10333.34
33100000-1 | 113 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern | test | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 113 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 114 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | test | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 114 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 115 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Test-indicator sterilizare 180° intern | test | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 115 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 116 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal și Registru Test -indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal ( 007151 ) | Test | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2333.34
33100000-1 | 116 | REGISTRU | REGISTRU | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 117 | Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP ( set kit arterial) | Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP ( set kit arterial) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 350000
33100000-1 | 118 | Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast. | Tub de extensie cu conector tip Yde înaltă presiune pentru furnizarea substanței de contrast. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 119 | Tuburi pentru irigator EGA-500E | Tuburi pentru irigator EGA-500E | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43333.34
33100000-1 | 120 | Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat | Tuburi conectoare pentru set seringa, injectomat | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14000
33100000-1 | 121 | Valve de biopsie | Valve de biopsie | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 122 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 | Vas pentru aspirație la aspirator KV-5 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18333.34
33100000-1 | 123 | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO neonatal plus cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333
33100000-1 | 124 | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Oxigenator pentru ECMO pediatric cu setul standart de tubulatura compatibila cu pompa Rotaflow | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333
33100000-1 | 125 | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250000
33100000-1 | 126 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu Chek Instant sau echivalent | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 886.67
33100000-1 | 127 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPro 832 ( 006992 ) | Bucată | 625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19531.25
33100000-1 | 128 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPro ( 006994 ) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 129 | Conector respirator gofrat ( 002959 ) | Conector respirator gofrat ( 002959 ) | Bucată | 8245 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67634.56
33100000-1 | 130 | Mască Nebulizer ( 003089 ) | Mască Nebulizer ( 003089 ) | Bucată | 4105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29597.05
33100000-1 | 131 | Mască Nebulizer pediatrică ( 003090 ) | Mască Nebulizer pediatrică ( 003090 ) | Bucată | 1657 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23198
33100000-1 | 132 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație ( 003161 ) | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație ( 003161 ) | Bucată | 270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3645
33100000-1 | 133 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil ( 003334 ) | Bucată | 2450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 139956.25
33100000-1 | 134 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali ( 003335 ) | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31532.35
33100000-1 | 135 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice ( 003336 ) | Bucată | 351 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157405.95
33100000-1 | 136 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm ( 003443 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm ( 003443 ) | Bucată | 13490 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 836380
33100000-1 | 137 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m ( 003444 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m ( 003444 ) | Bucată | 610 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55052.5
33100000-1 | 138 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie ( 003445 ) | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie ( 003445 ) | Bucată | 31835 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1973770
33100000-1 | 139 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24FR ( 003594 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 140 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 26FR ( 003595 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 960
33100000-1 | 141 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 28FR ( 003596 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 960
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 17913934.21

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________