Formular Oferta 09/07/2026

Termenii și condițiile de livrare

Denumirea	“Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova” (16-23-24)

Cumpărător:   	Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

Destinatar:	IS „Spitalul Clinic Republican”, Tiraspol

Pachet nr.:	#394/GD/H

Furnizor/Ofertant: ____________________

Data: ____________________

- Prețuri și termene de livrare [se completează  de către Furnizor]

Furnizorul recunoaște că va fi de asemenea responsabil pentru:

- Livrarea bunurilor la adresele destinatarului.

- Instalarea si instruirea.

Lotul  I. “Sistem de nimicire a deșeurilor medicale”:

| Nr | Articol | Cantitate | Preț per unitate DDP Chișinău, MDL (TVA 0) | Preț total DDP Chișinău, MDL (TVA 0) |  | Termenul de livrare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem de nimicire a deșeurilor medicale | 1 | __________ | __________ |  | In cel mult 90 de zile calendaristice din data contractului |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

    - Notă: În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se va face conform prevederilor punctului 8 (iii) din Invitația pentru prezentarea ofertei de preț.

    - * Cantitățile solicitate sunt estimative si pot fi modificate, pana la 15% din valoarea totala a contractului.

- Prețul Fix: Prețurile indicate mai sus sunt fixe și nu fac obiectul niciunei ajustări în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ taxele vamale, accizele, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Republica Moldova.

- Țara de origine: Bunurile oferite trebuie să provină din țările membre ale Băncii Mondiale și se solicita să furnizați un certificat de origine pentru fiecare articol.

- Programul de livrare: Livrarea trebuie finalizată conform condițiilor de livrare din Termenii și condițiile de livrare din momentul semnării contractului.

- Legislația aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din țara Cumpărătorului.

- Soluționarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe informale, orice neînțelegere sau litigiu între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legilor din țara Cumpărătorului.

- Livrarea și Documentele: La expedierea bunurilor, Furnizorul va notifica Cumpărătorului prin email sau fax detaliile complete ale expedierii, inclusiv numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea etc.

- Plata facturii dvs. se va efectua la 100% contra livrării bunurilor, prin transfer bancar în favoarea Băncii Furnizorului, în termen de zece (10) zile bancare de la recepționarea bunurilor și a serviciilor conexe prevăzute de punctul 1 din acești Termeni și condiții de livrare (denumite în continuare „Serviciile conexe”), confirmate prin semnarea unui act de recepție finală pentru bunuri și servicii conexe emis de Cumpărător și confirmat de Destinatar/beneficiar final (denumit în continuare „Actul de Recepție Finală”).

- Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului (perioada de valabilitate) așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de furnizare de la data Actului de Recepție Finală. Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în detaliu, conform cerințelor din Anexa A.

- Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita Furnizorului înainte de atribuirea contractului să furnizeze autorizația producătorului pentru bunurile contractate.

- Instrucțiuni privind ambalarea și marcarea: Furnizorul va asigura ambalarea standard a bunurilor după cum este necesar, prevenind prejudicierea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.

- Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără niciun cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.

- Forță majoră: Furnizorului nu ii vor fi aplicate penalități sau rezilierea contractului pentru carențe dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor asumate prin Contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de Furnizor și care nu implică vina sau neglijența Furnizorului și care nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, actul Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră.

- Specificațiile tehnice necesare

(i)	Descriere generală

      - Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, dintre cele mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

(ii)	Detalii specifice și standarde tehnice - conform Anexei A la Termenii și condițiile de furnizare

Furnizorul confirmă corespunderea cu specificațiile de mai sus (În caz de abateri furnizorul va enumera toate aceste abateri).

- Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează Serviciile conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, în pofida unei notificări de 10 zile oferite de către Cumpărător, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.

- Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate bunurile până la data livrării sau să efectueze Serviciile conexe în perioada specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Termenii de livrare de mai sus), Cumpărătorul poate, fără a afecta toate celelalte clauze în temeiul Contractului, deduce din Prețul Contractului, drept despăgubiri forfetare, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul oferit al bunurilor întârziate sau al serviciilor neexecutate pentru fiecare zi lucrătoare sau parte din aceasta de întârziere până la livrarea sau executarea efectivă, până la o deducere maximă de zece (10)% din Prețul Contractului.

- Frauda și corupția: Politica Fondului Global este de a cere ca toți ofertanții, furnizorii și contractanții și agenții acestora (fie că sunt declarați sau nu), personalul, subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii de servicii în cadrul contractelor finanțate de Fondul Global să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte. În aceste circumstanțe, Fondul Global a elaborat un Cod de Conduită pentru Furnizori care are ca scop să asigure că Furnizorii și Reprezentanții Furnizorilor vor participa la procesul de achiziții într-o manieră transparentă, echitabilă, responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind concurența loială precum și a standardelor recunoscute de bune practici în achiziții. Documentul detaliat (Code of Conduct for Suppliers /  Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe website-ul:  https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/

- În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de Conduită pentru Furnizori (Code of Conduct for Suppliers), așa cum este menționat în clauza 17 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.

FURNIZOR/OFETANT:                   _________________________________

Adresa  Furnizorului:                        _________________________________

Semnătura autorizată:                       _________________________________

Numele si funcția semnatarului:       _________________________________

Data: ______________________	                               L.Ş.

Anexa A

la Termenii și condițiile de furnizare

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul  I. “Sistem de nimicire a deșeurilor medicale”:

| Cerințe tehnice minime obligatorii |  | Cerințe tehnice oferite |
| --- | --- | --- |
| Descrierea: Aparatul combină două funcții: sterilizare cu abur + tocător (shredder), într-un singur vas (cameră), destinat manipulării on-site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deșeurile devin în totalitate nepericuloase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri obișnuite. |  | Model: __________________________ |
|  |  | Producător: ________________________ |
| Parametrul | Specificația | [se completează de către Furnizor] |
| Încărcare | Verticală |  |
| Pentru dispozitivele ce necesită încărcare la înălțime să se asigure încărcarea automată. | obligatoriu |  |
| Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul | din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune ( PED-2014/68 / UE) sau Machinery Directive 2006/42/EC |  |
| tocător integrat (shredder) sau echivalent pentru mărunțirea deșeurilor | obligatoriu |  |
| Volum de încărcare | ≥ 150 litri |  |
| Capacitate de tratare a deșeurilor | ≥30kg/oră |  |
| Gama de temperatură: | minim 134 °C |  |
| Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului | obligatoriu |  |
| Procedura de sterilizare: | - cu generator de abur intern, sau - tehnologie de nimicire fără generare și aplicare de aburi |  |
| Dotat cu pompă de vacuum | obligatoriu |  |
| Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi | obligatoriu pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Sistemul va include compresor de aer | da, fără ulei |  |
| Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj | obligatoriu pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Sistemul poseda bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive. | obligatoriu |  |
| Alarme minime: | Acustică sau vizuală |  |
| Ușa deschisa |  |  |
| Eroare presiune (pentru tehnologii cu generare de aburi) |  |  |
| Eroare Temperatură |  |  |
| Limbajul interfeței și meniului | Romană sau engleză |  |
| Minim 2 programe prestabilite | obligatoriu |  |
| Posibilitate de setare a parametrilor de către utilizator | opțional |  |
| Test de scurgere | obligatoriu pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit | obligatoriu |  |
| Control electronic | Microprocesor |  |
| Posibilitate de control sau monitorizare de la distanță | opțional |  |
| Senzori de presiune | pentru camera de sterilizare - obligatoriu pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Autocurățire | obligatoriu |  |
| Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal | obligatoriu |  |
| Imprimantă termică sau cu cerneală | obligatoriu |  |
| Monitorizarea procesului | pe ecran LCD sau conform indicatoarelor LED al pupitrului de comandă |  |
| Monitorizarea în timp real | temperatura in camera de sterilizare |  |
|  | Presiune – pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
|  | graficele a ciclului de sterilizare |  |
| Tip date imprimate pe hârtie | data |  |
|  | timp |  |
|  | temperatura |  |
|  | Presiune – pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Alimentare | 380V, 50 Hz |  |
| Securitate |  |  |
| Certificat conform Standardului de securitate electrică EN 60204-1 | Obligatoriu – pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Securitate la suprapresiune | obligatoriu |  |
| Securitate la supraîncălzire | obligatoriu |  |
| dotat cu valva de siguranța | obligatoriu – pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Suprafețele exterioare accesibile operatorului nu se supraîncălzesc în timpul funcționării normale. | obligatoriu |  |
| Condiții de instalare |  |  |
| Autoclava să fie conectata la conductele necesare: apă, canalizare, electricitate și ventilare, etc. după caz | obligatoriu |  |
| Sistem complet de tratare a apei, compus din: prefiltrare în minimum 3 trepte cu manometre de control, dedurizare, sistem de osmoză inversă cu rezervor de apă purificată ≥100L. | obligatoriu – pentru tehnologii cu generare de aburi |  |
| Consumabile și accesorii |  |  |
| Cărucior/ sertar/ ladă pentru scoaterea și transportarea a deșeurilor tratate | ≥ 1 buc. |  |
| Garnitură ușă | ≥4 buc., să se indice codul produsului |  |
| Lubrificator garnitură – opțional, în cazuri în care este prevăzut de la producător | ≥2 buc., să se indice codul produsului |  |
| Filtre pentru Sistemul bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive | să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavei pentru perioada de 24 luni |  |
| Set filtre pentru sistemul de filtrare a apei – obligatoriu pentru tehnologii cu generare de aburi | să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavei pentru perioada de 24 luni |  |
| Hârtie imprimantă & consumabile necesare imprimării | - 30 buc., să se indice codul produsului; - cartuș cerneală în cazul imprimantelor non-termice, să se indice codul produsului; - și/sau alte consumabile necesare pentru imprimării. |  |
| Alte consumabile/accesorii necesare pentru funcționarea sistemului | se va prezenta lista completă a consumabilelor și accesoriilor, iar furnizorul va asigura livrarea acestora în cantități suficiente pentru întreaga perioadă de garanție. |  |
| Solicitări adiționale: |  |  |
| Operatorul trebuie să dispună de cel puțin un inginer instruit și certificat pentru acest dispozitiv, responsabil de întreținerea și exploatarea corespunzătoare a acestuia. | Să se prezinte certificatul |  |
| Sistemul să fie livrat, montat și pus în funcțiune în locația desemnată de beneficiar | Obligatoriu |  |
| Dispozitiv nou (neutilizat), anul producerii dispozitivului | nu mai vechi de 2025 |  |
| Instruire utilizatori | Instruirea va cuprinde: *momente esențiale pentru curățare, dezinfecție și întreținere set dispozitiv cu toate componentele disponibile; *ciclu complet de pornire, utilizare în toate regimurile disponibile, oprire și pregătire pentru următorul ciclu de utilizare. *precauții de siguranță în momentul utilizării dispozitivului cu toate componentele disponibile; |  |
| Garanție | minim 24 luni |  |
| Lucrări efectuate în perioada de garanție | Pe perioada garanției se vor organiza inspecții planificate / întreținere profilactică și calibrare conform unui program stabilit, pe toată durata perioadei de garanție se vor efectua lucrări de mentenanță preventivă de către inginerul calificat |  |
| Ghid rapid de utilizare | da, pe suport de hârtie și în format electronic |  |
| Instrucțiuni de utilizare | În limba de stat (pe suport de hârtie și / sau în format electronic) |  |
| Manual de service | În limba engleză (pe suport de hârtie și / sau în format electronic) |  |
| Catalog cu accesorii și consumabile | da, în format electronic |  |

- Toate bunurile vor fi testate de beneficiar.

- Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.

| Furnizor: ______________________________________ (denumirea companie) Adresa Furnizorului: ____________________________ Tel: ___________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________________________ | Semnătura autorizată: ________________________________ Numele si funcția semnatarului: _____________________________ Data: ______________________ L.Ş. |
| --- | --- |

În acest context, orice acțiune întreprinsă de un ofertant, furnizor, contractant sau de orice al lor personal, agenți, subcontractanți, subconsultanți, furnizori de servicii, furnizori și/sau angajații acestora în vederea influențării asupra procesului de achiziție sau a executării contractului pentru un avantaj necuvenit este improprie.