CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru  achiziționarea manometrelor cu piston și greutăți, mijloace de măsurare etalon, care vor servi pentru generarea de presiune la testarea, ajustare și calibrare a manometrelor din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38425100-1 | Achiziționarea Manometrelor cu piston și greutăți (valoare presiunii de lucru 6MPa/0,02 MPa) | buc. | 2 | Conform cerințe specificațiilor tehnice p.4 | 300 000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 300 000,00 |

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Meșterul Manole, 3, “TERMOELECTRICA” S.A, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției: iunie 2024.

- Specificația tehnică deplină solicitată:

| Nr. d/o | Caracteristici | Valori/caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip manometru cu piston | staționar / mobil |
| 2 | Mediul de funcționare | laborator / condiții de teren |
| 3 | Clasa de precizie , % | 0,02 - 0,05 |
| 4 | Valoarea presiunii de lucru, MPa | 0,02 - 6 |
| 5 | Tip de сreare a presiunii | hidraulic |
| 6 | Generare de presiune | pompă manuală |
| 7 | Mediul de măsurare | ulei incompresibil |
| 8 | Colectoare de verificare a mijloacelor testate, min. | 1 |
| 9 | Etalon de referință | greutăți / manometru |
| 10 | Presiunea nominală minima reprodusă de greutăți, MPa | 0,1 |
| 11 | Presiunea nominală maximă reprodusă de greutăți, MPa | 0,5 |
| 12 | Precizia manometrului etalon, % | 0,1 |
| 13 | Greutatea maximă mijloc, kg | 45 |
| 14 | Condiții de exploatare: |  |
|  | -umiditatea relativă a aerului, % | 60 ± 30 |
|  | -limitele temperaturii mediului ambiant, °С | 15 ÷ 35 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

- Bunul livrat va fi utilizat în condiții de laborator și în condiții de teren (încăperi tehnologice, puncte termice ș.a).

- Manometrele cu piston trebuie să dispună de certificat de verificare metrologică inițială valabilă sau să dispună de certificat/marcaj CE  de conformitate europeană valabilă la data livrării.

- Perioada de garanție a manometrelor cu piston și componentelor acestuia va constitui -12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului verbal de primire-predare a bunului.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale și a certificatului de verificare metrologică inițială, sau a certificatului CE.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Bunul ofertat va  fi folosit la testarea manometrelor tehnologice care măsoară presiunea într-un mediu cu apă (rețele termice) și gaze naturale, și care pot conține urme de ulei și alte impurități mecanice.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie confecționate din material rezistent la coroziune.

- Manometrul cu piston ofertat nu va avea o valoare a presiunii de lucru mai mare de 12 MPa.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare:

- Manometrele cu piston livrate trebuie să corespundă cerințelor specificate  în punctul 4 și să fie completate fiecare, în dependență de model, cu piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea lucrărilor de deservire periodică, ajustare și reglare a manometrului cu piston, precum și a mijloacelor de măsurare testate:

| Nr. d/o | Denumirea | Unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set piese de schimb și de rezervă (piulițe, garnituri, inele de etanșare, ș.a.) | 2 |
| 2 | Set adaptor pentru filete (M10x1; M12x1,5; M14x1,5; M20x1,5) ( ¼ BSP; ½ BSP; ¼ NPT) | 8 |
| 3 | Manual de exploatare | 2 |

- Cerințe de mentenanță:

- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor în procesul de exploatare a bunului).

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru achiziționarea manometrelor cu piston și greutăți.

- Modelul bunului și producătorul oficial.

- Certificatul de înregistrare a companiei.

- Descrierea tehnică detaliată, specificația tehnică deplină.

- Descrierea componenței detaliată a bunului livrat (a specifica detaliat conform cerințelor pct. 6. și pct.7);

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând din data livrării;