## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 20 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Brancardă cu cărucior | Brancardă cu cărucior |  |  |  | Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță și fixarea acestuia în timpul transportării. a) Certificată conform standardului EN 1865 (rezistentă la 10G). b) Compusă din două părți detașabile, cărucior și brancardă. c) Cel puțin 2 roți a căruciorului sunt dotate cu frână. d) Capacitatea maximă de încărcare > 250Kg. e) Saltea lavabilă, impermeabilă, rezistentă la dezinfectanți. Ergonomică ce asigură confortul pacientului. f) Dimensiuni minime a tărgii: -Lungime 1900 mm +/- 5 % -Lățime 550 mm +/- 5% g) Dotată cu: -Centuri de fixare a pacientului pe umeri, bazin și picioare. -Mânere laterale rabatabile pentru fixarea pacientului. -Suport pentru perfuzie. h) Greutatea totală – 50 Kg +/-5%. i) Eliberarea automată a picioarelor la extracția căruciorului din ambulanță. j) Dotat cu fixator pentru poziționare rigidă în ambulanță. k) Posibilitatea fixării pacientului în poziție de trendelinburg și antitrendelimburg. l) Spătar ajustabil în cel puțin cinci poziții. m) Mânere telescopice la brancardă cu dimensiune minimă de 75 cm. n) Garanție minim 2 ani.
33100000-1 | 2 | Cărucior pliabil cu rotile. | Cărucior pliabil cu rotile. |  |  |  | Scopul – Dotarea ambulanțelor pentru acordarea Asistenței Medicale Urgente care permit transportarea pacientului până la ambulanță în condiții de mobilitate redusă a pacientului. a) Certificat CE. b) Roțile din spate cu direcție fixată și cu frână pentru blocarea deplasării, roțile din față sunt pivotante ce permit manevrarea ușoară a pacientului. c) Capacitatea minimă de încărcare 150 Kg. d) Greutatea proprie – maximum 10 Kg. e) Produs din materiale lavabile ce nu interacționează cu dezinfectanții. f) În partea din față să posede mânere telescopice cu cel puțin două poziții ce permit personalului care manevrează echipamentul să nu interacționeze cu picioarele pacientului, aceste mânere permit ca două persoane să poată ridica pacientul pentru al transporta pe scări sau în condiții de ,,drum rău,,. g) Trei centuri de fixare a pacientului la nivel piept, bazin și picioare, care permit fixarea rigidă a acestuia în timpul transportării. h) Lungimea în stare pliantă – 165 mm +/-5%. i) Lățimea – 500 mm +/- 5%. j) Înălțimea – 900 mm +/- 5%. k) Suport metalic pentru fixarea scaunului în 4 puncte, amplasat pe peretele ambulanței, cu element din plastic/cauciuc ce elimină vibrațiile și zgomotele în timpul deplasării. Cu claviculă pentru fixarea scaunului în poziție rigidă. l) Garanție minim 2 ani.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice lista suplimentară 20 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Valoarea DM cu 5 ani Mentenanță consumabile
33100000-1 | 1 | Brancardă cu cărucior | Brancardă cu cărucior | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 212500 | 0
33100000-1 | 2 | Cărucior pliabil cu rotile. | Cărucior pliabil cu rotile. | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42500 | 0
255000