## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Ciocana | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat | 1 | bucată |  | Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90˚; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; Marimea stimularii (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru sau Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Static testing Calculator integrat cu perimetru computerizat Ecran tactil (touchscreen); Keyboard "Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Progression Analysis Serial field overview" Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electic și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 Hz.
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf | Ultrasonograf | 1 | bucată |  | Ultrasonograf PROBE PORTURI ≥4 Sonde TIP, MHz Linear tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 13 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 6 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere ≥ 90 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere ≥ 80 ° Volum 4D tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 7 Mhz, banda activă câmpul de vedere ≥ 90 ° În regim volumetric ≥90° x 80° Dispozitivul va fi setat pentru lucru cu sondele livrate NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice) Sumarul gamei dinamice ≥400dB Adîncimea de scanare minima ≤ 1 cm maxima ≥ 50 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginei Stinga / Dreapta POSTPROCESARE IMAGINE MODURI B-Mode / 2D Harmonic imaging sau tehnologie mai avansata M-mod M-mod şi 2-D/B-Mode AMM – Anatomical M-Mode 3-D (automatic) 4-D (live 3-D) Duplex Triplex DOPPLER Tip PW, CFM, TD (cu posibilitatea de upgradare)., CW (cu posibilitatea de upgradare). Afişare frecvenţă Afişare viteză Power Doppler HPRF Duplex Triplex Dopler de rezolutie inalta - prezentarea imaginei FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului Diapazon dimamic selectabil Focalizare de transmisie ajustabilă Măsurători pe reluarea video Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culori naturale a fatului. Regim de post-procesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizualizare, adincimei pe toate axele de formare a imaginei. Dispune de posibilitate de upgradare cu formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga voliculi care nu a fost inclusi in tabel. In vederea imbunatatirii calitatii imaginii de volum pe sondele endocavitare 4D si abdominale 4D, echipamentul dispune de o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor voxelilor ce formeaza volumele efective, in relatie cu voxelii din imediata vecinatate Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat ( trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. (Prezența imaginei pentru modelul de dispozitiv propus) Prezența tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia, contrastul si claritatea zonei care este marita. Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode Ajustarea fregventelor de lucru automat de catrea dispozitiv Tehnlogia Omniview sau analogic Regim de formare panoramica a imaginiei pentru sonda linira Masuratori automatizate in regim de dopler pulsativ (PW) Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale. da Prezența obligatoriu a tehnologie SonoBiometre – masurea in regim automat a timensiunilor minim – HC, PD, AC, FL, HL, NT(translucenta nucala), IT(translucenta intracranial), Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnoloogia STIC Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnoloogia STIC in regim Dopler color da Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnoloogia STIC in regim Dopler tisular da Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnoloogia Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul PAN/ZOOM imagine în timp real imagine îngheţată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 2 TB Cine memorie ≥ 1000 MB DICOM 3.0 Porturie pentru intrari iesiri USB 2.0 /3.0 min. 4 buc HDMI/VGA LAN/NET RJ45 PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da Ginecologie Abdomen Small Parts/ Parti moi Vascular Pediatric Cardiologie Transrectal Muscoscheletal (MSK) Omniview sau anlogic MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezolutia minimă 1920x1080 Setări de luminozitate a monitorului cu protocoale setate Exemplu – Intunicat, Semi intunicat, Luminos etc. Minim 4 nivele Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime și articulare dreapta stinga da DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control Tehnologie Touch screen Diagonala ≥ 15" Tastieră Integrata digitală / pe consola sau glisantă da Iluminare consola Controlul intesitati de iluminare a consolei Butoane programbile pentru utilizator Minim 4 unitati Consola de lucru Ajusare înălțime Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. Prezenta rotilor minim 4 Frîne minim 2 Încalzitor de gel Suport pentru sonda Minim 5 unitati Supot pentru sonda endovaginala Minim 1 unitate Termoprinter alb/negru integrat Printer extern color minim sutinerea format A4 da GEL USG ≥5 L
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP AMT Ciocana | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Perimetru computerizat | Perimetru computerizat | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000 | IMSP AMT Ciocana
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf | Ultrasonograf | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3200000 | IMSP AMT Ciocana
3950000
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________