| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot.1 |  |  |  |  |  |  |
| Element încălzitor pentru distilator |  |  |  | Descriere Element încălzitor transformă energia electrică în căldură și este utilizat pentru a încălzi lichide și gaze Parametrul Specificația Compatibilitate cu dispozitivul aflat in dotare distilatorul АЭ-25, TZMOI Tiumenschii zavod meditinscogo oborudovaniea instrumentov, anul producerii 2010 Încălzitorul sa fie analogic cu codul produsului 160.02.000 da Materialul otel inox Puterea 3kW Tensiune de lucru 220V Diametrul tubului de încălzire 8 mm Filetul bucsei pentru instalare М14 х 1,5 Filetul tijelor de contact М3 Dimensiuni Lungime min. 192 mm Lățime min. 57 mm Adâncime min. 38 mm Elemente de fixare pentru fiecare incălzitor (garnitura din silicon, șaibă, piuliță) da |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |