## Лист1
Necesar Instrumentar medical pentru anul 2021 (listă suplimentară)
Столбец1 | Nr. Ord. | Secția | Denumirea | Descriere | Unitatea de măsura | Cantitate
| 1 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Endoscop rigid: 30 grade, 5mm | Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "Timofei Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 2 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Endoscop rigid: 0 grade, 5mm | Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 3.1 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru | Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 3.2 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Trocar pentru canulă 5,5-6mm | Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 3.3 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Garnitura trocar 5,5-6 mm | Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot nr. 3.1 și 3.2. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Set | 120
| 4.1 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Canula (port toracoscopic) de 11 mm | Canula (port toracoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | buc | 1
| 4.2 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Trocar pentru canulă 11mm | Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | buc | 1
| 4.3 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Garnitură trocar 11mm | Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot 4.1 și 4.2 *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 120
| 5 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru | Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 6 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Împingător de nod extern | Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm. Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 1
| 7 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Cablu fibrooptic | Cablu fibrooptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 8 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Furtun pentru insuflator CO2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Furtun pentru insuflator CO2 Lungime furtun: min 3.5m; Autoclavabil 134 grade; Conector dispozitiv: tip mama Luer Lock ; Conector instrument: tip mama Luer Lock; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 9 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Mâner pentru bisturiu toracoscopic | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vârf 1mm, mâner rotund, cu contrabalansare, din titan. *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | buc | 1
| 10 | Instrumente toracoscopice pentru CARDIOCHIRURGIE | Foarfece toracoscopic | Foarfece toracoscopic cu branse oblice 45°, lungime 350 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă. *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 11 | Instrumente chirurgicale pentru CARDIOCHIRURGIE | Ciupitor tip DET. RONGOUR STANDART 4mm | Ciupitor tip DET.RONGEUR STANDART angular 150°, mușcătura sus- 4,00 mm,fin, lung. de lucru 180 mm, branșe netede, detașabil, acoperit cu strat antireflecție. Reutilizabil, material inoxmedical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CEsi declarație de conformitate CEîn funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoarepentru produsuloferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 12 | Instrumente chirurgicale pentru CARDIOCHIRURGIE | Ciupitor tip DET. RONGOUR STANDART 5mm | Ciupitor tip DET.RONGEUR STANDART angular 150°, mușcătura sus- 5,00 mm, fin, lung. de lucru 180 mm, branșe netede, detașabil, acoperit cu strat antireflecție. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CEsi declarație de conformitate CEîn funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoarepentru produsuloferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 13 | Instrumente chirurgicale pentru CARDIOCHIRURGIE | Suport endoscop rigid 5mm | Suport endoscop rigid 5mm din silicon (3 componente per set): 1. suport de fixare ocular endoscop. sau echivalent ref.code JG367 Aesculap 2. suport de fixare tub endoscop 5mm. sau echivalent ref.code JG340 Aesculap 3. dispozitiv de fixare a suporturilor, compatibil cu coș container sterilizare Aesculap aflate în dotare. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Set | 2
| 15 |  | Lot 15: Set de instrumente pentru trombednarterectomie pulmonară (PTE)
| 14.1 | Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) | PTE Forceps DeBakey 1mm | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vîrf 1mm, mîner rotund, cu contrabalansare, din titan. *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 14.2 | Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) | PTE Forceps DeBakey 2,5mm | PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vîrf 2,5mm, mîner rotund, cu contrabalansare, din titan. *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 14.3 | Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) | Canulă de aspirație, tub drept | Canulă de aspirație, lungime 305mm, tub drept, mâner multifațetat ce asigură ergonomia și fixarea în două planuri *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 14.4 | Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) | Canulă de aspirație, tub curbat | Canulă de aspirație, lungime 305mm, tub curbat, mâner multifațetat ce asigură ergonomia și fixarea în două planuri *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 14.5 | Set de instrumente pentru trombendarterectomie pulmonara (PTE) | Microspatula-disector | Microspatula-disector cu branșele rotunde, din titan, lungime 200mm ± 10mm *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 15 | Instrumente chirurgicale pentru CARDIOCHIRURGIE | Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF222R Aesculap. | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF22R Aesculap. Dimensiuni interior 538x251x42mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB) | Lame shaver p/u sinusurile nazale , metal, resterilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, aspirație, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimțata interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB. | Buc | 2
| 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF) | Lame shaver p/u sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata externa. Lame taiere aspirație, Ø 4mm, curbe 65°,taiere zimțata externa, compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF. | Buc | 2
| 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK) | Lame shaver p/u sinusurile nazale, lama shaver pentru sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata ,drepte, Ø 4mm,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK. | Buc | 2
| 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. | Buc | 1
| 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060. | Buc | 1
| 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050. | Buc | 1
| 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055 | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055. | Buc | 1
| 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Cârlig(hook),90° pentru dacriocistorinostomie endonazală | Cârlig(Hooke),90°,bont, lungime 18 cm, pentru decompresie Nervul optic (endo-chirurgical),metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660521. | Buc | 1
| 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in dreapta | Elevator, ascutit, curbat in dreapta, L-18 cm, pentru decompresie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660512. | Buc | 1
| 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in stînga | Elevator,ascutit,curbat in stinga, L-18 cm,pentru decompressie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660515. | Buc | 1
| 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Set sonde duct lacrimal tip BOWMAN | BOWMAN Proba Set pentru ductul lacrimal (set= 5 piese): 1.Sonda-Ø 0,7-0,8mm,L-130mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 2. Sonda-Ø O,9+1,1mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 3.Sonda-Ø 1,3+1,4mm,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 4. Sonda-Ø 1,5+1,6 mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 5. Sonda-Ø 1,8+1,9mm,7/8, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil. | Set | 1
| 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Proba pentru determinarea diafanoscopica a ductului lacrimal | Proba pentru determinarea diafanoscopica pentru localizarea diafanoscopica a conductelor nazolacrimale si a fistulelor, deametrul virfurilor distale 0,5 mm, steril, de uz unic, ambalaj set steril din 3 buc. , pentru utilizare cu cablu de lumina fibra optica 495NL Karl-Storz aflat în doatre, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 496 V | Buc | 2
| 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm | Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø- 4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005A | Buc | 1
| 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm | Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø- 4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005 B | Buc | 1
| 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm | Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop righid ,cu Ø-2,7 mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723103 B | Buc | 1
| 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Endoscop rigid: 0 grade, 4mm | Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Endoscop rigid: 45 grade, 4mm | Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Endoscop rigid: 70 grade, 4mm | Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | WILDER Dilatator,pentru duct salivar | WILDER Dilatator,pentru duct salivar, L-110 mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil ; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code745900; Aesculap OM486R. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta | Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm,cu intarire conica a axei, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684C. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece microlaringiene curbate spre stânga | Foarfece microlaringiene curbate spre stânga, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm, cu intarire conica a axei, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684D *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 37 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus, diametru 4 mm, cu conector pentru curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591UL *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 38 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591VL *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 39 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 40 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canula microlaringiana de aspiratie cu coagulare | Canula microlaringiana de aspiratie cu coagulare, cu mâner ergonomic, izolat, cu conexiune pentru coagulare unipolară, cu stilet de curățare, O.D. 3,5 mm, lungime de lucru 23 cm,metal,resterilizabil, sau echivalentul ref.code Karl-Sorz 8606 FM *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 41 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera | Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera, ascuit, lungime de lucru 23 cm,metal,resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8595C *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 42 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade (echivalentul ref.code 8575AV , Karl-Storz) | Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade ; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 43 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, Mediu (echivalentul ref.code 8590C, Karl-Storz) | KLEINSASSER laringoscop pentru adulti, dimensiunea Mediu,( lungime 17 +/- 1cm, extern Ø 15x25 +/- mm), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590C, Karl-Storz. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 44 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Laringoscop WEERDA pentru LASER CO2 (echivalentul ref.code 8590AL,Karl-Storz) | Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulti cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai ingust, in momentul cind lamele se desfac (posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl-Storz *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 45 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Tub iluminare(echivalentul ref.code 8590GF, Karl-Storz) | Tub de lumina fibrooptica, pentru iluminare distală, lungime de lucru de 17 cm, compatibil cu sursa de lumina Karl-Storz ref.code 20113320, laringoscopul 8588 BV, 8590 A-JN, 8590 T, 8590 JV/TV si diverticuloscopul 12067 A, 12068 A aflate in dotare IMPS SCR ”Timofei Moșneaga” *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Buc | 1
| 46 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF211R Aesculap. | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF211R Aesculap. Dimensiuni interior 483x251x22mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 47 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru enucleație, mediu curbat, 135mm | Foarfece pentru enucleație, mediu curbat, bont/bont, lungimea totala 135 mm, lungimea branșelor 40mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 48 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru strabizm, curbat, 110mm | Foarfece pentru strabism, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 49 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, 110mm | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design lung, bont/bont, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 50 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru strabizm, drept, 110mm | Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 3
| 51 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru enucleație, puternic curbat, 135mm | Foarfece pentru enucleație, puternic curbat, bont/bont, lungimea totala 135 mm, lungimea branșelor 40mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 52 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, 105mm | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, drept, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 53 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 54 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru tenotomie WESTCOTT, curbat, 120mm | Foarfece pentru tenotomie WESTCOTT, curbat, design standard, bont/bont, lungimea totală 120mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 55 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece corneal SAUTTER, ușor curbat, 100mm | Foarfece corneal SAUTTER, ușor curbat, branșe fine, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 10mm, lungimea de la vârf la pivot - 14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 56 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat stânga, 100mm | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat stânga, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 6 mm, lungimea de la vârf la pivot - 8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 57 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat dreapta, 100mm | Foarfece pentru keratoplastie KATZIN, curbat dreapta, bont, lungimea totală 100mm, lungimea lamelor 6 mm, lungimea de la vârf la pivot - 8 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 58 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm | Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 59 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece capsulotomie angular sus, 80mm | Foarfece capsulotomie angular sus, vârfuri ascuțite, lungimea totală 80mm, lungimea lamelor 11mm, lățimea pivotului 2,0mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 60 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sonde lacrimale BOWMAN | Sonde lacrimale BOWMAN cilindrice, din oțel inoxidabil, lungime totală 130mm, mărimea 1/2 și 3/4. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 61 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Serafina extrafină | Serafina extrafină, lungime 30 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 62 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Marker corneal THOMAS NEUHANN | Marker corneal THOMAS NEUHANN, cu 8 lame încrucișate, diametrul intern 3,0 mm, diametrul extern 12,0 mm, lungime totală 105 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 63 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă oftalmologică, 12mm | Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 64 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă ciliară îngustă | Pensă ciliară îngustă, vârfuri conice fine, lungime totală 90mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 65 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa Muller- Putterman | Pensa Muller- Putterman,cu lacat, 3 3/4", concave, 22mm careful de fixate, cu 6 orificii,resterilizabil, inoxidabil *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 66 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă H.-R. KOCH MICS CAPSULE | Pensă H.-R. KOCH MICS CAPSULE, mâner scurt, 22 G / 0,7 mm, curbată, cu vârful în formă de micro zimți, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 67 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis KAMPIK | Pensă pentru capsulorexis KAMPIK, axa curbată, 22 G/ 0,7mm, vârfuri cistotomice 90° cu acțiune reversă, lungime totală 93mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 68 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Micro pensă corneană COLIBRI | Micro pensă corneană COLIBRI, fină, 1x2 dinți, 0,12 mm înălțime, cu platformă 5 mm, lungime totală 77mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 3
| 69 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă tip HARTMANN MOSQUITO | Pensă tip HARTMANN MOSQUITO, dreaptă, branșe zimțate de 18,0mm, lungime totală 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 6
| 70 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO | Pensă tip HALSTEAD MOSQUITO, dreaptă,dinți 1x2, branșe zimțate de 25,0mm, lungime totală 125mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 71 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru ptoză tip BERKE | Pensă pentru ptoză tip BERKE, vârfuri zimțate de lungimea 22,0mm, lungime totală 110 mm, cu mecanism de închidere prin lunecare. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 72 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru sutură tip MUNICH | Pensă pentru sutură tip MUNICH Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 73 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis INAMURA | Pensă pentru capsulorexis INAMURA, cu acțiune încrucișată, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate, 10,5mm până la pivot, angular 130°, lungimea totală 103 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 4
| 74 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm | Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate 13 mm, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 75 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis, design solid | Pensă pentru capsulorexis, design solid, cu vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe drepte 12 mm, lungime totală 103 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 76 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru capsulorexis, mâner rotund, extrem de fină, 105mm | Pensă pentru capsulorexis, mâner rotund cu platformă, extrem de fină, cu vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, shaft curbat 13 mm, lungime totală 105 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 3
| 77 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru iris BONN, fină cu platformă | Pensă pentru iris BONN, lungă, dreaptă, fină, cu platformă de 4,5mm, cu 1 x 2 dinți, 0,12 mm, lungime totală 102 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 4
| 78 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru iris BONN, extrem de fină | Pensă pentru iris BONN, lungă, dreaptă, extrem de fină, cu 1 x 2 dinți, 0,12 mm, lungime totală 102 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 79 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN | Pensă pentru legarea suturilor TUEBINGEN, curbată, branșe netede, cu platformă de 6,0 mm, lungime totală 99 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 80 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă KELMAN-MCPHERSON | Pensă KELMAN-MCPHERSON, angulară, branșe netede, cu platformă 7,5mm, lungime totală 100mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 81 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă GASKIN, platformă de 9,0 mm | Pensă GASKIN, angulară, cu platformă de 9,0 mm, lungime totală 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 82 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă GASKIN, platformă de 11,0 mm | Pensă GASKIN, angulară, cu platformă de 11,0 mm, lungime totală 100mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 4
| 83 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Forceps pentru sutură CASTROVIEJO | Forceps pentru sutură CASTROVIEJO, cu platformă de 6,0 mm, 1x2dinți, 0,12mm, lățimea 0,25mm, lungime totală 109 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 84 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phaco chopper combinat | Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 85 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phaco chopper AGARWAL KARATE | Phaco chopper AGARWAL KARATE, lungime totală 104mm, vârf de 0,9mm, margine interioară de 0,6mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 3
| 86 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Manipulator JACOBI | Manipulator JACOBI, arcuit, lungime totală 99mm, pentru lentile intraoculare de 0,3mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 3
| 87 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac tip DeBakey 250mm | Portac tip DeBakey, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 88 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac BARRAQUER curbat | Portac BARRAQUER curbat, branșe fine 10mm, vârf 0,8 x 0,55mm, fără mecanism de blocare, lungime totală 120mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 89 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac BARRAQUER drept | Portac BARRAQUER drept, branșe extrem de fine 7,5 mm, vârf 0,6 x 0,33mm, cu mecanism de blocare, lungime totală 105mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 90 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatule pentru iris (set) | Set de spatule pentru iris: 1.spatula tip FRANKFURT extrem de fină, curbată, lățime 0,25mm, lungime 125 mm; 2. spatula conică, extrem de fină, vârf angular, 7 mm, conic 0.5 mm - 0.3 mm, lungime totală 114 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 91 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă pentru ciclodializă CASTROVIEJO | Spatulă pentru ciclodializă CASTROVIEJO, capăt dublu, bont, de 10 și 15mm, lungime totală 134 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 92 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatule pentru Faco (Microfinger) | Spatule pentru Faco (Microfinger) tip LIEBERMANN, vârf curbat 1,5mm microfinger, lungime totală 103mm, 1 spatulă pentru utilizare în mâna dreaptă, 1 spatulă pentru utilizare în mâna stângă. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 93 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA | Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA, pentru tehnici chopping orizontale, vârf 1,5mm, partea interioară de lucru 0,9mm, lungime totală 98mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 94 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | set | 4
| 95 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 96 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigatie aspiratie coaxiala | Sistem irigatie aspiratie coaxiala cu 2 de orificii de 0,25 mm deirigare si 1 orificiu de aspirare de 0,3mm, pentru inhcizie de 2,4 mm , curbat 30ᵒ,resterilizabil, inoxidabil *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 97 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 98 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30°. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 99 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm | Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm, tub 16 Gauge / 1,6mm, orificiu de aspirație de 0,3mm, drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 100 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30° . Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 101 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set de inele pentru fixarea sclerală | Set de inele pentru fixarea sclerală tip FLIERINGA, ce include inele de dimeniunile: 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 1
| 102 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sonda facoemulsificare | Sonda facoemulsificare compatibila cu aparatul ConstellationVizion sistem | Buc | 2
| 103 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sonda pentru criopexie (retiniana standarta) | Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 2,5 mm, axul 2,5 mm X 38 mm, curbat | Buc | 1
| 104 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sonda pentru criopexie. (cataracta) | Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 1,8 mm, axul 27 mm X 1,8 mm, curbat | Buc | 1
| 105 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Forceps pentru ventriculostomie cerebrală | Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta | Buc | 1
| 106 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală | Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta | Buc | 1
| 107 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică | Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta | Buc | 1
| 108 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Foarfece, pentru chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale | Foarfece cu deschidere unilaterală, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta | Buc | 1
| 109 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Forceps pentru apucare | Forceps pentru apucarea arahnoidei, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta | Buc | 1
| 110 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Sistem de fixare a trocarului endoscopic | Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta.. | Buc | 1
| 111 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Clemă pentru fixarea de coloana vertebrală a cadrului de referință, pentru neuronavigația spinală (Spine Reference X-Clamp Size L) | Clemă pentru fixarea de coloana vertebrală a cadrului de referință, pentru neuronavigația spinală BrainLab Curve. *Permite fixarea rigidă de apofizele spinoase ale coloanei vertebrale la nivelul lombar. *Compatibilă cu cadrul de referință (reference array for spine x-clamps) cu 3 sfere marker (BrainLab # 55753) *Confecționată din oțel inoxidabil *Autoclavabilă. | Buc | 1
| 112 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Cadru de referință cu 3 sfere marker | Cadru de referință cu 3 sfere marker *Compatibil cu Spine Reference X-Clamp size L (Brainlab #55752) *Poziționare prin intermediul a 2 joncțiuni *23 poziții diferite selectabile pentru fiecare jocțiune *Autoclavabilă. | Buc | 1
| 113 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Burghiu de 3,2 mm (DRILL BIT 3.2 MM AO SHANK) | Burghiu de 3,2 mm (DRILL BIT 3.2 MM AO SHANK) Diamtru 3,2 mm *Permite drill-area ghidată până la profunzimea de 60 mm *Compatibilă cu tubul de ghidaj al burghiului 3,2 mm (BrainLab #41839-30) și mecanismul de control al profunzimii de drillare (BrainLab #41839-50 și 41839-51) | Buc | 2
| 114 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Burghiu de 2,6 mm (DRILL BIT 2.6 MM AO SHANK) | Burghiu de 2,6 mm (DRILL BIT 2.6 MM AO SHANK) *Diamtru 2,6 mm *Permite drill-area ghidată până la profunzimea de 60 mm *Compatibilă cu tubul de ghidaj al burghiului 2,6 mm (BrainLab #41839-60) și mecanismul de control al profunzimii de drillare (BrainLab #41839-50 și 41839-51) | Buc | 1
| 115 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Sondă cu vârf ascuțit pentru înregistrarea intraoperatorie în sistemul de neuronavigație a reperelor anatomice și achiziția punctelor de pe suprafața structurilor osoase (POINTER EXTENDED WITH SHARP TIP FOR SPINE / TRAUMA) | Sondă cu vârf ascuțit pentru înregistrarea intraoperatorie în sistemul de neuronavigație a reperelor anatomice și achiziția punctelor de pe suprafața structurilor osoase (POINTER EXTENDED WITH SHARP TIP FOR SPINE / TRAUMA) *Compatibil cu modulul spinal al sistemului de neuronavigație BrainLab Curve *Vârf ascuțit, pentru achiziția precisă a punctelor de referință *Autoclavabilă. | Buc | 1
| 116 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale Neurochirurgie | Suport silicon pentru instrumentar compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF253 Aesculap | Suport din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine, compatibil cu coș container sterilizare, aflat in dotare ref.cod JF253 Aesculap. Dimensiuni interior 404x251x62mm. De uz multiplu. Ce permite multiple metode de sterilizare: E.O ,GAZ PLASMA, Autoclavare,etc. Rezistent la factori mecanici, nu se deformează, nu se deterioreaza la actiunea dezinfectanților si temperaturilor pînă la +140grade. Termen de garanție 12 luni *Certificat CE si declarație de conformitate CE – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Buc | 2
| 117 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale urologie (NLP) | Forceps pentru NLP(Nefroscop) | Forceps rigid pentru extragerea calculilor renali (NLP nefroscop), Lungimea ≥ 350 mm, Diametru ≥ 3,5 mm, 10,5 CH/FR, deschidere cu acțiune dublă a branselor, cu maner incorporat, fără clemalieră, echivalent cu (cod de referinta: 8962.6102, Richard Wolf utilizat în instituție) . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, autoclavabil. | Buc | 2
| 118 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale urologie (NLP) | Forceps pentru NLP(Nefroscop) | Forcepts rigid pentru extragerea calculilor renali (NLP nefroscop), Lungimea ≥ 355 mm, Diametru ≥ 3,0 mm, 9 CH/FR, deschidere cu acțiune dublă a branselor, cu maner incorporat, fără clemalieră, ecvivalent cu (cod de referinta: 8962.6022, Richard Wolf utilizat în instituție) Reutilizabil, material inox medical, nesteril, autoclavabil. | Buc | 2
| 119 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Endoscop rigid: 0 grade | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit, ce confirmă specificația oferită. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului. | Buc | 2
| 120 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. | Coș laparoscopic, pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | Bucata | 10
| 121 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Foarfece transtoracic cu lame curbe, echivalent ref. Cod-DC80460-29, Delacroix-Chevalier. | Foarfece transtoracic cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 38+/-3mm , lungimea totala 300+/-10mm,diametrul aprox. 8mm, fara cremaliera,echivalent ref. Cod-DC80460-29, Delacroix-Chevalier. *Garantia min 2 ani. *Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. | Bucată | 1
| 122 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Pensa de prehensiunea transtoracică tip DeBakey curbă, echivalent ref. Cod DC80402-32, Delacroix-Chevalier | Pensa de prehensiunea atraumatica transtoracică tip DeBakey, curbe,cu cremaliera, lungimea de lucru a branșelor 68-80mm, lungimea totala 350+/-30mm, diametru-5mm., echivalent ref. Cod -DC80402-32 , Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. *Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. | Bucată | 1
| 123 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Pensa de prehensiunea transtoracică tip DeBakey dublu curbată, echivalent ref. Cod- DC80406-35, Delacroix-Chevalier. | Pensa de prehensiunea atraumatica transtoracică pulmonara, tip DeBakey, dublu curbată spre stânga cu cremaliera, lungimea de lucru a branșelor 85+/-3mm, lungimea totala 400+/-50 mm , diametrul pensei 7 mm., echivalent ref. Cod- DC80406-35, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | Bucata | 1
| 124 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, curb, cu cremalieră, echivalent ref. Cod DC80411-34, Delacroix-Chevalier. | Pensa de prehensiunea transtoracică tip Foerster, cu fălci fenestrate lățime de 12 mm, curb spre stânga, cu cremaliera,lungimea totala 350+/-20mm, diametru 7 mm. echivalent ref. Cod DC80411-34, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | Bucată | 1
| 125 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Pensa disector transtoracic curbat stânga, cu cremalieră. echivalent ref. Cod DC80427-34, Delacroix-Chevalier. | Pensa disector transtoracic curbat stânga, cu cremalieră, lungimea totala - 35+/-20mm. echivalent ref. Cod DC80427-34, Delacroix-Chevalier. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | Bucată | 1
| 126 | Instrumente endoscopice pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport) | Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien | Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. | Bucata | 30
Total