## Sheet1
Laparoscop
Cod
Descriere | Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar) care sunt oferite de majoritatea producătorilor de laparoscoape sunt excluse.
Parametrul | Specificația
Video procesor | Semnale video de ieșire: | DVI minim 2 iesiri
3G-SDI minim 3 iesiri
| Rezoutia de iesire | minim 1080p/1080i
| Port de isire a audio semnalului | minim 2 porturi 3.5 mm
| Port de intrare a audio semnalului | minim 2 porturi 3.5 mm
| Transfer date prin inermediul portul de internet (RJ45) |  | da
| Reglaj automat al culorilor |  | da
| Reglaj automat al intensității luminoase |  | da
| Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută |  | da
| Porturi iesire USB pentru transfer date | mininm 2 iesire
| Tip imagine | mod PoP
| Posibilitatea de salvare imaginei si video de inalta rezolutie minim Full HD/1080p/1080i |  | da
| Posibilitatea de comunicare si control a intensitati lumini automate la conectarea cu sursa de lumina. |  | da
| Baza interna de pacienti |  | da
| Prezenta setari presetate in dependeta de timpul operatie | Exemplu ENT, Laparoscopie, Artosocopie etc. | da
| Sistema de reducerea prezentei fumului in cimpul de operare |  | da
| Control prin intermediul | Butoanelor si tastiera | da
Sursa de lumină | lampă | LED | da
| timp de lucru a lămpii |  | ≥ 30.000 ore
| puterea |  | ≥ 1400 lm
| reglarea intensității luminii- regim automat |  | da
| reglarea intensității luminii- regim manual |  | da
| comunicarea cu vieo procesorul |  | da
Cablu fibră optică | Compatibil cu sursa de lumina si telescopele propuse |  | da
| Lungime- 150- 250 cm |  | da
| Cu rotire liberă în jurul axei |  | da
| Rezistent la căldură, autoclavabil |  | da
| Curățire la rece cu substanțe chimice- Etilen – Oxid |  | da
Cap camera | TIP | 3CMOS | da
| Cuplarea automata pe telescop |  | da
| Sistem de blocare a mecanismului de conectare cu telescopul |  | da
| Rezolutia sensurului minim Full HD (192xx1080, 50/60 fregventa) |  | da
| Putoane de control | Minim | 3 butoane
|  | Functii | minim 6 functii
|  | Programabila | da
| Parfocal zoom |  | minim 15-26 mm
| Controlul diametrului cimpului de operare in dependeta de telescop |  | da
| Lungimea minima a cablului |  | ≥ 3 m
| Sterilizare | Autoclavabil | da
| Total imersibil în substanțe de dezinfectare |  | da
Telescop optic- laporoscop | Unghi de vedere | 45 ° | da
| Diametrul extern- nu mai mic de 5 mm, max 5.5 mm |  | da
| Lungime- minim 30cm |  | da
| Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic |  | da
| Rezolutia | minim Full HD 1920 x 1080 pix
| autoclavabil |  | da
| Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid |  | da
| Cantitatea |  | 1 buc
Telescop optic- laporoscop | Unghi de vedere | 30 ° | da
| Diametrul extern- nu mai mic de 5 mm, max 5.5 mm |  | da
| Lungime- minim 30cm |  | da
| Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic |  | da
| Rezolutia | Full HD 1920 x 1080 pix | da
| autoclavabil |  | da
| Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid |  | da
| Cantitatea |  | 1 buc
Trocar pentru instrumente 10-11 mm | Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar conic, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă |  | da
| diametrul 10-11 mm |  | da
| lungime:15-16 cm |  | da
| cantitatea- 2 unit. |  | da
| Cap de etansare - 2 set (1 set/10 buc.) |  | da
| Garnituri - 1 set ( 10 buc) |  | da
Trocar pentru instrumente de 5-6 mm | Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar conical, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă |  | da
| diametrul 5-6 mm |  | da
| lungime:15-16 cm |  | da
| cantitatea- 4 unit. |  | da
| Cap de etansare - 2 set (1 set/10 buc.) |  | da
| Garnituri - 1 set ( 10 buc) |  | da
Reductor | Tip basculant 10/5- 11/5 mm |  | da
Reductor 1 unit. | Tip basculant 12/5- 13/5 mm |  | da
Aplicator clipuri titan medii, rotativ 360 grade | Detasabil cu posibilitate de rotire minim 360° |  | da
| Diametrul |  | 10 mm
| Lungime |  | minim 30 cm
| Compatibil cu clipsurile de la |  | Ethicon/Horizon/Weck
| Conectare tip LerLock |  | da
| Cantiatea |  | 1 set
Clipuri titan medii | M | minim 1 set | da
Aplicator clipuri titan medii, | Detasabil cu posibilitate de rotire minim 360° |  | da
| Diametrul |  | 5 mm
| Lungime |  | minim 30 cm
| Compatibil cu clipsurile de la |  | Ethicon/Horizon/Weck
| Conectare tip LerLock |  | da
| Cantitatea |  | 1 set
Clipuri titan medii | M | minim1 set | da
Canulă metalică irigare/aspirație cu miner | Canulă metalică care se atașează la mîner |  | da
| Diametrul exterior |  | 5 mm
| Lungime |  | minim 30 cm
| Canula cu perforații laterale la capăt |  | da
| Cantitatea |  | 1 set
Canulă metalică irigare/aspirație cu miner | Canulă metalică care se atașează la mîner |  | da
| Diametrul exterior |  | 10 mm
| Lungime |  | minim 30 cm
| Canula cu perforații laterale la capăt |  | da
| Cantitatea |  | 1 set
Monitor medical | Diagonala |  | ≥ 27 ”
| Afișare cu matrice activă IPS |  | da
| Rezoluție |  | minim 1920x1080 pixels
| Unghi de verere minim |  | ≥ 170 °
| Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC |  | DVI-I, S-Video, RCA ( Compozit)
| Compatibil cu suportul de pe troleul medical |  | da
Troliu pentru echipament | Utilizare în sala de operație |  | da
| Roți antistatice și blocabile |  | da
| Suport pentru balon |  | da
| Suport pentru tastiera |  | da
| Suport pentru monitor |  | da
Insuflator electronic | Debit de insuflare maxim |  | ≥ 50 L/ min
| Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) |  | da
| Control prin intermediul butoanelor, prezenta displaylui pentru vizularilrea regimului de irigatie. Control prin pedala este inclus |  | da
| Gama presiunei de lucru |  | minim intre valorile 1 - 30 mmHG
| Reglare continuă |  | da
| Tub de insuflare de unica folosinta din cauciuc siliconic |  | 2 set
Alarmă la lipsa gazului de insuflare
| Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune |  | 2 buc
| Butelie de CO2 capacitate minimă de 10 l |  | 2 buc
| Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără reglator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune |  | da
Pompă de spălare si irigare | Sisteme separate de spălare si irigare
| Control prin intermediul butoanelor, prezenta displaylui pentru vizularilrea regimului de irigatie. Control prin pedala este inclus |  | da
| Regimurile disponibile in dependate debit | Laparoscopy | cu valorele nu mai mic de valaroea si intervalul 1.0-1.8l/min
|  | Artroscopie | cu valorele nu mai mic de valaroea si intervalul 0.1 -1.8l/min
|  | Histerospie | cu valorele nu mai mic de valaroea si intervalul 50 -500 ml/min
|  | Urologie | cu valorele nu mai mic de valaroea si intervalul 50 -500 ml/min
| Capacitate de aspiratie |  | ≥ 2 l/min
| Presiune de spălare min. 400 mm Hg |  | minim 5 mmHG
maxim 150 mmHG
| Set de tubulatură pentru asipratie si irigatie de unica folosinta cu containere pentru aspiratie (volumul minim 3 l) |  | minim 2 set
Electrocuagulator | Fregventa de lucru cuprinsă | intre 350 kHz si 1MHz | da
| Canale de iesire independenta, izolate | Bipolare - 2 canale | da
|  | Monopolar - 2 canale | da
| Display LCD/TFT | De control tip touch screen sau anlogic tehnologie date | minim 3 inch
|  | Pentru vizulizare puterei si altor informaite pentru fiecare canal separat | da
| Butoane de control |  | da
| Indicatori | Vizuale | da
|  | Audio | da
| Comutator de mina |  | da
| Comutator de picior tip pedală cu minim 2 butoane |  | da
| Moduri de lucru | Monopolar | Taiere ≥ 350 W
Cuagulare ≥ 200 W
|  | Bipolar | Taiere ≥ 350 W
Cuagulare ≥ 350 W
| Memoria Interna | Protcoale presetate | da
|  | Capacitate de stocare a protocoalelor salvate | ≥ 300
| Regim de lucru | Blend sau analogic | da
|  | Strong sau analogic | da
|  | Soft sau analog | da
|  | Spray sau analogic | da
|  | Coagulare simultat cu dou instrumente monopolare | da
| Accesorii | Cablu pentru electrod neutru reutilizabil | minim 2 buc
|  | Electrod neutru reutilizabil, tip adult | minim 2 buc
|  | Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, (diametru 2,4 mm - 1 buc +4 mm - 1 buc ) cablu minim 3 metri | minim 2 buc
|  | Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 150-160 mm | minm 10 buc
|  | Pedala tripla, cablu minim 3 m | 1 buc
|  | Electrod tip spatula laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, cu canal separat pentru irigatia/insuflare. Lungimea maxim 360 mm | 1 buc
|  | Electrod tip Haken (J) laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, cu canal separat pentru irigatia/insuflare. Lungimea maxim 360 mm | 1 buc
|  | Electrod tip Haken (L) laparoscopic, monopolar, diametru 5 mm, cu canal separat pentru irigatia/insuflare. Lungimea maxim 360 mm | 1 buc
|  | Cablu pentru electrodul laparscopic, monopolar, compatibil cu diatermocuagulatorul, lungimea minim 3 m | 2 buc
|  | Instrument laparoscopic bipolar pentru cuagulare tip Maryland, diametru 5 mm, lungimea 320-340 mm, Miner cu cablu integrat | 1 buc
|  | Sistema pentru sigilarea vaselor la operati de tip deschise. Lungimea total minim 200 mm, partea activa lungimea minim 30 mm firful minim de 3 mm, partea terminala minim 5 mm, cablu lungimea minim 3 m. | 1 buc
|  | Intrumet monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea 360 mm include Minerul cu cablu (minim 3m lungimea) tubul de isertie, electrodul cu partea activ tip DeBakey (drept, simtat) | 1 buc
|  | Intrumet monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea 360 mm include Minerul cu cablu (minim 3m lungimea) tubul de isertie, electrodul cu partea activ tip Metzenbaum (virf curbat) | 1 buc
|  | Intrumet monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea 360 mm include Minerul cu cablu (minim 3m lungimea) tubul de isertie, electrodul cu partea activ tip hook sissors (papagal) | 1 buc
|  | Intrumet monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea 360 mm include Minerul cu cablu (minim 3m lungimea) tubul de isertie, electrodul cu partea activ tip Aligator | 1 buc
|  | Intrumet monopolar tip forceps, operatie laparoscopice. Diametru 5mm, lungimea 360 mm include Minerul cu cablu (minim 3m lungimea) tubul de isertie, electrodul cu partea activ tip Maryland disector. | 1 buc
|  | Set LIGATOR reutilizabil, pentru laparoscopie cu lungimea de lucru minim 300 mm, diametru maxim 5, pentru vase de calibru de minim 5 mm sau mai mare, compus din: mîner; teaca; pensa dreapta; pensa curbata; cablu de interconectare minim 4 metri. 1 buc | 1 buc
|  | Cablu de alimentare | 1 buc
|  | Cablu pentru impamintare minim 3 m | 1 buc
Sistema de pastrare si sterilizare a instrumentelor laparoscopice | Dimensiunile |  | maxim lungimea 525 x latime 245x Inaltime 175 mm
| Compus din suporturi specilizate pentru instrumente cu diamtru 5 mm si 10 mm. |  | da
| Locuri disponibilep entru instrumente tip silicon rezistent la autoclavare |  | ≥ 10 unitati
| Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice |  | da
Contatiner din aluminiu pentru pastrare in care se poate de pus sistema de mai sus | Dimensiunile |  | lungimea 595 x latime 275 x Inaltime 200 mm
| Sistema de blocare pentru sisteam de mai sus |  | da
| Realizat din aluminiu aliat pentru o rapidă încălzire/răcire și uscare facială în timpul sterilizării |  | da
| Să conțină integrat sistem de 2 filtre de PTFE (polytetrafluprethylene) |  | da
Alimentarea | 220 V, 50 Hz