## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Tip dispozitiv: Dispozitiv de magnetoterapie impulsivă • Număr de emitători: 3 (principal, local şi linie flexibilă) • Dimensiuni bobine: 165x140x50 mm • Număr de programe prestabilite: 79 programe de tratament • Frecvenţă magnetică: Joasă, impulsivă • Intensitate câmp magnetic: Scăzută • Durată tratament: Reglată automat în funcţie de programul selectat • Greutate, maximum, kg: 10,58 • Tipul de execuţie: Portabil • Tipul curentului: Curent în mişcare, curent staţionar • Frecvenţa impulsurilor, Hz: 1-100 • Valoarea amplitudinală a inducţiei magnetice, mTI: 2-45 • Timp de stabilire a modului de lucru, sec: 30 • Puterea consumată, maximum, VA: 50 • Alimentare electrică, V/Hz: 220/50 • Garanţie producător, luni: 24 SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 3 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | • 1. Alimentare CA: • voltaj 220W • frecvenţă 50Hz • 2. Putere consumată din reţea, nu mai mult de 40VA • 3. Curentul maxim în circuitul pacientului (50+-5) mA • 4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0-5mA şi 0-50mA • 5. Numărul de electrozi din pânză de carbon 12 buc. • 6. Reglarea puterii de ieşire neted • 7. Timpul pentru a stabili modul de funcţionare, nu mai mult 1 min • 8. Interpretarea aparatului portabil de masă • 9. Cronometru pentru durata tratamentului 1-99 min • 10. Dimensiuni 223x215x75 mm • 11. Greutate 2 kg SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | • Număr de tipuri de expunere: 5 • Frecvenţa tensiunii modulatoare de formă sinusoidală: 10, 20, 30, 50, 80, 100 şi 150 Hz. • Coeficientul de modulare (discret): 0, (25±3) %, (50+7) %, (75+9) %, (100+14) % şi mai mult de 100 %. • Intervalul curentului pacientului (variabil), mA: 0-10, 0-20, 0-100 • Timer pentru procedură: De la 1 până la 99 minute, cu semnal sonor la sfârşit. • Alimentare electrică: Din reţeaua electrică de curent alternativ cu tensiunea de (220 +22) V, frecvenţa de 50 Hz, puterea consumată fiind de maximum 60 VA. • Dimensiuni: 280x220x90 mm, Greutate — nu mai mult de 5 kg. • Materialul carcasei: Plastic SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Tip de curent: Curent de înaltă frecvenţă (20-100 kHz) Mod de acţiune: Impulsuri de curent alternativ de înaltă frecvenţă Aplicaţii: Tratamente pentru piele, păr, circulaţie sanguină, reducerea durerii Accesorii incluse: Electrozi pentru diferite zone ale corpului (electrod cu buclă, electrod în formă de ciocan, electrod în formă de pieptene etc.) Durata tratamentului: Reglementabilă, de obicei între 5-20 minute Putere: Ajustabilă, de obicei între 1-10 mA Alimentare: Funcţionează pe reţea electrică, 220 V, 50 Hz Greutate: De obicei între 1-3 kg, în funcţie de modelul specific Design: Compact şi uşor de utilizat, potrivit pentru utilizare acasă sau profesională
33100000-1 | 6 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Specificaţii Tehnice Reţea de alimentare 220 V; Frecvenţa reţelei este de 50 Hz; Puterea consumată din reţea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depăşeşte 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viaţă a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 2) | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoare estimată | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 1 | 23330 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Anenii Noi
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 1 | 4580 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Anenii Noi
33100000-1 | 3 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: buc; 4: 5 | 32910 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Anenii Noi
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: buc; 4: 1 | 27330 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Anenii Noi
33100000-1 | 5 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | 3: buc; 4: 1 | 1420 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SR Anenii Noi
33100000-1 | 6 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: buc; 4: 3 | 27000 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | SCM Gheorghe Paladi
116570
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________