## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale și a mobilierului medical conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul Raional Orhei) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, performanță înaltă | Ultrasonograf General, performanță înaltă |  |  |  | " Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular. Porturi active pentru traductori Minim 4. Porturi pentru traductori CW Minim 1 opțiune disponibila. Nivele de gri ≥256. Gama dinamică maximă ≥350dB Preprocesare Canale digitale ≥ 12 mil sau tehnologie mai avansată. Adâncime de scanare maxima ≥ 50 cm. Traductoare acceptate de sistem: liniare, matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități Postprocesare: Imagine moduri: B-mod/ 2D, M-mod, M-mod şi 2-D, Armonici Tisulare, Armonici Tisulare diferențiale, M-mod anatomic, M-Mod color, Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; Măsurări automatizate; Calcule automate; Power Doppler, B - Flow sau analogic (disponibil minim pe sonda liniara si covexa), Duplex, Triplex Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniară, convexă si endocavitară), Elastografie shear wave (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara, convexă și endocavitară), măsurarea atenuari ficatului in db/cm/MHz (compatibila obligatoriu minima cu sonada liniara și convexa), Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern; Funcţionalităţi: Ajustare frecventa, Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansarta, Focalizare pe imagine pe toată adincimea, Ajustare mape de culori ≥ 9, Selectare automata a sondei la aplicarea presetului, Reglare GAIN, Reglarea semnalului acustic, Măsurători în timp real și în freeze, Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare, PAN/ZOOM imagine în timp real, Imagine îngheţată, Stocare imagini Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD; Memorie CINE ≥ 950MB; CD/DVD, USB 3.0, 2.0 Pachete de analiză Vascular include minim: - Regimuri specializate de detectat microvascularizări - B-Flow sau analogic - Intima Medie Cardiac include minim: - Inlclude monitorul/modul ECG integrat cu cablu pentru pacuietn - Calculul Fractiei de Ejectei in regim automat ( Auto EF) - Stress Eco - Strain Cardiac Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept; Regim Automat de setare in regim B Regim Automat de setare a vitezei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): DA Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN și angiografice; DA – A se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare; Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast optional; DA – a se prezenta dovezi ca are posibilitatea de ubgradare. Traductoare de tip: 1) Liniar, cu valoare minimă nu mai mare de 2 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 10 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 60 mm. Obligatoriu sa fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic conform patentului care îl are producătorul. 2) convex cu valoare minimă nu mai mare de 1 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) Sectoriala, cardiac convex cu valoare minimă nu mai mare de 1 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 110° si maxim 130°. Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul 4) Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz și valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 150°. Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD"" ≥ 23"" Panel de control touch ≥ 12""; Butoane consola configurabile; Tastatura digitala ; Braț flexibil DA; Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W imprimantă încorporată sau discretă."
33100000-1 | 2 | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. |  |  |  | " Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. 1.Moduri de terapie: min. 5 2.Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000 ±100 Hz. 3.Frecvența tensiunii de modulare: min. 10... 150 Hz. 4.Regimuri discrete de funcționare: 0, 25, 50, 75, 100%. 5.Alimentare: 220V, 50Hz. 6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi. "
33100000-1 | 3 | Pulsoximetru de buzunar | Pulsoximetru de buzunar |  |  |  | "Display – LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; Oprire automată; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentație 2 baterii.
33100000-1 | 4 | Dulap pentru medicamente, cu safeu | Dulap pentru medicamente, cu safeu |  |  |  | Dulap metalic în două secțiuni separate, cu două uși, confecționat din material rezistent la dezinfectanți, pentru depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor medicale. O secțiune: Uși din sticlă – 2, Rafturi din sticlă – 2; A doua secțiune (safeu): Cu ușă dublă metalică, cu lacăt; cu două rafturi metalice. Gabarituri: Volum aproximativ 370 l. Cu picioare reglabile.
33100000-1 | 5 | Cușetă funcțională pentru examinare ECG. | Cușetă funcțională pentru examinare ECG. |  |  |  | Cușetă pentru examinare variabilă cu motor sau hidraulică. Cap reglabil: DA. Secțiunea centrală reglabil: DA. Suprafața tapițată, acoperită cu material ignifug, plastic lavabil. Cadru metalic, cu picioare reglabile. Înălțimea reglabilă: 50 - 75 cm. Lungime: ≥190. Lățime: ≤85cm.
33100000-1 | 6 | Masă de laborator, cu blat | Masă de laborator, cu blat |  |  |  | Masă pentru laborator de prelevare a probelor sangvine. Lățimea - 1500mm, Adâncimea – 600mm, Înălțime -750 mm, Suprafața de lucru a mesei : blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistența fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12,7 mm. Blatul corespunde certificărilor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și propagarea focului, material rezistent la uzură mecanică, rezistență la uzură fizico-chimică (inclusiv la substanțe acide agresive), rezistență la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Culoarea stejar deschis. Cadrul mesei: pal melaminat de minim 18 mm rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din metal reglabile pe înălțime.
33100000-1 | 7 | Masă sterilă pentru proceduri | Masă sterilă pentru proceduri |  |  |  | Măsuță destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitor operații și proceduri medicale cu rotile. Carcasă metalică, sudată, cu suprafața de lucru din inox, rezistentă la dezinfectanți. Sertar - 1 buc; Poliță – 2buc. Dimensiuni generale: lungime – 670mm ±20mm, lățime - 550mm ±20mm, înălțime – 920mm ±20mm.
33100000-1 | 8 | Otoscop | Otoscop |  |  |  | Mărire optică: 3x; Iluminare: Halogen/Xenon/LED Opțional: Tip bec: vacuum; Tensiune alimentare: 3V; Ajustarea intensității luminoase: reostat Pâlnie urechi (specule auriculare) reutilizabile: diverse mărimi: d2.5mm – d5mm; min 8 buc.; Mâner pentru baterii: metalic sau analog Cap otoscop: metalic sau analog Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem tip Click Accesorii incluse: Baterii tip AA: 2 buc. sau Baterii reîncărcabile + încărcător Husă
33100000-1 | 9 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice |  |  |  | Lentile: Sticlă optică albă 22mm diametru sferă/ 22x18 mm cilindru Cadru: material ușor, titan sau material similar Montură/ramă de probă inclusă în set care permite montarea până la 4 perechi de lentile: (Distanța inter-axială suport lentile dreapta/stânga până la axa verticală a cadrului (nas) : Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Arcuri variabile pe lungime (a ochelarilor) : 100…135 mm Masa: ≤125 g.) Lentile sferice: 35 perechi concave și 35 convexe 0,12 0,25…3,75 cu pasul 0,25D 4,00…7,50 cu pasul 0,50D 8,00…16,00 cu pasul 1,00D 18,00, 20,00 Lentile cilindrice: 17 perechi concave și convexe 0,12 0,25…2,50 cu pasul 0,25D 3,00…5,00 cu pasul 0,50D 6,00 Prisme: Dioptria 0,50 – 2 perechi 1,00 – 2 perechi 2,00 – 2 perechi 3,00 – 1 pereche 4,00 - 1 pereche 5,00 - 1 pereche 6,00 - 1 pereche 8,00 - 1 pereche 10,00 - 1 pereche Lentile auxiliare: Ocluzor (BL) – 1 buc. Diafragmă cu fantă (SS) – 1 buc. Filtru roșu (RF) – 1 buc. Filtru verde (GF) – 1 buc. Cilindru Maddox (MR) – 2 buc. Diafragma cu punct (PH) – 1 buc. Placă mată (FL) – 1 buc. Placă plan-paralelă (PL) – 1 buc. Cilindri încrucișați (CL) – 2 buc. Cilindri încrucișați x0,25D, x0,50D – 2 buc Verificare periodică/metrologică valabilă: Da Produs nou: Da Servietă de transport: Da
33100000-1 | 10 | Montură de probă/Ramă de probă | Montură de probă/Ramă de probă |  |  |  | Distanța inter-axială suport lentile dreapta/stânga până la axa verticală a cadrului (nas) : Valoarea unei diviziuni: 1 mm Cadran cu scară gradată (scara TABO) cu gradație 0…180° : da Valoarea unei diviziuni : 5° Numărul de cleme pentru lentile și elemente necesare instalării în suportul cadrului de încercare: 3… 5 Arcuri variabile pe lungime (a ochelarilor) : 100…135 mm Masa: ≤125 g.
33100000-1 | 11 | Dulap medical | Dulap medical |  |  |  | Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară – cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. 1.Dimensiunile: Înălțime-1800mm±100mm; Lățime-800mm±50mm; Adâncime-minim 350mm 2. Grosimea pereților și ușilor- minim 0,7mm 3. Greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg 4. Acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune 5. Picioare reglabile 6. Dulapul va fi divizat în două părți pe orizontală: partea superioară având 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal; partea inferioară 2 uși metalice cu chei și dotată cu două rafturi metalice divizate egal. 7. Culoarea: deschise/pale 8. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. 9. Produs nou fără vicii: da 11. Anexarea pozelor, schitelor, etc.,
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale și a mobilierului medical conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul Raional Orhei) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrasonograf General, performanță înaltă | Ultrasonograf General, performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200000
33100000-1 | 2 | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. | Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28000
33100000-1 | 3 | Pulsoximetru de buzunar | Pulsoximetru de buzunar | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800
33100000-1 | 4 | Dulap pentru medicamente, cu safeu | Dulap pentru medicamente, cu safeu | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
33100000-1 | 5 | Cușetă funcțională pentru examinare ECG | Cușetă funcțională pentru examinare ECG | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20800
33100000-1 | 6 | Masă de laborator, cu blat | Masă de laborator, cu blat | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000
33100000-1 | 7 | Masă sterilă pentru proceduri | Masă sterilă pentru proceduri | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 43200
33100000-1 | 8 | Otoscop | Otoscop | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1250
33100000-1 | 9 | Set lentile oftalmologice | Set lentile oftalmologice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13750
33100000-1 | 10 | Montură de probă/Ramă de probă | Montură de probă/Ramă de probă | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7500
33100000-1 | 11 | Dulap medical | Dulap medical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5584
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [10 empty] | 1343884
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________