| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea mijloacelor și echipamentelor de măsură (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Accesorii de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Clemă de tip ”crocodil -banan” |  |  |  | - tip ”crocodil”; -cu conectare (mama)-4mm; -curent nominal 10-16 A; -tensiunea nominală 1000 V, cat III. |  |  |  |  |
| 1.2 Clemă de tip ”crocodil -banan” |  |  |  | -tip ”crocodil”; -cu conectare (mama)-4mm; -curent nominal 50 A; -tensiunea nominală 1000 V, cat III. |  |  |  |  |
| 1.3 Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți |  |  |  | - L=3 m; - culoare roșu; - conexiunea „banan”; tensiunea nominală 600 V, cat III. |  |  |  |  |
| 1.4 Cablu de măsurare negru de tip ”banan” în ambele părți |  |  |  | - L=3 m; - culoare negru; - conexiunea „banan”; tensiunea nominală 600 V, cat III; |  |  |  |  |
| Lotul 2 Echipamente de măsurare a impedanței |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Aparat de măsurare a buclei faza-zero (impedanță) |  |  |  | -Corpul aparatului - IP54; -Tensiunea de lucru de la 10 V până la 450 V (50Hz); -Funcția de Ohmmetru, diapazon 0,01- 999 Ohm; -Determinarea şi atenuarea de sine stătător a perturbațiilor şi interferențelor („zgomote în rețea”); -Voltmetru de tensiune alternativă în diapazon de la 50 V până la 450 V, cu eroarea de (±2%±1V); -Semnal de avertizare- la tensiuni mai mari de 450 V; -Măsurarea frecvenței în diapazon de la 45 Hz până la 65 Hz; -Alimentarea aparatului: Baterie; Compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu IEC 61326; -Display iluminat (de preferință lumină albă); -Corpul aparatului să fie acoperit cu un strat protector din cauciuc; -Temperatura de lucru de la -15º C până la +50º C; -Umiditatea relativă a aerului maxim 90% la +30ºC; -Complectație: • -Cu certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; • -Manual de exploatare; • -Baterii de acumulatoare (în set); • -Bloc de încărcare baterie de la rețea 220V – 1buc; • -Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1 set; • -Cheis sau husă pentru transportare – 1buc; • -CD cu documentație tehnică şi programă – 1buc; • -Meniul aparatului să fie în limba română, engleză sau rusă. |  |  |  |  |
| Lotul 3 Echipamente de măsurare circuite de frecvență înaltă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Tester pentru circuite de înaltă frecvență |  |  |  | Gama de frecvență normală a semnalelor măsurate: Tensiune alternativă (AC) - 24  2500 kHz; Curent alternativ (AC) - 24  1200 kHz; Diapazonul de măsurare a tensiunii: 0,02  200 V; Diapazonul de măsurare a curentului: 0,002...2 А; Diapazonul de măsurare a nivelului tensiunii: - 3  57 dBm; Durata de funcționare fără întrerupere: 24 ore; Alimentare dispozitiv: acumulator Li-ion încorporat; Diapazonul temperaturii de lucru: 0  45 OC; Complectație: -Cu certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; -Manual de exploatare – 1buc; -Bloc de încărcare acumulator de la rețea 220V – 1buc; -Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1 set; -Cheis sau husă pentru transportare – 1buc; -Meniul aparatului să fie în limba română, engleză sau rusă; -Aparat-set de capacități și rezistențe cu parametrii: • Rezistență (R1) - cu disipare de putere 50 W cu eroare ±1% frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 75 Ohm; • Rezistență (R2 - e) cu disipare de putere 8 W cu eroare ±1% pentru interval de frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 310 Ohm, 450 Ohm; • Capacitate (C1 echivalentul condensatorului de legătură) cu tensiune de lucru 200 V, cu eroare ±2%, pentru interval de frecvență de lucru 0,2÷1000kHz, valoare nominală 3,2 nF; 4,6 nF; 6,4 nF; 7 nF. |  |  |  |  |
| Lotul 4 Convertoare de semnale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Convertor de putere |  |  |  | - Pentru conversia puterea activă și reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate; - Tensiunea nominală intrare linie: 100 V; - Curent nominal intrare: 0 ÷ 5,0 А; - Frecvența nominală intrare: 45 ÷ 55 Hz; - Alimentare de la circuitele de intrare măsurate; - Diapazonul semnalelor de ieșire: 5÷0÷5 mA; - Montare: DIN 35; - Gradul de protecție: IP30;. |  |  |  |  |
| Lotul 5 Convertoare de tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Convertizor de tensiune pentru registrator PARMA RP 4.11 |  |  |  | Tip: LV(HV) – 140/200; Tensiune maximală: 140 V/AC, 200 V/DC. |  |  |  |  |
| 5.2 Convertizor de tensiune pentru registrator PARMA RP 4.11 |  |  |  | Tip: HV 5; Tensiune maximală: 5 V AC/DC. |  |  |  |  |
| Lotul 6 Echipamente de măsurarea frecvenței |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Frecvențmetru |  |  |  | Dispozitiv electronic de panou; - Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz; - Indicarea digitală a rezultatului măsurării; - Tensiunea intrare: 100 V; - Frecvența: 45÷55 Hz; - Dimensiunea ferestrei de montare: 150 x 72 mm. |  |  |  |  |
| Lotul 7 Echipament de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Autotransformator de laborator |  |  |  | -Autotransformator monofazat; -Tensiunea nominală în înfășurarea primară 230V; -Tensiunea în înfășurarea secundar reglabilă în diapazonul 0÷260 V; -Curentul de sarcină 9 A; -Tip voltmetru: digital. |  |  |  |  |
| 7.2 Megaohmmetru 100 V – 2500 V (în set complet) |  |  |  | -Tensiunea de lucru: 100V-2500V; -Cu buletin de verificare metrologică valabil pe teritoriul RM; Conținutul setului pentru fiecare Megaohmmetru: -Manual de exploatare – 1buc. -Baterie de acumulatoare (instalată în aparat) – 1buc; -Bloc de încărcare acumulator de la rețea 220V – 1buc; -Compartiment pentru baterii – 1buc; -Cablu pentru măsurări, culoarea roșie, lungimea 1,5m – 1buc; -Cablu pentru măsurări, culoarea albastră, lungimea 1,5m – 1 buc; -Cablu ecranat pentru măsurări, lungimea 1,5m– 1buc; -Cablu pentru conexiuni, lungimea 1,5m – 3 buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea roșie – 2buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea albastră – 2buc; -Clemă izolată de racord, tip clește „crocodil”, culoarea verde – 1buc; -Geantă pentru transportarea aparatului – 1buc; -Contact pentru conexiunea cablurilor – 3buc. |  |  |  |  |
| Lotul 8 Multimetre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Multimetru cu clește de curent 200A |  |  |  | -Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; -Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; -Măsurarea curentului alternative până la 200 A; -Măsurarea temperaturii; -Măsurarea capacității; -Măsurarea rezistenței; -Manual de exploatare tehnică; -Cordoane de test, cu cleme-crocodil și cu electrozi tip baghetă; -Husa pentru transportare; Sursa de alimentare: Baterie |  |  |  |  |
| 8.2 Multimetru |  |  |  | -Măsurare tensiune DC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V eroarea (acuratețe) (0.5% +3); -Măsurare tensiune AC (V): 0,1…200mV / 2V / 20V / 200V / 750V eroarea (acuratețe) (0,8% +5); -Măsurare curent DC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (0,8% + 3); -Măsurare curent AC (A): 1µA...2mA / 20mA / 200mA / 20A eroarea (acuratețe) (1% + 5); -Măsurare rezistenta (ohm): 100 mOhm-200Ohm /2 kOhm /20 kOhm /200 kOhm / 2 MOhm /20 Mohm/2GOhm; -Măsurare capacitate (F):10pF- 20nF / 2µF/ 20µF/ 200µF, A (2,5% + 20); -Măsurare inductanță (H): 1µH...2mH / 20mH/ 200mH/ 2H /20H, A (2,5% + 20); -Măsurare frecventa (Hz): 1..2kHz / 20kHz/ 200kHz/ 2MHz/ 10MHz A (0,5% + 4); -Măsurare temperatură: 40…1000°C; -Specificații: Oprire automată; Scalare automata; Scalare manuala; Lățime de banda (Hz) 45Hz ~ 400Hz; Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata: < 80 %; Memorarea datelor; Ecran LCD cu iluminare din spate, Bara grafica analogica; Toc rezistent la șoc mecanic; Sursa de alimentare: Baterie |  |  |  |  |
| 8.3 Multimetru |  |  |  | -Măsurare tensiune DC (V): 40mV ÷ 1000V; -Măsurare tensiune AC (V): 40mV ÷ 750V; -Măsurare curent DC, AC: 400µA ÷ 10A; -Măsurare rezistenta (ohm): 400 Ohm ÷ 40 MOhm; -Măsurare capacitate (F): 40nF ÷ 4000µF; -Măsurare frecventa (Hz): 10Hz – 10 MHz; -Măsurarea temperaturii: -30 ÷ +1000 C -Specificații: Scalare automata; Lățime de banda (Hz) ≤ 400Hz, Verificare dioda; Verificare tranzistor; Continuitate buzzer; Indicare baterie descărcata; Memorarea datelor; Măsurare relativa; Ecran LCD cu iluminare din spate; Bara grafica analogica; Sursa alimentare: Baterie. |  |  |  |  |
| 8.4 Multimetru |  |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. -Diapazon de măsurare tensiune - 12690 V; -Diapazon de măsurare rezistentă - 0400 kOhm; -Măsurare continuitate circuit; -Test diode; -LCD ecran; -Rezistent la șocuri mecanice; -Sursa alimentare: Baterie. |  |  |  |  |
| 8.5 Clește ampermetric |  |  |  | -Tensiune AC, V 150; 300; 600; -Curent alternativ, A 5; 10; 25; 50; 100; 250; -Clasa de precizie, % ±5,0; -Condiții de operare: - Temperatura: -30 până la +50 °C; - Umiditate: 0% până la 98 %; -Dimensiunea ferestrei circuitului magnetic ≥ 25 mm; |  |  |  |  |
| Lotul 9 Aparate de măsură și control de panou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Voltmetru de panou |  |  |  | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷7,5 kV; - Gradul de protecție IP50; - Conectare prin transformator de tensiune, Unom – 100 V; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm; Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM |  |  |  |  |
| 9.2 Voltmetru de panou |  |  |  | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷500V; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| 9.3 Miliampermetru de panou |  |  |  | -Tip analogic; - Curent alternativ 50 Hz; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷15 mA; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Mărimea fereastra de montare: 120x120 mm - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| 9.4 Miliampermetru de panou |  |  |  | -Tip analogic; - Curent continuu; - Clasa de precizie: 1,5; - Diapazon de măsurare 0÷5 mA; - Gradul de protecție IP50; - Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C; - Conectare directă; - Tipul montării: Încorporat, mărimea fereastra de montare: 60x60 mm - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| 9.5 Indicator de tensiune VPIS |  |  |  | Sistem de indicare a prezenței tensiunii conform standardului SM EN 62271-206:2014; Potrivit pentru montare pe panou(celulele de distribuție); Curentul maxim:2mA; Tensiunea de lucru: 3,3-24 kV Iluminare LED: 3000mcd/20mA; Gradul de protecție IP 67; Mod de conectare: 3x conectori la 4,8x0,5mm; Temperatura de operare: -25oC...+ 70oC. |  |  |  |  |
| Lotul 10 Dispozitiv de măsurare și reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Dispozitiv de măsurare de tip voltmetru |  |  |  | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷100 V; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| 10.2 Dispozitiv de măsurare de tip kilovoltmetru |  |  |  | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare tensiune AC ~0÷100 V; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC - Tensiunea dealimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷125 kV; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic sau metal; - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| 10.3 Dispozitiv de măsurare de tip kiloampermetru |  |  |  | - Dispozitiv de panou cu profil îngust; - Valoarea măsurată de intrare curent AC ~0÷5 A; - Valoarea măsurată de intrare frecvență 45÷65 Hz; - Clasa de precizie 0,5; - Dispositive de comutare: 2 cu Imax-5 A și Unom- 250V AC, 24 V DC; - Tensiunea de alimentarea dispozitivului: 100÷246 V (AC), 140÷260 V (DC); - Diapazonul de indicare: 0÷8 kA; - Indicator digital; - Culoarea indicatorului roșu/verde; - Carcasă din plastic (metalul este acceptabil); - Poziția dispozitivului orizontală; - Dimensiuni fereastra de montare 160mm / 30mm; - Certificat de etalonare sau buletin de verificare metrologică, valabil pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________