## neurologia col. vert. (spinale
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat fără TVA PENTRU 2025 | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | cantitatea totală | suma toală fără TVA
1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan | buc | 6000 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 90000
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8,0mm (colorate diferit). Lungimea - 35-55mm. Să prezinte dublu-filet multiconic pentru a oferi o stabilitate optimă, să fie autotarodant și autofiletant. Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. | buc | 4800 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8,0mm (colorate diferit). Lungimea - 35-55mm. Să prezinte dublu-filet multiconic pentru a oferi o stabilitate optimă, să fie autotarodant și autofiletant. Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaxial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. | buc | 4800 |  | 100 | [5 empty] | 100 | 480000
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Tija longitudinală - diam. 5,5mm. De culoare nereflectoare la lumină. Să prezinte variantele: dreaptă și incurbată, cu lungimea de 20-120mm (varianta incurbată) și 120-300mm (varianta dreaptă). Tija să aibă design special la capete pentru fixare la instrumentul conductor și inserare mai ușoară prin țesuturile moi de-a lungul crestăturii lungi de ghidare sau printr-o incizie separată. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. | buc | 3000 | [7 empty] | 0 | 0
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit în folosință. Componența minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dispozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dispozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc | buc | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | buc | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril. | buc | 1250 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 37500
3 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Setul sa contina - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 22500 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 675000
4 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment radiopac de viscozitate inalta (masă plastică sub formă de praf polimetilmetacrilat /PMMA/ cu masa 19,0 - 19,5 gr cu substanța suplimentară de contrast cu masa 5,5-6,0 gr. si dizvoltant de 10,0 ml. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare Viscozitate inalta, special pentru proceduri spinale. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, să se obțină 1 doza minimă 24g ciment. | buc | 1950 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 90 | 175500
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm,. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI , | buc | 2200 |  |  | 20 | 14 |  |  |  | 34 | 74800
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm,. Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2200 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4400
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 3 |  | 50 | 4 |  |  | 57 | 142500
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1000 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1700 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 27200
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 600 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 24000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 1900 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 38000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2000 |  |  | 40 | 200 |  |  |  | 240 | 480000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.. | buc | 2000 |  |  | 300 | 500 |  |  |  | 800 | 1600000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2700 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 189000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2700 |  |  | 40 | 20 |  |  |  | 60 | 162000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2000 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 40000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2000 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 40000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.. | buc | 1500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 15000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 15000
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 0
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm . | set | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | Gratuit în folosință. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 20 |  | 40 |  |  |  | 60 | 150000
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 12 | 30000
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 8 | 20000
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 800 |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 14 | 11200
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 80mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 600 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 4800
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 1200 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4800
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0-7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2800 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 11200
6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burgiu – 2buc 7. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tijei – 1buc 19. dispozitiv pentru modelarea tijei – 1buc 20. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea tjelor 6.0-7.0 si 3.5-4.0. | set | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
7 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înăltimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixare cageului in corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan; | buc | 6600 |  | 40 |  | 35 | 2 |  |  | 77 | 508200
7 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc 4. dispozitiv pentru distractie intre doua corpuri verebrale – 1buc 5. pinuri pentru dispozitiv de distractie – 4buc | set | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 0
8 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | Posibilitatea menevrarii poliaxiale in spatiu discal pe inserter varianta neutra si lordotica lungimea între 30-40 mm înăltimea 7-15 mm cu pas de 1 mm,suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; forma "banana sau rinichi" cu spatiu central gol; Material: cusca - Titan sau PEEK | buc | 7500 |  | 10 | 50 | 60 |  |  |  | 120 | 900000
8 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc. | set | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 0
9 | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram. | buc | 2340 |  |  | 40 | 30 |  |  |  | 70 | 163800
10 | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. PMMA radiopac, Viscozitate inalta, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 10 g- maxim 12 g. Evaluarea va fi per gram. | buc | 2340 | [7 empty] | 0 | 0
11 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie. | buc | 1860 |  |  | 20 | 40 |  |  |  | 60 | 111600
12 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . | buc | 1200 | 10 | 5 | 40 | 23 | 5 |  |  | 83 | 99600
12 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan. | buc | 150 | 60 | 30 | 200 | 107 | 25 |  |  | 422 | 63300
12 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burgiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele -1buc 8. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc . | set | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0
13 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înăltimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan. | buc | 40000 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 1600000
13 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc . | set | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
13 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc . | set | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 38000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 38000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 4800 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 86400
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 5900 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 59000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 4500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 45000
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 6900 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 27600
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 5900 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 106200
14 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
15 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | Design anatomic. Minim 3 marimi inaltime. Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea studiilor clinice si statistice din registre europene sau americane - legate in special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite). | buc | 15000 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 90000
15 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | Set deinstrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit in custodie | buc | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
15 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infectiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete. | buc | 9975 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 149625
16 | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 | [7 empty] | 0 | 0
16 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 147000
16 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 73500
16 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 73500
16 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija precurbata anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai usoara tesuturilor moi. Al doilea capat pentru fixare in conducator de tija. Compatibil CT si RMN Culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2250 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 67500
16 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | buc | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
17 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 30-70 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | bucată | 1500 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 22500
18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | bucată | 1500 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 21000
18 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK |  | bucată | 1450 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 8700
18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 25-60mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | bucată | 1650 |  |  |  |  | 155 |  |  | 155 | 255750
18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc | bucată | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm | set | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc | set | 0 | [7 empty] | 0 | 0
19 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; | bucată | 27000 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 405000
19 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. | 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectu intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus BenderGătuit în folosință | set | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
20 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente | bucată | 4176 | 100 | [6 empty] | 100 | 417600
21 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant | bucată | 4500 | 150 | [6 empty] | 150 | 675000
22 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | Ciment și dizolvant p/u cranioplastie | bucată | 5000 | 30 |  | 2 |  |  |  |  | 32 | 160000
23 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale | bucată | 1350 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 135000
24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente | bucată | 5600 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 84000
25 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente | bucată | 5600 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 56000
26 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru 12 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm). Cu set de instrumente | bucată | 9900 | [7 empty] | 0 | 0
27 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru12 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 17 mm. Cu set de instrumente | bucată | 5600 | [7 empty] | 0 | 0
28 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm . Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 | [6 empty] | 5 | 24500
29 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 | [6 empty] | 5 | 24500
30 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 122500
21 | Cage cervical trabecular | Cage cervical trabecular | Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 122500
32 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm | bucată | 5945.94 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 59459.4
33 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de moțiune plasat fiziologic. Mecanism de ancorare sigură pe suprafetile vertebral adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații inguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor | bucată | 15000 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 60000
34 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de aspirație uscată pentru drenajul cavității pleurale. Sistemul trebuie sa conțină 4 camere pentru mnitorizarea volumului, exudatului, supapa, manometru. Steril. Jetabil. | bucată | 7000 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 7000
35 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și policarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gomflabile disponibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăâi sistem digital de umflare balon kyphoplastie. | bucată | 2500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 50000
36 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm | bucată | 3243.24 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 16216.2
36 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Compatibil cu sistemul Luer-lock | bucată | 1801.8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 18018
36 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular | Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm | bucată | 997.92 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 39916.8
36 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Volum – 8-10ml. | bucată | 4490.64 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 8981.28
36 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale. | bucată | 10810.8 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 21621.6
37 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Diametrul tijei - 5,5mm. La unul din capete tija trebuie sa aibă profil hexagonal pentru facilitarea aplicării rotației intraoperatorii. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării tijei. | bucată | 800 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 8000
38 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Dimensiuni - 5x5 cm | bucată | 5325 | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 52 | 276900
39 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit. | bucată | 7500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 37500
39 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit | bucată | 700 |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 315000
40 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fiaxare - 5-6. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit | bucată | 950 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 95000
40 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit | bucată | 700 | [7 empty] | 0 | 0
41 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Material - Polyvinylalcool (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbtie de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostattic la presiune ușoară. Calitați anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie. | bucată | 500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 10000
42 | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită | Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită pentru umplerea defectelor osoase si cuștilor intervertebrale. Rezorbabil. Diametrul cristalelor - sub 20nm. Forma de livrare - pasta injectabilă. Trebuie sa asigure osteoconductibilitatea in situ. Steril. | bucată | 3603.6 | [7 empty] | 0 | 0
43 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie sa fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor. | bucată | 9840 |  | 4 | 40 |  |  |  |  | 44 | 432960
44 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% de hidroxiapatită și 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril. | bucată | 1981.98 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 39639.6
45 | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Remediu anti-aderemțial utilizat în cadrul chirurgiei spinale | Gel de barieră anti-adeziune pentru reducerea formării fibrozei epidurale în cadrul operațiilor spinale. Rezorbabil. Steril. | bucată | 12612.6 | [7 empty] | 0 | 0
46 | Gelfoam | Gelfoam | Agent hemostatic local în formă de spumă | bucată | 22000 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 44000
47 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml. | bucată | 13200 |  | 3 | 10 | 5 |  |  |  | 18 | 237600
48 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lumbar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro. | bucată | 4500 | 5 | 3 | 30 |  |  |  |  | 38 | 171000
49 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro. | bucată | 4500 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 450000
50 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. | bucată | 60000 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1200000
51 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare | bucată | 2000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4000
52 | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare | bucată | 45600 | [7 empty] | 0 | 0
53 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | bucată | 60000 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 240000
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiţei -unitatea de măsură a | bucată | 3542 | 20 | [6 empty] | 20 | 70840
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 17,5 mm; deschiderea branșelor minim 10,6 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 13,7 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor – maxim 15,3 mm; deschiderea branșelor minim 9,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile | bucată | 3542 | 5 | [6 empty] | 5 | 17710
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | 5 | [6 empty] | 5 | 17710
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare, lungimea branșelor - 11,4 mm; deschiderea branșelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox,sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 5/6,5mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 7,5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0mm; deschiderea branșelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 5,0mm; deschiderea branșelor minim 4,0mm; forța de închidere minim 70 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0mm; deschiderea branșelor minim 4,6mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Angulare, lungimea branșelor - maxim 5,0mm; deschiderea branșelor minim 3,5mm; forța de închidere 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Curbate, lungimea branșelor - maxim 6,3mm; deschiderea branșelor minim 6,0mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
54 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile | bucată | 3542 | [7 empty] | 0 | 0
55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic | Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă. | bucată | 6900 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 138000
55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo- atrial | Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter distal (atrial). Material: Slicon.Diametru distal: intern/extern: 1.3mm/2.5mm.Diametru capătului: intern/extern: 0.7mm/1.5mm.Lungime: 49cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter atrial;2.Conector drept diam. 1.5mm. | bucată | 5995 | [7 empty] | 0 | 0
55 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventriculo-peritonial | Setul sa contina: Cateter ventricular standard. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.Lungime: 20cm. Impregnat cu Barium radiopac.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți).Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă.Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci.Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal standard.Material: Silicon.Diametru intern/extern: 1.3mm / 2.5mm .Lungime: 100cm.Impregnat cu Barium radiopac.Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă | bucată | 5995 | [7 empty] | 0 | 0
56 | Ac pentru vertebroplastie | Ac pentru vertebroplastie | Ac/ Medical Inox/ pentru vertebroplastie transcutana Diametrul de 10G/11G. Lungime 15 cm cu 2 tipuri de mandren (oblic și acută) si cu conector compatibil cu seringa de unica folosinta. | bucată | 2600 | [7 empty] | 0 | 0
57 | Ciment Acrilic | Ciment Acrilic | Masa plastica in forma de praf /PMMA/ pentru vertebroplastie minim 18 gr cu substanta suplimentara /BaSO4/ cu masa 5,5-6,0 gr. si sa fie in set o fiola cu dezolvant pentru a activa reactie de polimerizare a cimentului acrilic, proporțional canitaății de praf. Timpul de poliamerizare minim 8 minute. | bucată | 3240 | [7 empty] | 0 | 0
58 | Placa pentru fuzune cervicala anterioara | Placa pentru fuzune cervicala anterioara | Placa cervicală anterioară cu 4 sau 6 orificii, L de la 22 pina la 50 mm cu crestere incrimentala din 2 in 2 mm. Material: TITAN, compatibil RMN Unghi de înclinare craniocaudală a șuruburilor 10-11 grade, unghi de convergență medială – 4-7 grade. - Prezentare certificatelor de calitate CE 0123 la implnatele si instrumentele date - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 3900 | [7 empty] | 0 | 0
59 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale cervicale (PEEK) | Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 5,6,7, 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima intre corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară) | bucată | 300000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000
60 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale lombare (PEEK) | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să aibă marker Ro și să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară și fiziologică în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 9 mm Lungime: 24, mm, înălțime: 8, 9,10,11,12 mm. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară) | bucată | 450000 | [7 empty] | 0 | 0
60 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1500 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 60000
60 | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1500 |  |  |  | 280 |  |  |  | 280 | 420000
60 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara | Gratuit in folosinta. Componenta minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
61 | Tija toracolombara 100mm Ti | Tija toracolombara 100mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 500 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 10000
61 | Tija toracolombara 150mm Ti | Tija toracolombara 150mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 600 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 10800
61 | Tija toracolombara 200mm Ti | Tija toracolombara 200mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 700 |  |  |  | 30 | 10 |  |  | 40 | 28000
61 | Tija toracolombara 200mm CoCr | Tija toracolombara 200mm CoCr | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.Consistenta tare p/u diformitati. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produselecare nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1300 |  |  |  | 2 | 2 |  | 10 | 14 | 18200
61 | Set pentrutaierea tijei | Set pentrutaierea tijei | Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
62 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produselecare nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată | 5700 |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 39900
62 | Set de instrumente | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
63 | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebrectomie | bucată | 12800 | 3 |  |  | 7 | 2 |  |  | 12 | 153600
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Conector transversal poliaxial | Conector transversal poliaxial, ajustabil 50-60mm;60-70mm (compatibil cu tija D 5,5mm) Colorate diferit pentru identificare simplă. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. *Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametru de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare. | bucată | 43200 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan cervical | Lungime – 80 mm, diametru - 12 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm | bucată | 8600 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 17200
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan toracal | Lungime – 100 mm, diametru - 20 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 8600 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 17200
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular monoaxial reductabil preasamblat cu piulița de blocare - 5,5x50mm | D – 5.5mm; Lungime – 50 mm 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Șuruburile pediculare trebuie sa fie preasamblate cu piulița de blocare si de la acelaș producător.*Sistem de stabilizare intervertebrală transpediculară cu șuruburi și tije cu diferite construcții. Diametrul tijelor – 5.5 mm. Cel puțin un capăt al tijei trebuie să aibă un profil hexagonal pentru a asigura posibilitatea de rotație a tijei în operații complexe multinivelare. Sistemul trebuie să fie cu încărcare superioară (toploading), șuruburile trebuie să aibă profil mic. Conector transversal trebuie să fie compatibil cu diametru de bara. Sistemul de fixare trebuie să fie compatibil pentru sistemul de neuronavigare- - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator. | bucată | 2600 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm | Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 2600 |  |  | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 130000
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm | Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator. | bucată | 2600 |  |  | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 130000
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5.5*50mm | Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator. | bucată | 2600 | [6 empty] | 20 | 20 | 52000
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 3,5x18mm | Diametru: 3,5mm; Lungime: 18mm, 20mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 2600 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm | Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 1900 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 76000
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) de tip "Hybrid" - 3-5,5x400mm | Diametru: 3,0-5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru | Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 1000 |  | 40 | [5 empty] | 40 | 40000
64 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - de fixare preasamblate cu suruburi corticale | Placa occipitala, bilaterala (monobloc) - cu 3-4 gauri de fixare preasamblate cu suruburi corticale. Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile corticale D-4,5mm; L-10-12mm si trebuie sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 4000 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea branșelor - 7,5/6,7mm; deschiderea branșelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/7,8mm; deschiderea branșelor minim 5,8 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 4/9,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/10,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 6/11,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 7,5/9,4mm; deschiderea branșelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 7,5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor - 5,0mm; deschiderea branșelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri mini pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - 7,0mm; deschiderea branșelor minim 7,9 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 | [7 empty] | 0 | 0
65 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil. | bucată | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
1 | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Constructie monobloc din titan cu sectiunea transversala cu 3 sau 4 laturi pentru stabilizarea articulatiei sacroiliece in plan sagital, vertical si axial Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului. Minim 8 lungimi diferite, cea mai scurta – 30mm Diametru 7mm sau 7.5mm sau 8.0mm Material – titan Compatibil CT si RMN; | 1 | 26666.66 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 533333.2
2 | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. Componenta setutlui: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare si livrare inchis combinat intr-un dispozitiv. | 1 | 5416.66 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 108333.2
3 | Ac pentru vertebroplastie | Ac pentru vertebroplastie | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stilet solid. Lacata tip Luer. | 1 | 750 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 15000
4 | Sistem pectus bar | Sistem pectus bar | Sistem pectus bar. Lungimea de minim 210 pana la minim 450mm, 1.Material : Inox sau Titan; 2. Placa cu găuri diametru 10mm pe ambele părți pentru fixarea placiii cu musculatură; 3.contine 2 stabilizatoare laterale cu surup de fixare pe bara. | 1 | 22500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 112500
4 | Set de instrumente pentru implantarea pectus bar | Set de instrumente pentru implantarea pectus bar | Set de sterilizare de instrumente pentru implantarea pectus bar. 1.introductori de placa pentru toate marimi; 2.fliper pentru bara; 3.dispozitiv pentru modelarea placi; surubelnita pentru fixarea stabilizatorului. Gratuit in folosinta. | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Placi de laminoplastie | Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor • trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala • placa pentru spacer cu h 4-10mm • spacer cu h 4-10mm În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 958.33 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 23958.25
5 | Miniplaci de laminoplastie | Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera” | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 958.33 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 23958.25
5 | Suruburi pentru placile de laminoplastie | Suruburi autoforante „self drilling screws” si spongioase “resque screws” pentru placile de laminoplastie | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • „self drilling screws” diametru 2.0-2.4mm, lungimea 4-10mm • “resque screws” diametru 2.0-2.8mm, lungimea 4-10mm • suruburile trebuie sa fie de culoare diferita in dependenta de demensiuni În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 145.83 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 29166
5 | Setul de instrumente pentru laminoplastie | Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie sa includa | • șurubelinita speciala, ergonomica cu funcție de auto-reținere, în timpul plasării implantului, până când se obține plasarea corectă • sa includa elevatorul de lamina • perforatorul • burghiu de 4, 6, 8mm • instrument de expandare a placii • sa includa trialuri pentru selectarea dimensiunilor spacer-ului 4-10mm • sa include tinatorul de placa si de spacer În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
| Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 12800 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 128000
| Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set retractor bazat pe un cerc | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc . | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set pentru osteotomie vertebrala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata exterior – 1buc 13. cureta angulata interior – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Șurub pedicular POLIAXIAL cu piuliță de blocare | Să aiba urmatoarea compozitie a materialului, (compatibil CT si RMN): -cap surub si inelul interior: cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana: titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capul surubului din cobalt crom sa fie compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator Lungime a capului surubului de-a lungul tijei: 9.2-9,3mm Amprenta surub dispus paralel cu tija: 11.0-11,5mm Amprenta surub perpendicular pe tija: 12.5-13,0mm Inaltime totala cap surub: 17.0-17,1mm Surubul sa prezinte filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest. Sa accepte tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 30–110 mm in pas de 5mm. Sa fie codate color pentru o usoara identificare Suruburile sa poata fi urmarite prin sistemul Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot Suruburile sa aiba imprimate pe capatul superior codul si lotul din care fac parte. Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate Sa fie confectionate din material: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Filetul sa prezinte unghi invers, astfel incat sa maximizeze suprafata de contact cu capul surubului Sa prezinte tehnologie 4G, corespunzator filetului suruburilor Sa prezinte cap de strangere autoretezabil Sa fie compatibile cu tija de 5.5 si 6.0 mm | bucată | 2800 | [5 empty] | 140 |  | 140 | 392000
| Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Set de instrumente. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit in folosinta. Sa corespunda producatorului implantelor livrate. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcatuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare si cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin in 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm si 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei si preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv.Urmareste temperatura si puterea de iesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente.Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase.Monitorizeaza impedanta si intrerupe automat ablatia inainte ca arderea sa aiba loc. Opreste automat livrarea de energie RF odata cu ablatia. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvenţă, Sistemul de pompare şi cablurile de pompă din două pompe care acţionează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roţi cu frâne, Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri. | bucată | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Kit de ablatie osoasa | Setul steril compatibil cu platforma de ablatie osoasa contine: - sonda bipolara de radiofrecventa şi cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat şi tuburi de conectare | bucată | 25000 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 250000
| Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm -1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata. | bucată | 3150 | [5 empty] | 40 |  | 40 | 126000

## Sheet1
Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat fără TVA PENTRU 2025 | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | cantitatea totală | suma toală fără TVA
1 | 1 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan | buc | 6000 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 90000
1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Designul implantului să fie constituit din 2 părți: a) șurubul propriu-zis și b) pivotul de manipulare multifuncțională. Diametrul șurubului - 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8,0mm (colorate diferit). Lungimea - 35-55mm. Să prezinte dublu-filet multiconic pentru a oferi o stabilitate optimă, să fie autotarodant și autofiletant. Să prezinte posibilitate de reducere prin înșurubare prin brațul de reducere a șurubului cu pasul minim de 25mm. Să prezinte variantele: poliaxial (cu unghi de deschidere de până la 55°) și/sau quadriaxial transversal/sagital. Să fie canulat pentru inserara pe borșa de ghidaj și cu cel puțin 2 orificii laterale pentru posibilitatea augmentării cu ciment. Să prezinte o canulă specială pentru umplere cu ciment osos pentru augmentarea șuruburilor. Să se conecteze la tija longitudinală prin tehnica „SnapOff”. Pivotul de manipulare multifuncțională să aibă diametrul de 12mm și o legătură rigidă la șurub. Cu și prin acesta (pivotul de manipulare), se efectuează toți pașii chirurgicali. Șuruburile și tijele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN. | buc | 4800 |  | 100 | [5 empty] | 100 | 480000
1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit în folosință. Componența minimă a setului: 1. trusă de sterilizare specială – 1buc. 2. țepusa pentru penetrarea stratului osos cortical – 1buc 3. mâner-cheie dinamometrică – 1buc. 4. tarod – 2 buc 5. șurubelnița pentru șurubul pedicular – 2 buc 6. șurubelnița pentru piulița de blocare – 2 buc 7. mâner în Z – 1 buc 8. mâner în T cu clichet – 2 buc 9. mâner în T cu limitator de cuplu – 1 buc 10. dispozitive de distracție/compresie – 2 buc 11. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1 buc 12. mâner-cheie pentru inserare tije – 2 buc 13. adaptoare scurt/lung – 4 buc/4buc 14. mâner-cheie antirotație – 2 buc 15. dispozitiv de tăiere a tubusului – 2 buc | buc | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
1 | 1 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | buc | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
2 | 2 | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Ace pentru biopsie osoasă vertebrală | Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril. | buc | 1250 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 37500
3 | 3 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie | Setul sa contina - troacar de acces -1 bucata, ghid-brosa Kirshner - 1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral - 3 bucati. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 22500 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 675000
4 | 4 | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment osos/spinal radio-opac de viscozitate inaltă | Ciment radiopac de viscozitate inalta (masă plastică sub formă de praf polimetilmetacrilat /PMMA/ cu masa 19,0 - 19,5 gr cu substanța suplimentară de contrast cu masa 5,5-6,0 gr. si dizvoltant de 10,0 ml. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare Viscozitate inalta, special pentru proceduri spinale. După mixajul pudrei-monomer cu soluția-polimer, să se obțină 1 doza minimă 24g ciment. | buc | 1950 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 90 | 175500
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel. | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm,. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI , | buc | 2200 |  |  | 20 | 14 |  |  |  | 34 | 74800
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Conector lateral iliac | P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm,. Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2200 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 4400
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 3 |  | 50 | 4 |  |  | 57 | 142500
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 200mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1000 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1700 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 27200
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 120mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 600 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 24000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm CoCr | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 1900 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 38000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2000 |  |  | 40 | 200 |  |  |  | 240 | 480000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.. | buc | 2000 |  |  | 300 | 500 |  |  |  | 800 | 1600000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2700 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 | 189000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului | Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2700 |  |  | 40 | 20 |  |  |  | 60 | 162000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2000 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 40000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2000 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 40000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare | Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.. | buc | 1500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 15000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare | Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 1500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 15000
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 | 0
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru taierea tijei | Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm . | set | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
5 | 5 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara | Set pentru osteotomie vertebrala | Gratuit în folosință. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | set | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 20 |  | 40 |  |  |  | 60 | 150000
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel | P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 12 | 30000
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Cross-link ajustabil poliaxial cervical | Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2500 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 8 | 20000
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm Ti | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 800 |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 14 | 11200
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 80mm Ti | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 80mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 600 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 4800
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr | Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 1200 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4800
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervicala | Tija longitudinala hibrid 240mm Ti | Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0-7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 2800 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 11200
6 | 6 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toracala | Set de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito-cervico-toracala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burgiu – 2buc 7. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tijei – 1buc 19. dispozitiv pentru modelarea tijei – 1buc 20. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea tjelor 6.0-7.0 si 3.5-4.0. | set | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0
7 | 7 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Cusca ACIF | lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înăltimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixare cageului in corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan; | buc | 6600 |  | 40 |  | 35 | 2 |  |  | 77 | 508200
7 | 7 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cagului – 1buc 4. dispozitiv pentru distractie intre doua corpuri verebrale – 1buc 5. pinuri pentru dispozitiv de distractie – 4buc | set | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 0
8 | 8 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Cusca TLIF | Posibilitatea menevrarii poliaxiale in spatiu discal pe inserter varianta neutra si lordotica lungimea între 30-40 mm înăltimea 7-15 mm cu pas de 1 mm,suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; forma "banana sau rinichi" cu spatiu central gol; Material: cusca - Titan sau PEEK | buc | 7500 |  | 10 | 50 | 60 |  |  |  | 120 | 900000
8 | 8 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc. | set | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 0
9 | 9 | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. | Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram. | buc | 2340 |  |  | 40 | 30 |  |  |  | 70 | 163800
11 | 10 | Set de biopsie si vertebroplastie | Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie. | buc | 1860 |  |  | 20 | 40 |  |  |  | 60 | 111600
12 | 11 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Placa cervicala anterioara | Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . | buc | 1200 | 10 | 5 | 40 | 23 | 5 |  |  | 83 | 99600
12 | 11 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Suruburi cervicale anteriore | Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan. | buc | 150 | 60 | 30 | 200 | 107 | 25 |  |  | 422 | 63300
12 | 11 | Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burgiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele -1buc 8. dispozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc . | set | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 0
13 | 12 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Cusca ALIF | Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înăltimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan. | buc | 40000 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 1600000
13 | 12 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc . | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
13 | 12 | Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF | Set retractor bazat pe un cerc | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc . | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 228000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 38000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector pentru surub iliac | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 3800 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 38000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 4800 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 86400
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Conector lateral paralel | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 5900 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 59000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | buc | 4500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 45000
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 6900 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 27600
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr | Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati. | buc | 5900 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 106200
14 | 13 | Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
15 | 14 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Proteza artificiala de disc cervical | Design anatomic. Minim 3 marimi inaltime. Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea studiilor clinice si statistice din registre europene sau americane - legate in special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite). | buc | 15000 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 90000
15 | 14 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical | Set deinstrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit in custodie | buc | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
15 | 14 | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic | Substituent osos artificial special cu posibilitatea imbibitiei cu antibiotic pentru tratamentul infectiilor postoperatorice. Componenta substituentului (hidroxiapatita cu tricalcium sulfat). Forma - pelete. Volum 50 pelete. | buc | 9975 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 149625
16 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 147000
16 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan sagital cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 73500
16 | 15 | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub miniinvasiv pedicular monoplanar in plan coronal cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Diametru 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm, lungimea 35-50mm fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 4900 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 73500
16 | 15 | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara | Tija precurbata anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai usoara tesuturilor moi. Al doilea capat pentru fixare in conducator de tija. Compatibil CT si RMN Culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI | buc | 2250 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 67500
16 | 15 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara miniinvasiva | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | buc | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
17 | 16 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar | Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 30-70 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | bucată | 1500 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 22500
18 | 17 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Tija longitudinala toraco-lombara 400mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. | bucată | 1500 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 21000
18 | 17 | Implante spinale.Instrumentație pedicularăoccipito-cervico-toraco-lombară | Conector Cros -linK |  | bucată | 1450 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 8700
18 | 17 | Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 25-60mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI | bucată | 1650 |  |  |  |  | 155 |  |  | 155 | 255750
19 | 18 | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm | Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; | bucată | 27000 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 405000
19 | 18 | SETUL DE INSTRUMENTE | SET de instrumente. | 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectu intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus BenderGătuit în folosință | set | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
20 | 19 | Seturi de stabilizare transpediculară | Seturi de stabilizare transpediculară | Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente | bucată | 4176 | 100 | [6 empty] | 100 | 417600
21 | 20 | Set vertebroplastie | Set vertebroplastie | Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant | bucată | 4500 | 150 | [6 empty] | 150 | 675000
22 | 21 | Set cranioplastie | Set cranioplastie | Ciment și dizolvant p/u cranioplastie | bucată | 5000 | 30 |  | 2 |  |  |  |  | 32 | 160000
23 | 22 | Drenaje ventriculare celebrale | Drenaje ventriculare celebrale |  | bucată | 1350 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 135000
24 | 23 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente | bucată | 5600 | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 15 | 84000
25 | 24 | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Cage cervical pentru corpectomie anterioară | Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente | bucată | 5600 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 56000
28 | 25 | Cage cervical trabecular H-4 mm | Cage cervical trabecular H-4 mm | Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm . Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 | [6 empty] | 5 | 24500
29 | 26 | Cage cervical trabecular H-5 mm | Cage cervical trabecular H-5 mm | Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 | [6 empty] | 5 | 24500
30 | 27 | Cage cervical trabecular H-6 mm | Cage cervical trabecular H-6 mm | Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 122500
21 | 28 | Cage cervical trabecularH-7 mm | Cage cervical trabecularH-7 mm | Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente | bucată | 4900 | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 122500
32 | 29 | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale | Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm | bucată | 5945.94 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 59459.4
33 | 30 | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical | Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de moțiune plasat fiziologic. Mecanism de ancorare sigură pe suprafetile vertebral adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații inguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor | bucată | 15000 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 60000
34 | 31 | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de drenaj continuu a cavității toracale | Sistem de aspirație uscată pentru drenajul cavității pleurale. Sistemul trebuie sa conțină 4 camere pentru mnitorizarea volumului, exudatului, supapa, manometru. Steril. Jetabil. | bucată | 7000 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 7000
35 | 32 | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | Set pentru kyphoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan | 2 bucăți ac acces cu mâner special ergonomic, din oțel inov AISI 302 ȘI 304 de uz medical și policarbonat, diametru de 11 G și lungimea de 15 cm și 2 canule; 1 bucată burghiu metalic de mare precizie; 2 bucată baloane gomflabile disponibile în 3 mărimi 10/15/20 mm; 2 bucăâi sistem digital de umflare balon kyphoplastie. | bucată | 2500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 50000
36 | 33 | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei şi vertebroplastiei | Diametrul acului de acces - 9G. În set trebuie sa fie cel puțin 2 tipuri de vîrf al acului. Lungimi: 100 - 150mm | bucată | 3243.24 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 16216.2
36 | 33 | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Dispozitiv pentru introducerea manuală sau semi-automată a cimentului vertebral radioopac, compatibil cu sistemele și seturile pentru accesul osos transpedicular | Compatibil cu sistemul Luer-lock | bucată | 1801.8 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 18018
36 | 33 | Ac pentru acces osos transpendicular | Ac pentru acces osos transpendicular | Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm | bucată | 997.92 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 39916.8
36 | 33 | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Cartuş jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos | Volum – 8-10ml. | bucată | 4490.64 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 8981.28
36 | 33 | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale | Sistemul trebuie să permită o livrare stepată a cimentului, operatorul trebuie să poată să se îndepărteze de la sursa de radiație ionizantă. Sistemul trebuie să aibă mecanism de reducere rapidă a presiunii intravertebrale. | bucată | 10810.8 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 21621.6
37 | 34 | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Tijă hexagonală 5,5 D, titan | Diametrul tijei - 5,5mm. La unul din capete tija trebuie sa aibă profil hexagonal pentru facilitarea aplicării rotației intraoperatorii. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării tijei. | bucată | 800 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 8000
38 | 35 | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Implant din colagen pentru reparaţia învelişului dural în cadrul operaţiilor cerebrale şi spinale | Dimensiuni - 5x5 cm | bucată | 5325 | 10 | 2 | 20 | 20 |  |  |  | 52 | 276900
39 | 36 | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene | Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit. | bucată | 7500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 37500
39 | 36 | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Șururburi din titan pentru fixarea placilor din titan | Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit | bucată | 700 |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 315000
40 | 37 | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan | Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fiaxare - 5-6. e va oferi set de instumente pentru utilizare cu titlul gratuit | bucată | 950 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 95000
41 | 38 | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavitații nazale | Material - Polyvinylalcool (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbtie de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostattic la presiune ușoară. Calitați anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie. | bucată | 500 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 10000
43 | 39 | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Cuşcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior şi transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici şi proceduri minim invazive | Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie sa fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie sa aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor. | bucată | 9840 |  | 4 | 40 |  |  |  |  | 44 | 432960
44 | 40 | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule) | Substituient osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% de hidroxiapatită și 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril. | bucată | 1981.98 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 39639.6
46 | 41 | Gelfoam | Gelfoam | Agent hemostatic local în formă de spumă | bucată | 22000 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 44000
47 | 42 | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural | Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml. | bucată | 13200 |  | 3 | 10 | 5 |  |  |  | 18 | 237600
48 | 43 | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidurlui cefalo-rahidian | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lumbar, conector pentru conectarea directa, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro. | bucată | 4500 | 5 | 3 | 30 |  |  |  |  | 38 | 171000
49 | 44 | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene | Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directa, ghid cu acoperire hidrofilica, camera de masurare, sac de colectare, banda velcro. | bucată | 4500 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 450000
50 | 45 | Șunt ventriculo-peritoneal | Șunt ventriculo-peritoneal | Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac. | bucată | 60000 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 1200000
51 | 46 | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Clip jetabil pentru înregistrarea punctelor de referință în cadrul neuronavigației spinale | Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve aflat în dotare | bucată | 2000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4000
53 | 47 | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | Proteina morfogenetică osoasa recombinată | bucată | 60000 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 240000
54 | 48 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiţei -unitatea de măsură a | bucată | 3542 | 20 | [6 empty] | 20 | 70840
54 | 48 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Tip baionetă, lungimea branșelor - maxim 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile | bucată | 3542 | 5 | [6 empty] | 5 | 17710
54 | 48 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, lungimea branșelor - maxim 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile | bucată | 3542 | 5 | [6 empty] | 5 | 17710
55 | 49 | Consumabile pentru Intervenţii chirurgicale în caz de şuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei | Șunt ventricolo – peritoneal inpregenat de antibiotic | Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm. Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă. | bucată | 6900 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 138000
59 | 50 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cuști intervertebrale cervicale (PEEK) | Dimensiuni : Lungime 13 mm, Lățime 15 mm, Înălțime 5,6,7, 8 mm Cușcă intervertebrală din PEEK, markeri de titan cu vârfuri ascuțite, formă trapezoidală, fațete crestate pentru fixare optima intre corpurile vertebrale cu fereastră largă pentru autotransplat sau material osteoinductiv. Material: PEEK, compatibil RMN (Rezonanţă Magnetică Nucleară) | bucată | 300000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 300000
60 | 51 | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1500 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 60000
60 | 51 | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare | diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1500 |  |  |  | 280 |  |  |  | 280 | 420000
60 | 51 | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara | Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara | Gratuit in folosinta. Componenta minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
61 | 52 | Tija toracolombara 100mm Ti | Tija toracolombara 100mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 500 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 10000
61 | 52 | Tija toracolombara 150mm Ti | Tija toracolombara 150mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 600 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 10800
61 | 52 | Tija toracolombara 200mm Ti | Tija toracolombara 200mm Ti | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 700 |  |  |  | 30 | 10 |  |  | 40 | 28000
61 | 52 | Tija toracolombara 200mm CoCr | Tija toracolombara 200mm CoCr | Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.Consistenta tare p/u diformitati. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produselecare nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 1300 |  |  |  | 2 | 2 |  | 10 | 14 | 18200
61 | 52 | Set pentrutaierea tijei | Set pentrutaierea tijei | Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
62 | 53 | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral) | Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produselecare nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare | bucată | 5700 |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 | 39900
62 | 53 | Set de instrumente | Set de instrumente | Gratuit in folosinta. Componenta minima: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 0
63 | 53 | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebrectomie | bucată | 12800 | 3 |  |  | 7 | 2 |  |  | 12 | 153600
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan cervical | Lungime – 80 mm, diametru - 12 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm | bucată | 8600 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 17200
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tub de titan toracal | Lungime – 100 mm, diametru - 20 mm Tub-mesh din titan pur, cu aspect de sită trigonală de formă rotundă. Grosimea peretelui: 0.9 mm – 1.0 mm - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 8600 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 17200
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm | Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 2600 |  |  | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 130000
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm | Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator. | bucată | 2600 |  |  | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 130000
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5.5*50mm | Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tijele longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesor necesar sa fie prezentat in comodat de catre cistigator. | bucată | 2600 | [6 empty] | 20 | 20 | 52000
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm | Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 1900 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 76000
64 | 54 | Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative | Cirligi de fixare laminare D : 5x5 mm (lungime și diametru | Diametru: 5x5 mm (lungime și diametru) ;. Colorate diferit pentru identificare simplă; Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară) și cu sistemul de fixare occipito-cervical. ; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Suport educațional pentru chirurgi in centre de referința ale producător | bucată | 1000 |  | 40 | [5 empty] | 40 | 40000
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 6/11,1mm; deschiderea branșelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea branșelor - 7,5/5,1mm; deschiderea branșelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Ușor curbate, lungimea branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clipuri standard pentru aplicare permanentă | Drepte, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile. | bucată | 3620 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3620
65 | 55 | Clipuri cerebrale | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot | Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil. | bucată | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0
1 | 56 | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliece prin tehnica percutana miniinvaziva laterala. | Constructie monobloc din titan cu sectiunea transversala cu 3 sau 4 laturi pentru stabilizarea articulatiei sacroiliece in plan sagital, vertical si axial Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului. Minim 8 lungimi diferite, cea mai scurta – 30mm Diametru 7mm sau 7.5mm sau 8.0mm Material – titan Compatibil CT si RMN; | 1 | 26666.66 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 533333.2
2 | 57 | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. | Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare si livrare. Componenta setutlui: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare si livrare inchis combinat intr-un dispozitiv. | 1 | 5416.66 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 108333.2
3 | 58 | Ac pentru vertebroplastie | Ac pentru vertebroplastie | Set steril. Componenta minima setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stilet solid. Lacata tip Luer. | 1 | 750 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 15000
4 | 59 | Sistem pectus bar | Sistem pectus bar | Sistem pectus bar. Lungimea de minim 210 pana la minim 450mm, 1.Material : Inox sau Titan; 2. Placa cu găuri diametru 10mm pe ambele părți pentru fixarea placiii cu musculatură; 3.contine 2 stabilizatoare laterale cu surup de fixare pe bara. | 1 | 22500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 112500
5 | 60 | Placi de laminoplastie | Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor • trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala • placa pentru spacer cu h 4-10mm • spacer cu h 4-10mm În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 958.33 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 23958.25
5 | 60 | Miniplaci de laminoplastie | Miniplaci de laminoplastie de tip “șarniera” | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 958.33 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 23958.25
5 | 60 | Suruburi pentru placile de laminoplastie | Suruburi autoforante „self drilling screws” si spongioase “resque screws” pentru placile de laminoplastie | • material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • „self drilling screws” diametru 2.0-2.4mm, lungimea 4-10mm • “resque screws” diametru 2.0-2.8mm, lungimea 4-10mm • suruburile trebuie sa fie de culoare diferita in dependenta de demensiuni În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | buc | 145.83 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 29166
5 | 60 | Setul de instrumente pentru laminoplastie | Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie sa includa | • șurubelinita speciala, ergonomica cu funcție de auto-reținere, în timpul plasării implantului, până când se obține plasarea corectă • sa includa elevatorul de lamina • perforatorul • burghiu de 4, 6, 8mm • instrument de expandare a placii • sa includa trialuri pentru selectarea dimensiunilor spacer-ului 4-10mm • sa include tinatorul de placa si de spacer În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | set | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
| 61 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT сi RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | bucată | 12800 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 128000
| 61 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set retractor bazat pe un cerc | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc . | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| 61 | Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie | Set pentru osteotomie vertebrala | Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata exterior – 1buc 13. cureta angulata interior – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc. | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| 62 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Șurub pedicular POLIAXIAL cu piuliță de blocare | Să aiba urmatoarea compozitie a materialului, (compatibil CT si RMN): -cap surub si inelul interior: cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana: titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capul surubului din cobalt crom sa fie compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator Lungime a capului surubului de-a lungul tijei: 9.2-9,3mm Amprenta surub dispus paralel cu tija: 11.0-11,5mm Amprenta surub perpendicular pe tija: 12.5-13,0mm Inaltime totala cap surub: 17.0-17,1mm Surubul sa prezinte filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest. Sa accepte tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 30–110 mm in pas de 5mm. Sa fie codate color pentru o usoara identificare Suruburile sa poata fi urmarite prin sistemul Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot Suruburile sa aiba imprimate pe capatul superior codul si lotul din care fac parte. Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate Sa fie confectionate din material: titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Filetul sa prezinte unghi invers, astfel incat sa maximizeze suprafata de contact cu capul surubului Sa prezinte tehnologie 4G, corespunzator filetului suruburilor Sa prezinte cap de strangere autoretezabil Sa fie compatibile cu tija de 5.5 si 6.0 mm | bucată | 2800 | [5 empty] | 140 |  | 140 | 392000
| 62 | Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Set de instrumente. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă | Gratuit in folosinta. Sa corespunda producatorului implantelor livrate. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoiata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoiat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoiat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dispozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. | set | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| 63 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Gratuit in folosinta. Sistem de radiofrecvență destinat pentru ablația tumorilor osoase benigne cum ar fi osteomul osteoid și tratamentul paliativ prin ablația leziunilor maligne metastatice care implică osul, inclusiv corpul vertebral.Sistemul de ablatie minim invaziva a tumorilor vertebrale este alcatuit din generatorul de radiofrecventa, sistemul de conectare, sistemul de pompare si cablurile de pompa. Generatorul de radiofrecventa are o putere de minim 40W cu două canale de lucru (de minim 20W pentru fiecare canal). Prezinta interfata de lucru cu ecran tactil. Sondele vin in 3 dimensiuni, respectiv 7mm/10mm si 20mm, iar generatorul recunoaste dimensiunea sondei si preseteaza automat timpul de ablatie, respectiv.Urmareste temperatura si puterea de iesire pentru a reduce riscul de deteriorare termica a structurilor adiacente.Genereaza niveluri de putere specifice dimensiunilor osoase.Monitorizeaza impedanta si intrerupe automat ablatia inainte ca arderea sa aiba loc. Opreste automat livrarea de energie RF odata cu ablatia. Foloseste doua sonde in acelasi timp. Setul de livrare: Generator de radiofrecvenţă, Sistemul de pompare şi cablurile de pompă din două pompe care acţionează independent, Sistem mobil de rafturi suprapuse 4 roţi cu frâne, Kit de ablatie osoasa cu sonda de temperatura pentru 5 proceduri. | bucată | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0
| 63 | Platforma de ablatie osoasa neurochirurgicala | Kit de ablatie osoasa | Setul steril compatibil cu platforma de ablatie osoasa contine: - sonda bipolara de radiofrecventa şi cu sistem de răcire internă (vârful activ de lucru 7, 10, 20 de mm) - recipient gradat şi tuburi de conectare | bucată | 25000 | [5 empty] | 10 |  | 10 | 250000
| 64 | Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. | Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm -1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dispenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata. | bucată | 3150 | [5 empty] | 40 |  | 40 | 126000
19890216.78