## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
Lotul I
|  | Cadă turbulentă picioare | Cadă turbulentă picioare |  |  |  | Tip masaj: hidromasaj + pulsatoriu + aerare Nr. micro-jet min. 16 Timer 1–20 min Volum utilizabil max 65 l / min 46 l Presiune minimă admisă la intrarea apei reci și calde 0,3 MPa Presiune maximă admisă la intrarea apei reci și calde 0,7 MPa Timp de scurgere 2,5 min Timp de umplere a căzii cu supapele de admisie complet deschise și o presiune de 300 kPa 3 min Tensiune V/Hz/~ 230 V/50 Hz/1~ Putere /kW/ 0,7 Consum de curent /A/ 3,2 Dimensiuni max 920×940×690 mm Cromoterapie (opțional) Acceptat Piciore reglabile pe inaltime Protecții Anti-overflow / pompa fără apă Temperatuta maximă folosită 60 °
|  | Baie galvanică 4 camere | Baie galvanică 4 camere |  |  |  | Tip curenți: Galvanic, Analgezic, Trabertov, Spasmolitic Trabertov, Comutgalvanică, 4 x Sinusoidal (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat), 4 x Saw-tooth (inclusiv 1 comutat), 4 x Faraday (inclusiv 1 comutat), Curenti modulați 0,5 Hz si 2 Hz ( cu sau fara comutare) Timer 1–30 min Capacitatea maxima a rezervorului - membrului inferior 2x34 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului inferior 2x20 Capacitatea maxima a rezervorului - membrului superior 2x17 Capacitatea utilă a rezervorului - membrului superior 2x12 Alimentare 220/230 V / 50 Hz Dimensiuni max. 1465 × 945 × 1040 mm Volum utilizabil total min 64 L Numar de electrozi 9 Posibilitatea de a selecta polaritatea suretei electrodului; Semnalizarea de polaritate a fiecarui electrod electric Tipul de protectie impotriva socului electric Classa I Temperatuta maximă folosită 60 ° Sistem amestecare + curățare Cularea canalizarii- scurgere cu sifon Deculplarea automata a curectului la intreruperea circuitului de pacient Da Indicator temperatură Digital Piciore reglabile pe inaltime Da
lotul II
|  | Concentrator de oxigen pentru prepararea coktailurilor | Concentrator de oxigen pentru prepararea coktailurilor |  |  |  | Debit oxigen reglabil 1 – 10 L/min Concentrație O₂ 93% ± 3% pentru debite 1–9 L/min Indicator flux O₂ numeric, vizibil pe afișaj Nivel de zgomot ≤ 52 dB Tip afișaj display LED pentru parametrii de lucru Portabil, minim 4 roți Alarmă la impuritate / presiune / întrerupere curent Filtrare aer : filtre praf + bacteriene + HEPA sau echivalent Dotat cu borcan umidificare O₂ min. 1 buc. , mască facială min. 2 buc., canulă nazală 2 buc.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical conform necesităților IP CREPOR pentru anul 2025 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lotul I
|  | Cadă turbulentă picioare | Cadă turbulentă picioare
|  | Baie galvanică 4 camere | Baie galvanică 4 camere | bucata | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Lotul II
|  | Concentrator de oxigen pentru prepararea coktailurilor | Concentrator de oxigen pentru prepararea coktailurilor | bucata | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 30 zile de la înregistrarea contractului de Autoritatea contractantă;
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1