## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | LOT NR.1-400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificaţie Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali Curenti galvanici Electroforeză (ionoforeză) Faradic sau neofaradic Curenți de frecvență medie Curenți sinusoidali Stimulare de inalta tensiune TENS Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V ± 10%, 50 Hz Accesorii Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) să se indice codul produsului "Set de electrozi adulți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 1 pereche), să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului |  |  | Spitalul Clinic de Psihiatrie
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | LOT NR.2-Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți |  |  |  | Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți Descriere: Sunt utilizate ca echipamente medicale de asistență pentru pacienți, având rolul de a furniza stimulare electrică cu energie redusă, distribuită prin electrozi integrali în echipamentul textil (costum), cu aplicabilitate în neuro-modulare și recuperare neuromusculară. Caracteristici tehnice: Tip undă: monofazică, pătrată, cu durată variabilă a impulsului. Alimentare unitate de control: baterii Ieșire maximi: 20 V, 40 mA. Frecventă impuls: 20 Hz. Display: LCD cu iluminare. Elemente constructive și funcționale: Electrozi integrați direct în materialul costumului. obligatoriu Distribuție semnal printr-o rețea de conductori conectați la unitatea de control. obligatoriu Număr electrozi până la 58 bucăți, plasați strategic pe suprafața costumului. Conectivitate și control prin unitatea de comandă, respectiv aplicații software dedicate. obligatoriu Dispozitivul oferit trebuie să fie nou, original. obligatoriu Livrare complet: a) 4 costume: marimea 116 (pentru copii) ≥ 1 buc marimea 146 (pentru copii) ≥ 1 buc marimea L pentru fete (maturi) ≥ 1 buc marimea L pentru băieți (maturi) ≥ 1 buc b) Unitate control. obligatoriu c) Accesoriile necesare pentru buna funcționare. obligatoriu d) Manual utilizare în limba română. obligatoriu Garanție minim 24 luni. |  |  | Centrul Republican de Reabilitare pu Copii (CRRC)
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.3-Pipetă-dozator automat cu un canal |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată mono-canal, cu volum variabil. Gama de pipete 10 - 20 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani. |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.4-Pipetă-dozator automat cu un canal |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată mono-canal, cu volum variabil. Gama de pipete 100 - 1000 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani. |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.5-Pipetă-dozator automat cu un canal |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată mono-canal, cu volum variabil. Gama de pipete 20 - 200 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani. |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Pipetă-dozator automat cu 8 canale | LOT NR.6-Pipetă-dozator automat cu 8 canale |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată cu 8 canale, cu volum variabil. Gama de pipete 50 - 300 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani. |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Endomotor cu apex locator | LOT NR.7-Endomotor cu apex locator |  |  |  | Descriere: Dispozitiv profesional destinat tratamentelor endodontice moderne, cu localizator apex integrat, control precis al vitezei, cuplului și mișcărilor pentru siguranță și acuratețe maximă. Parametrul Specificația Sistem de control și operare: Tip ecran color tactil Reglaj luminozitate Obligatoriu Reglaj volum semnal Obligatoriu Performanțe tehnice: Viteză reglabilă 150 – 1000 rpm Cuplu reglabil 0,6 – 3,9 Ncm Tip motor brushless opțional Rotație 360° complet Iluminare LED integrat Sistem endodontic: Localizator apex integrat Moduri de lucru Reciproc, OTR + OGP (Smart Pilot sau echivalent), ATR Funcții automate Auto apical reverse, Auto apical slowdown, Auto torque reverse Compatibilitate compatibil cu majoritatea sistemelor de ace rotative Alimentare baterie reîncărcabilă. |  |  | CSMC
33100000-1 | 8 | LOT NR.8-Set de îndepărtat ace fracturate din canalul radicular | LOT NR.8-Set de îndepărtat ace fracturate din canalul radicular |  |  |  | Descriere: Sistem profesional pentru îndepărtarea acelor endodontice fracturate în canalele radiculare. Include instrumente specializate pentru crearea accesului și anse pentru extragerea precisă a fragmentelor rupte. Parametrul Specificația Anse de extragere: Diametre 1.1mm, 0.9mm, 0.8mm Material Oțel inoxidabil Freze pentru acces: T6 (albastru) Lungime 19mm, diametru 60.04 T7 (verde) Lungime 19mm, diametru 70.03 T8 (negru) Lungime 19mm, diametru 80.02 T9 (alb) Lungime 19mm, diametru 90.02 T11 (roșu) Lungime 19mm, diametru 110.01 Freze de tăiat: F8 (roșu) Lungime 19mm, diametru 0.8mm F9 (verde) Lungime 19mm, diametru 0.9mm F11 (galben) Lungime 19mm, diametru 1.1mm Freze tip canulă: H8 (roșu) Lungime 19mm, diametru 0.5×0.8mm H9 (verde) Lungime 19mm, diametru 0.6×0.9mm H11 (galben) Lungime 19mm, diametru 0.7×1.1mm Ambalare: Tip Casetă de sterilizare/depozitare Material Oțel inoxidabil sau plastic medical. |  |  | SIS
33100000-1 | 9 | LOT NR.9-Autorefractometru cu keratomie | LOT NR.9-Autorefractometru cu keratomie |  |  |  | Descriere: Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție: Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180⁰ (pasul 1⁰) Keratomie: Rază de curbură 5,0–10,0 mm Dioptrii corneene 33,75–67,50 D Axa 0–180° Display LCD color Imprimantă Obligatoriu Memorie minim 10 rezultate. Alimentare 220 V, 50 Hz Masă electrică pentru lampă cu fantă Descriere: Masă specială pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Furnizorul livrează masa împreună cu lampa montată și fixată pe masă. Sistemul de reglare Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă ofertat. Reglaj înălțime electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare ≥ 50 kg. Siguranță sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării Alimentare 220–240 V Scaun rotativ pentru medic Descriere: Scaun ergonomic rotativ cu bază pe roți, reglaj pneumatic înălțime, spătar mediu ergonomic, tapițerie rezistentă la dezinfectanți. Reglaj înălțime pneumatic, interval 450–600 mm Mobilitate rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Material tapițerie rezistentă la dezinfectanți. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 10 | LOT NR.10-Ramă de probă universală cu lentile | LOT NR.10-Ramă de probă universală cu lentile |  |  |  | Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 4 lentile simultan/ochi Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Greutate ≤ 80 g Set lentile: Lentile sferice -6,00 D până la +6,00 D, trepte 0,25 D Lentile cilindrice ±0,25 D până la ±2,00 D Prisme 0,5 Δ; 1 Δ; 2 Δ Accesorii Ocluzor inclus Lentilă diafragmă inclusă |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 11 | LOT NR.11-Tonometru ocular non-contact (air-puff) | LOT NR.11-Tonometru ocular non-contact (air-puff) |  |  |  | Descriere: Tonometrul ocular non-contact este destinat pentru măsurarea presiunii intraoculare (PIO). Parametru Specificaţia Tip non-contact (air-puff) Interval de măsurare 5–50 mmHg Precizie ±2 mmHg Ecran digital, cu unități mmHg Memorie Obligatoriu Alimentare baterie reîncărcabilă sau adaptor rețea 220–240 V Accesorii incluse husă de păstrare rigidă pentru transport și protecție. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 12 | LOT NR.12-Set lentile oftalmologice | LOT NR.12-Set lentile oftalmologice |  |  |  | Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 130–150 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 13 | LOT NR.13-Lampă cu fantă | LOT NR.13-Lampă cu fantă |  |  |  | Descriere: Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare: Lățimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-14 minimum, ajustabilă Unghi de tăiere 0 ~ 180 °, reglabil continuu Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul: Tipul Binocular Mărire totală 12x minimum Înclinare 5°,10°,15°,20° Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare: Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adâncime, mm ≥100 interval pupilă 52-85 mm Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard masă cu elevație electrică 1 buc Bec min. 2 buc. |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 14 | LOT NR.14-Set lentile oftalmologice | LOT NR.14-Set lentile oftalmologice |  |  |  | Descriere: Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 266 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 15 | LOT NR.15-Ramă de probă universală | LOT NR.15-Ramă de probă universală |  |  |  | Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 3-5 Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Valoarea unei diviziuni 1 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Valoarea unei diviziuni 5° Ajustare fină a axei Obligatoriu Scara gradată stânga/dreapta 25...40 mm Material carcasă metal/plastic |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 16 | LOT NR.16-Ramă de probă universală cu lentile | LOT NR.16-Ramă de probă universală cu lentile |  |  |  | Descriere: Set optometric destinat determinării refracției oculare în cabinete de oftalmologie și optometrie, compus din ramă universală de probă reglabilă și set complet de lentile de bază pentru testare subiectivă a vederii. Parametru Specificația Capacitate lentile minim 4 lentile simultan/ochi Distanță interpupilară reglabilă 50–80 mm Reglaj pod nazal ajustabil pe înălțime și lățime Brațe laterale reglabile pentru confort și fixare stabilă Scale ax cilindric gradate 0–180° pe ambele părți Greutate ≤ 80 g Set lentile oftalmologice Descriere Set de lentile oftalmologice pentru examinarea refracției și testarea subiectivă a vederii în cabinete de oftalmologie și optometrie, compatibil cu rame de probă standard și foropter manual. Parametrul Specificația Lentile sferice +20 D până la –20 D, pas 0,25 D Lentile cilindrice +6 D până la –6 D, pas 0,25 D Lentile prismatice 0,5 – 10 Δ Lentile speciale plană, mată, roșu-verde, stenopeică, cilindru Jackson, lentile pentru test binocular Număr minim de piese 266 bucăți/set Montură Metal sau plastic rezistent, cu marcaje clare Cutie de depozitare Rigidă, compartimentată, cu husă de protecție. |  |  | Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF "Nicolae Testemitanu"
33100000-1 | 17 | LOT NR.17-Procesor de țesuturi umane | LOT NR.17-Procesor de țesuturi umane |  |  |  | Descriere: Sistem ce permite procesarea histologică automată a țesuturilor umane (fixare, deshidratare, clarificare și infiltrare cu parafină). Sistem analitic Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color; Tip de lucru continuu Tip sistem Sistem închis cu filtrare vapori prin filtru de cărbune activ și colectare condens Capacitatea ≥ 200 casete Posibilitatea efectuării procesării urgente program de infiltrare rapidă pentru biopsii urgente Tipul dispozitivului staționar cu așezare pe podea, cu roți care pot fi blocate (opțional) Tip probă Țesuturi umane prelevate de la persoane și cadavre Sistem de management al reagenților Prin anunțarea necesității schimbării reagenților în funcție de maxim trei criterii la alegere: număr de casete, număr de protocoale sau număr de zile Program control al calității Dotat cu un sistem de control al calitatii care monitorizează parametrii de performanta ai procesorului si ai reactivilor Compartiment reagenți Sistemul trebuie sa funcționeze fără consumabile specifice (singurul consumabil acceptat fiind filtrul de cărbune activ) Automatizare Automatizare completă pentru deshidratare, clarificare și infiltrare cu parafină, control precis al timpului, temperaturii și presiunii pentru fiecare etapă de procesare. Sisteme de siguranță Sisteme de siguranță încorporate pentru a preveni supraîncălzirea și alte probleme tehnice cum ar fi suprapresiunea. Moduri de procesare Echipamentul trebuie sa aibă minim 4 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, sub presiune si vacuum si presiune alternat. Procesare uniformă și reproductibilă a țesuturilor, asigurând calitate înaltă pentru examinare microscopică. Reducerea consumului de reactivi și emisiilor prin tehnologie eficienta a procesării in retorta închisă. Sistemul de dozare Reagenți: - 14 recipiente cu capacitatea minim 3.5 litri (10 reagenți de lucru, 2 reagenți de spălare, 1 colectare condens); - 3 bai de parafina cu capacitatea minim 3.5 litri, cu temperatura setabila intre 40 si 65°C - Timpul golirii vasului de reactie setabil în trei pași sau automat Indicatori de avertizare Senzori de detecție de subumplere sau supraumplere vas de reacție Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Interfața Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color rezistent la solventi. Alimentarea, 220 V, 50 Hz Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului . |  |  | Centrul Medicină Legală
33100000-1 | 18 | LOT NR.18-Monitor fetal | LOT NR.18-Monitor fetal |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv portabil pentru monitorizarea bătăilor inimii fetale (FHR) Frecvența ultrasunetelor: 1 – 3 MHz Sondă fetală: Min. 2 cristale, fascicul îngust Răspuns audio: 300 – 1000 Hz Frecvența cardiacă fetală (FHR) 50 – 210 bpm Rezoluție FHR: 1 bpm Precizie FHR: ± 2 bpm Mod de măsurare În timp real Moduri ajustabile FHR Da Volum ajustabil Da Vizualizare Ecran TFT/LCD Afișaj FHR: 3 cifre Pictogramă puls FHR Da Afișaj stare baterie Da Ieșire audio obligatoriu Durata de viață baterie Min. 6 ore Alimentare Baterie reîncărcabilă sau acumulator Portabilitate Dispozitiv mobil Accesorii: Să fie incluși toți accesorii recomandați de producător |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 19 | LOT NR.19-Monitor fetal Doppler | LOT NR.19-Monitor fetal Doppler |  |  |  | Descriere: Dispozitiv portabil pentru monitorizarea bătăilor inimii fetale intrauterin la gravide Display Frecvența ultrasunete 2-3 MHz Conectivitate Baterie sau USB Accesorii: Să fie incluși toți accesorii recomandați de producător |  |  | Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF "Nicolae Testemitanu"
33100000-1 | 20 | LOT NR.20-Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice | LOT NR.20-Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice |  |  |  | Parametrul Specificația Tip dispozitiv Portabil, tip handheld, cu sondă OAE dedicată Moduri de măsurare DPOAE și TEOAE – ambele obligatorii Evaluare automată PASS / REFER automat, bazat pe criterii SNR și/sau reproducibilitate Afișaj Color Limbă interfață RO/RU; EN acceptat Protocoale / funcții: ≥2 protocoale screening obligatoriu Protocoale configurabile obligatoriu Auto-stop obligatoriu Verificare probă / etanșare obligatoriu Control zgomot / artefacte obligatoriu Parametri DPOAE: Frecvențe test (f2) 2,0 – 5,0 kHz Număr frecvențe ≥4 frecvențe Nivel stimul (L1/L2) Reglabil ≥40 – 70 dB SPL Criteriu SNR Reglabil ≥3 – ≥6 dB Timp analiză Automat, cu limită setabilă Parametri TEOAE: Frecvențe / benzi 0,7 – 4,0 kHz (≥5,0 kHz acceptat) Nivel stimul ≈80 – 85 dB peSPL Stocare internă ≥250 teste Export date: USB către PC; Bluetooth/Wi-Fi acceptat Format raport: Rapoarte PDF / imprimabile prin PC Baterie Reîncărcabilă Autonomie ≥6 ore sau ≥100 teste Greutate ≤500 g (fără accesorii) Standarte IEC/EN 60601-1 (Tip B) & IEC/EN 60601-1-2 & IEC 60645-6 (Tip 1 și/sau Tip 2) & Marcaj CE Accesorii minime: Sondă OAE inclusă; ≥100 eartips (min. 6 mărimi) trusă curățare- dacă este recomandat de către producător carcasă transport software PC (dacă necesar) garanție ≥24 luni |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 21 | LOT NR.21-Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | LOT NR.21-Recirculator Bactericid (pentru 60m2) |  |  |  | Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 60m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare ). Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m |  |  | CS Soroca
33100000-1 | 22 | LOT NR.22-Sistem de prelevare a probelor de aer | LOT NR.22-Sistem de prelevare a probelor de aer |  |  |  | Monitorizarea contaminării microbiene a aerului Debit de aer 100L/m Pentru placi Petri și Rodac Controlată de microprocesor Volum total de aer minim 10-9900L Cu rotație (Spin) Conectarea cu PC/ imprimantă Format comunicare XML, CSV sau echivalent Alimentare 100-240V Alimentare baterii reîncarcabile cu autonomie minim 8 ore Toate accesoriile recomandate de producător să fie incluse |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 23 | LOT NR.23-Anaerostat cu pachete de gaz | LOT NR.23-Anaerostat cu pachete de gaz |  |  |  | Anaerostat cu pachete de gaz. Volum 2.5L Indicatoarele 200 buc-în set Pachete 200 buc- în set |  |  | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă
33100000-1 | 24 | LOT NR.24-Centrifugă cu spălare automată a celulelor | LOT NR.24-Centrifugă cu spălare automată a celulelor |  |  |  | Centrifugă pentru teste serologice și spălare a celulelor din sânge Capacitate: rotor inclus pentru 10-12 eprubete de 3 ml (10x75 mm) RPM: setabil, 0 - 3500 rpm, RCF: setabil " Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării. Protecție la debalansare. Memorie pentru ≥ 20 programe de lucru, minim 10 programabile de utilizator Program preinstalat pentru mentenanță/curățare a centrifugii Pași disponibili pentru programare: umplere, centrifugare, decantare, agitare. Dozare automată a soluției fiziologice Dotată cu port pentru evacuarea deșeurilor Dotată cu pompă pentru soluție fiziologică și senzor de flux Interfața cu utilizatorul: ecran tactil color Afișare pe ecran a timpului rămas și etapelor programului actual Nivel Zgomot ≤50 dB Alimentare: 210-240 V 50 HZ Dimensiuni: L,A,H ≤ 500 mm Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare. Certificat conformitate european, IVD |  |  | IMU
33100000-1 | 25 | LOT NR.25-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | LOT NR.25-Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da |  |  | IMU
33100000-1 | 26 | LOT NR.26-pH metru -2 – 20 pH | LOT NR.26-pH metru -2 – 20 pH |  |  |  | Descriere: Dispozitiv pentru măsurarea pH cu electrozi specifici măsurărilor în medii de cultură lichide și semisolide Anul producerii: 2025 sau mai nou; Gama de măsurare: -2 – 20 pH; Rezoluție setabilă: 0.1, 0.01 și 0.001 pH; Acuratețe: ±0.1, ±0.01, ±0.005 pH, în dependență de rezoluția setată; Calibrare: automată și manuală în minim 3 puncte; Compensare temperatură: automată și manuală în domeniul -5°C – 105°C; Afișare: ecran LCD; Număr canale: 2 canale pentru măsurarea pH sau 2 dispozitive cu un canal; Tensiune alimentare: 210 – 240V/50Hz; Posibilitate funcționare de la rețea electrică și de la baterii sau acumulatori. Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul: Electrod pH recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură lichide – 1 bucată; Electrod pH, pentru suprafețe, recomandat de producător pentru măsurarea pH al mediilor de cultură semisolide(cu agar-agar) – 1 bucată; Suport pentru electrozi: 1 bucată pentru 2 electrozi sau 2 bucăți pentru fiecare electrod; Cablu de alimentare sau adaptor de rețea electric – 1 set; Baterii sau acumulatori – 1 set; Soluții pentru calibrare, curățare, păstrare electrozi – 1 set; Alte accesorii și consumabile recomandate de producător pentru utilizarea corectă a dispozitivului. |  |  | IMU
33100000-1 | 27 | LOT NR.27-pH metru 0…14 pH | LOT NR.27-pH metru 0…14 pH |  |  |  | pH-metru de laborator (portabil/staționar) pentru medii nutritive Tip echipament: pH-metru laborator portabil și/sau staționar. Compatibil pentru măsurarea pH-ului mediilor nutritive (microbiologie/cultură celule). Performanță de măsurare pH Domeniu pH minim 0,00…14,00 pH Obligatoriu. Rezoluție pH: 0,01 pH. Afișare cu 2 zecimale. Precizie (acuratețe) pH ±0,02 pH (la 25 °C) În condiții de calibrare corespunzătoare. Timp răspuns (stabilizare) ≤15 s Temperatură / compensare Temperatură de operare minim 0…50 °C ATC – compensare automată temperatură DA Senzor integrat în electrod sau sondă externă. Domeniu ATC minim 0…100 °C Calibrare / memorie / interfețe Calibrare pH ≥3 puncte (pH 4,01 / 7,00 / 10,01) Automat și/sau manual; memorare data/ora calibrare Memorie internă ≥1000 înregistrări sau echivalent prin stocare în software PC Interfețe: USB și/sau RS‑232 (cel puțin una); Alimentare / construcție Alimentare: Adaptor AC 100–240 V, 50/60 Hz Obligatoriu. Baterie reîncărcabilă dacă este portabil; autonomie ≥8 h. Afișaj LCD iluminat graphic/color Carcasă: Rezistentă la agenți de curățare Electrod pH (cerințe) Tip electrod: combinat (sticlă + referință) compatibil cu medii nutritive și probe cu materie organică. Joncțiune: Joncțiune dublă sau ceramică Vârf: Spear sau flat Conector BNC (acceptat) sau conector specific producător Lungime cablu ≥1 m Durată viață estimată ≥12 luni Accesorii obligatorii (incluse în ofertă) Electrod pH combinat compatibil cu echipamentul- 1 buc. (instalat) Electrod pH de rezervă (Același tip/compatibil)- 1 buc. Sondă temperatură pentru ATC-1 buc. (dacă nu e integrată) Tampoane calibrare: pH 4,01 – 1 L; pH 7,00 – 1 L; pH 10,01 – 1 L. Echivalent (250 mL×4) acceptat Soluție curățare electrod pentru depuneri organice/proteine ≥250 mL Soluție stocare (KCl) recomandată de producător.≥250 mL Soluție reumplere pentru electrod (dacă acesta se reumple) ≥100 mL Beaker (Pahare de laborator.) 100 mL 2 buc. Suport electrod (Holder/stand) 1 buc. Software + cablu pentru export date (USB/RS232). Certificat/raport calibrare la livrare. Trasabil; factory calibration report sau laborator acreditat (acceptat). Adaptor + cablu alimentare Încărcător inclus (dacă funcționează pe baterii) Kit reparație/mentenanță electrod 1 set Dacă este aplicabil pentru tipul de electrod. |  |  | AMT Ciocana

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | LOT NR.1-400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 36000 | LOT NR.1 | LOT NR.1-LOT NR.1-400141 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | LOT NR.2-Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 245000 | LOT NR.2 | LOT NR.2-LOT NR.2-Costum,echipament cu stimulare electrică pentru pacienți
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.3-Pipetă-dozator automat cu un canal | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 2160 | LOT NR.3 | LOT NR.3-LOT NR.3-Pipetă-dozator automat cu un canal
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.4-Pipetă-dozator automat cu un canal | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 2160 | LOT NR.4 | LOT NR.4-LOT NR.4-Pipetă-dozator automat cu un canal
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Pipetă-dozator automat cu un canal | LOT NR.5-Pipetă-dozator automat cu un canal | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 2160 | LOT NR.5 | LOT NR.5-LOT NR.5-Pipetă-dozator automat cu un canal
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Pipetă-dozator automat cu 8 canale | LOT NR.6-Pipetă-dozator automat cu 8 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 15300 | LOT NR.6 | LOT NR.6-LOT NR.6-Pipetă-dozator automat cu 8 canale
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Endomotor cu apex locator | LOT NR.7-Endomotor cu apex locator | 3: Bucată; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 75600 | LOT NR.7 | LOT NR.7-LOT NR.7-Endomotor cu apex locator
33100000-1 | 8 | LOT NR.8-Set de îndepărtat ace fracturate din canalul radicular | LOT NR.8-Set de îndepărtat ace fracturate din canalul radicular | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 12600 | LOT NR.8 | LOT NR.8-LOT NR.8-Set de îndepărtat ace fracturate din canalul radicular
33100000-1 | 9 | LOT NR.9-Autorefractometru cu keratomie | LOT NR.9-Autorefractometru cu keratomie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 112500 | LOT NR.9 | LOT NR.9-LOT NR.9-Autorefractometru cu keratomie
33100000-1 | 10 | LOT NR.10-Ramă de probă universală cu lentile | LOT NR.10-Ramă de probă universală cu lentile | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 18000 | LOT NR.10 | LOT NR.10-LOT NR.10-Ramă de probă universală cu lentile
33100000-1 | 11 | LOT NR.11-Tonometru ocular non-contact (air-puff) | LOT NR.11-Tonometru ocular non-contact (air-puff) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 13500 | LOT NR.11 | LOT NR.11-LOT NR.11-Tonometru ocular non-contact (air-puff)
33100000-1 | 12 | LOT NR.12-Set lentile oftalmologice | LOT NR.12-Set lentile oftalmologice | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 9000 | LOT NR.12 | LOT NR.12-LOT NR.12-Set lentile oftalmologice
33100000-1 | 13 | LOT NR.13-Lampă cu fantă | LOT NR.13-Lampă cu fantă | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 169200 | LOT NR.13 | LOT NR.13-LOT NR.13-Lampă cu fantă
33100000-1 | 14 | LOT NR.14-Set lentile oftalmologice | LOT NR.14-Set lentile oftalmologice | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 29166.6667 | LOT NR.14 | LOT NR.14-LOT NR.14-Set lentile oftalmologice
33100000-1 | 15 | LOT NR.15-Ramă de probă universală | LOT NR.15-Ramă de probă universală | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 11666.6667 | LOT NR.15 | LOT NR.15-LOT NR.15-Ramă de probă universală
33100000-1 | 16 | LOT NR.16-Ramă de probă universală cu lentile | LOT NR.16-Ramă de probă universală cu lentile | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 11666.6667 | LOT NR.16 | LOT NR.16-LOT NR.16-Ramă de probă universală cu lentile
33100000-1 | 17 | LOT NR.17-Procesor de țesuturi umane | LOT NR.17-Procesor de țesuturi umane | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 710000 | LOT NR.17 | LOT NR.17-LOT NR.17-Procesor de țesuturi umane
33100000-1 | 18 | LOT NR.18-Monitor fetal | LOT NR.18-Monitor fetal | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 16666.67 | LOT NR.18 | LOT NR.18-LOT NR.18-Monitor fetal
33100000-1 | 19 | LOT NR.19-Monitor fetal Doppler | LOT NR.19-Monitor fetal Doppler | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1250 | LOT NR.19 | LOT NR.19-LOT NR.19-Monitor fetal Doppler
33100000-1 | 20 | LOT NR.20-Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice | LOT NR.20-Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 70000 | LOT NR.20 | LOT NR.20-LOT NR.20-Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice
33100000-1 | 21 | LOT NR.21-Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | LOT NR.21-Recirculator Bactericid (pentru 60m2) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 4000 | LOT NR.21 | LOT NR.21-LOT NR.21-Recirculator Bactericid (pentru 60m2)
33100000-1 | 22 | LOT NR.22-Sistem de prelevare a probelor de aer | LOT NR.22-Sistem de prelevare a probelor de aer | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 85000 | LOT NR.22 | LOT NR.22-LOT NR.22-Sistem de prelevare a probelor de aer
33100000-1 | 23 | LOT NR.23-Anaerostat cu pachete de gaz | LOT NR.23-Anaerostat cu pachete de gaz | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 20000 | LOT NR.23 | LOT NR.23-LOT NR.23-Anaerostat cu pachete de gaz
33100000-1 | 24 | LOT NR.24-Centrifugă cu spălare automată a celulelor | LOT NR.24-Centrifugă cu spălare automată a celulelor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 260000 | LOT NR.24 | LOT NR.24-LOT NR.24-Centrifugă cu spălare automată a celulelor
33100000-1 | 25 | LOT NR.25-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | LOT NR.25-Sistem garou pneumatic, cu accesorii | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 290000 | LOT NR.25 | LOT NR.25-LOT NR.25-Sistem garou pneumatic, cu accesorii
33100000-1 | 26 | LOT NR.26-pH metru -2 – 20 pH | LOT NR.26-pH metru -2 – 20 pH | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 31224 | LOT NR.26 | LOT NR.26-LOT NR.26-pH metru -2 – 20 pH
33100000-1 | 27 | LOT NR.27-pH metru 0…14 pH | LOT NR.27-pH metru 0…14 pH | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 25000 | LOT NR.27 | LOT NR.27-LOT NR.27-pH metru 0…14 pH
2278820.67
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________