## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709423287778 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 7 | Balon angioplastie periferica pentru leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | SABER .035 PTA Dilatation Catheter 48003002N - xxxxx - 48012004R ( toate din brosura pagina 1 si 2) | SUA | Cordis | Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035″ SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm. | Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 , și 135cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035″ | DM000618091 DM000618095 DM000618185 DM000618129 DM000618097 DM000618099 DM000618147 DM000618213 DM000618135 DM000618141 DM000618125 DM000618173 DM000618191 DM000618193 DM000618203 DM000618199 DM000618201 DM000618195 DM000618179 DM000618175 DM000618205 DM000618187 DM000618177 DM000618157 DM000618113 DM000618121 DM000618189 DM000618211 DM000618163 DM000618207 DM000618155 DM000618103 DM000618101 DM000618123 DM000618093 DM000618159 DM000618197 DM000618133 DM000618145 DM000618109 DM000618105 DM000618139 DM000618209 DM000618165 DM000618161 DM000618119 DM000618181 DM000618131 DM000618117 DM000618143 DM000618169 DM000618087 DM000618153 DM000618171 DM000618089 DM000618107 DM000618127 DM000618111 DM000618167 DM000618215 DM000618120 DM000618106 DM000618088 DM000618204 DM000618162 DM000618208 DM000618110 DM000618100 DM000618198 DM000618206 DM000618188 DM000618144 DM000618112 DM000618094 DM000618190 DM000618136 DM000618138 DM000618122 DM000618132 DM000618102 DM000618098 DM000618186 DM000618192 DM000618150 DM000618118 DM000618116 DM000618164 DM000618214 DM000618104 DM000618176 DM000618166 DM000618146 DM000618134 DM000618140 DM000618158 DM000618194 DM000618114 DM000618196 DM000618172 DM000618212 DM000618156 DM000618128 DM000618126 DM000618154 DM000618090 DM000618152 DM000618108 DM000618151 DM000618148 DM000618184 DM000618210 DM000618170 DM000618182 DM000618092 DM000618149 DM000618160 DM000618202 DM000618124 DM000618178 DM000618142 DM000618096 DM000618216 DM000618200 DM000618130 DM000618180 DM000618168 DM000618174
33100000-1 | 8 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | BioPath™ 035 drug-eluting balloon BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40120 S, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40120 L, BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50120 S, BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L, BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L. | Switzerland | Biosensors | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametere necesare; 4-7 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 atm) - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr si 7 Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 130 cm Port pentru fir ghid si port pentru balon Compatibilitate cu ghid 0,035₺ Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,2 μg/mm² (in caz de deviatie participantul trebuie sa prezinte studii clinice de eficienta a dozei) Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametere necesare; 4-7 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 atm) - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr si 7 Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 135 cm Port pentru fir ghid si port pentru balon Compatibilitate cu ghid 0,035₺ Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie 3 μg/mm² Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani | DM000363820 DM000363773 DM000363827 DM000363813 DM000363806 DM000363799 DM000363766 DM000363787 DM000363780 DM000363915 DM000363922 DM000363901 DM000363889 DM000363882 DM000363868 DM000363916 DM000363909 DM000363923 DM000363902 DM000363890 DM000363876 DM000363869 DM000363883 DM000363821 DM000363807 DM000363814 DM000363800 DM000363767 DM000363788 DM000363781 DM000363774 DM000363822 DM000363815 DM000363808 DM000363801 DM000363789 DM000363768 DM000363775 DM000363782 DM000363917 DM000363910 DM000363924 DM000363870 DM000363877 DM000363824 DM000363817 DM000363810 DM000363803 DM000363791 DM000363777 DM000363770 DM000363784 DM000363919 DM000363912 DM000363905 DM000363872 DM000363893
33100000-1 | 12 | Balon non-compliant de dimensiuni mari | Balon non-compliant de dimensiuni mari | Emerge NC H7493927630400 H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927620400 H7493927615400 H7493927606450 H7493927608450 H7493927620450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927615500 H7493927620500 H7493927606500 H7493927612500 H7493927608500 H7493927608550 H7493927612550 H7493927620550 H7493927615550 H7493927620600 H7493927608600 H7493927615600 H7493927612600 | SUA | Boston Scientific | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanţa non-compliării: creşterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | Cerinte obligatorii fixe: Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanţa non-compliării: creşterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm( brosura pagina 2). Cerinteminime obligatorii: Dimensiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 144 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | DM000221822 DM000221814 DM000221781 DM000221775 DM000221783 DM000221779 DM000221817 DM000221785 DM000221805 DM000221786 DM000221788 DM000221808 DM000221815 DM000221824 DM000221793 DM000221800 DM000221819 DM000221812 DM000221828 DM000221827 DM000221823 DM000221820 DM000221829 DM000221816
33100000-1 | 14 | Balon pentru arterele carotide | Balon pentru arterele carotide | AVIATOR™ AVIATOR™ PLUS 0.014” rapid-exchange PTA Cathete 424-4020 W 424-4040 W 424-4520 W 424-4540 W 424-5020 W 424-5040 W 424-5520 W 424-5540 W 424-6020 W 424-6040 W 424-7020 W 424-7040 W | SUA | Cordis | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014” sau 0,018”; Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse intre 2 și 7 mm cu incremente de 5mm, cu Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină obligator minim 135cm; compatibil cu categhid 6F; Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 7-10 atm; RBP la minim 15 atm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi obligatorii de 20,40,60mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni) ; | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014” ; Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicat in leziunile cu predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse intre 4 și 7 mm cu incremente de 5mm, cu Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină 142 cm ( pagina 3); compatibil cu categhid 6F; Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 10 atm; RBP la minim 12-14 atm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi obligatorii de 20,40, 60mm (pagina 4) ; | DM000594919, DM000594939, DM000594933, DM000594931, DM000594921, DM000594937, DM000594923, DM000594927, DM000594917, DM000594935, DM000594929, DM000594925
33100000-1 | 15 | Balon pentru CTO | Balon pentru CTO | PowerLine PTCA catheter PWR-1510 PWR-2010 PWR-2510 PWR-3010 PWR-3510 PWR-4010 PWR-1515 PWR-2015 PWR-3015 PWR-3515 PWR-4015 PWR-1520 PWR-2020 PWR-2720 PWR-3020 PWR-3520 PWR-4020 PWR-1530 PWR-2030 PWR-2530 PWR-3030 PWR-3530 PWR-4030 | Switzerland | Biosensors | Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime shaft: 145 cm. +/-5 cm Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre balon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Lungimi balon: minim 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm. Diametru de întrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului | Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime shaft: 142 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre balon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm.Lungimi balon: minim 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul shaft-ului:Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm. Diametru de întrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului ( pagina 1 tehnical fail) | DM000350210, DM000350206, DM000350212, DM000350199, DM000350200, DM000350184, DM000350204, DM000350196, DM000350197, DM000350190, DM000350203, DM000350211, DM000350209, DM000350187, DM000350193, DM000350186, DM000350185, DM000350205, DM000350192, DM000350198, DM000350191,
33100000-1 | 19 | Cateter cu balon | Cateter cu balon | Mustang™Cateter dilatator cu balon PTA 08714729793625 08714729793755 08714729793601 08714729794462 08714729794479 08714729793977, 08714729793335, 08714729794967, 08714729793366, 08714729794127, 08714729794691, 08714729794509, 08714729793519, 08714729794981, 08714729794141,08714729795056, 08714729794295, 08714729794134, 08714729795230, 08714729793663, 08714729794080, 08714729794097, 08714729794684, 08714729794073, 08714729793557, 08714729794233, 08714729793533, 08714729795254, 08714729793847, 08714729794448, 08714729793526 ,08714729795001, 08714729794608, 08714729794752, 08714729794363, 08714729794431,08714729793465, 08714729793458, 08714729793670, 08714729793724, 08714729793823, 08714729794387, 08714729794523, 08714729794028, 08714729793571, 08714729793472, 08714729793373, 08714729794936, 08714729793540, 08714729794974, 08714729794998, 08714729793687, 08714729793380, 08714729794714, 08714729793793, 08714729793939, 08714729794516, 08714729794110, 08714729794769, 08714729794325, 08714729793618, 08714729794776, 08714729795223, 08714729793649, 08714729793694, 08714729794165, 08714729793878, 08714729793595, 08714729794417, 08714729795186, 08714729794059 08714729794288, 08714729794011, 08714729793717, 08714729794219, 08714729794035 08714729794301, 08714729793816 08714729795162 , 08714729795209, 08714729793830 ,08714729793748, 08714729793410, 08714729794653 ,08714729794677, 08714729793786, 08714729794257, 08714729793434, 08714729793403, 08714729793502 08714729794394 , 08714729794554, 08714729794943, 08714729793762, 08714729794738, 08714729794271, 08714729793861, 08714729794486, 08714729794332, 08714729793984, 08714729794561, 08714729794455, 08714729794615, 08714729793656, 08714729794578, 08714729793489, 08714729794240, 08714729794424, 08714729794547, 08714729794493, 08714729794189, 08714729793779, 08714729793915, 08714729793700, 08714729793397, 08714729793328, 08714729794585 08714729794868 , 08714729793427, 08714729793885, 08714729794042, 08714729793342, 08714729794004, 08714729793960, 08714729793892, 08714729794707 08714729794264, 08714729794950, 08714729793359, 08714729794318, 08714729794158, 08714729793991, 08714729794851, 08714729794196, 08714729794530, 08714729793809, 08714729793496, 08714729793854, 08714729793946, 08714729794349 |  |  | Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungimeshaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mmб lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm, SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014″ si 0.018 SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035″ | Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungimeshaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mmб lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm, | DM000187110, DM000187063 DM000187182, DM000187188, DM000187172 DM000187179, DM000187166, DM000187190 DM000187178, DM000187185 , DM000187191 DM000187132 , DM000187175, DM000187145 DM000187189, DM000187170 , DM000187176 DM000187156 ,DM000187161,DM000187142 DM000187157 , DM000187136, DM000187130 DM000187187 , DM000187129, DM000187128 DM000187134 , DM000187150, DM000187152, DM000187149, DM000187124 , DM000187155 DM000187121 , DM000187123 , DM000187144 DM000187159 , DM000187173, DM000187154 DM000187153 , DM000187127 DM000187177 , DM000187141 , DM000187163 DM000187140, DM000187151 , DM000187186 DM000187162 , DM000187137, DM000187180 DM000187143 , DM000187139 , DM000187171 DM000187183 , DM000187158 , DM000187164 DM000187165 , DM000187135, DM000187148, DM000187122 , DM000187174 ,DM000187126 DM000187181 , DM000187184 ,DM000187160 DM000187169 , DM000187146, DM000187138 DM000187168, DM000187167 DM000187133, DM000187147, DM000187057 , DM000187085 , DM000187111 DM000187051, DM000187048 , DM000187078 DM000187086 , DM000187088 DM000187073, DM000187114 ,DM000187082 DM000187052, DM000187064 ,DM000187103 DM000187099 , DM000187092 ,DM000187107 DM000187060, DM000187074 DM000187053 DM000187083 ,DM000187094 , DM000187090, DM000187071 DM000187100 , DM000187096 ,DM000187055 DM000187079 , DM000187047 ,DM000187093 DM000187056 , DM000187059, DM000187101, DM000187068 ,DM000187077 DM000187050, DM000187067, DM000187081, DM000187108, DM000187084 DM000187095,DM000187046
33100000-1 | 20 | Cateter de suport periferic 0.014” | Cateter de suport periferic 0.014” | Rubicon™ Support Catheter H74939240035061 H74939240035091 H74939240035131 H74939240035151 H74939239018091 H74939239018131 H74939239018151 H74939212014131 H74939212014151 | SUA | Boston Scientific | Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 ". Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. Să conțină nu mai putin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta ( pentru 0.014 " și 0.018 " ) și o distanță de 50 mm pentru (0,035 "). Lungimea markerilor nu mai putin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F. Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm. | Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 ".( pagina 2) Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. Să conțină nu mai putin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm ( pagina 3) , stratul interior hidrofil produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta ( pentru 0.014 " și 0.018 " ) și o distanță de 50 mm pentru (0,035 "). (pagina 4) Lungimea markerilor nu mai putin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F.Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm. ( pagina 6) | DM000462757 DM000462753 DM000462756 DM000462759 DM000462751 DM000462755 DM000462758 DM000462752 DM000462754
33100000-1 | 27 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | SABER .018 PTA Dilatation Catheter 48002002S- xxxxxx- 48010010S de 90 cm lungime utila si 48004008X - xxxxxx- 48008010X de 150 cm lungime utila (toate din catalog) | Irlanda | Cordis | Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru | Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018”(pagina 4) Lungime utilă: 90,150 cm (pagina 4) Materialul bașonului: DURALYN™(pagina 4) Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm(pagina 4) Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm(pagina 4) Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm (pagina 4) Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru (pagina 4-5) | DM000618091 DM000618248 DM000618095 DM000618297 DM000618359 DM000618379 DM000618185 DM000618290, DM000618229 DM000618361 DM000618360 DM000618368 DM000618227 DM000618369 DM000618304 DM000618278 DM000618327 DM000618296 DM000618273 DM000618328 DM000618382 DM000618129 DM000618305 DM000618239 DM000618306 DM000618277 DM000618228 DM000618097 DM000618344 DM000618099 DM000618147 DM000618217 DM000618322 DM000618254 DM000618347 DM000618316 DM000618295 DM000618221 DM000618213 DM000618355 DM000618284 DM000618188 DM000618135 DM000618141 DM000618241 DM000618249 DM000618343 DM000618125 DM000618173 DM000618247 DM000618337 DM000618312 DM000618270 DM000618191 DM000618193 DM000618374 DM000618203 DM000618364 DM000618279 DM000618252 DM000618260 DM000618280 DM000618271 DM000618329 DM000618222 DM000618267 DM000618375 DM000618291,DM000618330 DM000618268 DM000618258 DM000618353 DM000618367 DM000618313 DM000618253 DM000618223 DM000618235 DM000618358 DM000618263 DM000618366 DM000618233 DM000618326 DM000618272 DM000618319 DM000618317 DM000618214 DM000618250 DM000618334 DM000618224 DM000618342 DM000618274 DM000618345 DM000618370 DM000618255 DM000618264 DM000618220 DM000618332 DM000618300 DM000618307 DM000618356 DM000618219 DM000618352 DM000618302 DM000618324 DM000618237 DM000618381 DM000618266 DM000618283 DM000618234 DM000618282 DM000618261 DM000618303 DM000618323 DM000618301 DM000618354 DM000618218 DM000618243 DM000618276 DM000618339 DM000618325 DM000618265 DM000618259 DM000618251 DM000618232 DM000618372 DM000618357 DM000618244 DM000618269 DM000618242 DM00061829 2DM000618299 DM000618230 DM000618281 DM000618246 DM000618288 DM000618331 DM000618309 DM000618294 DM000618231 DM000618262 DM000618293 DM000618314 DM000618311 DM000618336 DM000618238 DM000618320 DM000618362 DM000618380 DM000618335 DM000618245 DM000618377 DM000618365 DM000618240 DM000618298 DM000618318 DM000618376 DM000618349 DM000618287 DM000618286 DM000618378 DM000618321 DM000618289 DM000618346
33100000-1 | 35 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing | OUTBACK™ Elite Re-Entry Catheter OTB59080A OTB59120A | SUA | Cordis | Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compotabil cu ghid 0,014in | Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. (pagina 2) Compotabil cu ghid 0,014in | DM000621068 DM000621067
33100000-1 | 40 | Dispozitiv pentru extracția și manipularea corpilor străini | Dispozitiv pentru extracția și manipularea corpilor străini | ATREIVE vascular shnare kit 38200610 38200615 38200620 38200630 38200645 381003004 381003008 | SUA | Cordis | Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din material radio-opac pentru vizibilitate optima Lungime: obligator 120cm,175cm (se admite +/-5cm) in dependenta de diametre; diametre : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm; | Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din material radio-opac pentru vizibilitate optima Lungime: obligator 120cm,175cm (se admite +/-5cm) in dependenta de diametre; diametre : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm; | este la etapa de notificare (atasat cerere semnată catre AMDM)
33100000-1 | 41 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | ATREIVE vascular shnare kit 38200610 38200615 38200620 38200630 38200645 381003004 381003009 | SUA | Cordis | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 120, 175 cm (±5 cm) Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 120, 175 cm Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). | este la etapa de notificare (atasat cerere semnată catre AMDM)
33100000-1 | 42 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | ATREIVE vascular shnare kit 38200610 38200615 38200620 38200630 38200645 381003004 381003010 | SUA | Cordis | Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperareafiltrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. | Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperareafiltrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. | este la etapa de notificare (atasat cerere semnată catre AMDM)
33100000-1 | 43 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | pRESET Thrombectomy Device pRESET Thrombectomy Device PRE-4-20, PRE-6-30, PRE-LUX-4-20, PRE-LT-4-20, PRE-LT-3-20 PRES-5-40 | Germany | Phenox | Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repoziționați. Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017'' (0.43 mm) si 0.021'' (0.53 mm). Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm | Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repoziționați. Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017'' (0.43 mm) si 0.021'' (0.53 mm). Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm | DM000621104 DM000621103 DM000621099 DM000621101 DM000621100 DM000621102 DM000621098
33100000-1 | 46 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | pORTAL 14 (PORT 14-200-1) Steerable Hydrophilic Guidewire | Germany | Phenox | irul de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Firul de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in vascularizatia periferica si cerebrala in timpul procedurilor de diagnostice si/sau terapeutice. Dispozitivul de torsionare a firului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii firului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale. Dispozitivul de introducere a firului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza. Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06% mm (0.0025'') intre lumenul cateterului si firul de ghidaj. Firul hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului. Caracteristici: • urmarire: firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027 • traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele dificile • stabilitate: designul miezului firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie • marker radioopac pe coil din platina • manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm • varf remodelabil: 2cm • capac din PTFE • miez din otel inoxidabil • nu se rasuceste: evita rasucirea firelor pentru a sustine performanta maxima • hidratare eficienta: se hidrateaza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere • forma varfului: formatare ”odată cu banda” pentru a mentine integritatea varfului Firul de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara probleme a sistemelor 021 si 027 aferente livrarii dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterelor destinate stenturilor. Firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg''. Firul de ghidaj are o camasa radioopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radioopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale. Firul de ghidaj are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului. Tehnologii: • Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: suport pe sina pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cuplului. Astfel, miezul firului de ghidaj este rasucit si calit pentru marirea cuplului. Tehnologia Microridge (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un prolaps redus al varfului. Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de prolaps, pentru a spori forta de impingere proximala si pentru a oferi suport varfului distal. Dimensiuni: • diametru: .014'' • lungime totala: 205 cm • lungime coil: 5 cm | Firul de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza.Firul de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in vascularizatia periferica si cerebrala in timpul procedurilor de diagnostice si/sau terapeutice.Dispozitivul de torsionare a firului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii firului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale.Dispozitivul de introducere a firului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza.Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06% mm (0.0025'') intre lumenul cateterului si firul de ghidaj. Firul hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului.Caracteristici:• urmarire: firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027• traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele dificile• stabilitate: designul miezului firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie• marker radioopac pe coil din platina• manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 36cm• varf remodelabil: 2cm• capac din PTFE• miez din otel inoxidabil• nu se rasuceste: evita rasucirea firelor pentru a sustine performanta maxima• hidratare eficienta: se hidrateaza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere• forma varfului: formatare ”odată cu banda” pentru a mentine integritatea varfului Firul de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara probleme a sistemelor 021 si 027 aferente livrarii dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterelor destinate stenturilor.Firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic.Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg''.Firul de ghidaj are o camasa radioopaca de 36 cm, saturata cu tungsten, radioopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale. Firul de ghidaj are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.Tehnologii: • Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: suport pe sina pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cuplului. Astfel, miezul firului de ghidaj este rasucit si calit pentru marirea cuplului. Tehnologia Microridge (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala mbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un prolaps redus al varfului. Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de prolaps, pentru a spori forta de impingere proximala si pentru a oferi suport varfului distal.Dimensiuni:• diametru: .014'' • lungime totala: 205 cm • lungime coil: 5 cm | DM000613846
33100000-1 | 54 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti | Merit® Manifolds cu trei rubinete 203HF-R | SUA | Merit Medical | Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati | Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati | DM000625731
33100000-1 | 70 | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer | pORTAL 14 (PORT 14-200-1) Steerable Hydrophilic Guidewire plus pORTAL EXT (PORT 14-115-1-EX) Extension Wire | Germany | Phenox | Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Lungime -minim 200 cm. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Diametru 0.014’’. SAU Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie”docking wire”) cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014”; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii | Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 205cm (u posibilitatea de conexiune prin andocare, cu firul de extensie”docking wire”lungime extinsa Total Length pina la 318 cm) cm. Vârf formatabil | DM000613846
33100000-1 | 71 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate | pORTAL 14 (PORT 14-200-1) Steerable Hydrophilic Guidewire plus pORTAL EXT (PORT 14-115-1-EX) Extension Wire | Germany | Phenox | Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300 (+/-15 cm), se acceptă lungime sumară cu firul de extensie”docking wire”) cm. Vârf formatabil. | Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului 205cm(pORTAL 14) (Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, cu firul de extensie”docking wire”lungime extinsa Total Length pina la 318 cm(pORTAL EXT Extension Wire) Vârf formatabil. | DM000613846
33100000-1 | 74 | Microghid cu varf moale acoperit cu polimer și inserție de platină | Microghid cu varf moale acoperit cu polimer și inserție de platină | pORTAL 14 Steerable Hydrophilic Guidewire (PORT 14-200-1) Steerable Hydrophilic Guidewire | Germany | Phenox | Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg’'.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capatdistal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie”docking wire”) cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014”; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii | Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg’'.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 205 cm. | DM000613846
33100000-1 | 84 | Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă | Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă | AVANTI™ + Standard Sheath Introducer 504-605X 504-606X 504-607X 504-608X | SUA | Cordis | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini -ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross -cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G in interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într -un suport de plastic.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lunghimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini -ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 21 G in interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); mini-ghid cu lunghimea de 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | DM000195883 DM000195884 DM000195885 DM000195882
33100000-1 | 86 | Set introductor radial scurt | Set introductor radial scurt | AVANTI™+ Sheath Introducer kit with mini-guidewire 504-614Z 504-615Z 504-616Z 504-617Z 504-604S 504-605S 504-606S | SUA | Cordis | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-11cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | Ac angiografic de 21G si fir de ghidare mic0,021"/0,53mm , introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7,5 cm-11cm Miniguide cu lungimi de 45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. | DM000195960 DM000195963 DM000195961 DM000195962 DM000195914 DM000195913 DM000195915
33100000-1 | 91 | Sistem de detasare a spiralelor | Sistem de detasare a spiralelor | ELECTRO DETACH GENERATOR V4 347-404 | Japonia | Kaneka | Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica. | Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica. | DM000618993
33100000-1 | 92 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | EXOSEAL™ EX500CE EX600CE EX700CE | SUA | Cordis | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”. SAU Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială 5-21F sau venoasa 5-24F, compatibilitate ghid 0,038”, mecanism de închidere prin sutura cu fir de polipropilenămonofilament ca parte componenta a sistemului. Posibilitate de acces repetat prin același abord. SAU Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială 8.5-10F compatibilitate ghid 0,038”, mecanism de închidere prin sutura cu dublu fir împletit, ca parte componenta a sistemului. | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”. SAU Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială 5-21F sau venoasa 5-24F, compatibilitate ghid 0,038”, mecanism de închidere prin sutura cu fir de polipropilenămonofilament ca parte componenta a sistemului. Posibilitate de acces repetat prin același abord. SAU Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială 8.5-10F compatibilitate ghid 0,038”, mecanism de închidere prin sutura cu dublu fir împletit, ca parte componenta a sistemului. | DM000621071 DM000621070 DM000621069
33100000-1 | 97 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | Ed Coil 353-01H1RS, 353-01H2RS 353-01H3RS , 353-0202RS 353-0203RS , 353-0204RS 353-0206RS , 353-0208RS 353-02H3RS, 353-02H4RS 353-02H6RS , 353-0303RS 353-0304RS , 353-0306RS 353-03H6RS, 353-03H8RS 353-0406RS, 353-0408RS 353-1610RS,353-1615R, S352-1620RS 352-1630RS, 350-0209RS 350-0312RS, 350-0412RS 350-0515RS , 350-0620RS 350-0730RS , 350-0820RS 350-0830RS , 350-0930RS 350-1030RS , 350-1230RS | Japonia | Kaneka | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RMVolumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala.Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare.Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D.Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 16 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 30 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | DM000618843, DM000618845, DM000618852, DM000618847, DM000618848, DM000618853, DM000618859, DM000618846, DM000618855, DM000618849, DM000618842, DM000618854, DM000618856, DM000618850,DM000618858, DM000618851,DM000618857, DM000618844, DM000618860, DM000618861, DM000618862, DM000618863, DM000618875 DM000618865 DM000618871 DM000618868 DM000618874 DM000618869 DM000618873 DM000618864 DM000618870 DM000618867 DM000618872 DM000618866
33100000-1 | 100 | Spirale platina si tungsten | Spirale platina si tungsten | Ed Coil 353-01H1RS, 353-01H2RS 353-01H3RS , 353-0202RS 353-0203RS , 353-0204RS 353-0206RS , 353-0208RS 353-02H3RS, 353-02H4RS 353-02H6RS , 353-0303RS 353-0304RS , 353-0306RS 353-03H6RS, 353-03H8RS 353-0406RS, 353-0408RS 353-1610RS,353-1615R, S352-1620RS 352-1630RS, 350-0209RS 350-0312RS, 350-0412RS 350-0515RS , 350-0620RS 350-0730RS , 350-0820RS 350-0830RS , 350-0930RS 350-1030RS , 350-1230RS | Japonia | Kaneka | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fabricate din aliaj de platina si tungsten foarte moale - livrate pe ghid de 0.014" - umple uniform si minimizeaza compartimentarea - disponibile in variante: 360, 3D si Helical - cu duritate diferita: nano, ultra, soft si standard - - pot fi repozitionate in siguranta - spiralele detașabile Target sunt compatibile cu microcateterele Stryker Neurovascular cu 2 vârfuri cu marcaje (diametru intern minim 0,41 mm [0,016 in], diametru intern maxim 0,48 mm [0,019 in]). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii - diametre: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 mm - lungimi spirala: 1 – 50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fabricate din aliaj de platina si tungsten foarte moale - livrate pe ghid de 0.014" - umple uniform si minimizeaza compartimentarea - disponibile in variante: 360, 3D si Helical - cu duritate diferita: extrasoft, soft si standard - - pot fi repozitionate in siguranta - spiralele detașabile Target sunt compatibile cu microcateterele Stryker Neurovascular cu 2 vârfuri cu marcaje (diametru intern minim 0,41 mm [0,016 in], diametru intern maxim 0,48 mm [0,019 in]). Dimesiuni obligatorii - diametre: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, mm - lungimi spirala: 1 – 30 cm | DM000618843, DM000618845, DM000618852, DM000618847, DM000618848, DM000618853, DM000618859, DM000618846, DM000618855, DM000618849, DM000618842, DM000618854, DM000618856, DM000618850,DM000618858, DM000618851,DM000618857, DM000618844, DM000618860, DM000618861, DM000618862, DM000618863, DM000618875 DM000618865 DM000618871 DM000618868 DM000618874 DM000618869 DM000618873 DM000618864 DM000618870 DM000618867 DM000618872 DM000618866
33100000-1 | 100 | Spirale platina si tungsten | Spirale platina si tungsten | ELECTRO DETACH GENERATOR V4 347-404 | Japonia | Kaneka | Detasare electrolitica bipolara, detasare in mai putin de 10 sec. Compatibil cu spiralele din platina si tungsten. | Detasare electrolitica bipolara, detasare in mai putin de 10 sec. Compatibil cu spiralele din platina si tungsten. | DM000618993
33100000-1 | 101 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | Epic TM Self-Expanding Nitinol Vascular Stent Lungimea 75 cm: H74939054062070 xxxxxxxxxx H74939054126070 (toate din catalog diametr 6mm -12mm ) Lungimea 120 cm: H74939054062020 xxxxxxxxx H749390541126020 (toate din catalogdiametr 6mm -12mm) | SUA | Boston Scientific | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Diametre disponibile: 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile: 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm). • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului: cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla• Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent periferic autoexpandabil din nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, pentru arterele iliace. Compatibil cu ghid 0.035”; Diametre stent: 7,8,9,10mm; Lungimi stent: 30,40,60,80mm; Lungime sistem de livrare:72,130cm. Compatibil cu teaca 6F. Vărf conic atraumatic. Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala; Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. SAU Stent periferic autoexpandabil din nitinol produs dintr un singur tub prin tăiere cu laser, pentru arterele iliace. Compatibil cu ghid 0.035”; Diametre stent: 7,8,9,10mm; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100mm; Lungime sistem de livrare:80,135cm. Compatibil cu teaca 6F. Vărf conic atraumatic. Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala; Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Diametre disponibile: 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile: 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm). ( pagina 1-2 din catalog) • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”( pagina20- 21 brosura) • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui.(pagina 11 brosura) • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere astentului. ( pagina 10) brosura) • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului: cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla• Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. | DM000054072 , DM000054194 , DM000054191 DM000054138 , DM000054153 , DM000054092 DM000054169 , DM000054075 ,DM000054122 DM000054042, DM000054139 , DM000054182 DM000054147 , DM000054051 , DM000054167 DM000054052, DM000054158 , DM000054050 DM000054091 , DM000054099, DM000054095 DM000054067 , DM000054011 DM000054066 DM000054021 , DM000054025 , DM000054078 DM000054116 , DM000054104 , DM000054156, DM000054144, DM000054115, DM000054094, DM000054136, DM000054089, DM000054071 DM000054059, DM000054069 DM000054140 DM000054037,DM000054035, DM000054123 DM000054039 , DM000054074 , DM000054103 DM000054135 , DM000054192 , DM000054054 DM000054048 , DM000054087, DM000054046 DM000054145 , DM000054102 , DM000054112 DM000054119 , DM000054180 , DM000054128 DM000054107 , DM000054129 , DM000054049, DM000054118 , DM000054176 , DM000054065 DM000054100 , DM000054023 , DM000054131 DM000054113, DM000054179 , DM000054155 DM000054053, DM000054151, DM000054077 DM000054161, DM000054097, DM000054029 DM000054079 , DM000054162 , DM000054126 DM000054141 , DM000054124, DM000054096 DM000054146 , DM000054121 , DM000054181 DM000054043 , DM000054120 , DM000054186 DM000054149 , DM000054133 , DM000054178, DM000054142 , DM000054125 , DM000054110 DM000054173 , DM000054027 , DM000054188 DM000054159 , DM000054088 , DM000054033 DM000054166, DM000054185, DM000054057 DM000054093 , DM000054148 , DM000054109 DM000054063, DM000054020 , DM000054195 DM000054061 , DM000054130, DM000054172 DM000054165 , DM000054137, DM000054031 DM000054132 , DM000054127 , DM000054090 DM000054108 , DM000054101 DM000054177
33100000-1 | 104 | Stent cerebral autoexpandabil cu celule deschise | Stent cerebral autoexpandabil cu celule deschise | pEGASUS pEGASUS-350-15-HPC pEGASUS-350-30-HPC pEGASUS-450-20-HPC pEGASUS-450-30-HPC . pEGASUS-450-15-HPC pEGASUS-350-20-HPC pEGASUS-450-25-HPC pEGASUS-350-25-HPC | Germany | Phenox | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -Stent auto-expandabil, cu celule deschise pentru adaptarea optimă la diferite configuratii, acoperit cu tehnologie de acoperire HPC antitrombogenă pentru siguranta sporita a pacientului. Destinat pentru tratamentul anevrismelor cu gât larg, disecții și stenoze intracraniene. Vizibilitatea este obținută prin cele 3 markeri proximale și 3 markeri distali. Poziționarea ușoară design cu celule deschise care combină flexibilitatea cu rezistență la îndoire. Forța radială echilibrată de-a lungul corpului stentului asigură ancorarea chiar și în condiții foarte tortuoasă - permițând o ancorare stabilă și densă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungimi: 15, 20, 25, 30 mm - diametrul nominal : 4.0; 5,0 mm - Pentru vase de la 2,5 mm la 4,5 mm - Compatibil cu microcateterul 0,0165'' / 0,017'' ID | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -Stent auto-expandabil, cu celule deschise pentru adaptarea optimă la diferite configuratii, acoperit cu tehnologie de acoperire HPC antitrombogenă pentru siguranta sporita a pacientului. Destinat pentru tratamentul anevrismelor cu gât larg, disecții și stenoze intracraniene. Vizibilitatea este obținută prin cele 3 markeri proximale și 3 markeri distali. Poziționarea ușoară design cu celule deschise care combină flexibilitatea cu rezistență la îndoire. Forța radială echilibrată de-a lungul corpului stentului asigură ancorarea chiar și în condiții foarte tortuoasă - permițând o ancorare stabilă și densă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungimi: 15, 20, 25, 30 mm - diametrul nominal : 4.0; 5,0 mm - Pentru vase de la 2,5 mm la 4,5 mm - Compatibil cu microcateterul 0,0165'' / 0,017'' ID | DM000613826 DM000613829 DM000613831 DM000613833 DM000613830 DM000613827 DM000613832 DM000613828
33100000-1 | 106 | Stent coronarian farmacologic activ | Stent coronarian farmacologic activ | Resolute Onyx RONYX20008X, RONYX20012X, RONYX20015X, RONYX20018X, RONYX20022X, RONYX20026X, RONYX20030X, RONYX22508X, RONYX22512X, RONYX22515X, RONYX22518X, RONYX22522X, RONYX22526X, RONYX22530X, RONYX22534X, RONYX22538X, RONYX25008X, RONYX25012X, RONYX25015X, RONYX25018X, RONYX25022X, RONYX25026X, RONYX25030X, RONYX25034X,RONYX25038X, RONYX27508X, RONYX27512X, RONYX27515X, RONYX27518X, RONYX27522X, RONYX27526X, RONYX27530X, RONYX27534X, RONYX27538X,RONYX30008X, RONYX30012X, RONYX30015X, RONYX30018X, RONYX30022X, RONYX30026X, RONYX30030X, RONYX30034X, RONYX30038X, RONYX35008X, RONYX35012X, RONYX35015X, RONYX35018X, RONYX35022X, RONYX35026X, RONYX35030X, RONYX35034X, RONYX35038X, RONYX40008X, RONYX40012X, RONYX40015X, ,RONYX40018X, RONYX40022X, RONYX40026X, RONYX40030X , RONYX40034X,RONYX40038X, RONYX45012X, RONYX45015X, RONYX45018X, RONYX45022X, RONYX45026X, RONYX45030X, RONYX50012X, RONYX50015X, RONYX50018X, RONYX50022X, RONYX50026X, RONYX50030X | SUA | Medtronic | Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistema de de livrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm | Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Sistema de de livrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm | DM000401271 DM000401272 DM000401273 DM000401274 DM000401275 DM000401276 DM000401277 DM000401278 DM000401279 DM000401280 DM000401281 DM000401282 DM000401283 DM000401284 DM000401285 DM000401286 DM000401287 DM000401288 DM000401289 DM000401290 DM000401291 DM000401292 DM000401293 DM000401294 DM000401295 DM000401296 DM000401297 DM000401298 DM000401299 DM000401300 DM000401301 DM000401302 DM000401303 DM000401304 DM000401305 DM000401306 DM000401307 DM000401308 DM000401309 DM000401310 DM000401311 DM000401312 DM000401313 DM000401314 DM000401315 DM000401316 DM000401317 DM000401318 DM000401319 DM000401320 DM000401321 DM000401322 DM000401323 DM000401324 DM000401325 DM000401326 DM000401327 DM000401328 DM000401329 DM000401330 DM000401331 DM000401332 DM000401333 DM000401334 DM000401335 DM000401336 DM000401337 DM000401338 DM000401339 DM000401340 DM000401341 DM000401342 DM000401343
33100000-1 | 107 | Stent din Nitinol autoexpandabil | Stent din Nitinol autoexpandabil | Innova™ H74939293050270 - xxxxxxx - H74939293082030 toate din brosura | SUA | Boston Scientific | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)• Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere • Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului• Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police• Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica.• Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm +/-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser ( in instructiune pagina 1)Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” (pagina 1 brosura). Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare• Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului• Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere ( pagina 1 brosura)• Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului• Varful flexibil atraumatic in forma de conus.• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui.• Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. (pagina 2 brosura)Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. (pagina 2 brosura)Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii (pagina 2 brosura) stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru polic• Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. ( in instructiune pagina 1) Valva hemostatica.• Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) ( pagina 2 instructiune)• Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%.( prezenta studii TASC) Dimesiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 75cm , 130cm | DM000151697 DM000151716 DM000151751 DM000151746 DM000151740 DM000151720 DM000151727 DM000151719DM000151753 DM000151704 DM000151703 DM000151742 DM000151759 DM000151744 DM000151760 DM000151741DM000151761 DM000151706 DM000151702 DM000151724 DM000151712 DM000151725 DM000151762 DM000151733 DM000151732 DM000151700 DM000151729 DM000151757 DM000151738 DM000151739 DM000151715 DM000151714 DM000151730 DM000151752 DM000151749 DM000151699 DM000151710 DM000151756 DM000151693 DM000151737 DM000151713 DM000151705 DM000151694 DM000151735 DM000151708 DM000151731 DM000151707 DM000151692 DM000151698 DM000151728 DM000151748 DM000151718 DM000151734 DM000151691 DM000151754 DM000151709 DM000151755 DM000151711 DM000151696 SDM000151745 DM000151723 DM000151736 DM000151726 DM000151721 DM000151701 DM000151743 DM000151758 DM000151695 DM000151750 DM000151722 DM000151747 DM000151717
33100000-1 | 108 | Stent Graft Coronarian | Stent Graft Coronarian | BeGraft coronarian BG08250, xxxxxxx,BG24500 (toate din catalog) | Germany | Bentley | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm. | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25µm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm. | DM000362722,DM000362718, DM000362717, DM000362706, DM000362720, DM000362732, DM000362709, DM000362705, DM000362725, DM000362710, DM000362700, DM000362726, DM000362719, DM000362724, DM000362735, DM000362731, DM000362716, DM000362733, DM000362712, DM000362723, DM000362708, DM000362730, DM000362728, DM000362713, DM000362704, DM000362721, DM000362729, DM000362727, DM000362702, DM000362701, DM000362714, DM000362736, DM000362711, DM000362703, DM000362699, DM000362734, DM000362707, DM000362715
33100000-1 | 110 | Stent Graft Periferic | Stent Graft Periferic | BeGraft Periferic (BGP1805_1 xxxxxx BGP5710_2 (toate din catalog) | Germany | Bentley | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035’’. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Diametre 5-10mm, compatibile cu teaca 6,7F, lungimi disponibile 16,22,32,38,59cm; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm | Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035’’. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). | DM000362763 DM000362743 DM000362776 DM000362784 DM000362742 DM000362738 DM000362782 DM000362780 DM000362749 DM000362767 DM000362765 DM000362741 DM000362747 DM000362769 DM000362766 DM000362756 DM000362739 DM000362779 DM000362777 DM000362761 DM000362755 DM000362764 DM000362745 DM000362774 DM000362770 DM000362759 DM000362748 DM000362750 DM000362757 DM000362785 DM000362771 DM000362752 DM000362746 DM000362744 DM000362751 DM000362781 DM000362783 DM000362768 DM000362762 DM000362754 DM000362740 DM000362772 DM000362773 DM000362758 DM000362760 DM000362778 DM000362775 DM000362753
33100000-1 | 112 | Stent pentru artere renale | Stent pentru artere renale | Express™ SD Renal monorial Premounted Stent System H74937911415900 H74937912419900 H74937911515900 H74937912519900 H74937911614900 H74937912618900 H74937911715900 H74937912719900 H74937911415150 H74937912419150 H74937911515150 H74937912519150 H74937911614150 H74937912618150 H74937911715150 H74937912719150 | SUA | Boston | Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premontat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014’’ sau 0,018”. Lungime utilă a shaftului: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțelinoxidabil, compatibil cu ghid 0.014”; Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5.5, 6, 6.5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci. | Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu de 0,014’’ sau 0,018”; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci. | DM000054211 DM000054209 DM000054213 DM000054221 DM000054210 DM000054207 DM000054219 DM000054215 DM000054208 DM000054220 DM000054217 DM000054212 DM000054216 DM000054214 DM000054206 DM000054218
33100000-1 | 115 | Stent periferic super elastic lung | Stent periferic super elastic lung | S.M.A.R.T.™ Flex Vascular Stent System SF05030SV SF05030MV SF05040SV SF05040MV SF05060SV SF05060MV SF05080SV SF05080MV SF05100SV SF05100MV SF05120SV SF05120MV SF05150SV SF05150MV SF06030SV SF06030MV SF06040SV SF06040MV SF06060SV SF06060MV SF06080SV SF06080MV SF06100SV SF06100MV SF06120SV SF06120MV SF06150SV SF06150MV SF07030SV SF07030MV SF07040SV SF07040MV SF07060SV SF07060MV SF07080SV SF07080MV SF07100SV SF07100MV SF07120SV SF07120MV SF07150SV SF07150MV SF07200SV SF07200MV SF08030SV SF08030MV SF08040SV SF08040MV SF08060SV SF08060MV SF08080SV SF08080MV SF08100SV SF08100MV SF08120SV SF08120MV SF08150MV SF08200SV SF08200MV | Irlanda/SUA | Cordis | Stent OTW super elastic pentru tratarea leziunilor periferice lungi si calcificate. Material: nitinol super elastic. Design: format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigură rezistenta si flexibilitate inalta. Diametre: 4, 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi: de la 20 la 200 mm. Lungimea shaft-ului: 80 si 120 cm. Compatibil ghid 0.014” si 0.018”. Marker distal si proximal pt vizibilitatea stentului. Profil de trecere 2 mm | Stent OTW super elastic pentru tratarea leziunilor periferice lungi si calcificate. Material: nitinol super elastic. Design: format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigură rezistenta si flexibilitate inalta. Diametre: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi: de la 20 la 200 mm. Lungimea shaft-ului: 80 si 120 cm. Compatibil ghid 0.014” si 0.018”.Maximum Guidewire: 0.035" Marker distal si proximal pt vizibilitatea stentului. Profil de trecere 2 mm | DM000618008 DM000617984 DM000617980 DM000617957 DM000617979 DM000618006 DM000618013 DM000618004 DM000617992 DM000617990 DM000618002 DM000617982 DM000618012 DM000617994 DM000617981 DM000617978 DM000617960 DM000618000 DM000617988 DM000618010 DM000617964 DM000617965 DM000617961 DM000617996 DM000617987 DM000617974 DM000618005 DM000617970 DM000617971 DM000617989 DM000618009 DM000617986 DM000617972 DM000617999 DM000617967 DM000617963 DM000617969 DM000617993 DM000618014 DM000617966 DM000617958 DM000618003 DM000617968 DM000617959 DM000617991 DM000617997 DM000617977 DM000618001 DM000617985 DM000618007 DM000617973 DM000617975 DM000617983 DM000617976 DM000617962 DM000618015 DM000617998 DM000617995 DM000618011
33100000-1 | 116 | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer | P64 MW NPC P64-MW-HPC-400-21, P64-MW-HPC-500-18, P64-MW-HPC-350-21, P64-MW-HPC-450-2,1 P64-MW-HPC-350-9, P64-MW-HPC-450-15, P64-MW-HPC-300-15, P64-MW-HPC-400-15, P64-MW-HPC-350-15, P64-MW-HPC-450-27, P64-MW-HPC-400-18 , P64-MW-HPC-350-18 , P64-MW-HPC-300-18, P64-MW-HPC-450-18 și P48 MWNPC P48-MW-HPC-200-9 P48-MW-HPC-300-12, P48-MW-HPC-300-18 P48-MW-HPC-300-15, P48-MW-HPC-300-7 P48-MW-HPC-200-12 , P48-MW-HPC-200-15 P48-MW-HPC-200-7, P48-MW-HPC-300-9 | Germany | Phenox | pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Polymer Hydrophilic antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Capacitate de repozitionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim/minim intre 2 mm1.75 mm si 3 mm/2 mm; sau din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim/minim intre 3 mm/2.5 mm si 5 mm/4.5 mm. Lungime 9mm-21 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021”. | pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Polymer Hydrophilic antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Capacitate de repozitionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim/minim intre 2 mm1.75 mm si 3 mm/2 mm; sau din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim/minim intre 3 mm/2.5 mm si 5 mm/4.5 mm. Lungime 9mm-21 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021”. | p48 DM000618984 DM000618988 DM000618990 DM000618989 DM000618992 DM000618985 DM000618986 DM000618991 DM000618987, p64 DM000618975 DM000618981 DM000618971 DM000618979 DM000618967 DM000618977 DM000618965 DM000618973 DM000618969 DM000618980 DM000618974 DM000618970 DM000618966 DM000618978
33100000-1 | 120 | Stent-graft periferic | Stent-graft periferic | BeGraft Periferic (BGP1805_1 xxxxxx BGP5710_2 (toate din catalog) | Germany | Bentley | Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035’’. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035’’. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) | DM000362763 DM000362743 DM000362776 DM000362784 DM000362742 DM000362738 DM000362782 DM000362780 DM000362749 DM000362767 DM000362765 DM000362741 DM000362747 DM000362769 DM000362766 DM000362756 DM000362739 DM000362779 DM000362777 DM000362761 DM000362755 DM000362764 DM000362745 DM000362774 DM000362770 DM000362759 DM000362748 DM000362750 DM000362757 DM000362785 DM000362771 DM000362752 DM000362746 DM000362744 DM000362751 DM000362781 DM000362783 DM000362768 DM000362762 DM000362754 DM000362740 DM000362772 DM000362773 DM000362758 DM000362760 DM000362778 DM000362775 DM000362753
33100000-1 | 122 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoza-everolimus polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoza-everolimus polimer | SYNERGY™MONORAIL™ H7493926008220 - xxxxxx H7493926038400 din catalog | SUA | Boston Scientific | Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 μg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS 1microgram/mm2; Polimer - PLGA; Lungimi-8,12,16,20,24,28,32,38mm; Diametre-2.25,2.50,2.75,3.0,3.50,4.0mm; Shaft-144 cm, compatibil ghid 0,014”; Balon PEBAX cu doi marcheri radioopaci ce depășesc marginea stentului maxim cu 0.4mm; presiune nominala-11ATM; Presiune de ruptura-16- 18 ATM. SAU Stent coronarian, RX, din aliaj Cobalt/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS 1 microgram/mm2; Lungimi-8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48mm; Diametre-2.25,2.50,2.75,3.0,3.50,4.0,4.5mm; Shaft-140 cm, compatibil ghid 0,014”; presiune nominala-8-11ATM; Presiune de ruptura-16 ATM. | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS 1microgram/mm2; Polimer - PLGA; Lungimi-8,12,16,20,24,28,32,38mm; Diametre-2.25,2.50,2.75,3.0,3.50,4.0mm; Shaft-144 cm, compatibil ghid 0,014”; Balon PEBAX cu doi marcheri radioopaci ce depășesc marginea stentului maxim cu 0.4mm; presiune nominala-11ATM; Presiune de ruptura-16- 18 ATM. | DM000372939, DM000372921, DM000372904, DM000372930, DM000372948, DM000372912, DM000372961, DM000372955, DM000372929, DM000372947, DM000372938, DM000372911, DM000372920, DM000372903, DM000372928, DM000372946, DM000372910, DM000372954, DM000372960, DM000372919, DM000372902, DM000372937, DM000372945, DM000372901, DM000372909, DM000372918, DM000372959, DM000372953, DM000372927, DM000372936, DM000372944, DM000372935, DM000372908, DM000372900, DM000372926, DM000372958, DM000372917, DM000372952, DM000372899, DM000372916, DM000372951, DM000372943, DM000372925, DM000372957, DM000372934, DM000372907, DM000372915, DM000372950, DM000372898, DM000372942, DM000372906, DM000372933, DM000372924, DM000372956, DM000372923, DM000372932, DM000372914, DM000372905, DM000372897, DM000372941
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Ostapciuc A În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tribestar Farm srl Adresa: com Stauceni

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1709423287778 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 7 | Balon angioplastie periferica pentru leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 50 | 2580 | 2786.4 | 129000 | 139320 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 127149.75
33100000-1 | 8 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 10 | 5600 | 6048 | 56000 | 60480 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 96500
33100000-1 | 12 | Balon non-compliant de dimensiuni mari | Balon non-compliant de dimensiuni mari | bucată | 20 | 950 | 1026 | 19000 | 20520 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 22680
33100000-1 | 14 | Balon pentru arterele carotide | Balon pentru arterele carotide | bucată | 50 | 4500 | 4860 | 225000 | 243000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 144444.44
33100000-1 | 15 | Balon pentru CTO | Balon pentru CTO | bucată | 20 | 950 | 1026 | 19000 | 20520 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 55648.14
33100000-1 | 19 | Cateter cu balon | Cateter cu balon | bucată | 20 | 1800 | 1944 | 36000 | 38880 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 40000
33100000-1 | 20 | Cateter de suport periferic 0.014” | Cateter de suport periferic 0.014” | bucată | 20 | 2500 | 2700 | 50000 | 54000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 50200
33100000-1 | 27 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 10 | 6300 | 6804 | 63000 | 68040 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 68500
33100000-1 | 35 | Cateterul de reintrare pentru crossing | Cateterul de reintrare pentru crossing | bucată | 3 | 26000 | 28080 | 78000 | 84240 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 84240
33100000-1 | 40 | Dispozitiv pentru extracția și manipularea corpilor străini | Dispozitiv pentru extracția și manipularea corpilor străini | bucată | 5 | 8300 | 9960 | 41500 | 49800 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 45000
33100000-1 | 41 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 8 | 8300 | 9960 | 66400 | 79680 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 99422.22
33100000-1 | 42 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 2 | 8300 | 9960 | 16600 | 19920 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 26844
33100000-1 | 43 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 5 | 30500 | 36600 | 152500 | 183000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 152500
33100000-1 | 46 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 100 | 5500 | 5940 | 550000 | 594000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 728400
33100000-1 | 54 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti | bucată | 20 | 150 | 180 | 3000 | 3600 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3086.3
33100000-1 | 70 | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer | bucată | 20 | 8800 | 9504 | 176000 | 190080 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 38425.93
33100000-1 | 71 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate | bucată | 15 | 8800 | 9504 | 132000 | 142560 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 273000
33100000-1 | 74 | Microghid cu varf moale acoperit cu polimer și inserție de platină | Microghid cu varf moale acoperit cu polimer și inserție de platină | bucată | 25 | 5500 | 5940 | 137500 | 148500 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 149500
33100000-1 | 84 | Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă | Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă | bucată | 300 | 300 | 324 | 90000 | 97200 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 99000
33100000-1 | 86 | Set introductor radial scurt | Set introductor radial scurt | bucată | 1500 | 300 | 324 | 450000 | 486000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 420000
33100000-1 | 91 | Sistem de detasare a spiralelor | Sistem de detasare a spiralelor | bucată | 2 | 5600 | 6720 | 11200 | 13440 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 4320
33100000-1 | 92 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | bucată | 100 | 2568 | 3081.6 | 256800 | 308160 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 425360
33100000-1 | 97 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | Spirale platina cu detasare electro-mecanica | bucată | 10 | 10300 | 10300 | 103000 | 103000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 138000
33100000-1 | 100 | Spirale platina si tungsten | Spirale platina si tungsten | bucată | 150 | 10300 | 10300 | 1545000 | 1545000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1650000
33100000-1 | 100 | Spirale platina si tungsten | Spirale platina si tungsten | bucată | 15 | 3400 | 4080 | 51000 | 61200 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 68200
33100000-1 | 101 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | bucată | 20 | 8100 | 8100 | 162000 | 162000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 364200
33100000-1 | 104 | Stent cerebral autoexpandabil cu celule deschise | Stent cerebral autoexpandabil cu celule deschise | bucată | 5 | 49000 | 49000 | 245000 | 245000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 245000
33100000-1 | 106 | Stent coronarian farmacologic activ | Stent coronarian farmacologic activ | bucată | 15 | 6000 | 6000 | 90000 | 90000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 107100
33100000-1 | 107 | Stent din Nitinol autoexpandabil | Stent din Nitinol autoexpandabil | bucată | 10 | 12870 | 12870 | 128700 | 128700 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 162555.55
33100000-1 | 108 | Stent Graft Coronarian | Stent Graft Coronarian | bucată | 10 | 22000 | 22000 | 220000 | 220000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 222222.22
33100000-1 | 110 | Stent Graft Periferic | Stent Graft Periferic | bucată | 25 | 22000 | 22000 | 550000 | 550000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 504166.66
33100000-1 | 112 | Stent pentru artere renale | Stent pentru artere renale | bucată | 20 | 9500 | 9500 | 190000 | 190000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 228280
33100000-1 | 115 | Stent periferic super elastic lung | Stent periferic super elastic lung | bucată | 15 | 13800 | 13800 | 207000 | 207000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 270000
33100000-1 | 116 | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer | bucată | 5 | 110000 | 110000 | 550000 | 550000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 509259.25
33100000-1 | 120 | Stent-graft periferic | Stent-graft periferic | bucată | 10 | 22000 | 22000 | 220000 | 220000 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 217800
33100000-1 | 122 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoza-everolimus polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoza-everolimus polimer | bucată | 15 | 9880 | 9880 | 148200 | 148200 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 175500
[8 empty] | 7168400 | 7465040
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com Stauceni

## Sheet1
10 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale | 10 | Pentru adulţi
29 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 29 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti
32 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) | 32 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS)
75 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm | 75 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm
81 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 81 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti
82 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 82 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti
83 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 83 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti
92 | Cardiac aspirator (sump) | 92 | Cardiac aspirator (sump)
97 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 97 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil)
98 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 98 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic
99 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | 99 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange
100 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 100 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei
101 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 101 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei
105 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă | 105 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator sterilă
106 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 106 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6
109 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 109 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro
110 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio | 110 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie trio
116 | Masca apnee nazala marimea L | 116 | Masca apnee nazala marimea L
117 | Masca apnee nazala marimea M | 117 | Masca apnee nazala marimea M
135 | Sac pentru perfuzat | 135 | Sac pentru perfuzat
136 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 136 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg
140 | Set de salvare sîngelui autolog | 140 | Set de salvare sîngelui autolog
141 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive | 141 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive
142 | Set pentru dilatatoare vasculare | 142 | Set pentru dilatatoare vasculare
152 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 152 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch
154 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 154 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch
157 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5 | 157 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă si aspiratie supraglotica 7.5
160 | Vent cardiac fără conductor pentru copii | 160 | Vent cardiac fără conductor pentru copii

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________