## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Investigațiilor Biochimice și imunologice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Centru pentru anii 2026-2029 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință Numărul de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 1.1. Analizator biochimic automat, 400 teste |  |  |  | Analizator biochimic automat, 400 teste Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi. Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse) Tip de lucru Continuu Tip sistem Închis, complet automat, acces direct (random access) Capacitatea (teste/oră) ≥ 400 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea de a face o analiză la alegere/ urgentă (STAT) Obligatoriu Sistem de analiză a calității probelor și reagenților: bule, cheaguri, nivel Obligatoriu Tipul dispozitivului Staționar Tip probă Ser și plasmă Urină Sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare Automat Sistem de spălare total automat Obligatoriu Metodă detecție Fotometrică Fotometru Spectrofotometru cu minim 10 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm Program control al calității Obligatoriu Compartiment reactivi cu răcire Număr reagenți pe bord ≥ 40 Număr probe pe bord ≥ 80 Cititor de coduri de bare Probe Reagenți Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Rotor cu cuve pentru reacție cu încălzire la 37 °C reutilizabil, (indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare Cinetic Mono și bi-cromatic Imunoturbidimetric Controlul cantității de reagent rămas Semnalizare lipsă reagent și probă Sistemul de dozare Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Cu sensor de obstacol Conectare la LIS Bi-direcțional Interfața PC Obligatoriu Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Obligatoriu Limba de comunicare Rom/Rus Alimentarea 220 V, 50 Hz + UPS minim 1000VA Accesorii livrate cu dispozitivul Ghidul utilizatorului în romana/rusă Sistem analitic (Calculator, monitor, tastatura, mouse) Imprimantă Cititor coduri de bare Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de alitatea necesară analizatorului UPS minim 1000 VA Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Magnezium |  |  |  | Magnezium
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Calciu |  |  |  | Calciu
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Fier |  |  |  | Fier
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Fosfotaza alcalina |  |  |  | Fosfotaza alcalina
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Lactatdehidrogenaza (LDH) |  |  |  | Lactatdehidrogenaza (LDH)
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinfosfokinaza (CK) |  |  |  | Creatinfosfokinaza (CK)
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinfosfokinaza izoenzima MB (CK-MB) |  |  |  | Creatinfosfokinaza izoenzima MB (CK-MB)
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | G-glutamiltranspeptidaza g-GTP |  |  |  | G-glutamiltranspeptidaza g-GTP
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Alaninaminotransferaza ALT |  |  |  | Alaninaminotransferaza ALT
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Aspartataminotransferaza AST |  |  |  | Aspartataminotransferaza AST
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | a-amilaza ser / urina |  |  |  | a-amilaza ser / urina
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Amilaza pancreatica |  |  |  | Amilaza pancreatica
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Lipaza |  |  |  | Lipaza
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Ureea |  |  |  | Ureea
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinina ser / urina |  |  |  | Creatinina ser / urina
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Glucoza ser / urina |  |  |  | Glucoza ser / urina
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Hemoglobina glicozilata HbA-1C |  |  |  | Hemoglobina glicozilata HbA-1C
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Proteina totala |  |  |  | Proteina totala
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Albumina |  |  |  | Albumina
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Trigliceride |  |  |  | Trigliceride
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Colesterol total |  |  |  | Colesterol total
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | HDL-colesterol |  |  |  | HDL-colesterol
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | LDL-colesterol |  |  |  | LDL-colesterol
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Bilirubina totala |  |  |  | Bilirubina totala
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Bilirubina directa |  |  |  | Bilirubina directa
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Acid uric |  |  |  | Acid uric
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Proteina în urină |  |  |  | Proteina în urină
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Analizator imunologic automat, 180 teste |  |  |  | Analizator imunologic automat, 180 teste Descriere Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten. Parametru Specificaţie Sistem analitic Calculator integrat sau extern, monitor, tastatura, mouse Tip sistem complet automat, acces direct (random acces) Tip probă urină ser plasmă sânge integru Metoda sensibilitate și specificitate ridicată (ex. chemiluminiscență sau tehnologie echivalentă/superioară) Capacitate de lucru ≥ 180 probe/oră Posibilitatea integrării într-un sistem informațional centralizat (LIS bidirecțional) Obligatoriu Posibilitatea de a face o analiză la alegere (STAT) Obligatoriu Tip încărcare reactivi/probe Continuu (fără a întrerupe procesul) Compartimentul de stocare reactivi Cu răcire Cititor de coduri de bare pentru probe și reactivi Obligatoriu Detecție automată a erorilor și întreținere asistată Obligatoriu Detectarea nivelului probei și reagentului, cheagurilor și bulelor din probe Obligatoriu Program control al calității Obligatoriu Tip diluare Automat Calibrare Automat Tip reactivi lichizi Număr probe pe bord ≥40 Număr reagenți pe bord ≥25 Interfață PC Obligatoriu Limba de comunicare Rom/Rus Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Obligatoriu Sistem de spălare total automat Obligatoriu Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Accesorii livrate cu dispozitivul Ghidul utilizatorului în romana/rusă Sistem analitic (Calculator, monitor, tastatura, mouse) Imprimantă Cititor coduri de bare UPS minim 1000 VA Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 19-9 |  |  |  | CA 19-9
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 15-3 |  |  |  | CA 15-3
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 125 |  |  |  | CA 125
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CEA |  |  |  | CEA
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Feritina |  |  |  | Feritina
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | AFP |  |  |  | AFP
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | PSA |  |  |  | PSA
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | PSA liber |  |  |  | PSA liber
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CMV IgG |  |  |  | CMV IgG
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CMV IgM |  |  |  | CMV IgM
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBV - EBNA IgG |  |  |  | EBV - EBNA IgG
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBV - VCA IgG |  |  |  | EBV - VCA IgG
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBN - VCA IgM |  |  |  | EBN - VCA IgM
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Helicobacter Pylori IgG |  |  |  | Helicobacter Pylori IgG
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Acidul folic |  |  |  | Acidul folic
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Vitamina B12 |  |  |  | Vitamina B12
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T3 |  |  |  | T3
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T3 liber |  |  |  | T3 liber
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T4 |  |  |  | T4
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T4 liber |  |  |  | T4 liber
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | TSH |  |  |  | TSH
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | LH |  |  |  | LH
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | FSH |  |  |  | FSH
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Cortizol |  |  |  | Cortizol
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Testosteron |  |  |  | Testosteron
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Estradiol |  |  |  | Estradiol
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Progesteron |  |  |  | Progesteron
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Prolactina |  |  |  | Prolactina
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Anti-TG |  |  |  | Anti-TG
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Anti-TPO |  |  |  | Anti-TPO
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Vitamina D |  |  |  | Vitamina D
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Investigațiilor Biochimice și imunologice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Centru pentru anii 2026-2029 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea maximă | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 1.1. Analizator biochimic automat, 400 teste | Bucată | 2 | În comodat | În Comodat | În comodat | În Comodat | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Magnezium | Investigații | 37200 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Calciu | Bucată | 58400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Fier | Investigații | 60400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Fosfotaza alcalina | Investigații | 50800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Lactatdehidrogenaza (LDH) | Investigații | 5200 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinfosfokinaza (CK) | Investigații | 4800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinfosfokinaza izoenzima MB (CK-MB) | Investigații | 2400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | G-glutamiltranspeptidaza g-GTP | Investigații | 42400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Alaninaminotransferaza ALT | Investigații | 169600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Aspartataminotransferaza AST | Investigații | 169600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | a-amilaza ser / urina | Investigații | 86000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Amilaza pancreatica | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Lipaza | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Ureea | Investigații | 161200 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Creatinina ser / urina | Investigații | 166400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Glucoza ser / urina | Investigații | 214000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Hemoglobina glicozilata HbA-1C | Investigații | 44000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Proteina totala | Investigații | 28800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Albumina | Investigații | 19600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Trigliceride | Investigații | 138000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Colesterol total | Investigații | 160000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | HDL-colesterol | Investigații | 106000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | LDL-colesterol | Investigații | 112800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Bilirubina totala | Investigații | 140800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Bilirubina directa | Investigații | 140800 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Acid uric | Investigații | 116000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | Proteina în urină | Investigații | 8400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Analizator imunologic automat, 180 teste | Bucată | 1 | În comodat | În Comodat | În comodat | În Comodat | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 19-9 | Investigații | 2000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 15-3 | Investigații | 1400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CA 125 | Investigații | 1400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CEA | Investigații | 2000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Feritina | Investigații | 2000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | AFP | Investigații | 4400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | PSA | Investigații | 20000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | PSA liber | Investigații | 2000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CMV IgG | Investigații | 2600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | CMV IgM | Investigații | 2600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBV - EBNA IgG | Investigații | 400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBV - VCA IgG | Investigații | 400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | EBN - VCA IgM | Investigații | 400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Helicobacter Pylori IgG | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Acidul folic | Investigații | 400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Vitamina B12 | Investigații | 1000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T3 | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T3 liber | Investigații | 4000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T4 | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | T4 liber | Investigații | 10000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | TSH | Investigații | 34000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | LH | Investigații | 2400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | FSH | Investigații | 2400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Cortizol | Investigații | 3200 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Testosteron | Investigații | 3400 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Estradiol | Investigații | 2600 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Progesteron | Investigații | 2200 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Prolactina | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Anti-TG | Investigații | 6000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Anti-TPO | Investigații | 11200 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații imunologice și Analizator în comodat | Vitamina D | Investigații | 2000 |  |  |  |  | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________