## Sheet2
Nr. Lot |  |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA |  | Cantitatea total | Valoarea estimativă fără TVA
6.1 | 2.1 | 1.1 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 30 | 63 | 63 | 7560 | 49664 | 0 | 63
6.2 | 2.2 | 1.2 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm.Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 15 | 10 | 38 | 8 | 30 | 101 | 101 | 14140 |  | 0 | 101
6.3 | 2.3 | 1.3 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 20 | 46 | 46 | 2484 |  | 0 | 46
6.4 | 2.4 | 1.4 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 20 | 47 | 47 | 6580 |  | 0 | 47
6.5 | 2.5 | 1.5 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. | bucată | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 66 | 66 | 9240 |  | 0 | 66
6.6 | 2.6 | 1.6 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului | bucată | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 64 | 10 | 660 |  | 54 | 64
6.7 | 2.7 | 1.7 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 2700 |  | 0 | 30
6.8 | 2.8 | 1.8 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi. | bucată | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 2700 |  | 0 | 30
6.9 | 2.9 | 1.9 | Lotul 6. Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă. | bucată |  |  |  | 10 |  | 0 | 30 | 40 | 40 | 3600 |  | 0 | 40
44 | 6 | 2 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru Maleole | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 20 | 24 | 24 | 9840 | 9840 | 0 | 24
51 | 7 | 3 | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense pentru susținere oase | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor. | bucată | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 | 12 | 12 | 4920 | 4920 | 0 | 12
64.1 | 9.1 | 4.1 | Lotul 64. Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Tijă Centromedulară femurală blocată universală canulată (oțel inox) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tijă femurală universală cu diametrul de Ø9mm, 10 mm și 11 mm, lungimea de la 360mm pînă la 420 mm, dreapta și stânga, inox 1. Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj. 2. Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu şuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucţie (să permită zăvorîrea cu şuruburi de reconstrucţie canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) şi să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu şuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conţină sistemul de introducere şi fixare a buloanelor). 3. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre şi către micul trohanter. 4. Diametre tije cuprinse între 9 – 11 mm şi lungimi cuprinse între 360 şi 420 mm. 5. Material de confecţionare oţel – inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 6. În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare. 7. Găurile oblice pentru şuruburile de reconstrucţie să fie la un unghi de 130º - 135º faţă de axa tijei centromedulare. 8. Să prezinte şurub de compresiune. 9. Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm . 10. Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vîrful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distale. 11. Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare şi să prezinte o gaură ovală de dinamizare. 12. Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm. 13. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanţii la licitaţie vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare şi cataloagele producătorilor. 14. Sa se accepte schimbarea lugimii a tijelor și șuruburilor corticale. 15. Sa se accepte schimbarea tijelor dreapta/stinga. | bucată | 80 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 465120 | 501445 | 0 | 144
64.2 | 9.2 | 4.2 |  | Şuruburi canulate de reconstrucţie diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub canulat de reconstrucţie, lungime de la 90mm pînă la120 mm, inox Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 14875 |  | 0 | 25
64.3 | 9.3 | 4.3 |  | Şuruburi de zăvorâre diam. 6.5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre, lungime de la 40mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate | bucată | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3600 |  | 0 | 20
64.4 | 9.4 | 4.4 |  | Şuruburi de zăvorâre proximală și distală diam. 4,5mm, inox | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime de la 44mm pînă la 56 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate şuruburile de zăvorâre să fie cu vărf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate. | bucată | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 17850 |  | 0 | 30
64.5 | 9.5 | 4.5 |  | Set de instrumente | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Set de instrumente 1. Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. 2. Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele. 3.Instrumentariu să aibă marcajul producătorului. 4.Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital. 5.Instrumentarul să conţină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor. 6.Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru. 7. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 8. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 9. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 10. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 11. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. | bucată | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1
68.1 | 9.6 | 5.1 | Lotul 68. Periosteal elevators | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Straight | bucată |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 2400 | 4800 | 0 | 4
68.2 | 9.7 | 5.2 |  | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Farabeuf Elevator 15 cm, 6⃰ Curved | bucată |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 2400 |  | 0 | 4
70.1 | 10.1 | 6.1 | Arc de extenzie chișner | Lotul 70. Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=120mm y=120mm with 3 traction hooks | bucată |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 1080 | 3240 | 0 | 3
70.2 | 10.2 | 6.2 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=155mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 1080 |  | 0 | 3
70.3 | 10.3 | 6.3 |  | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Arc de extenzie chișner Kirschner Extension Bows x=200mm y=155mm with 3 traction hooks | bucată |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 1080 |  | 0 | 3
71 | 11 | 7 | Large Pin Cutter | Lotul 71. Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Large Pin Cutter 57.5cm 22 5/8⃰⃰ Large,Straight,Max.capacity 6.3mm 1/4⃰ | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 1
73.1 | 12.1 | 8.1 | Bone Holding forceps | Lotul 73. Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Glenoid Pergorating Forceps 17 cm 6 1/2⃰ Lighty curved,pointed tips Strongly curved,pointed tips | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2
73.2 | 12.2 | 8.2 |  | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Jone Reducțion Forceps 20cm,8⃰⃰ with Points | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 600 |  | 0 | 1
73.3 | 12.3 | 8.3 |  | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Malleollar Bone Holding Forceps 21cm 8 1/4⃰ Straight, 1 x 1 teeth | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 600 |  | 0 | 1
74 | 13 | 9 | Bone Rongeurs | Lotul 74. Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Luer Bone Rongeur Single action, Straight, 8 x 12mm | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 1
75.1 | 14.1 | 10.1 | Bone Levers | Lotul 75. Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Humeral Hald Retractor 22.0cm 8 3/4⃰ 18mm width blade | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2
75.2 | 14.2 | 10.2 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-546) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 600 |  | 0 | 2
75.3 | 14.3 | 10.3 |  | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ (F9-549) | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Hohmann Bone Elevator 22mm 26cm, 10 1/4⃰ | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 600 |  | 0 | 2
76.1 | 15.1 | 11.1 | Bone Chisels & Gouges | Lotul 76. Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Chisels 25 mm Stille 20cm, 8⃰ | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 580 | 1160 | 0 | 1
76.2 | 15.2 | 11.2 |  | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Stiile Chisel 20cm, 8⃰ | bucată |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 580 |  | 0 | 1
77.1 | 16.1 | 12.1 | Pense chirurgicale | Lotul 77. Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1200 | 2400 | 0 | 2
77.2 | 16.2 | 12.2 |  | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1200 |  | 0 | 2
78.1 | 17.1 | 13.1 | Pense hemostatice | Lotul 78. Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 870 | 3480 | 0 | 5
78.2 | 17.2 | 13.2 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5
78.3 | 17.3 | 13.3 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5
78.4 | 17.4 | 13.4 |  | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 870 |  | 0 | 5
79.1 | 18.1 | 14.1 | Port ace | Lotul 79. Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1400 | 5600 | 0 | 2
79.2 | 18.2 | 14.2 |  | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2
79.3 | 18.3 | 14.3 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2
79.4 | 18.4 | 14.4 |  | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1400 |  | 0 | 2
80 | 19 | 15 | Retractore | Lotul 80. Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | 2
81 | 20 | 16 | Bone holding clamps | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Gerster-Lowmann Bone Clamp 1x2 Jaws | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 2
82 | 21 | 17 | Bone Levers | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Periosteal Elevator 17.5 cm, 7⃰ For Melacarpols Small | bucată |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 2
86.5 | 23 | 18 | Set standart pentru osteosinteza fragmente mari conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm, 5,0 și 5,5 mm | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare si 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; | bucată | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 18000 |  | 0 | 10
86.25 | 38.1 | 19.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 40000 |  | 0 | 10
86.26 | 38.2 | 19.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | bucată |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 120 | 120 | 18000 |  | 0 | 120
86.27 | 38.3 | 19.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu şuruburi Ø3,5mm, 10 orificii | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | bucată | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 3000 |  | 0 | 10
| 41.1 | 20.1 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii | Piesă (placă) DHS cu unghi 135, 3 - 6 orificii |  | bucată |  | 10 | [5 empty] | 10
| 41.2 | 20.2 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm | Şurub de compresiune inclus si surub de compactare cu lungimi cuprinse între 60 mm și 120 mm |  | bucată |  | 10 | [5 empty] | 10
| 41.3 | 20.3 | Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS | Set de instrumentar (livrat în custodie) | Set de instrumentar (livrat în custodie) |  | bucată |  | 1 | [5 empty] | 1
| 43 | 21 | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI | Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI |  |  | bucată |  | 50 | [5 empty] | 50
[8 empty] | 158 | 141 | 109 | 61 | 164 | 20 | 380 | 1033