## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Fotoliu ginecologic acționat electric | Fotoliu ginecologic acționat electric |  |  |  | "Conceput pentru a fi utilizat si in intervențiile chirurgicale. Fiecare ajustare a fotoliului este permisa de la pedala de picior. Pedala activează: reglare înălțimii, mișcarea Trendelenburg și mișcarea spătar în sus/jos. Structura este realizata din oțel, astfel de rășini garantează o protecție ridicata si oferă un nivel ridicat de rezistenta in timpul operațiilor de curățare, dezinfectare. Specificații tehnice fotoliu electric ginecologic: Dimensiuni: min 65 x 85 x 105 cm. Înălțimea si inclinarea spătarului, ajustabile împreuna cu mișcarea. Trendelenburg se realizează cu 3 elemente. Reglarea înălțimii: da. Ajustare Trendelenburg minim 12°. Reglarea spătarului, electric, minim de la 10° până la 75°. Greutatea maxima admisa: minim 180 Kg. Accesorii (standard incluse la livrare): Tava detașabila si extractibila, realizata din otel inoxidabil. Suporți pentru coapse realizate din poliuretan moale, acoperiți cu material textil rezistent la apa. Cotiere capitonate, reglabile in înălțime. Clema echipotențială. - Baterie reîncărcabila sau UPS cu o autonomie de minim 30 minute Husa de protecție PVC. Tapițerie pentru gât. Suport din inox, pentru picioare, plăci pentru picioare și alte accesorii de fixat la balustrada laterală. Corp de iluminat pentru examinare cu fixare în baza fotoliului ginecologic Tehnologie LED, minim 5000 lux la 0.3m. Câmp iluminat 180 mm ±10 mm. Redare prezisă a culorii. Culori deschise 4800 K- 5500 K. Puterea de iluminare reglabilă."
33100000-1 | 2 | Mobilier medical, masă și scaun pentru medic | Mobilier medical, masă și scaun pentru medic |  |  |  | Masă cu sertar: Adaptabil la stânga sau la dreapta, din aliaj ușor special anodizat cu rafturi detașabile din oțel inoxidabil. Dimensiuni: 65 x 45 x h 80 cm. (±5 cm). Dimensiuni sertar 62 x 42 cm. (±5 cm). Încărcătură raft maxim 15 kg. 4 roți pivotante. Scaun mobil: Culoare la solicitare. Roți pivotante 360° cu frână. Înălțime reglabilă.
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani (repetat) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Fotoliu ginecologic acționat electric | Fotoliu ginecologic acționat electric | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Mobilier medical, masă și scaun pentru medic | Mobilier medical, masă și scaun pentru medic | bucată | 1 |  | Nu se aplică TVA |  | Nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________