## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) |  |  |  | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 2 | Ac steril pentru holder 22 G ( 006032 ) | Ac steril pentru holder 22 G ( 006032 ) |  |  |  | Ac steril pentru holder 22 G ( 006032 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 22 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 3 | Ac steril pentru holder 23 G ( 006033 ) | Ac steril pentru holder 23 G ( 006033 ) |  |  |  | Ac steril pentru holder 23 G ( 006033 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 4 | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) |  |  |  | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități. Capătul posterior al tubului de cauciuc să fie detașabil, pentru a putea efectua manopere de colectare, nu numai cu holderul dar și cu seringa, Bucată
33100000-1 | 5 | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) |  |  |  | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ), Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 6 | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre ( 006036 ) | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre ( 006036 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre ( 006036 ), Anze 10 mkl albastre. sterile (pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei). termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual. Pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin la femei. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 7 | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol ( 006287 ) | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol ( 006287 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol ( 006287 ), Ansa bacteriologică 1mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc, Bucată
33100000-1 | 8 | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol ( 006037 ) | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol ( 006037 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol ( 006037 ), Ansa bacteriologică d=4 mm. 10mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc, Bucată
33100000-1 | 9 | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm ( 006038 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm ( 006038 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm ( 006038 ), Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalate până la 10 bucăți, Bucată
33100000-1 | 10 | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm ( 006039 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm ( 006039 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm ( 006039 ), Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalare până la 10 bucăți, Bucată
33100000-1 | 11 | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl ( 006040 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl ( 006040 ) |  |  |  | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl ( 006040 ), Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl Ambalate până la 10 bucăți, Bucată
33100000-1 | 12 | Bastonase de sticla ( 006041 ) | Bastonase de sticla ( 006041 ) |  |  |  | Bastonase de sticla ( 006041 ), Bagheta de agitare din sticla incoloră cu capete rotunjite. Lungimea 200-250mm. diametrul 5-7mm. Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 13 | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj ( 006042 ) | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj ( 006042 ) |  |  |  | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj ( 006042 ), Bețișoare din lemn (dur) cu vată, în ambalaj până la 200 bucăți Betisor din lemn cu bumbac cu două fețe. Material: băț de lemn, bumbac 100%. Ambalare în sac ziplock. Lungime: 7-8 cm., Bucată
33100000-1 | 14 | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) |  |  |  | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ), Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale, Bucată
33100000-1 | 15 | Camera Goreaev (sau echivalentul) ( 006045 ) | Camera Goreaev (sau echivalentul) ( 006045 ) |  |  |  | Camera Goreaev (sau echivalentul) ( 006045 ), Camera Goreaev sau echivalentul ( de exemplu Camera numarare (Hematocitometru), Neubauer Improved), Bucată
33100000-1 | 16 | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) ( 006046 ) | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) ( 006046 ) |  |  |  | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) ( 006046 ), Camera de calcul (Slaid pentru examinarea) a sedimentului urinar este un dispozitiv din plastic de unică folosință compus din 10 camere de numărare. cu fiecare dispozitiv se pot analiza 10 mostre. ambalaj pînă la 100 buc., Bucată
33100000-1 | 17 | Cană gradată , din plastic 1000ml ( 006291 ) | Cană gradată , din plastic 1000ml ( 006291 ) |  |  |  | Cană gradată , din plastic 1000ml ( 006291 ), Cană gradată , din plastic 1000ml, pentru Laborator., Bucată
33100000-1 | 18 | Capace Optice în stripuri pentru PCR ( 006047 ) | Capace Optice în stripuri pentru PCR ( 006047 ) |  |  |  | Capace Optice în stripuri pentru PCR ( 006047 ), Capace plate optice pentru microtuburi Eppendorf 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Set până la 125 buc, Bucată
33100000-1 | 19 | Capilar p/u VSH de tip Pancencov ( 006048 ) | Capilar p/u VSH de tip Pancencov ( 006048 ) |  |  |  | Capilar p/u VSH de tip Pancencov ( 006048 ), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 20 | Capilare microhematocrit ( 006050 ) | Capilare microhematocrit ( 006050 ) |  |  |  | Capilare microhematocrit ( 006050 ), Capilare pentru microhematocrit, albastre, lungimea 75 mm, neheparinizate. Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 21 | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) |  |  |  | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ), Capilare Sahli 0.02 ml 1.material: sticlă Ambalare până la 100 bucăți., Bucată
33100000-1 | 22 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre ( 006053 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre ( 006053 ) |  |  |  | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre ( 006053 ), Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet până la 200 casete/cutie, Bucată
33100000-1 | 23 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe ( 006054 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe ( 006054 ) |  |  |  | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe ( 006054 ), Casete din plastic standard cu orificii dreptungulare, cu capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet maxim 200 casete/cutie, Bucată
33100000-1 | 24 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene ( 006055 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene ( 006055 ) |  |  |  | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene ( 006055 ), Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie, Bucată
33100000-1 | 25 | Cateter IUI steril ( 006057 ) | Cateter IUI steril ( 006057 ) |  |  |  | Cateter IUI steril ( 006057 ), Cateter IUI steril. Pentru inseminatie intrauterina.Termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 26 | Cilindru din plastic 50ml ( 006058 ) | Cilindru din plastic 50ml ( 006058 ) |  |  |  | Cilindru din plastic 50ml ( 006058 ), Cilindru din plastic 50ml 1.material: plastic, Bucată
33100000-1 | 27 | Cilindru din plastic. gradat 100 ml ( 006059 ) | Cilindru din plastic. gradat 100 ml ( 006059 ) |  |  |  | Cilindru din plastic. gradat 100 ml ( 006059 ), Cilindru din plastic. gradat 100 ml 1.material: plastic 2. gradat 100 ml, Bucată
33100000-1 | 28 | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml ( 006060 ) | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml ( 006060 ) |  |  |  | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml ( 006060 ), Cilindru din sticlă. gradat. 250-300 ml TC-Pentru analiza I-FISH, Bucată
33100000-1 | 29 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml ( 006061 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml ( 006061 ) |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml ( 006061 ), Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 100 ml, Bucată
33100000-1 | 30 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml ( 006062 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml ( 006062 ) |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml ( 006062 ), Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 1000 ml, Bucată
33100000-1 | 31 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml ( 006063 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml ( 006063 ) |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml ( 006063 ), Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 250 ml, Bucată
33100000-1 | 32 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml ( 006064 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml ( 006064 ) |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml ( 006064 ), Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 50 ml, Bucată
33100000-1 | 33 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml ( 006065 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml ( 006065 ) |  |  |  | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml ( 006065 ), Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 500 ml, Bucată
33100000-1 | 34 | Colbă cotată 1000 ml ( 006067 ) | Colbă cotată 1000 ml ( 006067 ) |  |  |  | Colbă cotată 1000 ml ( 006067 ), Colbă cotată 1000 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 35 | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) |  |  |  | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ), Colbă cotată 100-125 ml . Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 36 | Colbă cotată 250 ml ( 006068 ) | Colbă cotată 250 ml ( 006068 ) |  |  |  | Colbă cotată 250 ml ( 006068 ), Colbă cotată 250 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 37 | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) |  |  |  | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ), Colbă cotată 50 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 38 | Colbă cotată 500 ml ( 006070 ) | Colbă cotată 500 ml ( 006070 ) |  |  |  | Colbă cotată 500 ml ( 006070 ), Colbă cotată 500 ml. Material PP - Autoclavabile, Bucată
33100000-1 | 39 | Colbe termostabile 100 ml ( 006071 ) | Colbe termostabile 100 ml ( 006071 ) |  |  |  | Colbe termostabile 100 ml ( 006071 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 100 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 40 | Colbe termostabile 250 ml ( 006072 ) | Colbe termostabile 250 ml ( 006072 ) |  |  |  | Colbe termostabile 250 ml ( 006072 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 250 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 41 | Colbe termostabile 50 ml ( 006073 ) | Colbe termostabile 50 ml ( 006073 ) |  |  |  | Colbe termostabile 50 ml ( 006073 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 50 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 42 | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) |  |  |  | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 43 | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) ( 006075 ) | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) ( 006075 ) |  |  |  | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) ( 006075 ), Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice. 1. Volum: 25-30ml 2. Сu capac filetat, care să nu permită scurgerea. 3. Material containerului: PS, PP sau PET 4. Nesteril 5. Cu eticheta/zonă p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 44 | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore ( 006099 ) | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore ( 006099 ) |  |  |  | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore ( 006099 ), Container din plastic, transparent, pentru urina in timp 24 ore. 1. Volum total: 2500-3000ml 2. Gradat 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5.Nesteril 6. Cu loc/eticheta pentru marcare, Bucată
33100000-1 | 45 | Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac ( 006076 ) | Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac ( 006076 ) |  |  |  | Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac ( 006076 ), Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul minim 1 L cu capac. Dimensiuni: 100mm x 90mm x H 180 mm, cu devieri admisibile ±20 mm. Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina., Bucată
33100000-1 | 46 | Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac ( 006077 ) | Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac ( 006077 ) |  |  |  | Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac ( 006077 ), Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul minim 5 L cu capac. Dimensiuni: 210 mm x180mm x H 200 mm, cu devieri admisibile ±20 mm. Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina., Bucată
33100000-1 | 47 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică ( 006294 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică ( 006294 ) |  |  |  | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică ( 006294 ), Container din plastic, transparent, cu lopățică 1. Volum total 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material container: PS sau PP 4. Nesteril 5. Cu zonă sau etichetă de marcare, Bucată
33100000-1 | 48 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) |  |  |  | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ), Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material containerului: PS sau PP 4. Steril 5. Cu zona sau eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 49 | Container pentru spută (tub Falcon) ( 006079 ) | Container pentru spută (tub Falcon) ( 006079 ) |  |  |  | Container pentru spută (tub Falcon) ( 006079 ), Container din plastic, transparent, de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1. 1. Volum: 50ml, Gradate maxim 5 ml 2 .Dimensiuni 30 x 115-120 mm 3. Fund conic 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, autoclavabil. 4. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat) până la 50 bucăți într-o singură pungă 6.Cu Zona de etichetare, Bucată
33100000-1 | 50 | Container pentru sputa steril. volum 30ml ( 006080 ) | Container pentru sputa steril. volum 30ml ( 006080 ) |  |  |  | Container pentru sputa steril. volum 30ml ( 006080 ), Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice. 1. Volum: 30ml 2. Сu capac filetat, care să nu permită scurgerea. 3. Material containerului: PS, PP sau PET 4. Steril, în ambalaj individual 5. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 51 | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ), Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm), Bucată
33100000-1 | 52 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+-50ml) ( 006081 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+-50ml) ( 006081 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+-50ml) ( 006081 ), Container anatomo-patmorfologic 1000 ml 1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)., Bucată
33100000-1 | 53 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml ( 006082 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml ( 006082 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml ( 006082 ), Container din plastic, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 2500-3000ml 2. Сu capac ermetic, cu capac etans (inchidere prin presare). 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 54 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml ( 006083 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml ( 006083 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml ( 006083 ), Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular ( Container anatomo-patmorfologic). 1. Volum: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 55 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml ( 006084 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml ( 006084 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml ( 006084 ), Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 100-120ml 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 56 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. ( 006085 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. ( 006085 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. ( 006085 ), Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 10-20ml 2. Сu capac ermetic, filetat 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 57 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) ( 006086 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) ( 006086 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) ( 006086 ), Container anatomo-patmorfologic 200 ml1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor . Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 58 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) ( 006087 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) ( 006087 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) ( 006087 ), Container anatomo-patmorfologic 500 ml 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 59 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml ( 006088 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml ( 006088 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml ( 006088 ), Container din plastic, pentru transportarea materialul histologic tisular. 1. Volum: 5000ml 2. Сu capac ermetic, cu capac etans (inchidere prin presare). 3. Material containerului: PP, PS 4. Nesteril Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 60 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) ( 006089 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) ( 006089 ) |  |  |  | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) ( 006089 ), Container anatomo-patmorfologic 60 ml 1.Volum Total: 60 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat), Bucată
33100000-1 | 61 | Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml ( 006090 ) | Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml ( 006090 ) |  |  |  | Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml ( 006090 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 62 | Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml ( 006091 ) | Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml ( 006091 ) |  |  |  | Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml ( 006091 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 170-200 ml 2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 63 | Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml ( 006092 ) | Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml ( 006092 ) |  |  |  | Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml ( 006092 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 220-250 ml 2. Gradat (marcat) până la 200-220 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 64 | Container pentru urina (steril) 170-200 ml ( 006093 ) | Container pentru urina (steril) 170-200 ml ( 006093 ) |  |  |  | Container pentru urina (steril) 170-200 ml ( 006093 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 170-200 ml 2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 65 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) |  |  |  | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 66 | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) |  |  |  | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ), Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradație de la 10ml până la minim 100ml. 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare, Bucată
33100000-1 | 67 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 ( 006097 ) | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 ( 006097 ) |  |  |  | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 ( 006097 ), Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.100, Bucată
33100000-1 | 68 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 ( 006098 ) | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 ( 006098 ) |  |  |  | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 ( 006098 ), Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.25, Bucată
33100000-1 | 69 | Creioane pe sticla ( 006100 ) | Creioane pe sticla ( 006100 ) |  |  |  | Creioane pe sticla ( 006100 ), Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu și albastru, Bucată
33100000-1 | 70 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice ( 006298 ) | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice ( 006298 ) |  |  |  | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice ( 006298 ), Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de mărgele poroase și bulion adăugat (crioconservant), Ambalare până la 100 buc/set, culoare roșie. O Bucată= Un criotub, Bucată
33100000-1 | 71 | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. ( 006101 ) | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. ( 006101 ) |  |  |  | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. ( 006101 ), Cutie Petri din plastic (pătrate) Dimensiuni: 120x120 mm. Material: PS (pătrate)pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință., Bucată
33100000-1 | 72 | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm ( 006102 ) | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm ( 006102 ) |  |  |  | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm ( 006102 ), Cutie Petri din plastic (Rotunde) Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință., Bucată
33100000-1 | 73 | Cutie Petri, H 16.2 mm ( 006302 ) | Cutie Petri, H 16.2 mm ( 006302 ) |  |  |  | Cutie Petri, H 16.2 mm ( 006302 ), Cutie Petri din plastic Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 16.2 mm Material: PS Sterile, de unică folosință., Bucată
33100000-1 | 74 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm ( 006103 ) | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm ( 006103 ) |  |  |  | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm ( 006103 ), Cutie Petri din sticlă Dimensiuni: Diametru 10 cm, H 18-20 mm, Bucată
33100000-1 | 75 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm ( 006104 ) | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm ( 006104 ) |  |  |  | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm ( 006104 ), Cutie Petri din sticlă Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 17-19 mm, Bucată
33100000-1 | 76 | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl ( 006312 ) | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl ( 006312 ) |  |  |  | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl ( 006312 ), Dozator automat variabile 0,5-10 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 0,5 - 10 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 77 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl ( 006313 ) | Dozator automat variabile 100-1000 mkl ( 006313 ) |  |  |  | Dozator automat variabile 100-1000 mkl ( 006313 ), Dozator automat variabile 100-1000 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 100-1000 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 78 | Dozator automat variabile 10-100 mkl ( 006314 ) | Dozator automat variabile 10-100 mkl ( 006314 ) |  |  |  | Dozator automat variabile 10-100 mkl ( 006314 ), Dozator automat variabile 10-100 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete10-100 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 79 | Dozator automat variabile 20-200 mkl ( 006315 ) | Dozator automat variabile 20-200 mkl ( 006315 ) |  |  |  | Dozator automat variabile 20-200 mkl ( 006315 ), Dozator automat variabile 20-200 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 20-200 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 80 | Dozator automat variabile 2-20 mkl ( 006316 ) | Dozator automat variabile 2-20 mkl ( 006316 ) |  |  |  | Dozator automat variabile 2-20 mkl ( 006316 ), Dozator automat variabile 2-20 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 2-20 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 81 | Dozator medical 1-5 ml ( 006317 ) | Dozator medical 1-5 ml ( 006317 ) |  |  |  | Dozator medical 1-5 ml ( 006317 ), Dozator medical 1-5 ml. Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 1-5 ml Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afișaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic și mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanșare, instrucțiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani.
33100000-1 | 82 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) |  |  |  | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ), Eprubetă V-15 ml cu fund conic 1. Steril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Cu gradație 5. Ambalare individuală 6. Dimensiunile tubului: 120x15-17mm 7. Cu etichetă pentru marcare Cu termen de vaLabilitate pe fiecare ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 83 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ) | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ) |  |  |  | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 84 | Eprubetă cu capac ( 006116 ) | Eprubetă cu capac ( 006116 ) |  |  |  | Eprubetă cu capac ( 006116 ), Eprubetă V-12 ml cu fund conic 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube 4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm, Bucată
33100000-1 | 85 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) ( 006117 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) ( 006117 ) |  |  |  | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) ( 006117 ), Eprubeta vacumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% (raport 1:9) 1. Cu vacuum 2. Volumul de sânge: 2-3 ml 4. Material: PET 5. Cu etichetă 6. Capac Vacuum, albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm. 7. Ambalarea până la 100 bucăți 8. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 86 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml) ( 006320 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml) ( 006320 ) |  |  |  | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml) ( 006320 ), Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 2,5-2,6 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 87 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) ( 006118 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) ( 006118 ) |  |  |  | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) ( 006118 ), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 3,5 -3,6 ml 2. Material: PP/PET 3. Cu capac vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 88 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) ( 006119 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) ( 006119 ) |  |  |  | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) ( 006119 ), Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9) 1. Volumul de sânge: 4.5-5 ml 2. Material: PP/ PS/PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75-100 mm sau 12x86 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 89 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. ( 006120 ) | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. ( 006120 ) |  |  |  | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. ( 006120 ), Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule, 4 ml 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. 5. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 90 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) |  |  |  | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 91 | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta ( 006121 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta ( 006121 ) |  |  |  | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta ( 006121 ), Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. 1. Material: PS/ PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 92 | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta ( 006122 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta ( 006122 ) |  |  |  | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta ( 006122 ), Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. 1. Material: PS / PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 12x86 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 93 | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta ( 006123 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta ( 006123 ) |  |  |  | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta ( 006123 ), Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. 1. Material: PS / PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 94 | Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ) | Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ) |  |  |  | Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 95 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) |  |  |  | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ), Tampon steril de tip Rayon, în eprubetă din polipropilenă Ø 12 x 150 mm cu etichetă, Bucată
33100000-1 | 96 | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) |  |  |  | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ), Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac., Bucată
33100000-1 | 97 | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml ( 006125 ) | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml ( 006125 ) |  |  |  | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml ( 006125 ), Eprubetă V-10 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100x16mm, Bucată
33100000-1 | 98 | Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006127 ) | Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006127 ) |  |  |  | Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006127 ), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PET/PP/PS 3. Cu capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 99 | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) |  |  |  | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PET/PP/PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 100 | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta ( 006129 ) | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta ( 006129 ) |  |  |  | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta ( 006129 ), Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 5 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x86 mm sau 13x100 3. Material: PET/PP/PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 101 | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual ( 006130 ) | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual ( 006130 ) |  |  |  | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual ( 006130 ), Eprubetă V-14-16 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Steril, Ambalare individuală 2. Material: PS 3. Cu capac filetat 4. Cu/Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 100-125x16 mm, Bucată
33100000-1 | 102 | Eprubetă din sticlă borsilicată ( 006131 ) | Eprubetă din sticlă borsilicată ( 006131 ) |  |  |  | Eprubetă din sticlă borsilicată ( 006131 ), Eprubetă din sticlă V-5 ml cu fund cilindric(rotund) 1. Nesteril 2. Material: sticlă borsilicată 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 75x12 mm, grosimea 0,5-0,6 mm, Bucată
33100000-1 | 103 | Eprubetă Eppendorf 0.2 ml ( 006132 ) | Eprubetă Eppendorf 0.2 ml ( 006132 ) |  |  |  | Eprubetă Eppendorf 0.2 ml ( 006132 ), Eprubetă Eppendorf vol. 0.2 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat (Flat Lid) 4. Fără gradație 5 Ambalarea până la 1000 bucăți., Bucată
33100000-1 | 104 | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml ( 006133 ) | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml ( 006133 ) |  |  |  | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml ( 006133 ), Eprubetă Eppendorf vol. 0.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/scut (Flat/Shield Lid/Cap) 4. Cu/Fără gradație 5 Ambalarea până la 1000 bucăți., Bucată
33100000-1 | 105 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml ( 006134 ) | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml ( 006134 ) |  |  |  | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml ( 006134 ), Eprubetă Eppendorf vol. 1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație 5 Ambalarea până la 500 bucăți., Bucată
33100000-1 | 106 | Eprubetă Eppendorf 2 ml ( 006135 ) | Eprubetă Eppendorf 2 ml ( 006135 ) |  |  |  | Eprubetă Eppendorf 2 ml ( 006135 ), Eprubetă Eppendorf vol. 2 ml, cu fund conic/cilindric (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație 5 Ambalarea până la 500 bucăți., Bucată
33100000-1 | 107 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) |  |  |  | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ), Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 108 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006284 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006284 ) |  |  |  | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006284 ), Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 109 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă ( 006137 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă ( 006137 ) |  |  |  | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă ( 006137 ), Eprubetă K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 110 | Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml ( 006138 ) | Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml ( 006138 ) |  |  |  | Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml ( 006138 ), Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml 1. Volum sânge : 10 ml 2. Dimensiuni: 16x100 mm 4. Material: PP 5. Cu capac dop 6. Cu etichetă 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 111 | Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat ( 006139 ) | Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat ( 006139 ) |  |  |  | Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat ( 006139 ), Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl, Ambalare până la 1000 tuburi, Bucată
33100000-1 | 112 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) |  |  |  | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ), Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 113 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl ( 006141 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl ( 006141 ) |  |  |  | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl ( 006141 ), Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de vaLabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 114 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) ( 006142 ) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) ( 006142 ) |  |  |  | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) ( 006142 ), Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 115 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) ( 006143 ) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) ( 006143 ) |  |  |  | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) ( 006143 ), Eprubeta cu capilar cu K3EDTA - 0,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 0,5 ml 2. Dimensiunile tubului maximum: 8x45 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac cu capilar 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 116 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) |  |  |  | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ), Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml., Bucată
33100000-1 | 117 | Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml ( 006145 ) | Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml ( 006145 ) |  |  |  | Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml ( 006145 ), Eprubeta cu vacuum cu clot activator - 9 ml cu etichetă 1. Volumul de sânge: 9 ml 2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 3. Material: PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac, cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 118 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml ( 006146 ) | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml ( 006146 ) |  |  |  | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml ( 006146 ), Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 119 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) |  |  |  | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 120 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) |  |  |  | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 121 | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund ( 006148 ) | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund ( 006148 ) |  |  |  | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund ( 006148 ), Eprubetă V-15 ml cu fund rotund 1. Steril 2. Material: PP sau PS 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Fără Gradație 5. Ambalare individuală 7. Dimensiunile tubului: 120x15mm Cu termen de vaLabilitate pe fiecare ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 122 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă ( 006149 ) | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă ( 006149 ) |  |  |  | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă ( 006149 ), Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: maximum 4 ml 1. Dimensiuni : 13×75mm 3. Volumul de colectare sîngelui: maximum 4 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 123 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă ( 006150 ) | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă ( 006150 ) |  |  |  | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă ( 006150 ), Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: 6-8 ml 1. Dimensiuni : 13-16×100mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 6-8 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 124 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml ( 006328 ) | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml ( 006328 ) |  |  |  | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml ( 006328 ), Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml 1. Volum sânge : 4 ml 2. Dimensiuni: 10x75 mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 4 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 6. Cu etichetă 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 125 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml ( 006151 ) | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml ( 006151 ) |  |  |  | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml ( 006151 ), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8%, (raport 1:9) pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PET 3. Cu vacuum 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 126 | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml ( 006152 ) | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml ( 006152 ) |  |  |  | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml ( 006152 ), Eprubeta vacumată cu clod activator 10 ml. Volum de sânge: 10 ml 1. Dimensiuni : 16x100mm 3. Volumul de sînge:10 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 127 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml. cu eticheta ( 006153 ) | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml. cu eticheta ( 006153 ) |  |  |  | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml. cu eticheta ( 006153 ), Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: 8-10 ml 1. Dimensiuni : 13-16 mm ×100mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 8-10 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 128 | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” ( 006154 ) | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” ( 006154 ) |  |  |  | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” ( 006154 ), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 1. Volumul de sânge: 1.28 ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiunile tubului: 8-9x120 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete., Bucată
33100000-1 | 129 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm ( 006155 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm ( 006155 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm ( 006155 ), Eprubetă K3 EDTA -1 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 1 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 130 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 13x75 mm ( 006156 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 13x75 mm ( 006156 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 13x75 mm ( 006156 ), Eprubetă vacuum K3 EDTA -1 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 1 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5.Cu capac de cauciuc cu valve 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 131 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml ( 006157 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml ( 006157 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml ( 006157 ), Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2-2,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-2,5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 132 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm ( 006158 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm ( 006158 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm ( 006158 ), Eprubetă vacuum K3 EDTA - 3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui 8. Compatibile cu analizatoarele automate, Bucată
33100000-1 | 133 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml ( 006159 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml ( 006159 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml ( 006159 ), Eprubetă vacuum K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 134 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm ( 006160 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm ( 006160 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm ( 006160 ), Eprubetă vacuum K3 EDTA - 5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 13x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 135 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml ( 006161 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml ( 006161 ) |  |  |  | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml ( 006161 ), Eprubetă K3 EDTA - 8-10 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 8-10 ml 2. Dimensiunile tubului: 16*100 mm 3. Material: PP/PET/PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 136 | Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) ( 006162 ) | Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) ( 006162 ) |  |  |  | Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) ( 006162 ), Eprubetă V-5 ml cu fund rotund 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 137 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) |  |  |  | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 138 | Eprubete de sticla conice 10 ml ( 006163 ) | Eprubete de sticla conice 10 ml ( 006163 ) |  |  |  | Eprubete de sticla conice 10 ml ( 006163 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 105x17mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 139 | Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm ( 006164 ) | Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm ( 006164 ) |  |  |  | Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm ( 006164 ), Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac filetat 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 140 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) |  |  |  | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ), Eprubetă pentru centrifugare V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac push 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16,2mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 141 | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) |  |  |  | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ), Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund) 1. NeSteril 2. Material: PP/PS/PET 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 142 | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml ( 006168 ) | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml ( 006168 ) |  |  |  | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml ( 006168 ), Eprubete PP 13*75 mm cilindrică, 5 ml. Eprubete din polipropilen (PP), cu dimensiunile 13*75 mm, volum 5 ml, Nesterile 7. Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 143 | Eprubete PS 12 ml. gradat ( 006169 ) | Eprubete PS 12 ml. gradat ( 006169 ) |  |  |  | Eprubete PS 12 ml. gradat ( 006169 ), Eprubetă pentru urină V-12 ml cu fund conical (oval) 1. NeSteril 2. Material: PS (transparente) 3. Fără capac (pentru sedimentare- cu retenția sedimentului), cu gura larga a eprubetei 4. Cu gradație (2-4-6-8-10-12) 6. Dimensiunile tubului: 100-105x16-17mm 7. Ambalarea până la 50 bucăți, Bucată
33100000-1 | 144 | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml ( 006170 ) | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml ( 006170 ) |  |  |  | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml ( 006170 ), Eprubetă V-5 ml 1. NeSteril 2. Material: PS (transparente) 3. Fără capac 4. Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 13x75mm 7. Ambalarea până la 50 bucăți, Bucată
33100000-1 | 145 | Eprubete sticlă P 14 ( 006171 ) | Eprubete sticlă P 14 ( 006171 ) |  |  |  | Eprubete sticlă P 14 ( 006171 ), 1. material: sticlă P 14. volumul 13±2.0 ml. dimensiuni: H:120 ± 5.0 mm D:14.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți, Bucată
33100000-1 | 146 | Eprubete sticla P 16 ( 006172 ) | Eprubete sticla P 16 ( 006172 ) |  |  |  | Eprubete sticla P 16 ( 006172 ), 1. material: sticlă P 16 volumul 21±2.0 ml. dimensiuni: H:150 ± 5.0 mm D:16.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți, Bucată
33100000-1 | 147 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml ( 006173 ) | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml ( 006173 ) |  |  |  | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml ( 006173 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic (Centrifuge Tube) 1. Nesteril 2. Material: Sticlă 3. Fără capac 4. Cu gradație 5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm) 6. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 148 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) |  |  |  | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ), Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sînge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată
33100000-1 | 149 | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ) | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ) |  |  |  | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ), Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED 1. Volumul de sânge: 1.6ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm sau 8x120 mm Dop negru 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Tuburile au capacul cu inchidere etansa, pentru protectia impotriva contaminarii directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de punctie., Bucată
33100000-1 | 150 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) |  |  |  | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ), Eprubetăvacuum K3 EDTA - 10 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 10 ml 2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 151 | Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 ( 006176 ) | Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 ( 006176 ) |  |  |  | Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 ( 006176 ), Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903. cu dimensiuni 125 x 75 mm, abatere admisibilă +/- 5 mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine. cu prezentarea mostrelor, Bucată
33100000-1 | 152 | Flacoane culturale. volum 50ml ( 006177 ) | Flacoane culturale. volum 50ml ( 006177 ) |  |  |  | Flacoane culturale. volum 50ml ( 006177 ), Flacoane culturale. volum 50ml/25cm2. sterile. PP. cu gît inclinat-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale, Bucată
33100000-1 | 153 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) |  |  |  | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ), Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație, Bucată
33100000-1 | 154 | Flacon pentru reactivi, brun ( 006179 ) | Flacon pentru reactivi, brun ( 006179 ) |  |  |  | Flacon pentru reactivi, brun ( 006179 ), Recipient din sticlă, culoare brună, cu capac rodat,volum 30 ml, Bucată
33100000-1 | 155 | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Furtun,tip VI ( 006377 ) |  |  |  | Furtun,tip VI ( 006377 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăţi: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a)diametrul ID–9,5 mm. b)diametrul OD–15,9 mm. c)grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun, metru
33100000-1 | 156 | Hârtie de filtru ( 006337 ) | Hârtie de filtru ( 006337 ) |  |  |  | Hârtie de filtru ( 006337 ), Hârtie de filtru, filtrare rapida, l=740mm, densitate 75g±3/m2 Ambalaj până la 10kg, kg
33100000-1 | 157 | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Hârtie Kraft ( 006335 ) |  |  |  | Hârtie Kraft ( 006335 ), Hartie kraft, L=71 cm, kg
33100000-1 | 158 | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Hîrtie de pergament ( 006376 ) |  |  |  | Hîrtie de pergament ( 006376 ), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinaţia: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare)., kg
33100000-1 | 159 | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH ( 006180 ) | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH ( 006180 ) |  |  |  | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH ( 006180 ), De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test, Bucată
33100000-1 | 160 | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH ( 006181 ) | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH ( 006181 ) |  |  |  | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH ( 006181 ), De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 1 unitati de PH. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test, Bucată
33100000-1 | 161 | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) |  |  |  | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ), Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător., Bucată
33100000-1 | 162 | Lamă de sticlă 18 x 18mm ( 006183 ) | Lamă de sticlă 18 x 18mm ( 006183 ) |  |  |  | Lamă de sticlă 18 x 18mm ( 006183 ), Lamele microscopice 18x18mm din sticlă. Grosimea 0,13-0,17 mm. ambalaj pînă la 100 buc., Bucată
33100000-1 | 163 | Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm ( 006184 ) | Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm ( 006184 ) |  |  |  | Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm ( 006184 ), Lamă de sticlă dimensiuni 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm. ambalaj pînă la 100 buc., Bucată
33100000-1 | 164 | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) |  |  |  | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ), Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare. ambalaj pînă la 100 buc., Bucată
33100000-1 | 165 | Lamă histologică margine albastră ( 006186 ) | Lamă histologică margine albastră ( 006186 ) |  |  |  | Lamă histologică margine albastră ( 006186 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, cu margine albastră, până la 50 bucăți per cutie, Bucată
33100000-1 | 166 | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) |  |  |  | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată
33100000-1 | 167 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) |  |  |  | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată
33100000-1 | 168 | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) |  |  |  | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ), Lame 26 х76mm (±1,0 m) din sticlă. degresate. şlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți, Bucată
33100000-1 | 169 | Lame de microscopie margine albastră ( 006190 ) | Lame de microscopie margine albastră ( 006190 ) |  |  |  | Lame de microscopie margine albastră ( 006190 ), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 m) grosime 1.0-1.2mm cu. margine albastră. până la 50 lame/cutie, Bucată
33100000-1 | 170 | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) |  |  |  | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată
33100000-1 | 171 | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) |  |  |  | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată
33100000-1 | 172 | Lame de plastic pentru leucoformule ( 006193 ) | Lame de plastic pentru leucoformule ( 006193 ) |  |  |  | Lame de plastic pentru leucoformule ( 006193 ), Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic PET Dimensiuni (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1 ± 0,1 mm. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 173 | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Lame histologice de sticla ( 006194 ) |  |  |  | Lame histologice de sticla ( 006194 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată
33100000-1 | 174 | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) |  |  |  | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ), 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm până la 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte, Bucată
33100000-1 | 175 | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Lame pentru criotom R ( 006196 ) |  |  |  | Lame pentru criotom R ( 006196 ), Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată
33100000-1 | 176 | Lame pentru microscop (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm ( 006197 ) | Lame pentru microscop (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm ( 006197 ) |  |  |  | Lame pentru microscop (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm ( 006197 ), Lame pentru microscop non-adezive. Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată (cu banda pentru marcaj). Pentru microscopie optica. Dimensiuni (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm. Margini lustruite. Colț tăiat la 45°. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= o Lamă, Bucată
33100000-1 | 177 | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) |  |  |  | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ), lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă, Bucată
33100000-1 | 178 | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) |  |  |  | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 179 | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) |  |  |  | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ), Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 180 | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) |  |  |  | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 181 | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) |  |  |  | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ), Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 182 | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006203 ) | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006203 ) |  |  |  | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006203 ), Lame sticlă şlefuite. dimensiunea 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 183 | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm ( 006202 ) | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm ( 006202 ) |  |  |  | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm ( 006202 ), Lame sticlă şlefuite. dimensiunea 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 184 | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) |  |  |  | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ), Lame sticla. dimensiunea 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 185 | Lamele 24 x 24 mm ( 006205 ) | Lamele 24 x 24 mm ( 006205 ) |  |  |  | Lamele 24 x 24 mm ( 006205 ), Lamele 24 x 24 mm, fără impurități, curate, gata de lucru. Grosimea 0,13-0,17 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 186 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) |  |  |  | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată
33100000-1 | 187 | Lamele pentru camera Goreaev ( 006207 ) | Lamele pentru camera Goreaev ( 006207 ) |  |  |  | Lamele pentru camera Goreaev ( 006207 ), Lamele pentru camera Goreaev sau echivalentul. Lamele, hematocitometrie, 20x26x0.4 mm, margini taiate, colt 90°, Bucată
33100000-1 | 188 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) |  |  |  | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă, Bucată
33100000-1 | 189 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) |  |  |  | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ), Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate. O bucată= o Lamelă., Bucată
33100000-1 | 190 | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) |  |  |  | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ), Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget), Bucată
33100000-1 | 191 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) |  |  |  | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ), Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Lățimea de penetrare de minim 0,8mm. Cu mecanism de protecție., Bucată
33100000-1 | 192 | Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii ( 006212 ) | Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii ( 006212 ) |  |  |  | Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii ( 006212 ), Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru copii (recoltare din deget). Penetrarea 1.2 mm 4. cu mecanism de protecție., Bucată
33100000-1 | 193 | Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ( 006213 ) | Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ( 006213 ) |  |  |  | Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ( 006213 ), Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți, Bucată
33100000-1 | 194 | Marcher pentru sticlă cu scris gros ( 006346 ) | Marcher pentru sticlă cu scris gros ( 006346 ) |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris gros ( 006346 ), Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vîrful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice, Bucată
33100000-1 | 195 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire ( 006347 ) | Marcher pentru sticlă cu scris subțire ( 006347 ) |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris subțire ( 006347 ), Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice, Bucată
33100000-1 | 196 | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor ( 006349 ) | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor ( 006349 ) |  |  |  | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor ( 006349 ), Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor, Ambalare până la 50 bucăți. O bucată= O microfibră - Pentru investigații citogenetice, Bucată
33100000-1 | 197 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) |  |  |  | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ), Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată, Bucată
33100000-1 | 198 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat ( 006350 ) | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat ( 006350 ) |  |  |  | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat ( 006350 ), Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul plat , cu volumul de 350µl, impachetate în cutii de până la 1000 bucăți. O bucată= O microplacă, Bucată
33100000-1 | 199 | Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex ( 006215 ) | Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex ( 006215 ) |  |  |  | Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex ( 006215 ), Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul convex (în formă de U), standard SBS, cu 8x12 godeuri alfanumerotate, cu volumul de 300µl, în ambalaj individual, impachetate în cutii de până la 50 bucăți. O bucată= O microplacă, Bucată
33100000-1 | 200 | Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR ( 006216 ) | Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR ( 006216 ) |  |  |  | Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR ( 006216 ), Microtuburi Eppendorf optice fără capace 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Ambalate până la 120 buc. O bucată= Un strip din 8 microtuburi, Bucată
33100000-1 | 201 | Pachet dimeniune mică ( 006217 ) | Pachet dimeniune mică ( 006217 ) |  |  |  | Pachet dimeniune mică ( 006217 ), Pachet ЗИП-ЛОК 12-15 cm х10-13 см (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet, Bucată
33100000-1 | 202 | Pachet dimensiune mare ( 006218 ) | Pachet dimensiune mare ( 006218 ) |  |  |  | Pachet dimensiune mare ( 006218 ), Pachet ЗИП-ЛОК 19-23 cm х 12-16 см (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet, Bucată
33100000-1 | 203 | Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. ( 006219 ) | Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. ( 006219 ) |  |  |  | Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. ( 006219 ), 1. material: plastic 2. gradate minim până la 150 ml. cu volumul total al paharului 170-250 ml., Bucată
33100000-1 | 204 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml ( 006220 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml ( 006220 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml ( 006220 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml . Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere, Bucată
33100000-1 | 205 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml ( 006221 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml ( 006221 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml ( 006221 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml 1. material: sticlă 2. volum: 1000 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere, Bucată
33100000-1 | 206 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml ( 006222 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml ( 006222 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml ( 006222 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml 1. material: sticlă 2. gradat 200 - 250 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere, Bucată
33100000-1 | 207 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml ( 006223 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml ( 006223 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml ( 006223 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml 1. material: sticlă 2. gradat 50 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere., Bucată
33100000-1 | 208 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml ( 006224 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml ( 006224 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml ( 006224 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml material: sticlă 2. gradat 500 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere, Bucată
33100000-1 | 209 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml ( 006225 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml ( 006225 ) |  |  |  | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml ( 006225 ), Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml material: sticlă 2. gradat 700-750 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere, Bucată
33100000-1 | 210 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( 006226 ) | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( 006226 ) |  |  |  | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( 006226 ), Pelicula transparentă, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. Ambalare până la 100 de pelicule. O bucată= O peliculă, Bucată
33100000-1 | 211 | Perie p-u curaţarea eprubetelor ( 006227 ) | Perie p-u curaţarea eprubetelor ( 006227 ) |  |  |  | Perie p-u curaţarea eprubetelor ( 006227 ), Perie p-u curaţarea eprubetelor, Bucată
33100000-1 | 212 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm ( 006354 ) | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm ( 006354 ) |  |  |  | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm ( 006354 ), Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm, Bucată
33100000-1 | 213 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm ( 006228 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm ( 006228 ) |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm ( 006228 ), Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm. Unghiul conului la 60 grade, Bucată
33100000-1 | 214 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm ( 006229 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm ( 006229 ) |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm ( 006229 ), Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm. Unghiul conului la 60 grade, Bucată
33100000-1 | 215 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm ( 006230 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm ( 006230 ) |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm ( 006230 ), Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm. Unghiul conului la 60 grade, Bucată
33100000-1 | 216 | Pipeta serologică din plastic 1ml ( 006231 ) | Pipeta serologică din plastic 1ml ( 006231 ) |  |  |  | Pipeta serologică din plastic 1ml ( 006231 ), Pipeta serologică din plastic 1ml 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml., Bucată
33100000-1 | 217 | Pipete serologice 5.0 ml ( 006232 ) | Pipete serologice 5.0 ml ( 006232 ) |  |  |  | Pipete serologice 5.0 ml ( 006232 ), Pipete serologice 5.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate., Bucată
33100000-1 | 218 | Pipete serologice 10.0 ml ( 006233 ) | Pipete serologice 10.0 ml ( 006233 ) |  |  |  | Pipete serologice 10.0 ml ( 006233 ), Pipete serologice 10.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate., Bucată
33100000-1 | 219 | Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 ( 006234 ) | Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 ( 006234 ) |  |  |  | Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 ( 006234 ), Pipetă serologică, sterilă, volum 25ml divizat 2/10, din plastic non pirogenic, ambalată individual, gradată. Material PS, Bucată
33100000-1 | 220 | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) ( 006235 ) | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) ( 006235 ) |  |  |  | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) ( 006235 ), Pipete jetabile cu volumul de 1 ml cu gradare pronunțată de unică folosință. ambalate până la 500. O bucată= o Pipetă, Bucată
33100000-1 | 221 | Pipete Paster 1 ml. sterile ( 006236 ) | Pipete Paster 1 ml. sterile ( 006236 ) |  |  |  | Pipete Paster 1 ml. sterile ( 006236 ), Pipete Paster 1 ml. Sterile. Ambalaj individual 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml, Bucată
33100000-1 | 222 | Pipete Paster 0.5 ml ( 006237 ) | Pipete Paster 0.5 ml ( 006237 ) |  |  |  | Pipete Paster 0.5 ml ( 006237 ), Pipete Paster 0.5 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0.5 ml Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 223 | Pipete Paster 2 ml ( 006238 ) | Pipete Paster 2 ml ( 006238 ) |  |  |  | Pipete Paster 2 ml ( 006238 ), Pipete Paster 2 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml. Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 224 | Pipete Paster 3 ml ( 006239 ) | Pipete Paster 3 ml ( 006239 ) |  |  |  | Pipete Paster 3 ml ( 006239 ), Pipete 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml. Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 225 | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) |  |  |  | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ), Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 226 | Pipete Paster. 1ml. nesterile ( 006241 ) | Pipete Paster. 1ml. nesterile ( 006241 ) |  |  |  | Pipete Paster. 1ml. nesterile ( 006241 ), Pipete Paster. 1ml. nesterile. din plastic. Ambalaj până la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă, Bucată
33100000-1 | 227 | Pipete Pasteur 3 ml ( 006357 ) | Pipete Pasteur 3 ml ( 006357 ) |  |  |  | Pipete Pasteur 3 ml ( 006357 ), Pipete Pasteur 3 ml. Nesterile. Material: plastic. Ambalaj pînă la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă, Bucată
33100000-1 | 228 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri ( 006242 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri ( 006242 ) |  |  |  | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri ( 006242 ), Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine din masă plastică. cu 10 godeuri., Bucată
33100000-1 | 229 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) |  |  |  | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ), Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm), Bucată
33100000-1 | 230 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) |  |  |  | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;, Bucată
33100000-1 | 231 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri ( 006246 ) | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri ( 006246 ) |  |  |  | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri ( 006246 ), 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50µm), volumul 15 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis ușor, sigur., Bucată
33100000-1 | 232 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri ( 006247 ) | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri ( 006247 ) |  |  |  | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri ( 006247 ), Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni 630x730 +/-30mm, volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis ușor, sigur., Bucată
33100000-1 | 233 | Saci pentru autoclav 2-3kg ( 006248 ) | Saci pentru autoclav 2-3kg ( 006248 ) |  |  |  | Saci pentru autoclav 2-3kg ( 006248 ), Saci pentru autoclav 2-3kg .Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 17 x30 cm (+/- 2 cm), Bucată
33100000-1 | 234 | Saci pentru autoclav 3-5kg ( 006249 ) | Saci pentru autoclav 3-5kg ( 006249 ) |  |  |  | Saci pentru autoclav 3-5kg ( 006249 ), Saci pentru autoclav 3-5kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 30 x50cm (+/- 2 cm), Bucată
33100000-1 | 235 | Saci pentru autoclav 5-8 kg ( 006250 ) | Saci pentru autoclav 5-8 kg ( 006250 ) |  |  |  | Saci pentru autoclav 5-8 kg ( 006250 ), Saci pentru autoclav 5-8 kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 40 x50cm (+/- 2 cm), Bucată
33100000-1 | 236 | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Salfete cu alcool ( 006251 ) |  |  |  | Salfete cu alcool ( 006251 ), Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un servețel, Bucată
33100000-1 | 237 | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate ( 006049 ) | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate ( 006049 ) |  |  |  | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate ( 006049 ), 1.Capilar p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate, 4.5x230 mm, gradat 0-170 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete ce presupune un dop fibros unic situat la marcajul zero. 2. Eprubetă din polipropilenă (PP) cu citrat de Natriu de 3,8% cu raportul de 1:4 pentru 0,8-1 ml de sânge., Bucată
33100000-1 | 238 | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) |  |  |  | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 239 | Sistem de transport cu mediu Cary-Blair ( 006252 ) | Sistem de transport cu mediu Cary-Blair ( 006252 ) |  |  |  | Sistem de transport cu mediu Cary-Blair ( 006252 ), Sistema de transport cu mediu Cary-Blair, Bucată
33100000-1 | 240 | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) ( 006253 ) | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) ( 006253 ) |  |  |  | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) ( 006253 ), Sistem de transport steril fara carbon (AMIES), Bucată
33100000-1 | 241 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) |  |  |  | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ), Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - invioLabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de Laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de vaLabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități, Bucată
33100000-1 | 242 | Sonda universala sterile ( 006257 ) | Sonda universala sterile ( 006257 ) |  |  |  | Sonda universala sterile ( 006257 ), Sonda universala sterile, care poate fi utilizată atât la femei cât și la bărbați. Pentru colectarea materialului biologic din uretra si canalul cervical). termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 243 | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" ( 006258 ) | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" ( 006258 ) |  |  |  | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" ( 006258 ), Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 244 | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) |  |  |  | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ), Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigaţii citogenetice, cu prezentarea mosrelor., Bucată
33100000-1 | 245 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete ( 006362 ) | Ștativ 9X9 pentru microeprubete ( 006362 ) |  |  |  | Ștativ 9X9 pentru microeprubete ( 006362 ), Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80ºC, Bucată
33100000-1 | 246 | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete ( 006260 ) | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete ( 006260 ) |  |  |  | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete ( 006260 ), Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete. Material PP. Autoclavabil, Bucată
33100000-1 | 247 | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) |  |  |  | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ), Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm, Bucată
33100000-1 | 248 | Stativ petru capilare Pancenco ( 006364 ) | Stativ petru capilare Pancenco ( 006364 ) |  |  |  | Stativ petru capilare Pancenco ( 006364 ), Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco,, Bucată
33100000-1 | 249 | Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 ) | Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 ) |  |  |  | Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 ), Ștativ universal pentru eprubete din polypropylen,autoclavabil, max. diametru eprubete 13mm, capacitate 40-60 eprubete, înalțime maxim 40-45mm, Bucată
33100000-1 | 250 | Stative din plastic pentru 10 eprubete ( 006261 ) | Stative din plastic pentru 10 eprubete ( 006261 ) |  |  |  | Stative din plastic pentru 10 eprubete ( 006261 ), Stative din plastic pentru 10 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005001 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃, Bucată
33100000-1 | 251 | Stative din plastic pentru 20 eprubete ( 006262 ) | Stative din plastic pentru 20 eprubete ( 006262 ) |  |  |  | Stative din plastic pentru 20 eprubete ( 006262 ), Stative din plastic pentru 20 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005002 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃, Bucată
33100000-1 | 252 | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) |  |  |  | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ), Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃, Bucată
33100000-1 | 253 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel ( 006367 ) | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel ( 006367 ) |  |  |  | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel ( 006367 ), Suport pentru dozatoare (pipete) atomate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți., Bucată
33100000-1 | 254 | Suport, tip I ( 006368 ) | Suport, tip I ( 006368 ) |  |  |  | Suport, tip I ( 006368 ), Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru suportul eprubetelor Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a)înălţimea 7 cm, b)lăţimea -11,5 cm, c)lungimea – 24 cm, d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezentarea mostrei : 1 unități, Bucată
33100000-1 | 255 | Taimer de buzunar ( 006369 ) | Taimer de buzunar ( 006369 ) |  |  |  | Taimer de buzunar ( 006369 ), Taimer de buzunar, Bucată
33100000-1 | 256 | Tampon nesteril din lemn şi bumbac ( 006265 ) | Tampon nesteril din lemn şi bumbac ( 006265 ) |  |  |  | Tampon nesteril din lemn şi bumbac ( 006265 ), Tampon nesteril din lemn și coton 150 mm,ambalat până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt. O bucată= Un tampon, Bucată
33100000-1 | 257 | Tampon steril din lemn si coton 150mm ( 006266 ) | Tampon steril din lemn si coton 150mm ( 006266 ) |  |  |  | Tampon steril din lemn si coton 150mm ( 006266 ), Tampon steril din lemn și coton 150 mm, ambalat individual, cutia până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt.O bucată= Un tampon, Bucată
33100000-1 | 258 | Tub tip I ( 006370 ) | Tub tip I ( 006370 ) |  |  |  | Tub tip I ( 006370 ), Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic. Dimensiuni: a) diametrul intern – 9,5 mm. b) diametrul extern - 15,9 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub, metru
33100000-1 | 259 | Tub tip II ( 006371 ) | Tub tip II ( 006371 ) |  |  |  | Tub tip II ( 006371 ), Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 9 mm b)diametrulextern - 12 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub, metru
33100000-1 | 260 | Tub tip III ( 006372 ) | Tub tip III ( 006372 ) |  |  |  | Tub tip III ( 006372 ), Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. Proprietăţi: Tub de silicon de uz farmaceutic Dimensiuni: a)diametrul intern – 4,8mm -5 mm b)diametrul extern - 8 mm. Rezistent la reagenţi chimici. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub, metru
33100000-1 | 261 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL ( 006267 ) | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL ( 006267 ) |  |  |  | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL ( 006267 ), Tuburi pentru culturi cu buza superioară uniforma/netedă (pentru captarea mai eficientă a eprubetei de către dispozitiv) 2. culoarea: verde (pentru protecția reagenților cu fluorocromi de razele solare) 3. dimensiuni: 12 x 75 mm 4. volum: 5 ml 5. cu fund rotund 6. de unica folosință 7. evaluare: USP clasa VI 8. material: 100% polipropilenă, autoclavabile și congeLabile 9. ambalate până la 250 tuburi 10. utilizare cu (echipament): Navios EX, Bucată
33100000-1 | 262 | Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 ) | Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 ) |  |  |  | Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 ), RNase-free Microfuge Tubes Ambalate până la 500 tuburi în set. Capacitate (volum): 1.5 mL. Sterile. RNase- and DNase-free. Capace plate pentru etichetare ușoară. Snap Cap. Autoclavabile. Gradate. Bucată = Un Tub, Bucată
33100000-1 | 263 | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) |  |  |  | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ), Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet., Bucată
33100000-1 | 264 | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) |  |  |  | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ), 1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 265 | Vârfuri 0-5000 mkl ( 006271 ) | Vârfuri 0-5000 mkl ( 006271 ) |  |  |  | Vârfuri 0-5000 mkl ( 006271 ), 1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 266 | Vârfuri 100-1000 mkl ( 006272 ) | Vârfuri 100-1000 mkl ( 006272 ) |  |  |  | Vârfuri 100-1000 mkl ( 006272 ), 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 267 | Vârfuri 200-1000 mkl ( 006273 ) | Vârfuri 200-1000 mkl ( 006273 ) |  |  |  | Vârfuri 200-1000 mkl ( 006273 ), 1.volum: 200 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 268 | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm. lungimea 32 mm ( 006274 ) | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm. lungimea 32 mm ( 006274 ) |  |  |  | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm. lungimea 32 mm ( 006274 ), Vârfuri 1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba 3. material: plastic 4. lungimea 32 mm 5. să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, Bucată
33100000-1 | 269 | Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl ( 006275 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl ( 006275 ) |  |  |  | Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl ( 006275 ), Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 270 | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl ( 006276 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl ( 006276 ) |  |  |  | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl ( 006276 ), Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 271 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) ( 006277 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) ( 006277 ) |  |  |  | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) ( 006277 ), Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm 6.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 272 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl ( 006278 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl ( 006278 ) |  |  |  | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl ( 006278 ), Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 273 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl ( 006279 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl ( 006279 ) |  |  |  | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl ( 006279 ), Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 274 | Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml ( 006280 ) | Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml ( 006280 ) |  |  |  | Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml ( 006280 ), Vîrfuri pipeta, tip Finn/Dragon, vol. 1000-5000 ul, PP. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 275 | Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) ( 006375 ) | Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) ( 006375 ) |  |  |  | Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) ( 006375 ), volumul 100-1000mcl(1ml), Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf., Bucată
33100000-1 | 276 | Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ) | Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ) |  |  |  | Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ), Eprubeta vacuum fără aditivi volum 6 ml, Bucată
33100000-1 | 277 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) |  |  |  | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ), Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete), Bucată
33100000-1 | 278 | Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml ( G48009 ) | Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml ( G48009 ) |  |  |  | Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml ( G48009 ), , Bucată
33100000-1 | 279 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) |  |  |  | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ), Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză., Bucată
33100000-1 | 280 | Colbe termostabile 1000 ml ( G48011 ) | Colbe termostabile 1000 ml ( G48011 ) |  |  |  | Colbe termostabile 1000 ml ( G48011 ), Colbe Termostabile din sticla borosilicata, conice cu fund plat 1000 ml (Balon Erlenmeyer), Bucată
33100000-1 | 281 | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) |  |  |  | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ), Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm., Bucată
33100000-1 | 282 | Spirtiera ( G48013 ) | Spirtiera ( G48013 ) |  |  |  | Spirtiera ( G48013 ), Spirtieră de laborator din sticlă termorezistentă. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100-150 ml., Bucată
33100000-1 | 283 | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) |  |  |  | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ), Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma , Bucată
33100000-1 | 284 | Eprubetă sterilă 12*75, sticlă ( G48015 ) | Eprubetă sterilă 12*75, sticlă ( G48015 ) |  |  |  | Eprubetă sterilă 12*75, sticlă ( G48015 ), Eprubetă sterilă 12*75, sticlă borosilicat, 5ml, Bucată
33100000-1 | 285 | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) |  |  |  | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ), Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici. Prezentarea mostrelor, Bucată
33100000-1 | 286 | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) |  |  |  | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ), Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 287 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) |  |  |  | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ), Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicule, Bucată
33100000-1 | 288 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) |  |  |  | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ), Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată
33100000-1 | 289 | Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) ( G48020 ) | Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) ( G48020 ) |  |  |  | Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) ( G48020 ), Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi). Marcaj CE Recipient de incubare de 2,5L - ermetic , Bucată
33100000-1 | 290 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) |  |  |  | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L , Bucată
33100000-1 | 291 | Sită pentru celule ( G48022 ) | Sită pentru celule ( G48022 ) |  |  |  | Sită pentru celule ( G48022 ), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc 2. Material: polipropilenă. 3. Material plasă: nailon. 4. Dimensiunea porilor: 100 μm 5. Sterilitate: steril 6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 7. Ambalaj individual Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO , Bucată
33100000-1 | 292 | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) |  |  |  | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ), Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100,filtre de membrana de nitrat de celuloza,albe cu grilă verde/negru d-50 mm,diametru pori-0,45mkm,sterile,ambalaj individual (în set 100 buc.) , Bucată
33100000-1 | 293 | Lame țintă MS-DS SLIDE ( G48024 ) | Lame țintă MS-DS SLIDE ( G48024 ) |  |  |  | Lame țintă MS-DS SLIDE ( G48024 ), Lamelele țintă MS‑DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI‑TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide. , cutie
33100000-1 | 294 | Vârfuri pentru PICKME PEN ( G48025 ) | Vârfuri pentru PICKME PEN ( G48025 ) |  |  |  | Vârfuri pentru PICKME PEN ( G48025 ), Vârfuri (nibsuri) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18 x 96 vârfuri., cutie
33100000-1 | 295 | Filter pipette tips sterile ( G48026 ) | Filter pipette tips sterile ( G48026 ) |  |  |  | Filter pipette tips sterile ( G48026 ), Vârfuri sterile cu filtru pentru pipete monocanal cu volum reglabil. Cutie = 96 vârfuri., cutie
33100000-1 | 296 | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ), Pipetă monocanal cu volum reglabil de la 0,1 la 10 µl., Bucată
33100000-1 | 297 | Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg ( G48028 ) | Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg ( G48028 ) |  |  |  | Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg ( G48028 ), Saci (galbene) cu volum până la 50 kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. CE., Bucată
33100000-1 | 298 | Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive ( G48036 ) | Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive ( G48036 ) |  |  |  | Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive ( G48036 ), Cutie Petri din plastic (rotunde) compatibile cu stația de dispensarea mediilor nutritive Distriwel 440. Dimensiuni: Maximum diametru capacului - 91,5 -93,0 mm, Maximum diametrului partea de jos (fund) - 87,5mm. Înălțimea maximă cutie Petri cu capacului 17,8 mm Material: PS Sterile, de unică folosință., Bucată

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Ac steril pentru holder 21 G ( 006031 ) | Bucată | 244100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 117168
33100000-1 | 2 | Ac steril pentru holder 22 G ( 006032 ) | Ac steril pentru holder 22 G ( 006032 ) | Bucată | 76300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45780
33100000-1 | 3 | Ac steril pentru holder 23 G ( 006033 ) | Ac steril pentru holder 23 G ( 006033 ) | Bucată | 10300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6180
33100000-1 | 4 | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G ( 006034 ) | Bucată | 32000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27200
33100000-1 | 5 | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Bucată | 47200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56640
33100000-1 | 6 | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre ( 006036 ) | Ansa bacteriologică 10 mkl albastre ( 006036 ) | Bucată | 26500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9275
33100000-1 | 7 | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol ( 006287 ) | Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol ( 006287 ) | Bucată | 101600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34544
33100000-1 | 8 | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol ( 006037 ) | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol ( 006037 ) | Bucată | 136100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46274
33100000-1 | 9 | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm ( 006038 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm ( 006038 ) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416
33100000-1 | 10 | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm ( 006039 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm ( 006039 ) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 560
33100000-1 | 11 | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl ( 006040 ) | Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl ( 006040 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 625
33100000-1 | 12 | Bastonase de sticla ( 006041 ) | Bastonase de sticla ( 006041 ) | Bucată | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4142
33100000-1 | 13 | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj ( 006042 ) | Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj ( 006042 ) | Bucată | 9550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1146
33100000-1 | 14 | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57584
33100000-1 | 15 | Camera Goreaev (sau echivalentul) ( 006045 ) | Camera Goreaev (sau echivalentul) ( 006045 ) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9276
33100000-1 | 16 | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) ( 006046 ) | Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100) ( 006046 ) | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 318000
33100000-1 | 17 | Cană gradată , din plastic 1000ml ( 006291 ) | Cană gradată , din plastic 1000ml ( 006291 ) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4000.08
33100000-1 | 18 | Capace Optice în stripuri pentru PCR ( 006047 ) | Capace Optice în stripuri pentru PCR ( 006047 ) | Bucată | 6500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60125
33100000-1 | 19 | Capilar p/u VSH de tip Pancencov ( 006048 ) | Capilar p/u VSH de tip Pancencov ( 006048 ) | Bucată | 228400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274973
33100000-1 | 20 | Capilare microhematocrit ( 006050 ) | Capilare microhematocrit ( 006050 ) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4680
33100000-1 | 21 | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Capilare Sali 0.02 ml ( 006051 ) | Bucată | 1910 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7640
33100000-1 | 22 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre ( 006053 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre ( 006053 ) | Bucată | 51000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27030
33100000-1 | 23 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe ( 006054 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe ( 006054 ) | Bucată | 241000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120500
33100000-1 | 24 | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene ( 006055 ) | Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene ( 006055 ) | Bucată | 23000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12190
33100000-1 | 25 | Cateter IUI steril ( 006057 ) | Cateter IUI steril ( 006057 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15300
33100000-1 | 26 | Cilindru din plastic 50ml ( 006058 ) | Cilindru din plastic 50ml ( 006058 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 387.6
33100000-1 | 27 | Cilindru din plastic. gradat 100 ml ( 006059 ) | Cilindru din plastic. gradat 100 ml ( 006059 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 417.3
33100000-1 | 28 | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml ( 006060 ) | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml ( 006060 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 29 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml ( 006061 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml ( 006061 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 210.6
33100000-1 | 30 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml ( 006062 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml ( 006062 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1413.35
33100000-1 | 31 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml ( 006063 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml ( 006063 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 186
33100000-1 | 32 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml ( 006064 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml ( 006064 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 317.2
33100000-1 | 33 | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml ( 006065 ) | Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml ( 006065 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 419.28
33100000-1 | 34 | Colbă cotată 1000 ml ( 006067 ) | Colbă cotată 1000 ml ( 006067 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1192.1
33100000-1 | 35 | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Colbă cotată 100-125 ml ( 006066 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61.8
33100000-1 | 36 | Colbă cotată 250 ml ( 006068 ) | Colbă cotată 250 ml ( 006068 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243
33100000-1 | 37 | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Colbă cotată 50 ml ( 006069 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53
33100000-1 | 38 | Colbă cotată 500 ml ( 006070 ) | Colbă cotată 500 ml ( 006070 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 466.4
33100000-1 | 39 | Colbe termostabile 100 ml ( 006071 ) | Colbe termostabile 100 ml ( 006071 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 306.13
33100000-1 | 40 | Colbe termostabile 250 ml ( 006072 ) | Colbe termostabile 250 ml ( 006072 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88.22
33100000-1 | 41 | Colbe termostabile 50 ml ( 006073 ) | Colbe termostabile 50 ml ( 006073 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 191.76
33100000-1 | 42 | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Colbe termostabile 500 ml ( 006074 ) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 43 | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) ( 006075 ) | Container pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml) ( 006075 ) | Bucată | 3200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3584
33100000-1 | 44 | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore ( 006099 ) | Container din polipropilen pentru urina in timp 24 ore ( 006099 ) | Bucată | 310 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5735
33100000-1 | 45 | Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac ( 006076 ) | Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac ( 006076 ) | Bucată | 3657 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26878.95
33100000-1 | 46 | Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac ( 006077 ) | Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac ( 006077 ) | Bucată | 325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5421
33100000-1 | 47 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică ( 006294 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică ( 006294 ) | Bucată | 190350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 213192
33100000-1 | 48 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Bucată | 18820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24842.4
33100000-1 | 49 | Container pentru spută (tub Falcon) ( 006079 ) | Container pentru spută (tub Falcon) ( 006079 ) | Bucată | 12700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18796
33100000-1 | 50 | Container pentru sputa steril. volum 30ml ( 006080 ) | Container pentru sputa steril. volum 30ml ( 006080 ) | Bucată | 18300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22326
33100000-1 | 51 | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Container pentru transportarea materialul biologic ( 006295 ) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39583.5
33100000-1 | 52 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+-50ml) ( 006081 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 1000 ml (+-50ml) ( 006081 ) | Bucată | 845 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6337.5
33100000-1 | 53 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml ( 006082 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 2500-3000 ml ( 006082 ) | Bucată | 177 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6124.2
33100000-1 | 54 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml ( 006083 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 30-40 ml ( 006083 ) | Bucată | 1450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3291.5
33100000-1 | 55 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml ( 006084 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml ( 006084 ) | Bucată | 4750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17480
33100000-1 | 56 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. ( 006085 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml. ( 006085 ) | Bucată | 3100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5580
33100000-1 | 57 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) ( 006086 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml) ( 006086 ) | Bucată | 2220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7770
33100000-1 | 58 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) ( 006087 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml) ( 006087 ) | Bucată | 950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5225
33100000-1 | 59 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml ( 006088 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml ( 006088 ) | Bucată | 135 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5784.75
33100000-1 | 60 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) ( 006089 ) | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml) ( 006089 ) | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4320
33100000-1 | 61 | Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml ( 006090 ) | Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml ( 006090 ) | Bucată | 1281300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1281300
33100000-1 | 62 | Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml ( 006091 ) | Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml ( 006091 ) | Bucată | 115750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 241917.5
33100000-1 | 63 | Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml ( 006092 ) | Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml ( 006092 ) | Bucată | 50025 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 135567.75
33100000-1 | 64 | Container pentru urina (steril) 170-200 ml ( 006093 ) | Container pentru urina (steril) 170-200 ml ( 006093 ) | Bucată | 23830 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59575
33100000-1 | 65 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Container pentru urina (steril) 250-500 ml ( 006094 ) | Bucată | 550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 66 | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Container pentru urina 130-150 ml, steril ( 006095 ) | Bucată | 205195 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 336519.8
33100000-1 | 67 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 ( 006097 ) | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 ( 006097 ) | Bucată | 159 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4762.05
33100000-1 | 68 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 ( 006098 ) | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 ( 006098 ) | Bucată | 113 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2683.75
33100000-1 | 69 | Creioane pe sticla ( 006100 ) | Creioane pe sticla ( 006100 ) | Bucată | 1449 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4390.47
33100000-1 | 70 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice ( 006298 ) | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice ( 006298 ) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22668
33100000-1 | 71 | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. ( 006101 ) | Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm. ( 006101 ) | Bucată | 11900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80444
33100000-1 | 72 | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm ( 006102 ) | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm ( 006102 ) | Bucată | 216590 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205760.5
33100000-1 | 73 | Cutie Petri, H 16.2 mm ( 006302 ) | Cutie Petri, H 16.2 mm ( 006302 ) | Bucată | 40005 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38004.75
33100000-1 | 74 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm ( 006103 ) | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm ( 006103 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 260
33100000-1 | 75 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm ( 006104 ) | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm ( 006104 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7569
33100000-1 | 76 | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl ( 006312 ) | Dozator automat variabile 0,5-10 mkl ( 006312 ) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58333.45
33100000-1 | 77 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl ( 006313 ) | Dozator automat variabile 100-1000 mkl ( 006313 ) | Bucată | 107 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 178333.69
33100000-1 | 78 | Dozator automat variabile 10-100 mkl ( 006314 ) | Dozator automat variabile 10-100 mkl ( 006314 ) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133333.6
33100000-1 | 79 | Dozator automat variabile 20-200 mkl ( 006315 ) | Dozator automat variabile 20-200 mkl ( 006315 ) | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125000.25
33100000-1 | 80 | Dozator automat variabile 2-20 mkl ( 006316 ) | Dozator automat variabile 2-20 mkl ( 006316 ) | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88333.51
33100000-1 | 81 | Dozator medical 1-5 ml ( 006317 ) | Dozator medical 1-5 ml ( 006317 ) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33333.6
33100000-1 | 82 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14300
33100000-1 | 83 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ) | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ) | Bucată | 846000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 566820
33100000-1 | 84 | Eprubetă cu capac ( 006116 ) | Eprubetă cu capac ( 006116 ) | Bucată | 270800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170604
33100000-1 | 85 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) ( 006117 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) ( 006117 ) | Bucată | 122000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97600
33100000-1 | 86 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml) ( 006320 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml) ( 006320 ) | Bucată | 151500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89385
33100000-1 | 87 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) ( 006118 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml) ( 006118 ) | Bucată | 249300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157059
33100000-1 | 88 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) ( 006119 ) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml) ( 006119 ) | Bucată | 41400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24012
33100000-1 | 89 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. ( 006120 ) | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. ( 006120 ) | Bucată | 266500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154570
33100000-1 | 90 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Bucată | 31500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26460
33100000-1 | 91 | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta ( 006121 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta ( 006121 ) | Bucată | 41500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39425
33100000-1 | 92 | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta ( 006122 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta ( 006122 ) | Bucată | 51000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53550
33100000-1 | 93 | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta ( 006123 ) | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta ( 006123 ) | Bucată | 187700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 163299
33100000-1 | 94 | Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ) | Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ) | Bucată | 375500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 251585
33100000-1 | 95 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Bucată | 47600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28560
33100000-1 | 96 | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Bucată | 22300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13157
33100000-1 | 97 | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml ( 006125 ) | Eprubetă de stică. cu fund rotund. 10ml ( 006125 ) | Bucată | 20700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13248
33100000-1 | 98 | Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006127 ) | Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006127 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 240
33100000-1 | 99 | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Bucată | 65000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19500
33100000-1 | 100 | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta ( 006129 ) | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta ( 006129 ) | Bucată | 265800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 199350
33100000-1 | 101 | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual ( 006130 ) | Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual ( 006130 ) | Bucată | 2700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4914
33100000-1 | 102 | Eprubetă din sticlă borsilicată ( 006131 ) | Eprubetă din sticlă borsilicată ( 006131 ) | Bucată | 188000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43240
33100000-1 | 103 | Eprubetă Eppendorf 0.2 ml ( 006132 ) | Eprubetă Eppendorf 0.2 ml ( 006132 ) | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 104 | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml ( 006133 ) | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml ( 006133 ) | Bucată | 29000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2900
33100000-1 | 105 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml ( 006134 ) | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml ( 006134 ) | Bucată | 418500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37665
33100000-1 | 106 | Eprubetă Eppendorf 2 ml ( 006135 ) | Eprubetă Eppendorf 2 ml ( 006135 ) | Bucată | 82500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8250
33100000-1 | 107 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Bucată | 462900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 236079
33100000-1 | 108 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006284 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006284 ) | Bucată | 413700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 210987
33100000-1 | 109 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă ( 006137 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă ( 006137 ) | Bucată | 29300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15529
33100000-1 | 110 | Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml ( 006138 ) | Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml ( 006138 ) | Bucată | 19200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35520
33100000-1 | 111 | Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat ( 006139 ) | Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat ( 006139 ) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3580
33100000-1 | 112 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl ( 006140 ) | Bucată | 84200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 114411.67
33100000-1 | 113 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl ( 006141 ) | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl ( 006141 ) | Bucată | 128900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119877
33100000-1 | 114 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) ( 006142 ) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) ( 006142 ) | Bucată | 314200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157100
33100000-1 | 115 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) ( 006143 ) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) ( 006143 ) | Bucată | 140000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123200
33100000-1 | 116 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural ( 006144 ) | Bucată | 3810 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3352.8
33100000-1 | 117 | Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml ( 006145 ) | Eprubeta sterilă Lyiet. volumul 9 ml ( 006145 ) | Bucată | 33000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36630
33100000-1 | 118 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml ( 006146 ) | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml ( 006146 ) | Bucată | 1750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2432.5
33100000-1 | 119 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Bucată | 508550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137308.5
33100000-1 | 120 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Bucată | 291500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78705
33100000-1 | 121 | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund ( 006148 ) | Eprubetă V-15 ml cu fund rotund ( 006148 ) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9250
33100000-1 | 122 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă ( 006149 ) | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă ( 006149 ) | Bucată | 658000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480340
33100000-1 | 123 | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă ( 006150 ) | Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă ( 006150 ) | Bucată | 365600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 303448
33100000-1 | 124 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml ( 006328 ) | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml ( 006328 ) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5473.33
33100000-1 | 125 | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml ( 006151 ) | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml ( 006151 ) | Bucată | 139600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111680
33100000-1 | 126 | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml ( 006152 ) | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml ( 006152 ) | Bucată | 21000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39270
33100000-1 | 127 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml. cu eticheta ( 006153 ) | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml. cu eticheta ( 006153 ) | Bucată | 185000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 179450
33100000-1 | 128 | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” ( 006154 ) | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” ( 006154 ) | Bucată | 34500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58650
33100000-1 | 129 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm ( 006155 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm ( 006155 ) | Bucată | 149000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81950
33100000-1 | 130 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 13x75 mm ( 006156 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 1 ml. 13x75 mm ( 006156 ) | Bucată | 125300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80192
33100000-1 | 131 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml ( 006157 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml ( 006157 ) | Bucată | 495400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 272470
33100000-1 | 132 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm ( 006158 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm ( 006158 ) | Bucată | 515000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 283250
33100000-1 | 133 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml ( 006159 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml ( 006159 ) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8580
33100000-1 | 134 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm ( 006160 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm ( 006160 ) | Bucată | 37800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26838
33100000-1 | 135 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml ( 006161 ) | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 8-10 ml ( 006161 ) | Bucată | 14700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15729
33100000-1 | 136 | Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) ( 006162 ) | Eprubete 75x12-13 mm (5 ml) ( 006162 ) | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13300
33100000-1 | 137 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ) | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5360
33100000-1 | 138 | Eprubete de sticla conice 10 ml ( 006163 ) | Eprubete de sticla conice 10 ml ( 006163 ) | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9456
33100000-1 | 139 | Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm ( 006164 ) | Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm ( 006164 ) | Bucată | 65000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72150
33100000-1 | 140 | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac ( 006166 ) | Bucată | 73700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36113
33100000-1 | 141 | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm ( 006167 ) | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 142 | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml ( 006168 ) | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml ( 006168 ) | Bucată | 69000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16560
33100000-1 | 143 | Eprubete PS 12 ml. gradat ( 006169 ) | Eprubete PS 12 ml. gradat ( 006169 ) | Bucată | 157100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62840
33100000-1 | 144 | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml ( 006170 ) | Eprubete PS 13*75 mm 5 ml ( 006170 ) | Bucată | 72200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17328
33100000-1 | 145 | Eprubete sticlă P 14 ( 006171 ) | Eprubete sticlă P 14 ( 006171 ) | Bucată | 5500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4950
33100000-1 | 146 | Eprubete sticla P 16 ( 006172 ) | Eprubete sticla P 16 ( 006172 ) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4515
33100000-1 | 147 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml ( 006173 ) | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml ( 006173 ) | Bucată | 7600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24776
33100000-1 | 148 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm ( 006174 ) | Bucată | 186800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 108344
33100000-1 | 149 | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ) | Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na ( 006165 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 150 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Bucată | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2064
33100000-1 | 151 | Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 ( 006176 ) | Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei Whatman 903 ( 006176 ) | Bucată | 30500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170190
33100000-1 | 152 | Flacoane culturale. volum 50ml ( 006177 ) | Flacoane culturale. volum 50ml ( 006177 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12940
33100000-1 | 153 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml ( 006178 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3375
33100000-1 | 154 | Flacon pentru reactivi, brun ( 006179 ) | Flacon pentru reactivi, brun ( 006179 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 291.69
33100000-1 | 155 | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Furtun,tip VI ( 006377 ) | Metru | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78900
33100000-1 | 156 | Hârtie de filtru ( 006337 ) | Hârtie de filtru ( 006337 ) | Kg | 403 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56830.74
33100000-1 | 157 | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Hârtie Kraft ( 006335 ) | Kg | 61 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10758.57
33100000-1 | 158 | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Hîrtie de pergament ( 006376 ) | Kg | 236 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36178.8
33100000-1 | 159 | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH ( 006180 ) | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH ( 006180 ) | Bucată | 1705 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1159.4
33100000-1 | 160 | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH ( 006181 ) | Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH ( 006181 ) | Bucată | 1100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 748
33100000-1 | 161 | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Holdere pentru vacutainer universale ( 006182 ) | Bucată | 296950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 118780
33100000-1 | 162 | Lamă de sticlă 18 x 18mm ( 006183 ) | Lamă de sticlă 18 x 18mm ( 006183 ) | Bucată | 32700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1635
33100000-1 | 163 | Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm ( 006184 ) | Lamă de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm ( 006184 ) | Bucată | 7200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54504
33100000-1 | 164 | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Bucată | 231600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46320
33100000-1 | 165 | Lamă histologică margine albastră ( 006186 ) | Lamă histologică margine albastră ( 006186 ) | Bucată | 67100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88572
33100000-1 | 166 | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Lamă histologică superfrost, margine galbină ( 006187 ) | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13200
33100000-1 | 167 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită ( 006188 ) | Bucată | 61500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44280
33100000-1 | 168 | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Lame 26 х76mm (±1,0 m). din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă ( 006189 ) | Bucată | 119650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23930
33100000-1 | 169 | Lame de microscopie margine albastră ( 006190 ) | Lame de microscopie margine albastră ( 006190 ) | Bucată | 52650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43173
33100000-1 | 170 | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Lame de microscopie margine galbină ( 006191 ) | Bucată | 22600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18532
33100000-1 | 171 | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Lame de microscopie margine șlefuită ( 006192 ) | Bucată | 133050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26610
33100000-1 | 172 | Lame de plastic pentru leucoformule ( 006193 ) | Lame de plastic pentru leucoformule ( 006193 ) | Bucată | 1570 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5369.4
33100000-1 | 173 | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Lame histologice de sticla ( 006194 ) | Bucată | 75200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141376
33100000-1 | 174 | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Lame histologie pentru IHC ( 006195 ) | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9250
33100000-1 | 175 | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Lame pentru criotom R ( 006196 ) | Bucată | 650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500.5
33100000-1 | 176 | Lame pentru microscop (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm ( 006197 ) | Lame pentru microscop (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm ( 006197 ) | Bucată | 42000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9660
33100000-1 | 177 | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Lame pentru microtom HP35 Ultra ( 006198 ) | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 178 | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006199 ) | Bucată | 12250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8820
33100000-1 | 179 | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Lame pentru microtom MX35 ( 006286 ) | Bucată | 5600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4032
33100000-1 | 180 | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Lame pentru secționare T 130 ( 006200 ) | Bucată | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 544
33100000-1 | 181 | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Lame pentru secționare T 260 ( 006201 ) | Bucată | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1428
33100000-1 | 182 | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006203 ) | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006203 ) | Bucată | 22400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8064
33100000-1 | 183 | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm ( 006202 ) | Lame sticlă ştefuite 26*76 ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm ( 006202 ) | Bucată | 42600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8520
33100000-1 | 184 | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Bucată | 172300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51690
33100000-1 | 185 | Lamele 24 x 24 mm ( 006205 ) | Lamele 24 x 24 mm ( 006205 ) | Bucată | 58600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4102
33100000-1 | 186 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Lamele histologice de acoperire 50x24mm ( 006206 ) | Bucată | 82500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243375
33100000-1 | 187 | Lamele pentru camera Goreaev ( 006207 ) | Lamele pentru camera Goreaev ( 006207 ) | Bucată | 1650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3712.5
33100000-1 | 188 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Lamele pentru acoperire 24x50 mm ( 006208 ) | Bucată | 161100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32220
33100000-1 | 189 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Lamele pentru acoperire 24x60 mm ( 006209 ) | Bucată | 141400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25452
33100000-1 | 190 | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Bucată | 53900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61446
33100000-1 | 191 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Bucată | 241900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91922
33100000-1 | 192 | Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii ( 006212 ) | Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii ( 006212 ) | Bucată | 45350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48978
33100000-1 | 193 | Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ( 006213 ) | Lancete metalice sterile pentru screening neonatal ( 006213 ) | Bucată | 41500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5345
33100000-1 | 194 | Marcher pentru sticlă cu scris gros ( 006346 ) | Marcher pentru sticlă cu scris gros ( 006346 ) | Bucată | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8339.52
33100000-1 | 195 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire ( 006347 ) | Marcher pentru sticlă cu scris subțire ( 006347 ) | Bucată | 4361 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54120.01
33100000-1 | 196 | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor ( 006349 ) | Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor ( 006349 ) | Bucată | 4502 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2431.08
33100000-1 | 197 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U ( 006214 ) | Bucată | 53 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3092.02
33100000-1 | 198 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat ( 006350 ) | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat ( 006350 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17090
33100000-1 | 199 | Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex ( 006215 ) | Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex ( 006215 ) | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4194
33100000-1 | 200 | Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR ( 006216 ) | Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR ( 006216 ) | Bucată | 6440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129444
33100000-1 | 201 | Pachet dimeniune mică ( 006217 ) | Pachet dimeniune mică ( 006217 ) | Bucată | 3100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1860
33100000-1 | 202 | Pachet dimensiune mare ( 006218 ) | Pachet dimensiune mare ( 006218 ) | Bucată | 5500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4675
33100000-1 | 203 | Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. ( 006219 ) | Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml. ( 006219 ) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 704.66
33100000-1 | 204 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml ( 006220 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml ( 006220 ) | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 284.96
33100000-1 | 205 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml ( 006221 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml ( 006221 ) | Bucată | 21 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1422.12
33100000-1 | 206 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml ( 006222 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml ( 006222 ) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 810.04
33100000-1 | 207 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml ( 006223 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml ( 006223 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75.75
33100000-1 | 208 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml ( 006224 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml ( 006224 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 476.8
33100000-1 | 209 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml ( 006225 ) | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml ( 006225 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58.8
33100000-1 | 210 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( 006226 ) | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( 006226 ) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7520
33100000-1 | 211 | Perie p-u curaţarea eprubetelor ( 006227 ) | Perie p-u curaţarea eprubetelor ( 006227 ) | Bucată | 711 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10366.38
33100000-1 | 212 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm ( 006354 ) | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm ( 006354 ) | Bucată | 28 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 837.2
33100000-1 | 213 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm ( 006228 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm ( 006228 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 568.59
33100000-1 | 214 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm ( 006229 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm ( 006229 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 258.32
33100000-1 | 215 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm ( 006230 ) | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm ( 006230 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 410.19
33100000-1 | 216 | Pipeta serologică din plastic 1ml ( 006231 ) | Pipeta serologică din plastic 1ml ( 006231 ) | Bucată | 172950 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 181597.5
33100000-1 | 217 | Pipete serologice 5.0 ml ( 006232 ) | Pipete serologice 5.0 ml ( 006232 ) | Bucată | 1560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3104.4
33100000-1 | 218 | Pipete serologice 10.0 ml ( 006233 ) | Pipete serologice 10.0 ml ( 006233 ) | Bucată | 1564 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4676.36
33100000-1 | 219 | Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 ( 006234 ) | Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10 ( 006234 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55
33100000-1 | 220 | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) ( 006235 ) | Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500) ( 006235 ) | Bucată | 98000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14700
33100000-1 | 221 | Pipete Paster 1 ml. sterile ( 006236 ) | Pipete Paster 1 ml. sterile ( 006236 ) | Bucată | 40100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16040
33100000-1 | 222 | Pipete Paster 0.5 ml ( 006237 ) | Pipete Paster 0.5 ml ( 006237 ) | Bucată | 5100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2295
33100000-1 | 223 | Pipete Paster 2 ml ( 006238 ) | Pipete Paster 2 ml ( 006238 ) | Bucată | 3570 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1785
33100000-1 | 224 | Pipete Paster 3 ml ( 006239 ) | Pipete Paster 3 ml ( 006239 ) | Bucată | 11030 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4632.6
33100000-1 | 225 | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Pipete Paster 5 ml. sterile ( 006240 ) | Bucată | 4740 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4787.4
33100000-1 | 226 | Pipete Paster. 1ml. nesterile ( 006241 ) | Pipete Paster. 1ml. nesterile ( 006241 ) | Bucată | 81800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12270
33100000-1 | 227 | Pipete Pasteur 3 ml ( 006357 ) | Pipete Pasteur 3 ml ( 006357 ) | Bucată | 24250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9942.5
33100000-1 | 228 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri ( 006242 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri ( 006242 ) | Bucată | 9270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28737
33100000-1 | 229 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri ( 006243 ) | Bucată | 9768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 280830
33100000-1 | 230 | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare ( 006245 ) | Bucată | 2959 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44385
33100000-1 | 231 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri ( 006246 ) | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri ( 006246 ) | Bucată | 41470 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45202.3
33100000-1 | 232 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri ( 006247 ) | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri ( 006247 ) | Bucată | 38120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83864
33100000-1 | 233 | Saci pentru autoclav 2-3kg ( 006248 ) | Saci pentru autoclav 2-3kg ( 006248 ) | Bucată | 8300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12284
33100000-1 | 234 | Saci pentru autoclav 3-5kg ( 006249 ) | Saci pentru autoclav 3-5kg ( 006249 ) | Bucată | 3800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13566
33100000-1 | 235 | Saci pentru autoclav 5-8 kg ( 006250 ) | Saci pentru autoclav 5-8 kg ( 006250 ) | Bucată | 8700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42804
33100000-1 | 236 | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Salfete cu alcool ( 006251 ) | Bucată | 373550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 168097.5
33100000-1 | 237 | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate ( 006049 ) | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate ( 006049 ) | Bucată | 61600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 119504
33100000-1 | 238 | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Sistem de recoltare singe ac + holter ( 006360 ) | Bucată | 39200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98000
33100000-1 | 239 | Sistem de transport cu mediu Cary-Blair ( 006252 ) | Sistem de transport cu mediu Cary-Blair ( 006252 ) | Bucată | 8050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19320
33100000-1 | 240 | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) ( 006253 ) | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) ( 006253 ) | Bucată | 33350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75037.5
33100000-1 | 241 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml ( 006254 ) | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76700
33100000-1 | 242 | Sonda universala sterile ( 006257 ) | Sonda universala sterile ( 006257 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 243 | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" ( 006258 ) | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" ( 006258 ) | Bucată | 5300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8745
33100000-1 | 244 | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. ( 006259 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 245 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete ( 006362 ) | Ștativ 9X9 pentru microeprubete ( 006362 ) | Bucată | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3958.46
33100000-1 | 246 | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete ( 006260 ) | Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete ( 006260 ) | Bucată | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2128
33100000-1 | 247 | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 ) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1650.06
33100000-1 | 248 | Stativ petru capilare Pancenco ( 006364 ) | Stativ petru capilare Pancenco ( 006364 ) | Bucată | 103 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11729.64
33100000-1 | 249 | Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 ) | Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 ) | Bucată | 121 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7562.5
33100000-1 | 250 | Stative din plastic pentru 10 eprubete ( 006261 ) | Stative din plastic pentru 10 eprubete ( 006261 ) | Bucată | 134 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3329.9
33100000-1 | 251 | Stative din plastic pentru 20 eprubete ( 006262 ) | Stative din plastic pentru 20 eprubete ( 006262 ) | Bucată | 228 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7239
33100000-1 | 252 | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Stative din plastic pentru 40 eprubete ( 006263 ) | Bucată | 161 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4025
33100000-1 | 253 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel ( 006367 ) | Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel ( 006367 ) | Bucată | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33250
33100000-1 | 254 | Suport, tip I ( 006368 ) | Suport, tip I ( 006368 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1787.5
33100000-1 | 255 | Taimer de buzunar ( 006369 ) | Taimer de buzunar ( 006369 ) | Bucată | 149 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22350
33100000-1 | 256 | Tampon nesteril din lemn şi bumbac ( 006265 ) | Tampon nesteril din lemn şi bumbac ( 006265 ) | Bucată | 11100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1332
33100000-1 | 257 | Tampon steril din lemn si coton 150mm ( 006266 ) | Tampon steril din lemn si coton 150mm ( 006266 ) | Bucată | 76700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32214
33100000-1 | 258 | Tub tip I ( 006370 ) | Tub tip I ( 006370 ) | Metru | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16861
33100000-1 | 259 | Tub tip II ( 006371 ) | Tub tip II ( 006371 ) | Metru | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17290.2
33100000-1 | 260 | Tub tip III ( 006372 ) | Tub tip III ( 006372 ) | Metru | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3150
33100000-1 | 261 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL ( 006267 ) | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL ( 006267 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 262 | Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 ) | Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 ) | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13660
33100000-1 | 263 | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Tuburile de testare echivalent Qubit ( 006269 ) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3780
33100000-1 | 264 | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Bucată | 4101000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 123030
33100000-1 | 265 | Vârfuri 0-5000 mkl ( 006271 ) | Vârfuri 0-5000 mkl ( 006271 ) | Bucată | 45800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15572
33100000-1 | 266 | Vârfuri 100-1000 mkl ( 006272 ) | Vârfuri 100-1000 mkl ( 006272 ) | Bucată | 957500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47875
33100000-1 | 267 | Vârfuri 200-1000 mkl ( 006273 ) | Vârfuri 200-1000 mkl ( 006273 ) | Bucată | 335000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16750
33100000-1 | 268 | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm. lungimea 32 mm ( 006274 ) | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm. lungimea 32 mm ( 006274 ) | Bucată | 144000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5760
33100000-1 | 269 | Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl ( 006275 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl ( 006275 ) | Bucată | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 676.8
33100000-1 | 270 | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl ( 006276 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl ( 006276 ) | Bucată | 28280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13291.6
33100000-1 | 271 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) ( 006277 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) ( 006277 ) | Bucată | 30360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13662
33100000-1 | 272 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl ( 006278 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 200 mkl ( 006278 ) | Bucată | 97460 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38984
33100000-1 | 273 | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl ( 006279 ) | Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free. 1000 mkl ( 006279 ) | Bucată | 56468 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29928.04
33100000-1 | 274 | Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml ( 006280 ) | Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml ( 006280 ) | Bucată | 13000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11050
33100000-1 | 275 | Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) ( 006375 ) | Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml) ( 006375 ) | Bucată | 27976 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11749.92
33100000-1 | 276 | Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ) | Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 562.5
33100000-1 | 277 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.33
33100000-1 | 278 | Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml ( G48009 ) | Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml ( G48009 ) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2550
33100000-1 | 279 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile ( G48010 ) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 301875
33100000-1 | 280 | Colbe termostabile 1000 ml ( G48011 ) | Colbe termostabile 1000 ml ( G48011 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 950
33100000-1 | 281 | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Dispenser pentru discuri cu antibiotic ( G48012 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 282 | Spirtiera ( G48013 ) | Spirtiera ( G48013 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 344.4
33100000-1 | 283 | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) ( G48014 ) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
33100000-1 | 284 | Eprubetă sterilă 12*75, sticlă ( G48015 ) | Eprubetă sterilă 12*75, sticlă ( G48015 ) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.33
33100000-1 | 285 | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Burete (filtre) pentru casete biopsie ( G48016 ) | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 286 | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade ( G48017 ) | Bucată | 750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24375
33100000-1 | 287 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( G48018 ) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1958.33
33100000-1 | 288 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl ( G48019 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.33
33100000-1 | 289 | Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) ( G48020 ) | Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi) ( G48020 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3500
33100000-1 | 290 | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 | 291 | Sită pentru celule ( G48022 ) | Sită pentru celule ( G48022 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 292 | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Filtre de membrana de nitrat de celuloza ( G48023 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2700
33100000-1 | 293 | Lame țintă MS-DS SLIDE ( G48024 ) | Lame țintă MS-DS SLIDE ( G48024 ) | Cutie | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 67175
33100000-1 | 294 | Vârfuri pentru PICKME PEN ( G48025 ) | Vârfuri pentru PICKME PEN ( G48025 ) | Cutie | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43066.67
33100000-1 | 295 | Filter pipette tips sterile ( G48026 ) | Filter pipette tips sterile ( G48026 ) | Cutie | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9583.33
33100000-1 | 296 | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Pipetă monocanal cu volum reglabil - Micropipette ( G48027 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3350.83
33100000-1 | 297 | Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg ( G48028 ) | Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg ( G48028 ) | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 298 | Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive ( G48036 ) | Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive ( G48036 ) | Bucată | 45000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42750
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0 |  | 14864859.06

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________