## Лист1 (2)
CAIET DE SARCINI
Mașină de anestezie (caracteristici avansate)
Cod | 110130
Descriere | Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru |  |  | Specificaţia
Prize de gaz |  |  | O2, Aer
Display mașina de anestezie |  |  | ≥15", color TFT sau LCD
touch screen
Debitmetre | tipul |  | electronice
| gaz |  | O2, Air
| gama, L/min |  | ≥ 0 - 15
Vaporizator | tip vaporizator acceptate | Izofluran | da
|  | Sevofluran | da
|  | Halothan | da
|  | Enfluran | da
|  | Desfluran | da
| număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv | ≥ 2 unități | da
|  | Izofluran | da
|  | Sevofluran | da
| interlock |  | da
| sistem de absorbție |  | da
Mecanisme de siguranță | siguranța O2 |  | acustică, vizuală
| siguranță de amestec hipoxic |  | da
Ventilator automat | tip pacient |  | Adult, Pediatric, Neonatal
| moduri de ventilație |  | Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS
| mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) |  | da
| volumul Tidal, ml |  | 10-1500
| frecvența respirației/minut |  | 5 - 100
| fluxul inspirator, L/min |  | ≥ 3-40
| raportul I:E |  | minim 4:1 la 1:8
| pauză de inspirație |  | da
| limita de presiune, cmH2O |  | ajustabilă, ≥ 0-70
| PEEP, cmH2O |  | ≥ 0-30
| Sistem de autodiagnostic |  | testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) |  |  | da
Sistem de management al consumului de agent anestezic |  |  | da
Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu |  |  | da
Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului | cu funcție de incălzire a amestecului gazos |  | da
| port auxiliar ieșire a amestecului gazos |  | da
Parametri monitorizați și afișați pe display | Presiunea de aer | Alarmă de înaltă presiune | da
|  | Alarma presiune subatmosferică | da
|  | Continuarea alarma presiune | da
|  | Presiune scăzută / apnee | da
|  | Alte alarme de presiune | da
| Volumul expirator / flux |  | da
| Volumul minut, l/min |  | da
| Concentrația de O2 | Alarmă apnea | da
|  | Timp de răspuns, sec | <30
| Concentrația de CO2 | alarmă apnee | da
| Monitorizare agent | Tipul de agenți | Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran
|  | Auto indentificarea gazelor anestezice | da
|  | Alarmă concentrare agent | da
|  | Determinarea și afișarea valorii MAC | da
| spirometria |  | da
Modulul de gaze | încorporat la mașina de anestezie |  | da
| determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici |  | da
| Celulă determinare O2 tip paramagnetic |  | da
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale | display | ≥15", color TFT sau LCD | da
|  | touch screen | da
| monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale |  | da
| braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie |  | da
| imprimantă termică încorporată |  | da
| baterie internă reîncărcabilă |  | da
| interfață de cominicare cu altele |  | da
Modulele hemodinamice incluse | Electro-cardio-grama (ECG) | frecvența cardiacă | da
|  | traseul ECG | da
|  | analiza și măsurarea segmentui ST | da
|  | determinarea cel puțin 20 de aritmii | da
| Puls-oximetria (SpO2) | fotopletismografia | da
|  | valoarea SpO2 | da
|  | indicile de perfuzie | da
| Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) |  | da
| Respirația (impendanța transtoracică) |  | da
| Temperatura pe 2 canale |  | da
| Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale |  | da
Alarme prioritare |  |  | 3
Tensiune de alimentare |  |  | 220 V, 50 Hz
Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc |  |  | da
Baterie internă | reîncărcabilă |  | da
| autonomie de lucru ≥ 1.5h |  | da
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc |  |  | da
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului |  |  | da
Presiune de alimentare cu gaze |  |  | 3.0 - 6 bar
Accesorii
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat |  |  | 1 buc.
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen |  |  | 1 buc.
Circuit de ventilare | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 set.
Plămîn de test | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Senzor de flux | Reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Filtru antibacterial | Adult, unică utilizare |  | ≥ 200 buc.
Accesorii modul de gaz | Adult |  | ≥ 2 set.
Cablu ECG | Adult, reutilizabil 5 fire |  | ≥ 2 buc.
Senzor ECG | Adult, unica utilizare |  | ≥ 100 buc.
Senzor SpO2 | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 Buc.
Manșete NIBP | Adult, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc.
| Adult mare, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc.
Senzor de temperatură | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Cablu de interconectare senzor IBP | Adult, reutilizabil |  | ≥ 1 buc.
Senzor IBP | Adult, unica utilizare |  | ≥ 10 buc.
Vicedirector |  | Ion MANOLE
Șef secție Terapie Intensivă |  | Iurie CHIȚAN
și Anestiziologie

## Лист1
Mașină de anestezie (caracteristici avansate)
Cod | 110130
Descriere | Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru |  |  | Specificaţia
Prize de gaz |  |  | O2, Aer
Display mașina de anestezie |  |  | ≥15", color TFT sau LCD
touch screen
Debitmetre | tipul |  | electronice
| gaz |  | O2, Air
| gama, L/min |  | ≥ 0 - 15
Vaporizator | tip vaporizator acceptate | Izofluran | da
|  | Sevofluran | da
|  | Halothan | da
|  | Enfluran | da
|  | Desfluran | da
| număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv | ≥ 2 unități | da
|  | Izofluran | da
|  | Sevofluran | da
| interlock |  | da
| sistem de absorbție |  | da
Mecanisme de siguranță | siguranța O2 |  | acustică, vizuală
| siguranță de amestec hipoxic |  | da
Ventilator automat | tip pacient |  | Adult, Pediatric, Neonatal
| moduri de ventilație |  | Manual/spontan, IMV, VCV, PCV, PSV, SIMV, PS
| mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) |  | da
| volumul Tidal, ml |  | 5-1500
| frecvența respirației/minut |  | 5 - 100
| fluxul inspirator, L/min |  | ≥ 3-40
| raportul I:E |  | minim 4:1 la 1:8
| pauză de inspirație |  | da
| limita de presiune, cmH2O |  | ajustabilă, ≥ 0-70
| PEEP, cmH2O |  | ≥ 0-30
| Sistem de autodiagnostic |  | testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) |  |  | da
Sistem de management al consumului de agent anestezic |  |  | da
Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu |  |  | da
Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului | cu funcție de incălzire a amestecului gazos |  | da
| port auxiliar ieșire a amestecului gazos |  | da
Parametri monitorizați și afișați pe display | Presiunea de aer | Alarmă de înaltă presiune | da
|  | Alarma presiune subatmosferică | da
|  | Continuarea alarma presiune | da
|  | Presiune scăzută / apnee | da
|  | Alte alarme de presiune | da
| Volumul expirator / flux |  | da
| Volumul minut, l/min |  | da
| Concentrația de O2 | Alarmă apnea | da
|  | Timp de răspuns, sec | <30
| Concentrația de CO2 | alarmă apnee | da
| Monitorizare agent | Tipul de agenți | Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran
|  | Auto indentificarea gazelor anestezice | da
|  | Alarmă concentrare agent | da
|  | Determinarea și afișarea valorii MAC | da
| spirometria |  | da
Modulul de gaze | încorporat la mașina de anestezie |  | da
| determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici |  | da
| Celulă determinare O2 tip paramagnetic |  | da
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale | display | ≥15", color TFT sau LCD | da
|  | touch screen | da
| monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale |  | da
| braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie |  | da
| imprimantă termică încorporată |  | da
| baterie internă reîncărcabilă |  | da
| interfață de cominicare cu altele |  | da
Modulele hemodinamice incluse | Electro-cardio-grama (ECG) | frecvența cardiacă | da
|  | traseul ECG | da
|  | analiza și măsurarea segmentui ST | da
|  | determinarea cel puțin 20 de aritmii | da
| Puls-oximetria (SpO2) | fotopletismografia | da
|  | valoarea SpO2 | da
|  | indicile de perfuzie | da
| Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) |  | da
| Respirația (impendanța transtoracică) |  | da
| Temperatura pe 2 canale |  | da
| Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale |  | da
| Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) |  | da
Alarme prioritare |  |  | 3
Tensiune de alimentare |  |  | 220 V, 50 Hz
Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc |  |  | da
Baterie internă | reîncărcabilă |  | da
| autonomie de lucru ≥ 1.5h |  | da
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc |  |  | da
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului |  |  | da
Presiune de alimentare cu gaze |  |  | 3.0 - 6 bar
Accesorii
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat |  |  | 1 buc.
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen |  |  | 1 buc.
Circuit de ventilare | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 set.
Plămîn de test | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Senzor de flux | Reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Filtru antibacterial | Adult, unică utilizare |  | ≥ 200 buc.
Accesorii modul de gaz | Adult |  | ≥ 2 set.
Cablu ECG | Adult, reutilizabil 5 fire |  | ≥ 2 buc.
Senzor ECG | Adult, unica utilizare |  | ≥ 100 buc.
Senzor SpO2 | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 Buc.
Manșete NIBP | Adult, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc.
| Adult mare, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc.
Senzor de temperatură | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 buc.
Cablu de interconectare senzor IBP | Adult, reutilizabil |  | ≥ 1 buc.
Senzor IBP | Adult, unica utilizare |  | ≥ 10 buc.
Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT | Accesorii pentru Adult |  | ≥ 5 buc.