## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț | Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț | bucată | 1 |  | Destinat pentru măsurarea simultană a tensiunii arteliale la membrele superioare și cele inferioare și poate evalua automat indicele gleznă-braț (ABI), rapid şi precis. Parametri tehnici solicitati Parametrii tehnici solicitati Parametrii tehnici oferiti Ecran LCD pentru afișarea rezultatului min. - 4” Afişarea presiunii în manşetă 0 - 299 mmHg Măsurarea tensiunii arteriale 30-280 mmHg Măsurarea și afișarea pulsului cardiac de la 40-200 bpm Presiune de precizie statică în termen de ± 3 mmHg sau 2% din citire > 200 mmHg Precizie puls: ± 5% din citire Sursă de alimentare - accumulator reîncarcabil Adaptor pentru reîncărcarea acumulatorului -220V Pornire concomitantă de la același buton pentru toate manșetele. Set de manșete de rezervă -1buc
3310000-1 | 2 | Otoscop pediatric | Otoscop pediatric | bucată | 3 |  | Parametrii tehnici solicitati Iluminare cu bec LED sau halogen – Marire: min. 3x Specule auriculare reutilizabile pentru copii, min. 10 buc Husa pentru pastrare inclusă Sursa de alimentare – baterii reîncărcabile
3310000-1 | 3 | PEF Metru (peak-flow meter) | PEF Metru (peak-flow meter) | bucată | 1 |  | dispozitiv mecanic ce măsoară debitul de aer ce iese din plămâni la un expir rapid și forțat la copii şi adulţi cu afecțiuni pulmonare. Parametrii tehnici solicitați Domeniul de măsurare 50-800 lit/min Va conține markeri colorati ce permit pacientului și medicului monitorizarea schimbărilor în debitul de aer. Pini indicatori pentru definirea intervalelor (normal, patologic) Se calibrează în mod individual Indicatori de zonă: Verde - Galben - Rosu. Accesorii: piese de gură de unică folosință – 500 buc
3310000-1 | 4 | Pulsoximetru pediatric | Pulsoximetru pediatric | bucată | 3 |  | Destinat măsurării nivelului saturației oxigenului în sînge și a pulsului la copii de la 1 la 12 ani. Parametri tehnici solicitati Modul de măsurare: pe deget, destinat copiilor 1-12 ani Afișaj OLED cu ecran color Domeniu de măsurare SPO2: 0% ~ 100% Afișarea valorii ratei pulsului Interval de măsurare puls: 30bpm ~ 250bpm 2 Seturi de baterii incluse Indicator nivelul încărcării bateriei Deconectare automata după maxim 10 sec de pauză
3310000-1 | 5 | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | bucată | 1 |  | Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie. Parametri tehnici solicitati Sursa de lumină prin fibră optică Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 250 mm autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 300 mm autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 15mm, lungime 200 mm autoclavabil – 1 buc Dispozitiv optic – 1buc Adaptor pentru tuburi de unică folosință -1 buc Lentilă – 1 buc Instrument pentru colectarea probelor bacteriene – 1 buc Mîner -1 buc
3310000-1 | 6 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | bucată | 1 |  | Parametrii tehnici solicitati Spătar și înclinație Trendelenburg reglabil cu pistoane cu gaz Pedală pentru reglare înclinație Trendelenburg Scăriță rabatabilă Dimensiuni: Înălțime min. 85cm Spătar min. 58x80cm Șezut min 58x40cm Suport picoare min. 58x35cm Inclinatie Trendelenburg min. 60o
3310000-1 | 7 | Tonometru ocular mecanic | Tonometru ocular mecanic | bucată | 14 |  | Este destinat pentru măsurarea manuală a tensiunii intraoculare după metoda lui Maklacov. Parametri tehnici solicitati Cilindre metalice -2buc Masa unui cilindru – 10g Mîner pentru cilindre – 1 buc Nomogramă – 3 buc Husă – 1 buc
3310000-1 | 8 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | bucată | 1 |  | Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citologic şi histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp util şi urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificaţia Sursă de lumină Tip LED Separată nu integrată in capul colposcopului. Instalată pe troleu Putere ≥150W sau echivalentul in Lux Timp de viaţă lampă ≥50.000h Filtre de lumina Minim verde si albastru Intensitatea Control minim in 10 nivele sau pasi Timp de viaţă lampă ≥50.000h Bratele troleului Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotaţie ≥2 Înălţimea bratului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotaţie a bratului ≥ 300 grade Posibilitatea de blocarea a miscariilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare si vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Înalţimea faţă de podea min ≤750 pina la maxim ≥ 900 mm Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezolutia minima HD, să se indice de către ofertant Port iesire de comunicare HDMI minim 1 Compatibil cu linie histeroscopie da Distanța focală minim 300 mm Zoom 2,5 x pina la 27x in minim 10 pasi (sa fie prezente obiectivile zoom indicat) Suport Mobil da Diametru roţi ≥ 6 cm Suport pentru monitor da Frînă ≥ 2 Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezolutia Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intare HDMI, DVI, VGA Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sitema video da Formarea baza de date cu nume, prenume, virsta etc da Tipul de date salvate Imgine fixa (foto) si video Pedala Pentru controlul salvari imaginei la necesitate medicului Calcualtor Blocul central de procesare Conform caraterisiticilor producatorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 22 inch Mouse si tastiera Inclusa Sistema de operare licentionata minim Windows 10 Profesional Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Anul de producere 2021 Garantia 24 luni
3310000-1 | 9 | Ultrasonograf de performanță înaltă | Ultrasonograf de performanță înaltă | bucată | 1 |  | Parametri tehnici solicitați USG Performanta inalta tip general Anul de producere 2021 Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 Nivele de gri ≥256 Gama dinamică ≥350dB Rezoluția imaginii captate minim: 1024x768 Preprocesare, Canale digitale ≥ 2 mil Adâncime de scanare ≥ 50 cm Traductoare acceptate de sistem: liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetrice 4D, CW pencil, Endocavitare 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa se indice transductorul care are aceste posibilități Postprocesare Imagine moduri B-mod/ 2D M-mod M-mod şi 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI; Măsurări automatizate Calcule automate Power Doppler B - Flow sau analogic Duplex Triplex Elastografie Compresiva (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografia Cantitivă (compatibila obligatoriu minim cu sonda liniara) Elastografie Share Wave (Compatibil cu sonda liniară și convexă) Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic, cu printarea la un printer extern (prezentarea ca exemplu ce tip de rapoarte poate fi făcut la dispozitivul ofertat) Funcţionalităţi Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil Focalizare pe imagine pe toată adincimea Ajustare mape de culori ≥ 9 Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru raductoarele liniare PAN/ZOOM imagine în timp real Imagine îngheţată Stocare imagini Capacitate ≥ 500GB tip SSD; Memorie CINE ≥ 700MB; CD/DVD USB 3.0, 2.0 Pachete de analiză Vascular Cardiac Abdomen Abdomen obez Tiroida Glanda mamară Protocoale de lucru și calculi pentru vase Carotida Vertebrale Arterial: Membre inferioare si superioare stâng/drept, Venos: Membre inferioare si superioare stâng/drept; Regim Automat de setare in regim B Regim Automa de setare a viterzei si a unghiului ferestrei in regim Doppler. DICOM 3.0 APLICATII (OPTIONALE): Stress-Echo – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare Fuzionarea imaginii obținute cu imaginile CT, RMN și angiografice; – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare Vizualizare microvasculară cu flux redus – Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare Posibilitatea de transmitere datelor la sisteme de post procesare; –Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare B - Flow angio sau analogic –Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast. Prezentarea dovezi ca are posibilitatea de ubgradare Traductoare TIP, MHz: 1)Liniară in diapazonul de frecvență nu mai mare de 4 Mhz nu mai mică de 14 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 45 mm si maxim 60 mm. Obligatoriu sa fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix sau analogic conform patentului care îl are producătorul. 2) Convex cu frecvența de lucru; În diapazonul de frecvență nu mai mare de 1 Mhz nu mai mica de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și maxim 90° Obligatoriu să fie prezenta tehnologia single cristal/ XDclear/ Matrix conform patentului care îl are producătorul. 3) Microconvex, Endocavitara În diapazonul de frecventa nu mai mare de 3 Mhz nu mai mica de 9 Mhz, cu FOV (field of View)câmpul de vedere minim 135° si maxim 150° Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD" ≥ 22" Panel de control touch ≥ 10"; Butoane consola Configurabile Tastatura digitala ; Braț flexibil DA Transfer și stocare date în format DICOM ; Posibilitatea efectuării Upgrade ; Accesorii: B/W printer incorporate;
3310000-1 | 10 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | bucată | 1 |  | PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 50 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim100 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 100 ° si maxim 180 ° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 90 ° NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥300.000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adîncimea de scanare minima ≤ 1 cm maxima ≥ 35 cm Posibilitate de rotare a imaginei minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginreie Stinga / Dreapta da Cine memorie ≥500 MB POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod şi 2-D/B-Mode da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da STIC da STIC in regim Dopler color da STIC in regim Dopler tisular da Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniră și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul da DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TD. Afişare frecvenţă da Afişare viteză da Power Doppler da HPRF da Duplex da Triplex da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Configurarea Masurartorilor conform necesitatilor utilizatorului da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Măsurători pe reluarea video da Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorlului final. da Tehnologia de SonoBiometrie, măsurare autmata a dimensiunilor BPD, AC, HC, FL, HL. da Regim 4D (3D live) si 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culori nature a fatului. da Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) si 3D cu posibilitare de taiere a sectiunilor care nu sint necesare, schimbare unghiului de vizulizarea, adincimei pe toate axelor de formare a imaginei. da In formarea imaginei 3D si 4D prezenta obligatoriu a tehnolgie de recosntructie "slice to slice"sau reconstruci tomografica cu prosibilitate de control a grosimei da Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru in regim automat. La necesitate se va putea adauga voliculi care nu a fost inclusi in tabel. da Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acetui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru tote sondele care va fi livrat dispozitvul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie prezent o monstra vidio pentru studiul arburilui vascular la rinichi mama si fat ( trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. da Regim specilizat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 3. prezentarea dovezei. ( a imaginei pentru modelul de dispozitiv propus) da Regim specilizat pentru dopler color asa numitul HD Flow, avit o acuratetie mai mare de cit doplerul color standart. Prezetnare imagini pentru modeul de dispozitiv propus da Prezetna tehnologie de marire a imaginei fara a micsora rezolutia contrastul si claritate zonei care este marite. da Sistema automatizat de ajustare a imaginei pentru regim 2D/ B-mode da Ajustarea fregventelor de lucru automat de catrea dispozitiv da Tehnlogia Omniview sau analogic vint un algoritm care se combina cu 3D dar vin cam de scanare separat. Sa se prezinta dovezi. da Regim de formare panoramica a imaginiei pentru sonda linira ( virtual convex) da Masuratori automatizate inregim de dopler pulsativ (PW) da Vizulizare de rezolutie inalta in 1 trimestru pentru masurarea translucentei nucale da PAN/ZOOM imagine în timp real 13428-7092 imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500GB Cine da DICOM 3.0 da Porturie pentru intrari iesiri USB 2.0 si 3.0 da HDMI da VGA da LAN/NET RJ45 da PACHETE DE ANALIZĂ Obstetric da Ginecologie da Abdomen da Small Parts/ Parti moi da Sin da Vascular da Pediatric da Cardiologie da Transrectal da Cap da Muscoschiletal (MSK) da Omniview sau anlogic da Elastografie tip compresivă semicantitativa da MONITOR Diagonala ≥ 23" Rezolutia Brat articulat cu posibilitate de ajustare pe inaltime so articulare dreapta stinga da DIVIZARE MONITOR Prezenta obligatoriu a monitorului de control da Tehnologie Touch screen da Diagonala ≥ 10" Claviatura Integrata pe consola, nu se vor accepta tip glisanta sau tip digitala integrata pe monitorul de control da Iluminare din spate da Iluminare cconsola Control a intesitati iluminari console pentru butoane si claviatura da Butoane programbile pentru utilizator da Consola de lucru Ajusare inlatime da Ajustare stinga si dreapta fara miscarea totala a dispozitvului fata de podea. da Sertar pentru cosumabile integrat da Prezeta rotilor minim 4 Frine minim 4 Termoprinter alb/negru integrat da Printer extern Prezentarea listei de printere cu care posible de conecat dispozitivul da
3310000-1 | 11 | Imprimanta digitala Xray | Imprimanta digitala Xray | bucată | 1 |  | Parametri tehnici solicitați Imprimantă Digitală Xray DICOM Descriere Imprimanta DICOM: pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii unei calități maxime a imaginilor. Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu densitate sporită la un ton neutru de culoare, comparabil cu prelucrarea umedă convențională. Sistem de dezvoltare termică a expunerii la laser. Film aplicabil și selectabil 35cmx43cm (14 ”x 17”) 26cmx36cm (10 ”x 14”) 25cmx30cm (10 ”x 12”) 20cmx25cm (8 ”x 10”). Încărcarea filmului posibilă la lumina zilei. Tăvi de film – 2. Capacitatea de procesare cca80 coli/oră 35cmx43cm (14”x17”) cca 100 coli/oră 20cmx25cm (8”x10”) Dimensiunile pixelului 50 µm (508 dpi) 100 µm (254 dpi). Înregistrarea gradării 14 biți. Memorie imagine ≥ 1 Gb Corecția automată a densității. Conexiune intrare rețea DICOM Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10% Accesorii: Filme 35cmx43cm (14 ”x 17”) - 200 buc. Filme 20cmx25cm (8 ”x 10”) – 300 buc Termen de garanție minim 24 luni
3310000-1 | 12 | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminii da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator <1º C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viaţă a LED-urilor min. 50000 h Mişcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video da Înălţimea podului 3-4 m
3310000-1 | 13 | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) | bucată | 1 |  | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Cod 140130 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafaţă corespunzatoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 210 cm Lățimea ≥ 55 cm Poziţionarea mesei Reglarea înălţimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secţiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secţia din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secţia de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detaşabilă divizată Secţia cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparenţă da Accesibilitatea braţului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Ataşarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomndă da Şine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mînă (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.
3310000-1 | 14 | Inhalator cu compresor | Inhalator cu compresor | bucată | 3 |  | Inhalator cu compresor Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 4μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare Flux de aer Fluxul maximal al compresorului min. 15 l/min. Fluxul de vapori Reglabil Presiunea de lucru min. 1.2 bar Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 5 ml Accesorii în set Filtru de aer 2 buc. Capacitatea pentru medicament de formare a vaporilot 3 buc. Tub de interconectare 3 buc. masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc. masca pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. Nivel de zgomot ≤ 60 dB Alimentarea 220V, 50Hz Termen de garanție 24 luni
3310000-1 | 15 | Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil | Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil | bucată | 1 |  | Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil Parametru Specificația Dispozitivul să fie stric destinat pentru utilizarea în instituții medicale. Cu destinația utilizate în condiții casnice nu vor fi acceptate. da Frecvența de lucru 1.68 - 1.7 Mhz Cu posibilitatea de reglare a dimensiunei a particulelor aerodinamice min. 0.5 - 6μm Viteza de pulverizare 0 - 5 ml/min Cu încălzitor încorporat min. 38℃ Metoda de pulverizare Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Accesorii în set Filtru de aer 2 buc. masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. masca pediatrică reutilizabilă medie 2 buc. masca pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. Filtru antibacterial 5 buc. Elemente piezoelectric de rezervă 1 buc. Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 400 ml Alimentarea 220V, 50Hz Suport mobil pe rotile "min. 5 rotie, 2 rotile cu frină" Suport pentru atașarea medicamentului da Suport articulat pentru furtunul de inhalare da Termen de garanție 24 luni Certificate CE
3310000-1 | 16 | Inhalator cu ultrasunet | Inhalator cu ultrasunet | bucată | 1 |  | Inhalator cu ultrasunet Parametru Specificația Dispozitivul să fie stric destinat pentru utilizarea în instituții medicale. Cu destinația utilizate în condiții casnice nu vor fi acceptate. da Frecvența de lucru 1.68 - 1.7 Mhz Cu posibilitatea de reglare a dimensiunei a particulelor aerodinamice min. 0.5 - 6μm Viteza de pulverizare 0 - 3 ml/min Metoda de pulverizare Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Accesorii în set Filtru de aer 2 buc. masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc. masca pediatrică reutilizabilă medie 2 buc. masca pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. Elemente piezoelectric de rezervă 1 buc. Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 100 ml Alimentarea 220V, 50Hz Termen de garanție 24 luni Certificate CE
3310000-1 | 17 | Pat de examinare, sala de proceduri | Pat de examinare, sala de proceduri | bucată | 1 |  | Pat de examinare, sala de proceduri Descriere Pat de examinare destinat pentru sala de proceduri, cu sertare incorporat Parametrul Specificația Număr secțiuni 3 secțiuni Tip pacient adult Înălțimea 80 - 85 cm Lățimea min. 65 cm Lungimea totală în forma extinsă min. 180 cm Tetiera reglabilă min. 0 - 80° cu suport de cilindru piston gaz Secțiunea șezut cu unghi reglabil min. + 5° Secțiunea picioare montat în interiorul a bazei patului și la necesitate poate fi extinsă lungimea min. 45 cm lațimea min. 50 cm unighiu de reglare min 7° Sertare încorporate în baza patului 6 - 8 buc. Rolă pentru hîrtia de examinare a pacientului da Carcasul oțel/metal vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 130 kg
3310000-1 | 18 | Vertigraf | Vertigraf | bucată | 1 |  | Parametru Specificația "Vertigraf fix destinat pentru utilizare de comun cu un X-ray mobil" da Posibilitatea de fixare a casetei digitale 43 x 43 Posibilitatea de conectare a casetei digitale la alimentare fără a fi scoasă din vertigraf da Posibilitatea de ajustare a casetei pe verticală da Posibilitatea de rotire a casetei la 90 grade da Bază stabilă da "Posibilitatea de instalare și scoatere a casetei rapid fără scule suplimentare" da Termen de garanție 24 luni
3310000-1 | 19 | Centrifuga de laborator 24 locuri | Centrifuga de laborator 24 locuri | bucată | 1 |  | Centrifuga de laborator 24 locuri Rotor din inox 90 grade da Posibilitatea utilizării 24 eprubete cîte 12 ml da Tuburi utilizate pînă la 17 mm diametru da Viteza maximă 3500 rpm da Viteza minimă 100 rpm da Pasul schimbării vitezelor 100 rotații da Display electronic da Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare da Clapa pentru a bloca și debloca capacul da Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente da Capacul centrifugii se blochează în timpul centrifugării da "După o oprire completă deblocarea și deschiderea capacului este automată, însoțită de un semnal sonor" da "Posibilitatea de a schimba accelerația și oprirea rotorului (forțată și lentă)" da Motor cu securitate la supraîncălzire da "Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display" da Camera de centrifugare este produsă din oțel inoxidabil da Camera de centrifugare este făcută dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice și de protecție, inclusiv din oțel inoxidabil ceea ce asigură siguranța și confortul la locul de muncă da Alimentare 220V, 50Hz
3310000-1 | 24 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică | bucată |  |  | Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igienă dentară şi tratament stomatologic. Parametrul Specificaţia Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 180kg Comandă pedală Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziţionare minim 3 Accesorii cotiere Masa dentistului Turbină da Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90⁰, detaşabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da Micromotor electric da Piesă contraughi da Braţ asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului da Camera intraorală da Lampă fotopolimer da Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detaşabil" da Clătitor da Filtru pentru impurităţi da Posibilitatea programării volumului de apă da Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000 rot/min Piesă contraunghi Rotaţii ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor da Autoclavabilă da Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED da Poziţii 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux "conectarea / deconectarea prin senzor" Axa de rotaţie ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălţime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da Mîner detaşabil, autoclavabil da Fregvenţa de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la calculator prin USB da Tip CCD Revenirea automată la poziţia iniţială da Comanda de oprire urgentă da Control multifuncţional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvenţa 50-60 Hz
| 25 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | bucată | 2 |  | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii Descriere: pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Aplicații Specificația Presiune minim/maxim 50/600 mmHg Interval de timp 5 - 180 min Ecran LCD grafic operare touch: verificare si curatare usoara 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple ) da Senzor LOP pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime da Autotestare a presiunii și verificarea sistemului da Calibrare automată a senzorului de presiune da Sistem de alarmă da Baterie încorporată ( min. 6ore) da Interfață de utilizare a ecranului tactil da Suport pentru masa sau stîlp da
3310000-1 | 26 | Baie de apă circulară pentru histologie | Baie de apă circulară pentru histologie | bucată | 15 |  | Baie de apă circulară pentru histologie Descriere Este intrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Parametru Specificație Forma băii de apă Rectangulară Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri Temperatura setare de la +30°C…la +80°C Precizie ±1,5 °C Acoperire antimicrobiană da Indicator de temperatura da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz
3310000-1 | 27 | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | bucată | 1 |  | Brancarda sanitară cu targă detașabilă Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților, cu targă detașabilă" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" da Targa sanitară da, detașabilă Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da
3310000-1 | 28 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | bucată | 1 |  | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv Parametrul Specificația Acumulator intern da Timp de funcționare minim 2 ore Material Plastic Sursa luminii lămpi inflaroșii Distanța optimă a imaginii 200mm±50mm Rezoluție imagine ≤1024x768 Precizia alinierii ≤0.5mm Tehnologia de proiecție da
3310000-1
3310000-1
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț | Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 45833.33 | IMSP AMT Botanica | 54999.996
3310000-1 | 2 | Otoscop pediatric | Otoscop pediatric | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 5000 | IMSP AMT Botanica | 6000
3310000-1 | 3 | PEF Metru (peak-flow meter) | PEF Metru (peak-flow meter) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 833.33 | IMSP AMT Botanica | 100000
3310000-1 | 4 | Pulsoximetru pediatric | Pulsoximetru pediatric | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 1625 | IMSP AMT Botanica | 1950
3310000-1 | 5 | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | Rectoscop cu iluminare prin fibră optică | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 75000 | IMSP AMT Botanica | 90000
3310000-1 | 6 | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 100000 | IMSP AMT Botanica | 120000
3310000-1 | 7 | Tonometru ocular mecanic | Tonometru ocular mecanic | bucată | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 35000 | IMSP AMT Botanica | 42000
3310000-1 | 8 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 333333.33 | IMSP AMT Botanica | 399999.996
3310000-1 | 9 | Ultrasonograf de performanță înaltă | Ultrasonograf de performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 1916666 | IMSP AMT Botanica | 2300000
3310000-1 | 10 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 2083333 | IMSP AMT Botanica | 2499999.6
3310000-1 | 11 | Imprimanta digitala Xray | Imprimanta digitala Xray | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 83333.33 | IMSP AMT Botanica | 99999.996
3310000-1 | 12 | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) | Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 150000 | IMSP SR Cantemir | 180000
3310000-1 | 13 | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) | Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 220000 | IMPS SR Cantemir | 264000
3310000-1 | 14 | Inhalator cu compresor | Inhalator cu compresor | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 10000 | IMSP Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii | 12000
3310000-1 | 15 | Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil | Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 25000 | IMPS Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii | 30000
3310000-1 | 16 | Inhalator cu ultrasunet | Inhalator cu ultrasunet | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 5833 | IMPS Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii | 7000
3310000-1 | 17 | Pat de examinare, sala de proceduri | Pat de examinare, sala de proceduri | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 15000 | IMPS Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii | 18000
3310000-1 | 18 | Vertigraf | Vertigraf | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 95833.33 | IMPS Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii | 114999.996
3310000-1 | 19 | Centrifuga de laborator 24 locuri | Centrifuga de laborator 24 locuri | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 20000 | IMSP CS Ialoveni | 24000
3310000-1 | 24 | Unitate stomatologică | Unitate stomatologică | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 125000 | Clinica Universitară Stomatologică a USMF ,,Nicolae Testemițanu” | 150000
3310000-1 | 25 | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | Sistem de garou pneumatic, cu accesorii | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 264000 | IMSP SCTO | 316800
3310000-1 | 26 | Baie de apă circulară pentru histologie | Baie de apă circulară pentru histologie | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 20000 | IMSP Institutul Oncologic | 24000
3310000-1 | 27 | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | Brancarda sanitară cu targă detașabilă | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 30000 | IMSP Institutul Oncologic | 36000
3310000-1 | 28 | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | Dispozitiv pentru vizualizarea venelor | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 75 zile din momentul livrării. | 45000 | IMSP Institutul Oncologic | 54000
[11 empty] | 5705623.65 |  | 6945749.584
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________