## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402 | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402 |  |  |  | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cântar încorporat Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 15°/ 15° Controlul de către asistentă Blocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii Saltele lavabile ortopedică husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime
33100000-1 | 2 | Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140401 | Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140401 |  |  |  | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140401 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cântar încorporat Înclinarea laterală (stânga, dreapta) opțional Controlul de către asistentă Blocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402 | Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402 | 3: bucată; 4: 49; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140401 | Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140401 | 3: bucată; 4: 48; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[5 empty] | Suma total: |  |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________