## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33600000-6 | 1 | Acetonă Analitică (reagent 1,1) | Acetonă Analitică (reagent 1,1) |  |  |  | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg
33600000-6 | 2 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1,11) | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1,11) |  |  |  | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg
33600000-6 | 3 | Albastru de metilen (reagent 1,14) | Albastru de metilen (reagent 1,14) |  |  |  | Albastru de metilen 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33600000-6 | 4 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale (reagent 1,15) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale (reagent 1,15) |  |  |  | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale Setul include: Amidopirină și Clorhidrat de anilină necesar pentru 50 ml de azopiram.
33600000-6 | 5 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) (reagent 1,17) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) (reagent 1,17) |  |  |  | Azur –Eozină Romanovski 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml
33600000-6 | 6 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1,2) | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1,2) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg
33600000-6 | 7 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1,26) | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1,26) |  |  |  | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător
33600000-6 | 7 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) |  |  |  | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător
33600000-6 | 8 | Eozin K (reagent 1,27) | Eozin K (reagent 1,27) |  |  |  | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33600000-6 | 9 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1,3) | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1,3) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg
33600000-6 | 10 | Fuxină acidă (reagent 1.30) | Fuxină acidă (reagent 1.30) |  |  |  | Fuxină acidă 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33600000-6 | 11 | Fuxină bazică (reagent 1,31) | Fuxină bazică (reagent 1,31) |  |  |  | Fuxină bazică 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg
33600000-6 | 12 | Metanol (reagent 1,36) | Metanol (reagent 1,36) |  |  |  | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru
33600000-6 | 13 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1,37) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1,37) |  |  |  | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg
33600000-6 | 14 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) (reagent 1,4) | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) (reagent 1,4) |  |  |  | Acid acetic glacial Amb max 1 kg
33600000-6 | 15 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) |  |  |  | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set
33600000-6 | 16 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1,41) | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1,41) |  |  |  | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set
33600000-6 | 17 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) (reagent 1,42) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) (reagent 1,42) |  |  |  | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) Ambalaj în set
33600000-6 | 18 | Reagent monoclonal Anti-AB (reagent 1,43) | Reagent monoclonal Anti-AB (reagent 1,43) |  |  |  | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33600000-6 | 19 | Reagent monoclonal Anti-A (reagent 1,44) | Reagent monoclonal Anti-A (reagent 1,44) |  |  |  | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33600000-6 | 20 | Reagent monoclonal Anti-B (reagent 1,45) | Reagent monoclonal Anti-B (reagent 1,45) |  |  |  | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33600000-6 | 21 | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1,46) | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1,46) |  |  |  | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33600000-6 | 22 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (reagent 1,49) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (reagent 1,49) |  |  |  | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG) (Toliclon anti D Super). Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)
33600000-6 | 23 | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1,5) | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1,5) |  |  |  | Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg
33600000-6 | 24 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator)
33600000-6 | 25 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1,51) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1,51) |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml.
33600000-6 | 26 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (reagent 1,53) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (reagent 1,53) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)
33600000-6 | 27 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1,54) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1,54) |  |  |  | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător
33600000-6 | 28 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) (reagent 1,55) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) (reagent 1,55) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste)
33600000-6 | 29 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) (reagent 1,56) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) (reagent 1,56) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste)
33600000-6 | 30 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1,57) | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1,57) |  |  |  | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice
33600000-6 | 31 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) (reagent 1,59) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) (reagent 1,59) |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste)
33600000-6 | 32 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) (reagent 1,6) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) (reagent 1,6) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) Ambalat în formă lichidă până la 1 litru
33600000-6 | 33 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% (reagent 1,61) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% (reagent 1,61) |  |  |  | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru
33600000-6 | 34 | Sudan-III (reagent 1,66) | Sudan-III (reagent 1,66) |  |  |  | Sudan-III 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g
33600000-6 | 35 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67) |  |  |  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33600000-6 | 36 | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68) | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68) |  |  |  | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie.
33600000-6 | 37 | Ulei de imersie (reagent 1,71) | Ulei de imersie (reagent 1,71) |  |  |  | Ulei de imersie Ambalaj până la 100 ml
33600000-6 | 38 | Sulfasalicyl-Na (reagent 1,76) | Sulfasalicyl-Na (reagent 1,76) |  |  |  | Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml)
33600000-6 | 39 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) (reagent 1,8) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) (reagent 1,8) |  |  |  | Acid azotic (HNO3) Amb max 0,5 litru
33600000-6 | 40 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) |  |  |  | Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)
33600000-6 | 41 | Rosu de pirogalol (reagent 1,81) | Rosu de pirogalol (reagent 1,81) |  |  |  | Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set.
33600000-6 | 42 | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1,82) | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1,82) |  |  |  | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit de control: Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Ddimerilor prin metoda oferită pentru poziția 1 prezentului lot. Ambalaj standard de la producătorul kitului diagnostic pentru poziția 1 prezentului lot.
33600000-6 | 42 | D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent ) |  |  |  | D-dimeri, fast test kit cantitativ - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență fast-test. Componența setului: 24-25 card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Certificat de conformitate privind Sensibilitatea metodei: minim 95 %. Certificat de conformitate privind Specificitatea metodei: minim 95 %.
33600000-6 | 43 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,13) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,13) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33600000-6 | 44 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,14) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,14) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,
33600000-6 | 45 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62) |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
33600000-6 | 46 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,63) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,63) |  |  |  | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.
33600000-6 | 47 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,92) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,92) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33600000-6 | 48 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,93) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,93) |  |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
33600000-6 | 49 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,94) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,94) |  |  |  | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 ME/ml.
33600000-6 | 50 | Imunoglobulina E totală cu calibratori (reagent 4,104) | Imunoglobulina E totală cu calibratori (reagent 4,104) |  |  |  | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33600000-6 | 51 | Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4,107) | Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4,107) |  |  |  | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.
33600000-6 | 52 | Mycoplasma hominis IgA (reagent 4,112) | Mycoplasma hominis IgA (reagent 4,112) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 53 | Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113) | Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 54 | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4,114) | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4,114) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 55 | RF - LATEX (reagent 4,122) | RF - LATEX (reagent 4,122) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 56 | RPR-latex test (reagent 4,123) | RPR-latex test (reagent 4,123) |  |  |  | Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,
33600000-6 | 57 | Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4,125) | Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4,125) |  |  |  | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux
33600000-6 | 58 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (reagent 4,131) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (reagent 4,131) |  |  |  | Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33600000-6 | 59 | D-dimeri metoda Latex (reagent 4,137) | D-dimeri metoda Latex (reagent 4,137) |  |  |  | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml
33600000-6 | 60 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4,35) | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4,35) |  |  |  | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%.
33600000-6 | 61 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4,38) | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4,38) |  |  |  | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus
33600000-6 | 62 | Anti EBV EBNA IgG (reagent 4,46) | Anti EBV EBNA IgG (reagent 4,46) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 63 | Anti EBV VCA IgG (reagent 4,47) | Anti EBV VCA IgG (reagent 4,47) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 64 | Anti EBV VCA IgM (reagent 4,48) | Anti EBV VCA IgM (reagent 4,48) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 65 | Anti HAV IgM (reagent 4,52) | Anti HAV IgM (reagent 4,52) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, in afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 66 | Anti HCV sumar (reagent 4,54) | Anti HCV sumar (reagent 4,54) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 67 | HBsAg, 96 teste ELISA (reagent 4,55) | HBsAg, 96 teste ELISA (reagent 4,55) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 68 | Anti ureaplasma urealyticum IgA (reagent 4,72) | Anti ureaplasma urealyticum IgA (reagent 4,72) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 69 | Anti ureaplasma urealyticum IgG (reagent 4,73) | Anti ureaplasma urealyticum IgG (reagent 4,73) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor, cu godeuri detașabile.. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 70 | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4,74) | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4,74) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 71 | AntiHBcoreAg sumar (reagent 4,76) | AntiHBcoreAg sumar (reagent 4,76) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 72 | ASLO – LATEX (reagent 4.80) | ASLO – LATEX (reagent 4.80) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 73 | CPR - LATEX (reagent 4,91) | CPR - LATEX (reagent 4,91) |  |  |  | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 74 | Amoniac (reagent 5,12) | Amoniac (reagent 5,12) |  |  |  | Amoniac
33600000-6 | 75 | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5,14) | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5,14) |  |  |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%).
33600000-6 | 76 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5,16) | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5,16) |  |  |  | Sulfat de Cupru- Cu SO4
33600000-6 | 77 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 (reagent 5,28) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 (reagent 5,28) |  |  |  | Amesticul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD . Ambalaj până la 5 kg
33600000-6 | 78 | Xelen (reagent 5,37) | Xelen (reagent 5,37) |  |  |  | Xelen. Ambalaj maxim 10 litre butelie.
33600000-6 | 79 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5,48) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5,48) |  |  |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml)
33600000-6 | 80 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5,49) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5,49) |  |  |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml)
33600000-6 | 81 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5,51) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5,51) |  |  |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml)
33600000-6 | 82 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5,52) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5,52) |  |  |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml)
33600000-6 | 83 | Acid fosforic (reagent 6,1) | Acid fosforic (reagent 6,1) |  |  |  | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml
33600000-6 | 84 | Amidon 100 g (reagent 6.10) | Amidon 100 g (reagent 6.10) |  |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g
33600000-6 | 85 | Lizina (reagent 6.100) | Lizina (reagent 6.100) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 86 | Maltoza (reagent 6,101) | Maltoza (reagent 6,101) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33600000-6 | 87 | Manitol (Manit) (reagent 6,102) | Manitol (Manit) (reagent 6,102) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 88 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6,104) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6,104) |  |  |  | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste
33600000-6 | 89 | Amidon 250 g (reagent 6,11) | Amidon 250 g (reagent 6,11) |  |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 90 | Mediu Pizu (reagent 6,119) | Mediu Pizu (reagent 6,119) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 91 | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6,122) | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6,122) |  |  |  | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml
33600000-6 | 92 | Mediu semilichid cu ser (reagent 6,124) | Mediu semilichid cu ser (reagent 6,124) |  |  |  | Mediu Thayer Martin pentru creșterea meningococcului, cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 93 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6,136) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6,136) |  |  |  | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste
33600000-6 | 94 | Miconazol (reagent 6,137) | Miconazol (reagent 6,137) |  |  |  | Miconazol, ambalare până la 100 discuri
33600000-6 | 95 | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) |  |  |  | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 96 | Netilmicin (reagent 6,142) | Netilmicin (reagent 6,142) |  |  |  | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33600000-6 | 97 | ONPG (reagent 6,149) | ONPG (reagent 6,149) |  |  |  | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 98 | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6,155) | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6,155) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 99 | Resazurin-indicator al anaerobiozei (reagent 6,161) | Resazurin-indicator al anaerobiozei (reagent 6,161) |  |  |  | Indicator strip pentru condiții anaerobe.
33600000-6 | 100 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. (reagent 6,162) | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. (reagent 6,162) |  |  |  | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set)
33600000-6 | 101 | Ser bovin (reagent 6,164) | Ser bovin (reagent 6,164) |  |  |  | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 102 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) (reagent 6,165) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) (reagent 6,165) |  |  |  | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid)
33600000-6 | 103 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170) | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170) |  |  |  | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml
33600000-6 | 104 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram (reagent 6,175) | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram (reagent 6,175) |  |  |  | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33600000-6 | 105 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram (reagent 6,176) | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram (reagent 6,176) |  |  |  | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33600000-6 | 106 | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6,184) | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6,184) |  |  |  | Teste pentru aprecierea pH mediilor
33600000-6 | 107 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6,185) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6,185) |  |  |  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 30 teste
33600000-6 | 108 | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6,187) | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6,187) |  |  |  | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g
33600000-6 | 109 | Anaerogen (reagent 6,19) | Anaerogen (reagent 6,19) |  |  |  | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L
33600000-6 | 110 | UTI agar (reagent 6,196) | UTI agar (reagent 6,196) |  |  |  | UTI agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33600000-6 | 111 | X Y factor (reagent 6,199) | X Y factor (reagent 6,199) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru
33600000-6 | 112 | Arginina (reagent 6.20) | Arginina (reagent 6.20) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 113 | Zaharoză (reagent 6.200) | Zaharoză (reagent 6.200) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 114 | Agar Tehnic (reagent 6,3) | Agar Tehnic (reagent 6,3) |  |  |  | Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 115 | Ceftazidim+Avibactam (reagent 6,37) | Ceftazidim+Avibactam (reagent 6,37) |  |  |  | Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 116 | Cloxacilin (reagent 6,47) | Cloxacilin (reagent 6,47) |  |  |  | Cloxacillin CX 5 µg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33600000-6 | 117 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6,49) | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6,49) |  |  |  | Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri.
33600000-6 | 118 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc (reagent 6,51) | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc (reagent 6,51) |  |  |  | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33600000-6 | 119 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6,55) | Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6,55) |  |  |  | Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc
33600000-6 | 120 | FeCl3 (reagent 6,63) | FeCl3 (reagent 6,63) |  |  |  | FeCl3
33600000-6 | 121 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) (reagent 6,71) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) (reagent 6,71) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33600000-6 | 122 | Glucoza (reagent 6,75) | Glucoza (reagent 6,75) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33600000-6 | 123 | Glucoza (reagent 6,76) | Glucoza (reagent 6,76) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33600000-6 | 124 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6,82) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6,82) |  |  |  | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste
33600000-6 | 125 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6,84) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6,84) |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj
33600000-6 | 126 | KOH, 0,25 kg (reagent 6,93) | KOH, 0,25 kg (reagent 6,93) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg
33600000-6 | 127 | KOH, 0,5 kg (reagent 6,94) | KOH, 0,5 kg (reagent 6,94) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg
33600000-6 | 128 | Lactoza (reagent 6,96) | Lactoza (reagent 6,96) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33600000-6 | 129 | Formalină 40% (reagent NEW) | Formalină 40% (reagent NEW) |  |  |  | Formalină 40%
33600000-6 | 130 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) |  |  |  | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set
33600000-6 | 131 | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) |  |  |  | Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set.
33600000-6 | 132 | Anti HDV sumar (reagent 4,57) | Anti HDV sumar (reagent 4,57) |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 133 | AntiHBsAg (reagent 4,77) | AntiHBsAg (reagent 4,77) |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 1 | Acetonă Analitică (reagent 1,1) | Acetonă Analitică (reagent 1,1) | litru | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 598.1
33600000-6 | 2 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1,11) | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1,11) | kg | 55.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44739.6
33600000-6 | 3 | Albastru de metilen (reagent 1,14) | Albastru de metilen (reagent 1,14) | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20699.77
33600000-6 | 4 | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale (reagent 1,15) | Azopiram 50ml, pentru identificarea sângelui în materiile fecale (reagent 1,15) | set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 543.4
33600000-6 | 5 | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) (reagent 1,17) | Azur –Eozină Romanovski (Ambalaj flacoane până la 250 ml) (reagent 1,17) | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 990
33600000-6 | 6 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1,2) | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1,2) | kg | 10.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1525.16
33600000-6 | 7 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1,26) | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1,26) | set | 94.4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18880
33600000-6 | 7 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) | set | 170.7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34140
33600000-6 | 8 | Eozin K (reagent 1,27) | Eozin K (reagent 1,27) | kg | 0.175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4668.18
33600000-6 | 9 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1,3) | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1,3) | kg | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3680.67
33600000-6 | 10 | Fuxină acidă (reagent 1.30) | Fuxină acidă (reagent 1.30) | kg | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4649.53
33600000-6 | 11 | Fuxină bazică (reagent 1,31) | Fuxină bazică (reagent 1,31) | kg | 0.21 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1626.45
33600000-6 | 12 | Metanol (reagent 1,36) | Metanol (reagent 1,36) | litru | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 977.5
33600000-6 | 13 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1,37) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1,37) | kg | 257.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12022
33600000-6 | 14 | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) (reagent 1,4) | Acid acetic glacial (Amb max 1 kg) (reagent 1,4) | kg | 27.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13667.1
33600000-6 | 15 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8971.16
33600000-6 | 16 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1,41) | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1,41) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10414.34
33600000-6 | 17 | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) (reagent 1,42) | Reacție citochimică - Reacția PAS (Periodic Acid - Schiff reaction) (reagent 1,42) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8425.08
33600000-6 | 18 | Reagent monoclonal Anti-AB (reagent 1,43) | Reagent monoclonal Anti-AB (reagent 1,43) | ml | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40.05
33600000-6 | 19 | Reagent monoclonal Anti-A (reagent 1,44) | Reagent monoclonal Anti-A (reagent 1,44) | ml | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.95
33600000-6 | 20 | Reagent monoclonal Anti-B (reagent 1,45) | Reagent monoclonal Anti-B (reagent 1,45) | ml | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31.95
33600000-6 | 21 | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1,46) | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1,46) | ml | 6790 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78424.5
33600000-6 | 22 | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (reagent 1,49) | Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (reagent 1,49) | ml | 1010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4499.55
33600000-6 | 23 | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1,5) | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1,5) | kg | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3910.71
33600000-6 | 24 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) | set | 68 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66640
33600000-6 | 25 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1,51) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1,51) | set | 49 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48020
33600000-6 | 26 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (reagent 1,53) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (reagent 1,53) | test | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33600000-6 | 27 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1,54) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1,54) | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 222.3
33600000-6 | 28 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) (reagent 1,55) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 100 teste) (reagent 1,55) | set | 77 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4693.15
33600000-6 | 29 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) (reagent 1,56) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (Set 50 teste) (reagent 1,56) | set | 31.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1151.28
33600000-6 | 30 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1,57) | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1,57) | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 99
33600000-6 | 31 | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) (reagent 1,59) | Set p/u determinarera fibrinogenului (Set 50 teste) (reagent 1,59) | set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 361.8
33600000-6 | 32 | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) (reagent 1,6) | Acid azotic (HNO3) (Amb max. 1 litru) (reagent 1,6) | litru | 47.7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7552.5
33600000-6 | 33 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% (reagent 1,61) | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% (reagent 1,61) | ml | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33600000-6 | 34 | Sudan-III (reagent 1,66) | Sudan-III (reagent 1,66) | gram | 380 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15956.84
33600000-6 | 35 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1,67) | test | 37575 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10708.88
33600000-6 | 36 | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68) | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1,68) | test | 14425 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3678.38
33600000-6 | 37 | Ulei de imersie (reagent 1,71) | Ulei de imersie (reagent 1,71) | ml | 58875 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136393.75
33600000-6 | 38 | Sulfasalicyl-Na (reagent 1,76) | Sulfasalicyl-Na (reagent 1,76) | ml | 12300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5904
33600000-6 | 39 | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) (reagent 1,8) | Acid azotic (HNO3) (Amb max 0,5 litru) (reagent 1,8) | litru | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1104.19
33600000-6 | 40 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) | test | 2360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6608
33600000-6 | 41 | Rosu de pirogalol (reagent 1,81) | Rosu de pirogalol (reagent 1,81) | ml | 7000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8190
33600000-6 | 42 | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1,82) | Control p/u D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent 1,82) | set | 19 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7325.64
33600000-6 | 42 | D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent ) | D-dimeri, fast test kit cantitativ (reagent ) | Bucată | 5600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266112
33600000-6 | 43 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,13) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,13) | ml | 1150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11854.59
33600000-6 | 44 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,14) | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,14) | ml | 6795 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70045.13
33600000-6 | 45 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,62) | ml | 1650 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23402.5
33600000-6 | 46 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,63) | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,63) | ml | 520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7375.34
33600000-6 | 47 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,92) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,92) | ml | 2185 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 453.39
33600000-6 | 48 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,93) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3,93) | ml | 1725 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 357.94
33600000-6 | 49 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,94) | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 10 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3,94) | ml | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37.62
33600000-6 | 50 | Imunoglobulina E totală cu calibratori (reagent 4,104) | Imunoglobulina E totală cu calibratori (reagent 4,104) | test | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9931.68
33600000-6 | 51 | Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4,107) | Lysing Solution 10X Concentrate (reagent 4,107) | ml | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14436.67
33600000-6 | 52 | Mycoplasma hominis IgA (reagent 4,112) | Mycoplasma hominis IgA (reagent 4,112) | test | 2016 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40320
33600000-6 | 53 | Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113) | Mycoplasma hominis IgG (reagent 4,113) | test | 4608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87552
33600000-6 | 54 | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4,114) | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4,114) | test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52697.28
33600000-6 | 55 | RF - LATEX (reagent 4,122) | RF - LATEX (reagent 4,122) | Teste | 52067 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70290.45
33600000-6 | 56 | RPR-latex test (reagent 4,123) | RPR-latex test (reagent 4,123) | test | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3360
33600000-6 | 57 | Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4,125) | Soluție pentu spalarea celulelor (reagent 4,125) | ml | 25000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33600000-6 | 58 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (reagent 4,131) | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (reagent 4,131) | test | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1195
33600000-6 | 59 | D-dimeri metoda Latex (reagent 4,137) | D-dimeri metoda Latex (reagent 4,137) | ml | 187 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9350
33600000-6 | 60 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4,35) | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4,35) | test | 588 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14317.8
33600000-6 | 61 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4,38) | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit (reagent 4,38) | set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125416.67
33600000-6 | 62 | Anti EBV EBNA IgG (reagent 4,46) | Anti EBV EBNA IgG (reagent 4,46) | test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13603.2
33600000-6 | 63 | Anti EBV VCA IgG (reagent 4,47) | Anti EBV VCA IgG (reagent 4,47) | test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14745.6
33600000-6 | 64 | Anti EBV VCA IgM (reagent 4,48) | Anti EBV VCA IgM (reagent 4,48) | test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9504
33600000-6 | 65 | Anti HAV IgM (reagent 4,52) | Anti HAV IgM (reagent 4,52) | test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11448
33600000-6 | 66 | Anti HCV sumar (reagent 4,54) | Anti HCV sumar (reagent 4,54) | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10800
33600000-6 | 67 | HBsAg, 96 teste ELISA (reagent 4,55) | HBsAg, 96 teste ELISA (reagent 4,55) | test | 2436 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15346.8
33600000-6 | 68 | Anti ureaplasma urealyticum IgA (reagent 4,72) | Anti ureaplasma urealyticum IgA (reagent 4,72) | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38400
33600000-6 | 69 | Anti ureaplasma urealyticum IgG (reagent 4,73) | Anti ureaplasma urealyticum IgG (reagent 4,73) | test | 4608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87552
33600000-6 | 70 | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4,74) | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4,74) | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55805.76
33600000-6 | 71 | AntiHBcoreAg sumar (reagent 4,76) | AntiHBcoreAg sumar (reagent 4,76) | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10444.8
33600000-6 | 72 | ASLO – LATEX (reagent 4.80) | ASLO – LATEX (reagent 4.80) | Teste | 50317 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70024.49
33600000-6 | 73 | CPR - LATEX (reagent 4,91) | CPR - LATEX (reagent 4,91) | Teste | 129062 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 180686.8
33600000-6 | 74 | Amoniac (reagent 5,12) | Amoniac (reagent 5,12) | litri | 7.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 475.7
33600000-6 | 75 | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5,14) | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5,14) | litru | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14148.96
33600000-6 | 76 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5,16) | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5,16) | kilogram | 4.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 351
33600000-6 | 77 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 (reagent 5,28) | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 (reagent 5,28) | kg | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2225
33600000-6 | 78 | Xelen (reagent 5,37) | Xelen (reagent 5,37) | litru | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1801.69
33600000-6 | 79 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5,48) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) (reagent 5,48) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5250
33600000-6 | 80 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5,49) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) (reagent 5,49) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3850
33600000-6 | 81 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5,51) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) (reagent 5,51) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
33600000-6 | 82 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5,52) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) (reagent 5,52) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5250
33600000-6 | 83 | Acid fosforic (reagent 6,1) | Acid fosforic (reagent 6,1) | ml | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.17
33600000-6 | 84 | Amidon 100 g (reagent 6.10) | Amidon 100 g (reagent 6.10) | gram | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33600000-6 | 85 | Lizina (reagent 6.100) | Lizina (reagent 6.100) | kg | 1.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 468.75
33600000-6 | 86 | Maltoza (reagent 6,101) | Maltoza (reagent 6,101) | kg | 1.2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 447
33600000-6 | 87 | Manitol (Manit) (reagent 6,102) | Manitol (Manit) (reagent 6,102) | kg | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 562.5
33600000-6 | 88 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6,104) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6,104) | Teste | 62 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7534.55
33600000-6 | 89 | Amidon 250 g (reagent 6,11) | Amidon 250 g (reagent 6,11) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33600000-6 | 90 | Mediu Pizu (reagent 6,119) | Mediu Pizu (reagent 6,119) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16956.25
33600000-6 | 91 | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6,122) | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6,122) | litru | 1.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480
33600000-6 | 92 | Mediu semilichid cu ser (reagent 6,124) | Mediu semilichid cu ser (reagent 6,124) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33600000-6 | 93 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6,136) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6,136) | set | 340 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4533.34
33600000-6 | 94 | Miconazol (reagent 6,137) | Miconazol (reagent 6,137) | disc | 3900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2210
33600000-6 | 95 | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 479.18
33600000-6 | 96 | Netilmicin (reagent 6,142) | Netilmicin (reagent 6,142) | disc | 2100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 857.5
33600000-6 | 97 | ONPG (reagent 6,149) | ONPG (reagent 6,149) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 354.17
33600000-6 | 98 | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6,155) | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6,155) | kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1237.5
33600000-6 | 99 | Resazurin-indicator al anaerobiozei (reagent 6,161) | Resazurin-indicator al anaerobiozei (reagent 6,161) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5020
33600000-6 | 100 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. (reagent 6,162) | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. (reagent 6,162) | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21250.01
33600000-6 | 101 | Ser bovin (reagent 6,164) | Ser bovin (reagent 6,164) | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2291.66
33600000-6 | 102 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) (reagent 6,165) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) (reagent 6,165) | litru | 0.1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 490
33600000-6 | 103 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170) | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 (reagent 6.170) | Fiolă | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6400
33600000-6 | 104 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram (reagent 6,175) | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram (reagent 6,175) | ml | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33600000-6 | 105 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram (reagent 6,176) | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram (reagent 6,176) | ml | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33600000-6 | 106 | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6,184) | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6,184) | Flacon | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1152
33600000-6 | 107 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6,185) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6,185) | Teste | 2985 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14635
33600000-6 | 108 | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6,187) | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6,187) | gram | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33600000-6 | 109 | Anaerogen (reagent 6,19) | Anaerogen (reagent 6,19) | litru | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6260
33600000-6 | 110 | UTI agar (reagent 6,196) | UTI agar (reagent 6,196) | kg | 19.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95550
33600000-6 | 111 | X Y factor (reagent 6,199) | X Y factor (reagent 6,199) | disc | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 311.67
33600000-6 | 112 | Arginina (reagent 6.20) | Arginina (reagent 6.20) | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 93.75
33600000-6 | 113 | Zaharoză (reagent 6.200) | Zaharoză (reagent 6.200) | kg | 0.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1475
33600000-6 | 114 | Agar Tehnic (reagent 6,3) | Agar Tehnic (reagent 6,3) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 911.67
33600000-6 | 115 | Ceftazidim+Avibactam (reagent 6,37) | Ceftazidim+Avibactam (reagent 6,37) | disc | 1750 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 971.25
33600000-6 | 116 | Cloxacilin (reagent 6,47) | Cloxacilin (reagent 6,47) | disc | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 380
33600000-6 | 117 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6,49) | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6,49) | set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11250
33600000-6 | 118 | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc (reagent 6,51) | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc (reagent 6,51) | disc | 1200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3051
33600000-6 | 119 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6,55) | Discuri cu optohina, novobiocina, bila (reagent 6,55) | disc | 850 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2479.17
33600000-6 | 120 | FeCl3 (reagent 6,63) | FeCl3 (reagent 6,63) | kg | 2.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33600000-6 | 121 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) (reagent 6,71) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) (reagent 6,71) | kg | 4.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5994.38
33600000-6 | 122 | Glucoza (reagent 6,75) | Glucoza (reagent 6,75) | kg | 1.75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1115.63
33600000-6 | 123 | Glucoza (reagent 6,76) | Glucoza (reagent 6,76) | kg | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33600000-6 | 124 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6,82) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6,82) | Teste | 325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6391.67
33600000-6 | 125 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6,84) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6,84) | Teste | 276 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8395
33600000-6 | 126 | KOH, 0,25 kg (reagent 6,93) | KOH, 0,25 kg (reagent 6,93) | kg | 1.25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98.96
33600000-6 | 127 | KOH, 0,5 kg (reagent 6,94) | KOH, 0,5 kg (reagent 6,94) | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39.58
33600000-6 | 128 | Lactoza (reagent 6,96) | Lactoza (reagent 6,96) | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 450
33600000-6 | 129 | Formalină 40% (reagent NEW) | Formalină 40% (reagent NEW) | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33600000-6 | 130 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) | Test | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2595
33600000-6 | 131 | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) | ml | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5558.34
33600000-6 | 132 | Anti HDV sumar (reagent 4,57) | Anti HDV sumar (reagent 4,57) | test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11040
33600000-6 | 133 | AntiHBsAg (reagent 4,77) | AntiHBsAg (reagent 4,77) | test | 768 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9523.2
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0 |  | 2235845.17

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________