### Техническое задание на закупку

ООО «Молдоватрансгаз»

Отдел МиГ. Служба по Качеству Газа

(наименование структурного подразделения)

Потоковый автоматический анализатор для измерения температуры точки росы по воде и температуры конденсации углеводородов в природном газе при рабочем давлении.

- Назначение

Анализатор предназначен для контроля точек росы влаги и углеводородов на газоизмерительных станциях, на газораспределительных станциях и т.д.

- Общие требования

Анализатор должен соответствовать требованиям SM GOST R 53763:2013, GOST 20061-2021 и SM SR EN ISO 6327:2014.

- Технические характеристики

Диапазон измерения температуры точки росы по воде от минус 30 ºС  до +30 ºС.

Диапазон измерения температуры точки росы по углеводородам от минус 30 ºС до +30 ºС.

Предел абсолютной погрешности при измерении точки росы по воде, не более  — ±1 °С.

Предел абсолютной погрешности при измерении точки росы по углеводородам, не более  — ±1 °С.

Рабочая температура окружающей среды от +1 до +35 °С.

Рабочее давление до 10 МПа.

Анализатор должен подключаться к газопроводу по проточной схеме через систему подготовки газа. Расстояние от места отбора до места установки анализатора должно быть не менее 25 м.

Анализатор должен обеспечивать:

- измерение температуры точек росы (ТТР) влаги и углеводородов;

- регистрацию измеренных значений ТТР, среднечасовых значений избыточного давления контролируемой среды и запись этик значений в энергонезависимую память анализатора;

- цифровую индикацию измеренных значений ТТР (°С), избыточного давление (МПа) контролируемой среды;

- передачу информации о работе анализатора в другие измерительно-информационные системы через интерфейс RS-485;

- с помощью программного обеспечения - визуализацию процесса измерения и считывание информации из энергонезависимой памяти анализатора;

- пересчет измеренных значений ТТР (°С) во влагосодержание (г/м3) и пересчет измеренных значений ТТР с реального давления на контрактное давление (3.92 МПа).

Анализатор должен быть изготовлен во взрывозащищённом исполнении.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с прибором

Вместе с анализатором должны быть поставлены

- Система подготовки газа.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: г. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ 155

- Дополнительные требования

Поставщик должен:

- Произвести пуско-наладочные работы;

- Произвести первичное обучение персонала работе с анализатором.