| Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- |
| Analizator rapid de mercur | - Sistemul trebuie să fie adecvat pentru analiza directă a mercurului în orice probă fără nicio pregătire a probei; - Sistemul trebuie să fie capabil să proceseze probe solide, lichide și gazoase; - Principiul de funcționare trebuie să fie descompunerea termică, amalgamarea și absorbția atomică; - Timpul tipic de analiză: ≤ 5 minute per probă; - Sistemul trebuie să aibă încorporat un autosampler cu cel puțin 40 poziții, cu operare continuă, potrivit pentru orice probe: solide, lichide și gazoase; - Sistemul poate fi dotat cu sursă de oxigen sau aer sub presiune; - Sistemul analizează până la 1,5 g sau 1,5 ml per probă; - Debitul purtătorului de 100 ml/minut și presiunea de intrare 4 bar; - Sistemul trebuie să oprească automat fluxul de gaz dacă nu este folosit, pentru a reduce consumul de aer și oxigen; - Cuvele pentru probe disponibile în metal (nichel) și cuarț; - Sistemul va dispune de cuptoare de uscare si descompunere; - Temperatura de ardere trebuie să fie selectabilă cu programe de timp/temperatură; - Tubul de cuarț umplut cu catalizator trebuie plasat în cuptorul de uscare și descompunere termică controlat complet de software; - Catalizatorul va converti toate speciile de mercur în mercur metalic și elimină toate interferențele pentru a evita zgomotul în timpul analizei mercurului; - Amalgamatorul trebuie să fie un tub de cuarț umplut cu material ceramic acoperit cu aur care captează tot mercurul; - Bobina de încălzire dedicată va încălzi amalgatorul în câteva secunde la 900°C pentru a asigura eliberarea rapidă și imediată a mercurului în spectrofotometru - Va fi prezent indicatorul cu iluminare pentru a indică progresul analizei în timpul tuturor determinărilor de mercur; - Tipul spectrofotometrului: fascicul dublu; - Sursa de lumină: o lampă cu mercur de joasă presiune cu emisie radială 360°; 180° între fasciculul de referință și fasciculul de probă; - Lungimea de undă: 253,65 nm ± 0.2nm; - Detector: două fotodiode UV-amplificate; - Limita de detecție: ≤ 0,001 ng; - Diapazonul de lucru: 0,01 ... 1500 ng Hg / probă sau mai larg; - Precizie: ≤ 1 % la 5 ng Hg; - Calibrare: soluții standard sau materiale de referință certificate; - Preconcentrare: până la 10 probe sau mai mult. - Sistemul să fie operabil de la calculator. Specificații tehnice minime ale calculatorului: CPU Intel i3, 8GB RAM, 256GB SDD, 2 USB port, conectare la rețea, 1 CD-ROM, Windows 11 licențiat. Accesorii incluse: - Ansamblu PC, monitor, tastaura și mouse conform cerințelor; - Kit de consumabile de lucru (starter kit) - 1 set; - Compresor de aer purificat 230V-50/60Hz, conform cerințelor aparatului, pentru a asigura combustia și amalgamare necesară analizatorului; - Softul de operare pentru analizator. Specificații de soft: - Sistemul trebuie să fie operat printr-un software multilingv ghidat de pictograme care să permită utilizatorului să editeze, să salveze și să ruleze un număr practic nelimitat de metode; - Metode bazate pe temperatură pentru a controla descompunerea probei și pentru a asigura eliberarea completă de mercur și durata de viață lungă a consumabilelor; - Funcție de golire automată pentru a evita supraestimarea și reprocesarea probelor; - Post-procesarea datelor la mercur recalculat pe o probă specifică; - Import/export de date din/în Excel pentru a simplifica informațiile despre mostre și trasabilitatea datelor; - Conectivitate LIMS; - Funcția de salvare automată; - Auto-diagnosticare a sistemului; - Complet conform cu regulamentul FDA 21 CFR partea 11; - Audit Trail pentru toate modificările metodelor, erori și log-uri. Sistemul trebuie să includă o aplicație web dedicată, accesibilă de pe PC, tabletă și smartphone, pentru control și monitorizare. Aceasta va integra o bază de date completă (manuale, note tehnice, tutoriale video, articole științifice și suport online), va permite control wireless în aceeași rețea și va oferi acces direct din software-ul PC. Certificări: Echipamentul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu directivele europene aplicabile (siguranță electrică, compatibilitate electromagnetică etc.). Certificat de etalonare emis de producător sau laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trasabilitate la standarde naționale și internaționale. Garanție: Certificat de garanție: minimum 12 luni de la data livrării. Instruire personal: Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare timp de minimum 1 zi lucrătoare, la sediul laboratorului beneficiarului, pentru minimum 3 persoane. Instruirea va fi realizată de către personal autorizat și calificat, cu experiență relevantă în utilizarea echipamentului și a metodelor de lucru specifice. Manual de operare în engleză sau română/rusă. |
| pH-metru | Parametri de măsurare pH: Interval: cel puțin de la -2,00 până la 16,00; Rezoluție: 0,01; Acuratețe: ±0,01. Interval potențial redox (mV): cel puțin de la -1999,9 până la 1999,9; Rezoluție: 0,1; Acuratețe: ±0,5% din scala completă. Temperatură: Interval cel puțin de la -10,0°C până la 120,0°C; Rezoluție: 0,1°C; Acuratețe: ±0,2°C. Calibrare pH în cel puțin 5 puncte (1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,46) sau NIST (1,68, 4,00, 6,86, 9,18, 12,46) selectabile. Recunoaștere automată a soluțiilor tampon conform standardelor NIST. Interval de temperatură pentru soluțiile tampon: 0 – 60,0°C. Compensare automată și manuală a temperaturii; Conectivitate Bluetooth pentru transferul datelor către dispozitive mobile; Memorie pentru stocarea datelor în conformitate cu cerințele GLP, atunci când este conectat la un dispozitiv Bluetooth. Carcasă cu protecție la apă, conform standardului IP54; Alimentare: 6 baterii AAA de 1,5 V sau adaptor AC. Accesorii standard incluse: Sondă de temperatură cu termistor de 10K ohmi la 25°C; adaptor AC; Manual de utilizare de la producător; Suport flexibil pentru electrod. Electrod inclus: electrod combinat pentru măsurarea pH-ului; Domeniu de măsurare pH: 0 – 14; Domeniu de temperatură: 0 – 80°C; Carcasă: material plastic (policarbonat); Electrolit: gel; Senzor: sticlă; Conector: tip BNC; Cablu de conexiune: lungime minimă 1 metru. Certificări: Echipamentul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu directivele europene aplicabile (siguranță electrică, compatibilitate electromagnetică etc.). Certificat de etalonare emis de producător sau laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trasabilitate la standarde naționale și internaționale. Garanție: Certificat de garanție: minimum 12 luni de la data livrării. Instruire personal: Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare timp de minimum 1 zi lucrătoare, la sediul laboratorului beneficiarului, pentru minimum 3 persoane. Instruirea va fi realizată de către personal autorizat și calificat, cu experiență relevantă în utilizarea echipamentului și a metodelor de lucru specifice. |
| Etuvă de uscare | Convecția aerului - naturală, capacitate - 43 l, domeniu de temperatură - 50°C până la 200°C, număr de rafturi - 2, cronometru - 1 până la 9999 minute, dimensiuni interioare(L*l*h) - 350*350*350 mm, dimensiuni interioare(L*l*h) - 630*540*55 mm, alimentare - 220 V |
| Balanță analitică | interval de cântărire 220 g, citire 0,00001 g, ventilator de ionizare încorporat pentru neutralizarea forței statice, proces de ionizare extrem de rapid |
| Balanță tehnică | Capacitate de cantarire [Max]: 2200 g Precizie [d]: 0,01 g Suprafata de cantarire: 200×200 mm Calibrare: interna |
| Cuptor programabil universal pentru procese termice cu muflă și ușă rabatabilă | Controler multifunctional cu microprocesor PID, programarea temperaturii si a timpului, incalzire din ambele parti de la elementele de incalzire prevazute in tuburi din cuart, usa deschidere frontala tip clapeta; utilizata si ca platforma de lucru, elementele de incalzire incorporate in tuburi din sticla de cuart, inlocuirea cu usurinta a elementelor de incalzire, izolare cu straturi multiple cu placi din fibra in camera cuptorului, carcasa cu strat dublu din placi de otel inoxidabil pentru temperaturi externe, relee solide pentru operare silentioasa, clasa de protectie A P16/1. Volum / Capacitate: 5 lit Sarcina maxima: 6 Kg Temperatura maxima setabila: pana la 1100°C Dimensiune interna / utila: 170 x 130 x 230 mm Controlor programabil de temperatura / timp Alimentare: 230V 1/N (monofazic) |
| Moară de laborator | Moara de laborator cu ciocanele este conceputa pentru a macina o mare varietate de solide cum ar fi, mase plastice, rasini, vegetale si cereale; Alimentarea este verticala si permite macinarea produselor cu o dimensiune a particulei de maximum 20 mm; Este dotata cu un convertor de frecventa care permite pornirea si oprirea motorului fara miscari bruste; Ideala pentru a fi utilizata in industria alimentara, farmaceutica, chimica sau in industria ceramicelor; Coroana dintata si ciocanelele sunt realizate din otel inoxidabil 431; Capacitate - 1.2 l; Capacitate rezervor - 2 l; Incluse în set site cu diametrul (Ø) - 0,8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; Alimentare - 220-240 V, 50-60 Hz; Putere consumata - 1.5 kW; Greutate - 55 kg. Certificări: Echipamentul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu directivele europene aplicabile (siguranță electrică, compatibilitate electromagnetică etc.). Certificat de etalonare emis de producător sau laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trasabilitate la standarde naționale și internaționale. Garanție: Certificat de garanție: minimum 12 luni de la data livrării. Instruire personal: Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare timp de minimum 1 zi lucrătoare, la sediul laboratorului beneficiarului, pentru minimum 3 persoane. Instruirea va fi realizată de către personal autorizat și calificat, cu experiență relevantă în utilizarea echipamentului și a metodelor de lucru specifice. |
| Conductivimetru | Domeniul de măsurare 0.00-1999 µS; Rezoluția 0,01 µS; acuratețea ±1; functia HOLD, Sondă de conductivitate cu senzor de temperatură încorporat |
| Nișă de ventilare (Hotă) | Dimensiuni: 160 x 80 x 235 cm Structură: Construcție din două părți: • Bază: Suprafață de lucru cu cadru metalic, pereți din oțel anticoroziv vopsiți în câmp electrostatic și picioare reglabile cu șuruburi pentru nivelare. • Blat: Fabricat din gresie monolitică groasă. • Carcasă superioară: Structură exterioară din tablă de oțel presată, vopsită în câmp electrostatic, rezistentă la coroziune, fabricată printr-un proces de tunel termic. • Căptușeală interioară: Panouri laminate ignifuge F1 de 5 mm, rezistente la acid. • Design cu perete dublu • Ușă glisantă: Mișcare verticală cu mecanism de contragreutate, fixată cu un sistem de scripeți și cabluri din oțel inoxidabil. Sticlă securizată triplu strat, montată orizontal. • Sistem automat de blocare, conform standardelor EN 14175. Sistem de evacuare: • Unitate de extracție montată pe tavan cu funcționare semiautomată; cu suporturi antivibrații. • Viteză de extracție reglabilă. • Iluminare: Montată pe tavan în afara spațiului de lucru, echipată cu o placă de protecție. • Evacuare: 750 m³/h Specificații motor: • Tip: Motor de curent continuu trifazat sau fără perii, 0,75 kW, viteză variabilă. • Tensiune: 220-240V AC, 50/60 Hz. • Turație: reglabilă 1500-3000 RPM. • Nivel de zgomot: ≤ 60 dB. • Control: Semiautomat cu control extern și oprire de urgență. • Montare: Compatibilă cu tavan sau perete. Fitinguri și conexiuni: • Robinet de gaz cu control extern • Robinet de apă rece cu control extern • Chiuvetă de scurgere (aprox. 29x13 cm) • Panou electric de control cu întrerupătoare, întrerupătoare magnetice bipolare și protecție motor • Prize 220V-16A IP55 (minim 2) • Corp de iluminat IP55 • Conductă de evacuare 250 mm • Cuplaj antivibrații • Compartiment de depozitare sub bancul de lucru • Dulap ventilat sub bancul de lucru pentru substanțe chimice (acizi și baze) • Sisteme interne complete, gata de conectare Calibrare ventilație: • Hotă și sistem de extracție calibrate pentru a menține o viteză a aerului de 0,5 m/s la o deschidere frontală de 40 cm, conform standardelor de siguranță EN14175. Certificări: • Certificare de calitate (CE, DoC sau similar) • Autorizație producător • Certificare ISO 9001 pentru producător • Certificare ISO 9001 pentru participant Alte cerințe: • Asistență vamală și asigurare pentru transport • Instalare efectuată de tehnicieni certificați. • Instalare inclusiv calibrare și testare pentru a verifica conformitatea cu standardele EN 14175. • Instruirea personalului pentru operare și întreținere în siguranță. • Manual de utilizare în limba engleză sau română/rusă Garanție: minimum 12 luni |