Anexa nr. 2
la Documentația standard 


[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului medical 

prin procedura licitatie deschisa 


1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
1. IDNO: 1007600000794
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165  
3. Numărul de telefon/fax: 022-205-265
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
1. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	U/M
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată
în lei fără TVA

	1.
	33100000-1
	1.  Centrifugă pentru carduri gel ID

	buc
	1
	· Capacitate minim 6 carduri gel simultan
· Tip rotor  dedicat pentru ID-Cards
· Viteză centrifugare  aprox. 900–1200 rpm
· Forță centrifugă  ~80–100 g 
· Timp centrifugare  program standard ~10 minute 
· Control microprocesor automat
· Alimentare electrică  220–240 V, 50 Hz 
·  Dimensiuni  compacte (≤ 400 mm pe fiecare axă)
· Greutate ≤ 15 kg 
· Nivel zgomot redus
· Siguranță capac cu sistem de blocare
. Compatibilitate
· Compatibilă cu carduri gel tip ID (DiaMed/Bio-Rad sau echivalent) 
· Suport pentru diverse tipuri de carduri: 
· carduri ABO/Rh 
· carduri AHG (Coombs) 
· carduri screening anticorpi 
· carduri enzimatice/saline 

6. Funcționalități obligatorii
· Program de centrifugare predefinit pentru teste imunohematologice 
· Pornire/oprire automată 
· Stabilitate în funcționare și reproducibilitate a rezultatelor 
· Operare simplă, intuitivă 
7. Condiții de utilizare
· Destinată utilizării în laboratoare medicale 
· Funcționare în regim de rutină și urgență 
· Necesită personal instruit 
8. Avantaje tehnice
· Standardizare ridicată a testelor 
· Sensibilitate crescută față de metoda în tub 
· Interpretare clară și stabilă a rezultatelor 
· Reducerea erorilor umane 
9. Accesorii și cerințe suplimentare
· Manual de utilizare în limba română sau engleză 
· Certificat de conformitate (CE) 
· Garanție minim 12 luni 
· Service și suport tehnic autorizat

	17000,00

	2.
	33100000-1
	 Agitator magnetic
	buc
	2
	· Sursa de current 12VDC (vindut separat)
· Mediu 0 la 50°C ( 32 la 122°F) UR max 95% fara condens
· Dimensiune 120x120x45 mm (4,8x4,8x1,8”)
· Greutatea 610G (1,3 lbs)
· Informatii pentru comandă HI190M-0 este livrat cu o bagheta magnetică și instrucțiuni
· Capacitate maximă de agitare de agitare -1 litru 
· Viteza min 100 rpm
· Viteza max 1000 rpm
· Categoria de instalare II
· Material de acoperire plastic ABS
	5333,00

	3.
	33100000-1
	Balanta electronică
	buc
	3
	
·  Balanta de precizie Capacitatea 0,60 kg
· Sarcina max.600g
· Diviziunea (d) 0,01 g
· Calibrare internă
· Platan 195x 195 mm
	40000,00

	4.
	33100000-1
	Combina cosmetologică facială
	buc
	1
	· Tip tratament LED,RF, Peeling gaz-lichid, hidropeeling, crioterapie
· Vid:80 kPa
· Fecventa RF: 1 MHz
· Diagonală afișaj 8"
· Greutatea 14 kg
· Dimensiuni: 460x310x450 mm
	30833,00

	5.
	33100000-1
	Masuta cosmetologica.
	buc
	2
	· Dimensiuni: 600x465x805 mm
· Dimensiuni ambalaj: 995x655x175 mm (volum 0,12m3)
· Greutatea neta: 24 kg
· Greutatea brută:28,5 kg
· Material:structura cu furnir, rafturi din sticlă securizată
· Mobilitate 4 roti pivotante
	5500,00

	6.
	33100000-1
	 Lampă led-lupă
	buc
	2
	 Acest combina iluminarea LED de inalta calitate cu o lupa din sticlă cu marire de 3 dioptrii, oferind o imagine clara si detaliata a pielii sau unghiei fara a obosi ochii. Datorita posibilitatii de reglare a intensitatii luminii și a  temperaturii de culoare cald rece, lampa se adapteaza perfect fiecarui tip de procedura profesionala
· Sursă de lumină: 60 LED-uri SMD
· Flux luminos: 570 lm
· Putere consumată: 6 W
· Zonă de iluminare: 40 × 40 cm
· Material: metal + plastic rezistent
· Prindere: clemă de birou

	3333,00

	7.
	33100000-1
	Sterilizator cu aer cald 
	buc
	1
	Sterilizator cu aer cald pentru instrumente,360T, alb-igiena și sigurantă profesională
Mentinerea unui mediu igienic este esentială in orice salon de infrumusetare, iar sterrilizatorul cu aer cald 360T ofera o solutie eficienta si sigura pentru dezinfectarea instrumentelor metalice Aceasta sutilizeaza temperature ridicate pentru a distruge bacteriile , virisii si microorganismele fiind ideal pentru manichiuristi pedichiuristi coafori si alte profesii din domeniul esthetic
Greutatea produsului cu ambalaj  2900 g
Lungime..   21.3 cm
Lățime...36 cm
Înălțime.....20.5 cm


	
833,00

	8.
	33100000-1
	8 Vana pentru dezinfectarea instrumentelor
	buc
	1
	Baie pentru dezinfectarea instrumentelor de orice fel, Ideale atît pentru spitale, cât si pentru cabinet
Beneficii:
Compatibila cu toate produsele pentru dezinfectia instrumentelor , precum si toate produsele de curatire
Rezistenta pânî la 55
	250,00

	9.
	33100000-1
	Reciclator bactericid cu raze ultraviolete 
	buc
	2
	
Corp –otel inoxidabil, putere motoare 200m3/ora,sursa de emisie este de 2 lămpi bactericide de 30W, durata medie  de ardere a lămpilor-10800 ore , tensiunea de alimentare 220V, fregventa-Hz 50, consumul de energie electrică- nu mai mult de 180w, dotată cu telecomandă. Clasa de protective conform GOST 12.2.025-76- clasa 1 tip  N, reutatea-cel mult 7,200 g , termen de garantie min 12 luni
	
13082,00

	10.
	33100000-1
	Higrometru psihrometric
	buc
	30
	Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încaperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.
Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă.
Lichid termometric - toluen.
Diapazonul masurării t, +15 …+ 400C

	11500,00

	11.
	33100000-1
	Baie ultrasonică digital cu incalzire Bandelin Sonorix Digitec DT
	buc
	1
	Dimensiuni interioare 240x140x150mm
Dimensiuni exterioare 260x160x310 mm
Alimentare 220V, 50Hz
Consum 560W
Interval de temperature-20-80°C
Clasa de protective  IP 33
Capacitatea 4L Tip –apa
Fara agitare, 
Greutatea 5,2 kg
	28000,00

	12.
	33100000-1
	. Sistem medical avansat pentru analiza compoziției corporale prin bioimpedanță multifrecvență
	buc
	1
	 Un sistem avansat de analiză a compoziției corporale prin bioimpedanță multifrecvență este primordială pentru asigurarea unei precizii de grad medical în cadrul programului de master, fiind necesară o tehnologie validată clinic prin studii de referință față de modelele standardului de aur (DEXA și pletismografie). Implementarea acestui echipament permite trecerea de la evaluarea antropometrică simplă la diagnosticul metabolic avansat, oferind date riguroase despre masa musculară segmentală, grăsimea viscerală și integritatea celulară prin unghiul de fază, parametri critici pentru monitorizarea patologiilor complexe și obținerea unor rezultate reproductibile. Această rigoare metodologică este fundamentală pentru instruirea studenților la standarde internaționale și reprezintă o condiție primară pentru colectarea datelor necesare publicării cercetărilor în reviste științifice cu factor de impact.

 Tehnologie de măsurare       Analiză de bioimpedanță multifrecvență (minim 7 frecvențe: ex. 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz) cu măsurare segmentală pe 8 puncte (brațe, picioare).
Configurație - Platformă de cântărire de înaltă rezoluție, prevăzută cu bară de sprijin fixă, verticală, ergonomică, care să permită o postură stabilă și reproductibilă, și care să integreze electrozii pentru mâini în poziție fixă (fără cabluri mobile).
Cântărire - Capacitate maximă de minim 300 kg; Precizie/Diviziune de maxim 50 g; Certificare de calibrare clasa medicală III.
Măsurare înălțime - Stadiometru ultrasonic integrat în structura aparatului, dotat cu o matrice de senzori cu auto-calibrare, pentru corecția automată a poziției capului și eliminarea erorii umane.
Parametri furnizați- Valori măsurate: Impedance (Z), resistance (R), reactance (Xc), phase angle (φ).
Masa adipoasă (kg/%) și Masa non-adipoasă (kg/%); Apa totală (TBW), extracelulară (ECW) și intracelulară (ICW); Masa musculară scheletică (SMM) pe segmente; Unghi de fază (Phase Angle); Nivel grăsime viscerală. Acuratețe de minim 95%.
Validare clinică Algoritmi de calcul validați clinic prin studii publicate față de modelul de referință cu 4 compartimente (4C), garantând precizie medicală în context de cercetare.
Interfață utilizator Display integrat pe coloana echipamentului, ergonomic, pentru a facilita operarea din diverse direcții.
Conectivitate și Soft - Interfețe Wi-Fi, Ethernet și USB; Export automat de date în formate editabile (CSV, XML, PDF etc.). 
Software de gestionare date și analiză , să permită vizualizarea și exportul vectorilor de bioimpedanță. Licență software dedicate pentru analiza și stocarea datelor pe PC.
Certificări - Certificare ca Dispozitiv Medical conform normativelor europene în vigoare (CE). Echipamentul trebuie să dețină certificare de omologare metrologică Clasa III conform Directivei 2014/31/UE.
Servicii incluse Livrare, montaj, calibrare și instruire pentru personalul universitar, la sediul beneficiarului
Garanție și suport tehnic- Minim 24 de luni de la data recepției

	240000,00

	13.
	33100000-1
	Calorimetrie indirectă pentru determinarea precisă a metabolismului bazal REE și RQ.
	buc
	1
	Un sistem de calorimetrie indirectă prin metoda „breath-by-breath” este esențială pentru determinarea precisă a metabolismului bazal (REE) și a coeficientului respirator (RQ), eliminând erorile majore generate de utilizarea formulelor predictive standard care nu pot surprinde variabilitatea metabolică individuală. Această tehnologie de înaltă precizie permite analiza schimburilor gazoase la fiecare ciclu respirator, oferind o imagine dinamică și exactă a oxidării substraturilor energetice (glucide, lipide), fapt indispensabil în personalizarea intervențiilor nutriționale și în cercetarea metabolică avansată. Integrarea unui astfel de echipament în programul de master asigură studenților accesul la metodologia „Gold Standard” de evaluare a consumului energetic, facilitând colectarea unor date riguroase, fundamentale pentru fundamentarea cercetărilor clinice și pentru publicarea rezultatelor în jurnale internaționale de specialitate
Principiu și Validare Calorimetrie indirectă prin metodă „Breath-by-Breath” pentru determinarea VO2​, VCO2 ​, REE și RQ. Validat clinic prin studii față de spectrometria de masă
Senzori de Gaz Senzor O2​ paramagnetic (fără consumabil chimic) pentru o stabilitate pe termen lung; Senzor CO2​ tip NDIR (infraroșu) cu autocalibrare, pentru eliminarea erorilor de derivă. Interfețe Măsurare Sistem hibrid ce include: Canopy/Hood (diluție), Mască facială oronazală și kit pentru conexiune la Ventilator mecanic
Eficiență și Operare Pornire instantanee (No warm-up). Calibrare automată cu aer ambiental la pornire, fără necesitatea utilizării zilnice a buteliei de gaz. Calibrarea cu gaz să nu fie necesară mai des de o dată pe lună
Controlul Calității Ecran tactil integrat. Identificare automată a stării de echilibru metabolic (Steady State) și afișare în timp real a curbelor de stabilitate
Capabilități Analitice Calcul automat pentru: REE (kcal/zi) , VO2​, VCO2​, RQ și rata de oxidare a substraturilor (Grăsimi, Carbohidrați, Proteine %).
Mobilitate Dispozitiv compact (greutate < 5 kg), dotat cu baterie internă, autonomie min. 60 min și cărucior medical dedicat inclus
Software și Date Licență software inclusă, compatibilă GDPR, cu funcții de export în formate editabile (XLS, XML) și PDF. Conectivitate USB, LAN, Bluetooth
Accesorii incluse Kit Canopy, set măști silicon (minim 2 mărimi), seringă calibrare, kit calibrare gaz (regulator și butelie test).
Garanție și Service - Garanție completă de minim 24 de luni de la data recepției și suport tehnic pe durata garanției. Livrare, instalare, calibrare și instruire pentru personalul universitar, la sediul beneficiarului


	600000,00

	14.
	33100000-1
	Accelerometru triaxial de înaltă rezoluție
	buc
	10
	Accelerometrele triaxiale de înaltă rezoluție este indispensabilă pentru monitorizarea obiectivă și continuă a activității fizice și a tiparelor de somn. Spre deosebire de dispozitivele de tip consumer (smartwatch-uri), aceste sisteme de grad medical permit colectarea datelor brute de accelerare pe trei axe, oferind masteranzilor/cercetătorilor posibilitatea de a aplica algoritmi validați pentru determinarea intensității efortului (sedentar, ușor, moderat, viguros) și a cheltuielii energetice reale. Utilizarea acestor dispozitive este esențială pentru studii corelaționale între activitatea fizică, metabolismul bazal și compoziția corporală, reprezentând standardul metodologic în cercetarea clinică internațională.
Tehnologie Măsurare Accelerometru triaxial digital capabil de monitorizarea continuă a activității, mobilității și somnului în condiții reale ().

Rezoluție date brute- Capacitate de colectare a datelor brute la frecvențe de eșantionare selectabile între 30 Hz și 100 Hz.
Domeniu dinamic - Accelerometru primar cu interval de minim ± 8G.
Senzori integrați- Senzor de Lumină Ambientală: Livrarea valorilor LUX simultan cu datele de mișcare.
Senzor Wear Time: Tehnologie "Capacitive Touch" pe spatele dispozitivului pentru detectarea automată a purtării/îndepărtării (pentru curățarea datelor).
Memorie și stocare- Capacitate internă de minim 4 GB, permițând stocarea datelor pentru o perioadă de până la 180 de zile.
Autonomie baterie - Autonomie ridicată de minim 25 de zile de înregistrare continuă fără reîncărcare.
Comunicație - Interfață duală: USB pentru transfer rapid de date și Bluetooth LE (Low Energy) pentru funcții wireless (comunicare cu aplicații mobile, monitorizare ritm cardiac , detectare proximitate).
Design și rezistență - Greutate ușoară: maxim 20 grame.
Rezistență la apă: Certificare IPX7 (scufundare la 1 metru, minim 30 minute).
Versatilitate purtare - Opțiuni multiple de prindere (wrist, waist, ankle, thigh, lumbar) pentru capturarea diverselor măsuri digitale
Măsurători și algoritmi - Activitate Fizică: Mișcare totală, MVPA, timp non-sedentar, număr pași, consum energetic.
Somn: Timp total (TST), Eficiență (SE), WASO, Latenta (SOL), Index fragmentare.
Software analiză - Platformă software (licență) capabilă de conversia datelor brute folosind algoritmi validați pentru analiza cheltuielilor energetice , pași, intensitate efort și analiză somn
Accesorii Garantie - Garantie minim 12 luni. Kitul va cuprinde: Set curele de prindere (talie și mână) și cablu/stație de transfer date și încărcare etc.


	60000,00

	15.
	33100000-1
	Analizor de glicemie portabil fotometric
	buc
	2
	Analizor de glicemie portabil, bazat pe metoda fotometrică de referință, este fundamentală pentru monitorizarea parametrilor metabolici în timp real, asigurând o precizie echivalentă cu analizele de laborator. Spre deosebire de glucometrele convenționale destinate uzului casnic, acest sistem utilizează microcuvete speciale care elimină erorile cauzate de variațiile de hematocrit sau interferențele medicamentoase, garantând rezultate sigure pentru cercetare. Implementarea acestui echipament în cadrul programului de master permite evaluarea rapidă a răspunsului glicemic postprandial și corelarea acestuia cu datele metabolice obținute prin calorimetrie, oferind studenților acces la o metodologie de testare validată la nivel internațional. Această acuratețe este esențială pentru colectarea unor date riguroase, necesare în fundamentarea intervențiilor nutriționale și în publicarea rezultatelor în jurnale de specialitate.
Principiu Măsurare- Metodă fotometrică de laborator (ex. enzimatică la punctul final), optimizată pentru utilizare portabilă
Acuratețe și Calibrare - Calibrat din fabrică și trasabil conform metodei de referință ID GC-MS; nu necesită recalibrare sau codare
Tip Probă și Volum - Sânge integral: capilar, venos sau arterial. Volum probă mic: < 10 μL
Interval de Măsurare 
Valori minim echivalente plasmă min/max: 1 – 24 mmol/L.
Valori minim sânge integral min/max: 1 – 20 mmol/L.
Timp de reacție - Rezultate în maxim 60-120 sec (în funcție de nivelurile de concentrație).
Tehnologie-+ Microcuvete individuale, pentru a minimiza contaminarea și a maximiza termenul de valabilitate
Interfață și conectivitate- Transfer de date prin Bluetooth. Soft analiză - după caz.
Controlul calității- Funcție de Self-test integrată (verifică sistemul optoelectronic la fiecare pornire). Posibilitate verificare cu controale lichide
Accesorii și consumabile- Set de minim 200 microcuvete, cu funcție integrată de pipetare prin capilaritate. Să includă minim 200 lansete de siguranță și kit de curățare specializat pentru mentenanța periodică a unității optice.
Portabilitate - Greutate: portabil. Alimentare duală: Adaptor AC sau baterii tip AA
Garantie- Garanție completă de minim 24 de luni de la data recepției. Furnizarea produselor se va face în ambalaje care să asigure menținerea condițiilor conform fișei tehnice.
Furnizorul va asigura instruirea personalului utilizator și suport tehnic pe durata garanției.
	120000,00

	16.
	33100000-1
	Caliper antropometric de înaltă precizie
	buc
	3
	Un caliper antropometric de înaltă precizie este esențială pentru evaluarea compoziției corporale prin metoda pliometriei, reprezentând un instrument fundamental în studiile de nutriție și antropometrie sportivă. Spre deosebire de instrumentele de plastic sau de uz general, un dispozitiv de grad medical oferă o presiune constantă și calibrată de exact 10g/mm2 pe întreaga rază de măsurare, factor critic pentru validitatea și reproductibilitatea datelor colectate. Această rigoare tehnică este obligatorie pentru aplicarea corectă a ecuațiilor de estimare a densității corporale și a procentului de grăsime în rândul studenților de la master și al subiecților de cercetare. Utilizarea unui echipament recunoscut drept etalon la nivel internațional asigură alinierea metodologică la standardele ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry).
Utilizare/Aplicație Măsurarea grosimii pliurilor cutanate în scopul determinării precise a nivelului de grăsime corporală
Gradație cadran Gradație fină de 0,20 mm pentru citiri de înaltă rezoluție
Interval Măsurare Plajă de măsurare cuprinsă între 0 mm și 80 mm
Presiune Măsurare- Presiune constantă pe tot intervalul de măsurare : 10 g/mm².
Precizie Nivel de acuratețe de minim ±0,2 mm
Repetabilitate Coeficiență de repetabilitate de 0,20 mm
 Construcție Instrument mecanic de precizie, șasiu metalic robust, fețe de contact paralele și rotunjite
Certificare Standard recunoscut internațional pentru cercetare academică și antropometrie clinică (ISAK).
Accesorii Să includă carcasă de protecție rigidă și documentație de utilizare/conversie.
	20000,00

	17
	
	Fotoliu cosmetologic 
	buc
	2
	Dimensiuni fara cotiere 181x 60x57/75
Cm
Dimensiuni cu cotiere 185x 84x57/75 cm
Greutate 48,5 kg
Tapitarie piele PVC
Orificiu de respiratie instalat in tetiera, acoperit cu o perna speciala
Scaun Hidraulic cu trei sectiuni pentru procedure cosmetologiceInaltimea scaunului este reglabilă  Inclinarea tetierei si a supotului pentru picioare sunt reglabile manual. Cotierele scaunului sa fie detasate daca va fi necesar. Mobilierul este fabricat din tapitarie PVC de inalta calitate, asigurând curatire si intretinere usoara
Scaunul va include si un  support pentru role de hirtie/coli de unica folosinta 
	25000,00

	18
	
	Scaun specialist
	buc
	2
	Culoare si material tapitarie-vinil alb
Baza hidrailică, metalica cu roti
Forma stea cu cinci picioare
Dimensiune:
Latimea 45 cm
Inaltimea 52-72 cm
Adincimea 45 cm, 
Greutatea maxima 100 kg
Greutatea scaunului 6,7 kg
	5500,0

	.
	
	Total 
	
	
	
	1226164,00

	Valoarea estimativă totală
	


Nota: Loturile   12-16 sunt necesare realizării proiectului Modernizarea învățământului veterinar superior pentru a asigura siguranța alimentară și sănătatea publică în Moldova - EDUVET  urmеаzd a fii scatit de TVA conform anexei 1 a HG 246 din 18/12/2025
[bookmark: _GoBack]    
8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	Cerere de participare
	conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.
	DA

	2.
	DUAE
	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	3.
	Garanția pentru ofertă
	prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	DA

	4.
	Specificații tehnice
	conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.
	DA

	5.
	Specificații de preț
	conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
	DA


16. Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativita-tea

	1.
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii
	semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	2.
	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	3.
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	4.
	Lipsa restanțelor față de buget
	verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă;
	Obligatoriu

	5.
	Situațiile financiare
	pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu

	6.
	Declarație
privind valabilitatea ofertei
	conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant.
	Obligatoriu

	7.
	Declarație privind asigurarea transportării,  descărcării și depozitării/instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător
	confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic
	Obligatoriu

	8.
	Declarație privind termenul de garanție
	minim 12 luni, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic
	Obligatoriu

	9.
	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație
	confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic
	Obligatoriu

	10.
	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 
	conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract
	Obligatoriu

	11.
	Declaratie privind organizarea de Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare
	semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	12
	ISO 13485:  al producatorului
	semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	13
	ISO 14001 pentru managementul de mediu. a producatorului
	semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	
	ISO 17025, Certificat de Calibrare / Etalonare emis de un laborator acreditat pentru lotul 1,3,7,15,16
	semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	
	Pasaportul tehnic/ Manualul de utilizare sau Instrucțiunile de la producător îm limba RO/RU/ENG

	confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic
	Obligatoriu

	
	Confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018
	

Prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;
	Obligatoriu

	13.
	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic
	Obligatoriu

	14.
	Declarație privind рrесizаrеа formei de constituire și depunere а garantiei de bună execuție
	. semnată electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	
	Informaţii privind asocierea 
	conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic;
	Obligatoriu (după caz)



17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
20. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	


23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”
· pe: [data] conform SIA ”RSAP”
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
                                                                                              
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
37. Alte informații relevante: nu sunt.



Conducătorul grupului de lucru:                                                  Livia Uncu________________   .
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