| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot 1 Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F ( 2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru pozitionare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,; Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F ( 2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru pozitionare simultana cu ajutorul ECG; 9. Cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F ( 2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10.Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F ( 2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 5 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de punctionare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F ( 2,1 mm x 30 cm), canal 14G, debit 75 ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 7. Cablu de conectare pentru pozitionare simultană cu ajutorul ECG; 8. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 6 Set pentru cateterizarea venei subclave,L= 15cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 15 cm, cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F ( 2,8 mm x 15 cm), patru canale 14G/18G/18G/16G, debit 50ml/min, 20ml/min, 20ml/min și 50ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 7 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J; Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F ( 2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 9. Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 10. Toate accesoriile sunt ambalate intr-un set, steril, de unica folosinta.. Lot 8 Seringa Jane 120-150 ml; 1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3.ambalaj individual. Lot 9 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan),; Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare. Lot 10 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm; Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |