|  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Arc ghid hidrofilic pentru proceduri perifericie p/u cardiologie intervențională pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Arc ghid hidrofilic pentru proceduri perifericie |  |  |  |  |  |  | Constructia hibrida din fir de nitinol, care in partea distala de 25 cm este fabricata din nitinol acoperit cu poliuretan cu continut de tungsten si un strat hidrofilic cu proprietatile similare mucoasei, partea proximala din nitinol extra rigid acoperit cu PTFE. Conexiunea inobservabila dintre aceste doua parti datorit tehnologiei de fusiune. Miez super elastic din nitinol: cu memorie excelenta a formei (shape memory) Structura hibrida duala care sa permita efectuarea a doua operatiuni cu un singur ghid: navigarea in artere, trecerea leziunilor si suport pentru livrare a instrumentelor intervantionale. Constructie dintr-o singura piesa Tija proximala: 155 cm sau 235 cm Jacheta radioopaca: 25 cm strat de poliuretan care încorporează săruri de tungsten Diametrul: 0.014 ", 0.018 ", 0.035 "(0,89 mm) Lungimi: 180 cm / 260 cm / 300 cm Lungime flexibila distala: conică, 10 mm / 50 mm Partea distala: angulata 45° sau dreapta. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________