## Sheet1
Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie
Videoprocesor
| Descriere | Sistem endoscopic video pentru examenul arborelui bronhial
| Parametrul |  |  | Specificația
| Videoprocesor | Intrări cameră |  | ≥ 1
|  | Calitatea imaginii |  | Procesor imagine de inalta Definitie (HDTV sau HD) cu Rezolutie Full HD
|  | Memorie externa, conectare USB |  | da
|  | Controale / caracteristici | Iris automat | da
|  |  | Iluminare | Auto si manual
|  |  | Balans de alb | auto
|  |  | Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de Culoare | (minim): + 8 pasi
|  |  | Posibilitatea de intarirea Contururilor de structura | minim 3 nivele
|  |  | Reglarea automata a Amplificarii (AGC) | da
|  |  | Setarea contrastului | minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut)
|  |  | Posibilitatea de schimbare a Marimii imaginii endoscopice | da
|  |  | Posibilitatea de inghetare a Imaginii endoscopice pe ecran | da
|  |  | Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare Imagini statice | da
|  |  | Zoom electronic | da
|  |  | Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru Butoanele endoscoapelor | da
|  |  | Afişarea datelor de pacient | da
|  |  | Posibilitatea de inregistrare a datelor pentru pacienti | Minim 50
|  |  | Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru Utilizatori | Minim 20
|  |  | Cu tastatura pt. introducerea Datelor | da
|  |  | Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificare ale Endoscopului | da
|  | Ieșiri | RGB | 1
|  |  | Y/C | ≥ 1
|  |  | Digital (DVI, SDI, HD-SDI) | da
|  | Detecţie imagini |  | Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
| Sursa de lumina | Lampa examinare cu LED sau Xenon |  | minim 250W
|  | echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare |  | da
|  | Ajustare automata a luminozitatii |  | minim 13 pasi
| Display medical HD | Dimensiunea |  | ≥ 23,6 inci
|  | Sa intruneasca standardele de siguranta Medicala |  | da
|  | rezolutie |  | ≥ FullHD, 1920x1080
|  | Unghi de vedere |  | Minim 170/170 grade
| Sistem de furnizare a aerului/apei |  |  | -minim 3 regimuri de lucru
-volumul vasului pentru apă minim 250 ml, autoclavabil
| Sistem de aspirație | Tip |  | Separat de procesor
|  | Volumul rezervorului |  | ≥ 1 litri
|  | Vid |  | -da
|  | Filtre microbacteriene |  | Minim 5 buc
|  | Dirijarea nivelului de aspirare |  | -în trepte
| Accesorii: |  | Tester automat- | 1 unit.
|  |  | Vas de rezervă pentru aspirator- | ≥ 1 L, 1 buc.
|  |  | Troliu- | 1 unit.
|  |  | Polițe reglabile la înălțime sau fixe | 4 unit.
|  |  | Cu suport culisant pt. tastaura | da
|  |  | Cu suport pentru endoscoape | ≥2
|  |  | roti blocabile | da
|  |  | Troliu cu brat mobil pentru monitor | da
|  |  | Forceps de biopsiere | 4 unit.
|  |  | Perie curățare canal biopsiere | 2 unit.
Videobronhoscop | Cu CCD compatibil HDTV sau HD |  |  | da
| Tubul de inserție | Lungimea |  | ≥ 600 mm
|  | Diametrul exterior |  | < 6 mm
| Canalul de lucru | Diametrul |  | ≥ 2,8 mm
| Optica | Unghiul cîmpului de vedere |  | ≥120 grade
|  | Distanta minim vizibila de la capatul distal |  | <= 3 mm
|  | Adîncimea cîmpului de vedere |  | Cel putin 3- 100 mm
| Deflecția | sus/jos |  | 180/130 grade
| Mânerul de comanda prevazut butoane cu functii variabile |  |  | Minim 4 butoane
| Capul distal | Diametrul exterior |  | < 6 mm
| Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare |  |  | da
| Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |  |  | da
| Metode de sterilizare |  |  | sterilizare manuala / automată / Etilen Oxid