## Лист1
Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză
Descriere | Dispozitiv este conceput pentru a influența corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice cu curenți diadinamici, curenți modulați sinusoid și radiații directe (galvanice), precum și cu laser și magneto-laser.
Parametrul | Specificația
Tipul | Versiune portabilă | da
Curentul al pacientului maxim, mA |  | ≥ 50
Cronometru |  | ≥ 1-99 min.
Timp de lucru | Continuu | opțional
Afișaj digital |  | LCD
Moduri de operare | Curent galvanizat (GT), altele existente să fie indicate | da
Reglarea curentului pacientului |  | da, de la 0,0 mA până la valoarea maximă
Eroare de setare a frecvenței |  | ≤ ± 10%
Protecția lanțului pacientului |  | da
Alimentarea |  | 220V,50Hz
Accesorii:
Kit de accesorii | Pentru electrozi de plumb (Set de electrozi cu plumb) | 2 seturi
Conducte de pacient | Unice și bifurcate | da, 8 buc.
Bandaj | (Cauciuc) | 2 buc.