|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615550933257 / 21037162 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile p/u angeografie – 2021» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33111710-1 | 1.Robinete | Sistem tripolar cu trei cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril |  |  |
|  | 2.Stent din Nitinol autoexpandabil | • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser; • Diametre disponibile: 5,6,7,8 mm. Lungimi disponibile: 20,40,60,80,100,120,150,200mm; • Toate diametrele să fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”; • Capetele stentului în formă de coroană pentru un grad sporit de apoziție și fixare marginală a lui; • Polizare și finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafață, astfel micșorarea trombogenității și creșterea rezistenței lui la fracturare; • Arhitectura mixtă a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru creșterea flexibilității ți apoziției înalte a stentului; • Arhitectura hibridă a stentului din celule cu geometrie închisă spre capete pentru implantarea precisă ți din celule cu geometrie deschisă spre centru pentru o flexibilitate maximă ți rezistență la rupere; • Stabilitatea radială înaltă, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimală. Cateter cu lungimi disponibile de: 75cm, 130cm; • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial: cu teaca exterioară izolatoare pentru eliminarea fricțiunii și precizia manevrei de deschidere și teaca interioară de livrare a stentului; • Vârful flexibil atraumatic în formă de conus; • Markeri radioopaci pe cateter corespunzători capetelor stentului pentru poziționarea exactă a lui; • Marker radioopac pe vârful tecii interioare a sistemului pentru poziționarea exactă a locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranță pentru prevenirea deschiderii întîmplătoare a stentului în timpul manipulațiilor de poziționare. Sistem de siguranță pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia; • Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia; • Modalitate dublă de deschidere opțională a stentului pentru lungimile mari (150,180,-**-0 200mm): cu mâner de tragere și cu dispozitiv de rotire pentru police; • Sensibilitate tactilă a mânerului și control auditiv la deschiderea stentului. Valvă hemostatică; • Dimensiunile pâna la 120mm lungime compatibile cu Rezonanța Magnetică Nucleară 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul câmpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm); • Performanțele stentului în timp (la 3 ani) să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic să includă și leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primară la 12 luni > 90% |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615550933257 / 21037162 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile p/u angeografie – 2021» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | La comandă, în decurs de 3 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 33111710-1 | 1.Robinete | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Stent din Nitinol autoexpandabil | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________