## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Tomograf Computerizat Ortopedic | Tomograf Computerizat Ortopedic |  |  |  | Caracteristici generale: Sistem de radiografie necesar pentru imagistica ortopedică. Precum și pentru scanare gât și cap opțional. Dispozitivul să prezinte o dimensiune compacta, ușor de amplasat. Dispozitivul să dispună de soft care va permite reglarea dozei de radiație Dispozitivul să dispună de soft care va permite corectarea artefactelor de mișcare. CARACTERISTICI TEHNICE TUB X-RAY: Tub cu raze X cu țintă de tungsten Dimensiunea spotului focal ≥ 0,6 mm Tensiune anodică: ≤ 100 kV Curentul anodic: ≤ 15 mA Filtrare dublă: 0,5 mm Cu + 2,5 mm Al Radiații cu raze X pulsate, care va minimiza doza de radiație pentru pacient CARACTERISTICI TEHNICE DETECTOR: Detector tip Flat panel (integrat) Dimensiune detector: 20 x 25 cm (siliciu amorf) (±5 cm) Interval dynamic: 16 biți Timp scanare in 3D (s): de la 10-30 sec. Dimensiune pixeli: ≤140 µm Dimensiune matrice de ≥ 1.536 x 1.920 pixeli CARACTERISTICI TEHNICE IMAGINE DE ACHIZITIE: Sistemul să permită achiziția de imagini prin modurile: Doză ultra mică, Standard și Rezoluție înaltă Sistemul să permită pre vizualizarea imaginii înainte de expunerea pacientului Controlul automat al expunerii (AEC) Câmp vizual: min. 13 x 16 cm cu o singură scanare Sistemul să permită acționarea de 300-600 imagini de proiecție (configurabile) într-un diapazon de la 0 - 200 grade Timp de expunere: nu mai mult 10 sec. Timp de reconstrucție: 30-120sec., în dependenta de modul de imagistica CARACTERISTICI TEHNICE SISTEM DE ACHIZITIE SI RECONSTRUCTIE: Sistemul de radiografie sa fie livrat cu un sistem de achiziție si reconstrucție Sistemul sa fie livrat cu hard disk-uri duale configurate Raid 1 (1000 GB) pentru fiabilitate și performanță îmbunătățita. Reconstrucție accelerată rapidă a GPU-ului. CARACTERISTICI TEHNICE GANTRY: Mișcarea motorizată în sus/jos/înclinare, ca va garanta poziționarea optima pentru pacient. Interval de mișcare a înălțimii de la podea: ≥ 55-110 cm Intervalul de mișcare a înclinării +15 °/-90 ° Poziția de gantry orizontală Apertura cu un diametru de minim 40 cm Să dispună de senzori care vor recunoaște țintei, fapt care va impudica mișcări automate ale gantry-lui, atunci când pacientul este poziționat în interior. Sistemul să dispună de mecanism de poziționare motorizat a pacientului care va centra ținta în câmpul vizual. Dispozitivul să dispună de sistem de control pentru mișcările controlate ale gantry-lui, a sistemului de poziționare și a colimatorului. Dispozitivul să dispună de lumini pentru ghidare poziționare. Interfață utilizator, ecran tactil - cu înălțime si inclinare reglabilă - să poată fi utilizat cu sau fără mănuși CARACTERISTICI TEHNICE SOFTWARE: Achiziție intuitivă, optimizată pentru ecran tactil și software de comunicare Informații despre pacient și instrumente de bază de date Procedura bazată pe anatomie și selecția țintei. Selectarea dimensiunii pacientului kV, mAs, afișare a dozei Crearea unui protocol de imagistică definit de utilizator Interfață de acționare prestabilită pentru portal automat și mișcări ale sistemului de poziționare cu parametri prestabiliți definibili de utilizator Afișarea imaginii Scout Instrumente de procesare și adnotare a imaginilor pentru generarea și revizuirea reconstrucțiilor multiplanare și a randărilor 3D Modul service cu instrumente QA integrate DICOM 3.0 Reconstituirea imaginii cu parametri selectabili Algoritm de suprimare a metalelor Nuclee de reconstrucție selectabile de utilizator Algoritm de filtrare a zgomotului Algoritm corectarea artefactelor de mișcare Protocol de imagistic Aplicații de soft pentru imagistica cap și gât - opționala. Imagini extinse cu pachet care vor include suport pentru cap și gât opționala, actualizare software și licență. Să dispună de suport rigid pentru cap pentru o calitate maximă a imaginii - opționala. Greutate: nu mai mult de 450 kg Baza mobila selectabila cu roti sau baza fixa, de sine stătătoare Mâner multifuncțional pentru pacient şi pentru deplasarea unității în poziția de transport Dispozitivul sa nu necesite răcire externă Dispozitivul sa se conecteze la o priză electrică standard (220V) Dispozitivul sa fie livrat cu următoarele accesorii: Suport poziționare, cu atenuare redusă, fabricate din fibră de carbon Suport poziționare a zonei mici, mari și plane Suport poziționare vertical, reglabilă. Scaun dedicat pentru poziționarea pacientului, cu mâner si roti blocabile.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Tomograf Computerizat Ortopedic | Tomograf Computerizat Ortopedic | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[5 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________