| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă; Periodicitatea lucrărilor. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv și Hemodenamic Mennen – 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; trimestrial. 2.Angiograf Trinias F12, Prod. Shimadzu, Anul 2024 - 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; trimestrial. 3.X-ray general, Flexavision F3+ CH200M, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; semestrial. 4.X-ray general, Sonialvision G4, Prod. Shimadzu, Anul 2023 - 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; semestrial. 5.Cititor de casete X-ray FCR CAPSULA XLII, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute.; semestrial. 6.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv; 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; trimestrial. 7.Rezonanta Magnetica 3T, SIGNA, GE Healthcare, anul 2023 – 1 dispozitiv; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; trimestrial. 8.Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; semestrial. 9.X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 – 2 dispozitive; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; semestrial. 10.C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare sistemului, calibrare touchscreen, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.; semestrial. 11.Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație; Deservirea generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; semestrial. 12.Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.; semestrial. 13.Unitate de litotritie cu laser HL-30C, Cook Medical, anul 2019 – 1 unitate; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute.; semestrial. 14.Pompe cu seringă Compact Plus, B.Braun, anul 2020 – 30 unități; Calibrarea sistemului cu seringi etalon; semestrial. 15.Pompe cu seringă Alaris GH Plus, anul 2020 – 20 unități; Calibrarea sistemului cu seringi etalon; semestrial. 16.Autoclav Goldberg 422D, Anul 2024 - 3 dispozitive; Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate.Un dispozitiv este defect. Este necesar diagnosticarea defecțiunei și repararea acesteia.; semestrial. 17.Phaco-emulsificare Centurion Vision System, anul producerii 2022; Verificare stare aparat. Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători). Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 4000 cpm Verificare si calibrare ecran; Descărcare fişiere de loguri şi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şi uşoară); Verificare sonde client (hand piece, autosert); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure).; semestrial. 18.Vitreo-retiniana Constellation LXT, anul producerii 2020; Verificare stare aparat; Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, etc.); Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Verificare conectori şi cabluri; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare şi curăţare filtre; Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă şi pistoane de acţionare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii şi vacuumului); Verificare recunoaştere casetă; Testare la priming a casetei; Verificare rezistenţă a instrumentelor de măsura; Verificare infuzie cu flowmeter Verificare injecție și extracție Verificare coagulare la cele trei praguri; Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; Verificare vitrectomie la 5000 cpm, 7500 cpm și 10000 cpm Verificare si calibrare ecran; Verificare iluminator (intensitate luminoasa, durata de viață lampă) Verificare laser (energie, lumină de țintire) Descărcare fişiere de logurişi erori; Verificare pedală (funcţionare continuă şiuşoară); Verificare sonde client (hand piece, sonde I/A şi sonde coagulare,fragmatom); Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite;; semestrial. 19.Alcotest Drager 6820, anul 2022 – 1 dispozitiv; Verificarea și calibrarea dispozitivului. Emiterea unui raport de calibrare; semestrial. 20.Videobronhoscop BF-1TH190, S/N: 2328638; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; 3 solicitări. 21.Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; 3 solicitări. 22.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Fujinon Fujifilm, Model EC-600WL; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; 3 solicitări. 23.Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente.; 3 solicitări. 24.Videocolonoscop SonoScape Medical, Model EC-500T; Reparație partea de inserție a colonoscopului la 50 cm este aplatisat prin hiperflexie. Colonoscop ermetic, funcțional; 1 repatație. 25.Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; Scurgeri la butoane. Necesar ermetizarea dispozitivului.; 1 repatație. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |