## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic | Valoarea estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8
3310000-1 | 1 | Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) - | Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) - |  |  |  | Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 17 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor" ≥ 17 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Roata nr.5 de mijloc da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"
3310000-1 | 2 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor. | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor. |  |  |  | arucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor Cod Specificatie individuala Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru transport pacienti Tip pacient adult, pediatric Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nylon, prelucrabilă cu dezinfectanți Caracteristici Cadru din oțel acoperit cu pulbere Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Certificat CE da
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) - | Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) - | 3: bucată; 4: 25; 9: până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
| 2 | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor. | Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor. | 3: bucată; 4: 25; 9: până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________