## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimulator monocameral | Electrocardiostimulator monocameral | 6: Electrocardiostimulator monocameral SR cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea intre 58-65 cm, diametrul intre 6-7 F, cu fixarea activa. Electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea electrocardiostimulatorului va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Conditie obligatorie furnizorul sa ofere in folosinta programator pentru electrocardiostimulatoarele respective.
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimulator bicameral | Electrocardiostimulator bicameral | 6: Electrocardiostimulator bicameral DR cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali cu lungimea intre 52-65 cm, diametrul intre 6-7 F, cu fixarea activa. Electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea electrocardiostimulatorului va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Coditie obligatorie furnizorul sa ofere in folosinta programator pentru electrocardiostimulatoarele respective.
33100000-1 | 3 | Set introductor de tip “peel-away” | Set introductor de tip “peel-away” | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea intre 12-14 cm, diametre disponibile de 6, 7 si 8.5 F, latex-free, minighid inclus de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum de diametrul 0.038", lungimea 40-50 cm, cu varful de tip J; ac de punctie 18G, introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru spalare usoara a acestora inainte de interventie. Trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat.
33100000-1 | 4 | Set steril getabil pentru electrocardiostimulare | Set steril getabil pentru electrocardiostimulare | 6: 1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), steril, cu bord adeziv impregnat (nu se accepta lipici cu 2 fețe). 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv – dimensiuni 90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv – min 5cm. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 3 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi (adeziv + strat impermeabil) pentru fixarea tuburilor. 200 buc.: Tampon absorbant - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, absorbție min.30gr/m2. 1 buc.: Câmp angiografic - dimensiuni 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N7,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, hipo-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 1 buc.: Lamă nr. 22. 1 buc.: Forceps – aprox. 12 cm. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.
33100000-1 | 5 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | 6: Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmiilor. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Greutatea <500 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare.
33100000-1 | 6 | Set electrod endocardial pentru stimulare temporara | Set electrod endocardial pentru stimulare temporara | 6: Set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara, fixare pasivă, lungimea 125 cm - 5-6F, configuratii vârf drept si „J”-curbat. Stimularea bipolara. Trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea consumabilelor pentru serviciu aritmologie (electrocardiostimulare), conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime, pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimulator monocameral | Electrocardiostimulator monocameral | 3: buc; 4: 7; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimulator bicameral | Electrocardiostimulator bicameral | 3: buc; 4: 3; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 3 | Set introductor de tip “peel-away” | Set introductor de tip “peel-away” | 3: buc; 4: 12; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 4 | Set steril getabil pentru electrocardiostimulare | Set steril getabil pentru electrocardiostimulare | 3: buc; 4: 10; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 5 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | 3: buc; 4: 1; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 6 | Set electrod endocardial pentru stimulare temporara | Set electrod endocardial pentru stimulare temporara | 3: buc; 4: 10; 9: în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________