DISPOZITIVELE PENTRU DIALIZĂ ÎNAINTATE PENTRU DESERVIRE EXTERNĂ PENTRU ANUL 2023

Tabel nr. 1 Lista dispozitivelor de dializă

| Nr. | Denumirea generică | Denumirea comercială | Cant. | U/M | Descrierea lucrărilor | Lucrări efectuate |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pentru un dispozitiv | Pentru o vizită | Total |  |
| 1 | Sistem de purificare a apei | Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 | 1 | Buc. | Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei Inlociurea si Dezinfecția inelului de permeat nou: Demontarea țevilor a inelului de permeat existent. Instalarea canalelor de protecție pentru țeava de permiat. Instalarea conectoarelor individuali de alimentare aparatelor de dializă cu permiat. Instalarea sistemelor de conectare aparatelor de dializă la canalizare. Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat. Verificarea de scurgere a inelului de permeat. Instalarea filtrului bactirecid. |  |  |  |  |
| 2 | Dispozitiv pentru dializă. | Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B | 5 | Buc. | Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător) - Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: presiunea (pentru toate punctele de control), temperatură, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, funcționarea motoarelor electrice, senzorilor ultra-sunet și optici. La nerespectarea parametrilor de funcționare cu anumite standarde, prescrise în documentația tehnică de la producător, se îndeplineşte calibrarea fosind instrumente de calibrare de înaltă precizie. - Asamblarea și testarea aparatului, punerea în funcțiune. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 31250 |

Tabel nr. 2 Caiet de sarcină pentru deservirea dispozitivelor de dializă

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului | Da |
| Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță | Da |
| Mentenanța corectivă |  |
| Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului | Da |
| Agentul economic va efectua repararea dispozitivului | Da |
| În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar | Da |

Tabel nr. 3 Caiet de sarcină pentru deservirea dispozitivului de filtrare a apei

| Documente obligatorii |  |
| --- | --- |
| Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului | Da |
| Cerințe generale |  |
| Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui | Da |
| Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării | Da |
| Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii | Da |
| La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului | Da |
| Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor | Da |
| Mentenanța corectivă |  |
| Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului | Da |
| Agentul economic va efectua repararea dispozitivului | Da |
| În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar | Da |

- Șef Secție Hemodializă, metode extracorporale și toxicologie				Postolachi SERGIU	_____________________

- Șef Secție Reanimare și terapie intensivă compartiment pediatric				Maltev MIHAI    	_____________________

- Șef Departament Bioinginerie Medicală 							Malai Grigore  	_____________________