CAIET DE SARCINI

REPARAȚIA DISPOZITIVELOR MEDICALE

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație | Valoarea estimativă cu TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831 | Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Defectarea cipului de imagine; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal și cipul de imagine; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. | 250 000 |
| 2 | Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144 | Defect depistat: - Spargerea cauciucului capului distal; - Uzarea tubului de inserție; - Spargerea tubului de insertie - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație. | 260 000 |
|  | T O T A L |  | 510 000 lei |

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație;

2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

4. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical.

5. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor.